Wejherowo, dnia 09.04.2025 r.

D.25C/250/ 203 /2025

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:  ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH POMP INFUZYJNYCH, URZĄDZEŃ MONITORUJĄCYCH PARAMETRY ŻYCIOWE ORAZ POZOSTAŁEJ APARATURY MEDYCZNEJ W LOKALIZACJI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE znak: D25C/251/N/9-18rj/25, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

dot. umowy Załącznik nr 5 do SWZ &6 pkt.1 oraz 7 + Załącznik nr 2 do SWZ kolumna 3 i 7 Miesięczna rata ....

W ilu ratach Zamawiający chce regulować płatność za dane zlecenie przeglądu ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający będzie regulował płatność w 36 miesięcznych ratach.

2. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający za spełnienie warunku w punkcie XVII pkt 4 - 20pkt będzie uważał posiadanie aktualnej autoryzacji producenta tj. takiej wydanej max 2 lata wstecz co gwarantuje dostęp do najaktualniejszych instrukcji obsługi, instrukcji technicznych, wykazu aktualnych części do urządzeń itp ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

3. Zapytanie Wykonawcy:

dot. zadania 17 (ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA AUDIOMETRU, TYMPANOMETRU ORAZ APARATÓW DO BADANIA SŁUCHU).

Proszę o uściślenie z jakim interwałem mają się odbywać przeglądy urządzeń w zdaniu nr 17. Wg. Formularza Asortymentowo-Cenowego (Załącznik nr 2 do SWZ) maja się one odbywać z częstotliwością comiesięczną, natomiast wg. załącznika nr 9 do SWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZAKRES WYMAGANYCH CZYNNOŚCI SERWISOWYCH) z interwałem rocznym (3 przeglądy w czasie 36 miesięcy).

Producent ww. urządzeń zaleca przeglądy w okresie rocznym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż przeglądy odbywać się będą raz w roku, zgodnie z zaleceniami producenta.

4. Zapytanie Wykonawcy:

dot. ZADANIE nr 14

Zamawiający dla Zadania nr 14 w poz. 2 podaje "system ogrzewania pacjenta 755".

Urządzenie o podanej nazwie nie istnieje. Jeżeli jest to urządzenie typu 775 proponujemy zawarcie łącznie z wersem 3 - Łącznie 22 szt urządzeń typu 775.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż nastąpiła omyłka pisarska i w zadaniu 14 poz. 2 wymaga system ogrzewania pacjenta 775. Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie łącznie z wersem 3 - Łącznie 22 szt urządzeń typu 775.

5. Zapytanie Wykonawcy:

Celem jak najlepszego spełnienia wymagań przeglądowych, zwracamy się z prośbą o wydzielenie z zadania 13 pozycji 5 (4szt. Mistral Air Plus), oraz pozycji 8 (2szt. Fluido Compact).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający obniży łączny maksymalny limit kar umownych do poziomu w granicach pomiędzy 10 a 30%? Zamawiający, ustalając górny limit kar umownych winien mieć na uwadze, że wysokość kary umownej nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy Pzp. Limit kar na poziomie 10-30% jest standardem rynkowym stosowanym w praktyce udzielania zamówień publicznych, a zasadność ustalenia limitu kar na takim poziomie potwierdza stanowisko Krajowej Izby odwoławczej w wyroku KIO 2327/23.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Zapytanie Wykonawcy:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6:

10. W przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia i potrącania kary umownej w wysokości 0,5% wartości ryczałtowej ceny jednostkowej niewykonanej usługi brutto za każdy dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu usługi.

11. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 2,5 % kwoty ryczałtowej jednostkowej niewykonanej usługi brutto za każdy przypadek niewykonania obowiązków o których mowa w § 3 ust. 3 lit. b)-h)  niniejszej Umowy w odniesieniu do aparatury, której dotyczy niewykonanie umowy.

17. W przypadku niezapewnienia kadry zadeklarowanej w ofercie (lub posiadającej nie niższe kwalifikacje niż osoby wskazane ofercie), niezależnie od uprawnienia do natychmiastowego rozwiązania umowy – Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 1,5% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, za każde potwierdzone tego typu zdarzenie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Zapytanie Wykonawcy:

Z uwagi na stawkę VAT 23% dla części a 8% dla serwisu i dojazdu prośba do Zamawiającego o modyfikację Arkusza Cenowego dla ZADANIA nr 14 - dodanie JEDNEGO wersu dla urządzeń BAIR HUGGER, których sumarycznie są 22 sztuki (nie ma typu 755 jest tylko 775). W obecnej formule określenie 1 stawki w kolumnie Stawka VAT dla urządzeń BAIR HUGGER nie jest możliwe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż nastąpiła omyłka pisarska i w zadaniu 14 poz. 2 wymaga system ogrzewania pacjenta 775. Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie łącznie z wersem 3 - Łącznie 22 szt urządzeń typu 775.

Zgodnie z zapisem w Formularzu Asortymentowo-Cenowym, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy lub akcesoria o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.

9. Zapytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie harmonogramu przeglądów sprzętu z zadania nr 16. Jest to istotna informacja na etapie przygotowywania oferty, która może znacznie zoptymalizować koszty dojazdu do Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dołącza harmonogram, jako załącznik nr 1 do modyfikacji.

10. Zapytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, iż w zadaniu nr 16 przeglądom podlegają respiratory o dokładnie takim jak wskazano Medumat Standard.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

11. Zapytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie roku produkcji respiratorów z zadania nr 16, jest to istotna informacja do przygotowania oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dołącza informacje, jako załącznik nr 2 do modyfikacji.

12. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. zadania nr 16: Zgodnie z zaleceniami producenta przeglądy respiratorów marki Weinmann wykonuje się co 2 lata z wymianą odpowiedniego zestawu przeglądowego. Czy mimo to Zamawiający podtrzymuje konieczność wykonania przeglądu co 12 miesięcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga przeglądu respiratorów zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ, czyli co 2 lata.

13. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy SWZ – rozdz. V oraz Załącznika nr 5 do SWZ - §1 ust. 2 i §12 – dla zadania 2

Prosimy o zmianę terminu wykonania zamówienia i obowiązywania umowy z 36 na 24 m-ce.

Powyższa prośba wynika z trudnymi do przewidzenia i oszacowania zmianami kosztów zakupu części zamiennych, robocizny oraz energii/paliw w tak długim okresie.

Jednocześnie prosimy o zmianę w OPZ (Załącznik nr 9 do SWZ) ilości przeglądów z 3 na 1 lub 2 w zależności od daty wykonania ostatniego przeglądu, ponieważ według zaleceń producenta przeglądy pomp infuzyjnych B. Braun powinny odbywać się co 24 miesiące.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

14. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy SWZ Załącznika nr 5 do SWZ - §3 ust. 1 – dla zadania 2

Prosimy o zmianę zapisu na: „Usługi serwisowe: w zakresie przeglądów okresowych aparatury medycznej szczegółowo opisanej w załączniku nr 3 do umowy przez okres 24 miesięcy odbywać się będą zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym oraz po otrzymaniu przez Wykonawcę odrębnego zlecenia na wykonanie usługi. […] W przypadku przesłania urządzenia do siedziby serwisu przegląd powinien zostać wykonany w ciągu 7 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

15. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy SWZ Załącznika nr 5 do SWZ - §3 ust. 2 lit. b – dla zadania 2

Prosimy o zmianę zapisu na: „…Oryginał Karty Pracy (raportu serwisowego) Wykonawca przekazuje użytkownikowi w przypadku wykonania usługi w siedzibie Zamawiającego, natomiast jeśli usługa zostanie wykonana w siedzibie serwisu skan Karty Pracy Wykonawca przekazuje w ciągu 2 dni roboczych do Działu Aparatury Medycznej na adres e-mail: akrolek@szpitalepomorskie.eu, asliwak-blonska@szpitalepomorskie.eu bądź skuszaj@szpitalepomorskie.eu”.

Jeśli usługa zostanie wykonana w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca w dniu wykonania przeglądu przekazuje Zamawiającemu oryginał raportu serwisowego i nie przesyła go ponownie 
w formie elektronicznej. W przypadku gdy usługa jest wykonywana w siedzibie Wykonawcy raporty serwisowe wysyłane są automatycznie z systemu rozliczania usług Wykonawcy na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej, dlatego nie ma możliwości przekazania bezpośrednio dokumentów Użytkownikowi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

16. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy SWZ Załącznika nr 5 do SWZ - §3 ust. 4 oraz Załącznika nr 9 do SWZ (pkt. obsługa serwisowa) – dla zadania 2

Prosimy o zmianę zapisu na: „Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia interwencji (reakcja serwisowa rozumiana jako kontakt z użytkownikiem) w celu usunięcia awarii w ciągu 48 godz., po uzyskaniu informacji od Zamawiającego w godz. między 700 a 1500, w dni robocze od poniedziałku do piątku….”.

Jednocześnie prosimy o zmianę zapisu w tym zakresie w Załączniku nr 9 do SWZ (pkt. obsługa serwisowa).

Wykonawca nie pracuje w godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

17. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ - §6 ust. 1 – dla zadania 2

Prosimy o zmianę zapisu na: „Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, jest wynagrodzenie według wykonywania bieżących usług, płatne po wystawieniu faktury najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, w którym została wykonana usługa”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

18. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ - §6 ust. 6 – dla zadania 2

Prosimy o zmianę zapisu na: „Podstawą przyjęcia faktury przez Zamawiającego jest otrzymanie karty pracy (raportu serwisowego) zawierającej opis wykonanych czynności i wymienionych części po wykonaniu usługi”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

19. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ - §7 ust. 3 – dla zadania 2

Prosimy o zmianę zapisu z: „…licząc od dnia zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego…” na: „…licząc od dnia dostarczenia urządzenia do siedziby Wykonawcy…”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

20. Zapytanie Wykonawcy:

dot. zadania nr 19 – świadczenie usług serwisowych dla wirówek i inkubatorów w Pracowni Serologii

Prosimy o potwierdzenie, że doszło do omyłki pisarskiej w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SWZ), w oświadczeniu (zał. nr 4 do SWZ), w oświadczeniu (zał. nr 6 do SWZ) i prawidłowy opis nazwy postępowania winien brzmieć: „ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH POMP INFUZYJNYCH, URZĄDZEŃ MONITORUJĄCYCH PARAMETRY ŻYCIOWE ORAZ POZOSTAŁEJ APARATURY MEDYCZNEJ W LOKALIZACJI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza. W załączeniu zmodyfikowane załączniki nr 1, 4 i 6 do SWZ.

21. Zapytanie Wykonawcy:

dot. zadania nr 19 – świadczenie usług serwisowych dla wirówek i inkubatorów w Pracowni Serologii

Prosimy o potwierdzenie, że w pozycji nr 5 Formularza asortymentowo-cenowego (zał. nr 2 do SZW) dla zadania nr 19 doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli wirówkę ID-Centrifuge 6S ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

22. Zapytanie Wykonawcy:

dot. zadania nr 19 – świadczenie usług serwisowych dla wirówek i inkubatorów w Pracowni Serologii

Dotyczy wzoru umowy, §1 ust. 4 (zał. nr 5 do SWZ). Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia i zakresem wymaganych czynności serwisowych (zał. nr 9 do SWZ), do zakresu czynności wymaganego w ramach świadczenia usługi serwisowej w zadaniu nr 19, nie należą naprawy wymienionych wirówek i inkubatorów, a §3 ust. 4 umowy znalazł się omyłkowo i winien być wykreślony

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że umowa nie obejmuje napraw.

23. Zapytanie Wykonawcy:

dot. zadania nr 19 – świadczenie usług serwisowych dla wirówek i inkubatorów w Pracowni Serologii

Dotyczy wzoru umowy, §3 ust. 2b (zał. nr 5 do SWZ). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przekazywanie wygenerowanego elektronicznie raportu serwisowego drogą mailową zarówno użytkownikowi, jak i do Działu Aparatury Medycznej? Pozwoli to na zmniejszenie ilości generowanych dokumentów papierowych, jednocześnie pozostawiając wszystkim zainteresowanym wydrukowanie dokumentu w razie potrzeby?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

24. Zapytanie Wykonawcy:

dot. zadania nr 19 – świadczenie usług serwisowych dla wirówek i inkubatorów w Pracowni Serologii

Dotyczy wzoru umowy, §7 ust. 1 (zał. nr 5 do SWZ). Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku awarii części niepodlegającej wymianie w ramach wykonanego okresowego przeglądu technicznego wskazana w §7 ust. 1 gwarancja nie ma zastosowania? Należy zauważyć, że w ramach przeglądu Wykonawca weryfikuje sprawność urządzenia w chwili wykonywania czynności serwisowych, ale nie ma możliwości przewidzieć i zapobiec przyszłym awariom.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

25. Zapytanie Wykonawcy:

dot. zadania nr 19 – świadczenie usług serwisowych dla wirówek i inkubatorów w Pracowni Serologii

Dotyczy wzoru umowy, §7 ust. 2 (zał. nr 5 do SWZ). Czy za termin odbioru wykonanych czynności serwisowych Zamawiający uzna datę przekazania użytkownikowi raportu serwisowego, w tym jego wysyłkę drogą elektroniczną (email)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem