## Pakiet nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia – fabrycznie nowy wyprodukowany w 2024r. lub później Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć całą dostawę i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania przedmiotu umowy przez Personel Zamawiającego.
PARAMETRY GRANICZNE Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków (opisanych w kolumnie: opis parametrów lub warunki wymagane ...) będzie skutkowało odrzuceniem oferty (z wyłączeniem parametrów punktowanych - zaznaczonych kolorem zielonym). Niewypełnienie kolumny „Parametr oferowany / podać zakresy lub opisać lub potwierdzić spełnienie parametru” będzie również skutkowało odrzuceniem oferty (z wyłączeniem parametrów punktowanych - zaznaczonych kolorem zielonym). Niedopuszczalne jest wypełnienie dokumentu poprzez wpisanie w tej kolumnie słowa TAK, w przypadku gdy Zamawiający wymaga wskazania konkretnych parametrów.
Parametry oceniane w ramach KRYTERIÓW OCENY OFERT ZOSTAŁY ZAZNACZONE KOLOROWYM TŁEM. W celu przyznania punktów, oprócz wypełnienia tabeli w powyższym zakresie, należy załączyć do składanej oferty dokument – potwierdzający posiadanie przez oferowany przedmiot zamówienia wskazanych cech za które zostaną przyznane punkty w ramach kryteriów oceny ofert. Zamawiający wymaga zaznaczenia kolorem w załączonych dokumentach parametrów podlegających ocenie i potwierdzających zaproponowany parametr. Dokumentem potwierdzającym posiadanie wskazanych parametrów jest katalog, folder lub prospekt, w którym wskazano przedmiotowe parametry. Dokument ten winien identyfikować przedmiot zamówienia co najmniej w jednej z cech wskazanych w formularzu cenowym – jak np. nr katalogowy, nazwa własna.
W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży ww. dokumentów albo złożone dokumenty nie potwierdzą zaoferowanych parametrów, a Wykonawca wskaże i oświadczy w załączniku nr 3 do SWZ że, oferuje dany parametr, Zamawiający nie odrzuci oferty, ale uzna, że oferowany asortyment posiada minimalny oceniany parametr i przyzna w tym zakresie 0 pkt. W przypadku, gdy suma punktów będzie wynosiła 0, wówczas Zamawiający nie będzie dokonywał przeliczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w pkt. 16.2.2 SWZ, tylko przyzna od razu 0 punktów.
PROSZĘ WSKAZAĆ KOLOREM PARAMETRY OCENIANE W DOKUMENTACH JE POTWIERDZAJĄCYCH
Stymulatory SSIR z monitorowaniem skutecznej stymulacji z elektrodami i introducerami
Lp. | Przedmiot zamówienia | podać:
1. | Stymulator SSIR z monitorowaniem skutecznej stymulacji | 100 sztuk
Nazwa, Typ
Nr katalogowy
Producent
Kraj pochodzenia
2. | Introducer 7F,9F (każdy z rozmiarów) | 100 sztuk
Nazwa, Typ
Nr katalogowy
Producent
Kraj pochodzenia
3. | Elektroda dwubiegunowa do stymulacji przedsionków/komór | 100 sztuk
Nazwa, Typ
Nr katalogowy
Producent
Kraj pochodzenia
Lp. | Opis parametrów | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia Parametr graniczny | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać lub potwierdzić spełnienie parametru | Zasady oceny (punktacji)
A. Wymagania ogólne
I. Stymulatory SSIR z monitorowaniem skutecznej stymulacji z elektrodami i introducerami
1. | Tryby stymulacji AAI(R); VVI(R); AOO(R); VOO(R) | Tak, Podać |  | Bez oceny
2. | Minimalny czas pracy (100 % stymulacji) przy nastawach nominalnych (co najmniej 100 miesięcy) | Tak, Podać |  | Bez oceny
3. | Rok produkcji ≥ 2024 | Tak, Podać |  | Bez oceny
4. | Waga stymulatora ≤ 25 g | Tak, Podać |  | Bez oceny
5. | Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod z bipolarnej na unipolarną | Tak, podać / Nie |  | TAK – 1 pkt NIE - 0 pkt
6. | Możliwość wykonania badania elektrofizjologicznego wszczepionym stymulatorem | Tak, podać / Nie |  | TAK – 1 pkt NIE - 0 pkt
7. | Program nocny | Tak |  | Bez oceny
8. | Histereza rytmu | Tak |  | Bez oceny
9. | Stymulacja i detekcja uni/bipolarna | Tak |  | Bez oceny
10. | Materiał izolacyjny elektrod – silikon | Tak |  | Bez oceny
11. | Elektrody uwalniające sterydy | Tak |  | Bez oceny
12. | Długość elektrod: przedsionkowa ≥ 52 cm, komorowa ≥ 58 cm | Tak, Podać |  | Bez oceny
13. | Elektrody – do wyboru aktywna i pasywna fiksacja, prosta i kształt „J” | Tak, Podać |  | Bez oceny
14. | Przyłącze elektrod IS-1 | Tak |  | Bez oceny
15. | Amplituda impulsu stymulującego: min. 0,5 – 5,0 V | Tak, Podać |  | Bez oceny
16. | Szerokość impulsu: min. 0,4 – 1,5 ms | Tak, Podać |  | Bez oceny
17. | Czułość w torze przedsionkowym: min. 0,4 – 4,0 mV | Tak, Podać |  | Bez oceny
18. | Czułość w torze komorowym: min. 1,0 – 7,5 mV | Tak, Podać |  | Bez oceny
19. | Pomiar progu stymulacji co 0,1 – 0,25V | Tak, Podać |  | Bez oceny
20. | Częstość stymulacji: min. 30 – 170 ppm | Tak, Podać |  | Bez oceny
21. | Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb z minimalnym krokiem ≤ 15 minut. | Tak, podać / Nie |  | TAK – 2 pkt NIE - 0 pkt
22. | Pamięć zapisów wewnątrzsercowych ≥ 16 sek. | Tak, Podać |  | Bez oceny
23. | Możliwość zapamiętywania pełnych danych z kontroli w programatorze (statystyki, wyniki testów) i/lub pamięci zewnętrznej | Tak, Podać |  | Bez oceny
24. | Pojemność baterii ≥ 0,86 Ah | Tak, Podać |  | Bez oceny
Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. W przypadku nie dotrzymania powyższego wymogu Wykonawca z własnych środków zapewni ewentualne braki do przedmiotu zamówienia.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## Pakiet nr 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia – fabrycznie nowy wyprodukowany w 2024 r. lub później Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć całą dostawę i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania przedmiotu umowy przez Personel Zamawiającego.
PARAMETRY GRANICZNE Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków (opisanych w kolumnie: opis parametrów lub warunki wymagane ...) będzie skutkowało odrzuceniem oferty (z wyłączeniem parametrów punktowanych - zaznaczonych kolorem zielonym). Niewypełnienie kolumny „Parametr oferowany / podać zakresy lub opisać lub potwierdzić spełnienie parametru” będzie również skutkowało odrzuceniem oferty (z wyłączeniem parametrów punktowanych - zaznaczonych kolorem zielonym). Niedopuszczalne jest wypełnienie dokumentu poprzez wpisanie w tej kolumnie słowa TAK, w przypadku gdy Zamawiający wymaga wskazania konkretnych parametrów.
Parametry oceniane w ramach KRYTERIÓW OCENY OFERT ZOSTAŁY ZAZNACZONE KOLOROWYM TŁEM. W celu przyznania punktów, oprócz wypełnienia tabeli w powyższym zakresie, należy załączyć do składanej oferty dokument – potwierdzający posiadanie przez oferowany przedmiot zamówienia wskazanych cech za które zostaną przyznane punkty w ramach kryteriów oceny ofert. Zamawiający wymaga zaznaczenia kolorem w załączonych dokumentach parametrów podlegających ocenie i potwierdzających zaproponowany parametr. Dokumentem potwierdzającym posiadanie wskazanych parametrów jest katalog, folder lub prospekt, w którym wskazano przedmiotowe parametry. Dokument ten winien identyfikować przedmiot zamówienia co najmniej w jednej z cech wskazanych w formularzu cenowym – jak np. nr katalogowy, nazwa własna.
W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży ww. dokumentów albo złożone dokumenty nie potwierdzą zaoferowanych parametrów, a Wykonawca wskaże i oświadczy w załączniku nr 3 do SWZ że, oferuje dany parametr, Zamawiający nie odrzuci oferty, ale uzna, że oferowany asortyment posiada minimalny oceniany parametr i przyzna w tym zakresie 0 pkt. W przypadku, gdy suma punktów będzie wynosiła 0, wówczas Zamawiający nie będzie dokonywał przeliczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w pkt. 16.2.2 SWZ, tylko przyzna od razu 0 punktów.
PROSZĘ WSKAZAĆ KOLOREM PARAMETRY OCENIANE W DOKUMENTACH JE POTWIERDZAJĄCYCH
Stymulatory DDDR z monitorowaniem skutecznej stymulacji z elektrodami i introducerami
Lp. | Przedmiot zamówienia | podać:
1. | Stymulator DDDR z monitorowaniem skutecznej stymulacji | 180 szt.
Nazwa, Typ
Nr katalogowy
Producent
Kraj pochodzenia
2. | Introducer 7F,9F (każdy z rozmiarów) | 360 szt.
Nazwa, Typ
Nr katalogowy
Producent
Kraj pochodzenia
3. | Elektroda dwubiegunowa do stymulacji przedsionków/komór | 360 szt.
Nazwa, Typ
Nr katalogowy
Producent
Kraj pochodzenia
Lp. | Opis parametrów | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia Parametr graniczny | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać lub potwierdzić spełnienie parametru | Zasady oceny (punktacji)
A. Wymagania ogólne
I. Stymulator DDDR z monitorowaniem skutecznej stymulacji z elektrodami i introducerami
1. | Tryby stymulacji min. DDD(R), DDI(R), DOO(R), | Tak, Podać |  | Bez oceny
2. | Minimalny czas pracy (100 % stymulacji) przy nastawach nominalnych (co najmniej 75 miesięcy) | Tak, Podać |  | Bez oceny
3. | Rok produkcji ≥ 2024 | Tak, Podać |  | Bez oceny
4. | Waga stymulatora ≤ 28 g | Tak, Podać |  | Bez oceny
5. | Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod | Tak, podać / Nie |  | TAK – 1 pkt NIE - 0 pkt
6. | Możliwość wykonania badania elektrofizjologicznego wszczepionym stymulatorem | Tak, podać / Nie |  | TAK – 1 pkt NIE - 0 pkt
7. | Program nocny | Tak |  | Bez oceny
8. | Histereza rytmu | Tak |  | Bez oceny
9. | Stymulacja i detekcja uni/bipolarna | Tak, podać / Nie |  | Bez oceny
10. | Materiał izolacyjny elektrod – silikon | Tak |  | Bez oceny
11. | Elektrody uwalniające sterydy | Tak |  | Bez oceny
12. | Długość elektrod: przedsionkowa ≥ 52 cm, komorowa ≥ 58 cm | Tak, Podać |  | Bez oceny
13. | Elektrody – do wyboru aktywna i pasywna fiksacja, prosta i kształt „J” | Tak, Podać |  | Bez oceny
14. | Przyłącze elektrod IS-1 | Tak |  | Bez oceny
15. | Amplituda impulsu stymulującego: min. 0,5 – 7,5 V | Tak, Podać |  | Bez oceny
16. | Szerokość impulsu: min. 0,4 – 1,5 ms | Tak, Podać |  | Bez oceny
17. | Czułość w torze przedsionkowym: min. 0,2 – 4,0 mV | Tak, Podać |  | Bez oceny
18. | Czułość w torze komorowym: min. 1,0 – 7,5 mV | Tak, Podać |  | Bez oceny
19. | Pomiar progu stymulacji co 0,1 – 0,25V | Tak, Podać |  | Bez oceny
20. | Częstość stymulacji: min. 30 – 170 ppm | Tak, Podać |  | Bez oceny
21. | Minimalny odstęp przedsionkowo komorowy ≤ 30 ms | Tak, Podać |  | Bez oceny
22. | Funkcja zapobiegająca zbyt szybkiej stymulacji w komorze w razie wystąpienia tachykardii przedsionkowych u pacjenta ze stymulacją komór sterowaną przedsionkowo | Tak, Podać |  | Bez oceny
23. | Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta z minimalnym krokiem ≤ 15 minut | Tak, podać / Nie |  | TAK – 2 pkt NIE - 0 pkt
24. | Pamięć zapisów wewnątrzsercowych ≥ 16 s | Tak, Podać |  | Bez oceny
25. | Możliwość zapamiętania pełnych danych z kontroli w programatorze (statystyki, wyniki testów) i/lub pamięci zewnętrznej | Tak, Podać |  | Bez oceny
26. | Pojemność baterii ≥ 1,2 Ah | Tak, Podać |  | Bez oceny
Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. W przypadku nie dotrzymania powyższego wymogu Wykonawca z własnych środków zapewni ewentualne braki do przedmiotu zamówienia.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.