Załącznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE

Unit laryngologiczny z wyposażeniem- 1 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, 
nie powystawowy / 2023

Do oferty należy  załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment i wpisać którego punktu dotyczy.

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE / NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Unit laryngologiczny jednomodułowy, posiadający min. 4 skrętne kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie. Wykonany w całości ze stali cynkowanej galwanicznie (w tym również tył i boki), pokryty farbą antybakteryjną (potwierdzenie certyfikatem właściwości antybakteryjnych farby) o drobnoziarnistej strukturze, z możliwością wyboru przez Zamawiającego koloru dla wszystkich elementów stalowych z wyłączeniem elementów ze stali nierdzewnej | TAK, podać |  |
|  | Możliwość dobrania różnych kolorów dla min. 5 dowolnych, malowanych proszkowo części unitu. | TAK, podać |  |
|  | Powierzchnia unitu z trwałego materiału odpornego na czynniki chemiczne i ścieranie, ze szczególnym uwzględnieniem cokołu od frontu i z tyłu unitu wykonanego ze stali nierdzewnej. | TAK, podać |  |
|  | Unit o wymiarach: - szerokość: min. 900 mm - max. 915 mm - głębokość: min. 490 mm - max. 545 mm | TAK, podać |  |
|  | 2 poziomowy podświetlany blat na instrumentarium zamykany pokrywą wykonaną z przezroczystego materiału, umożliwiający podgląd ilościowy narzędzi bez podnoszenia pokrywy. Szerokość blatu 430 mm ± 30 mm. Blat wyposażony w tace ze stali nierdzewnej na wyższy i niższy poziom narzędziowy | TAK podać |  |
|  | Dodatkowa półka zintegrowana z unitem, wykonana ze szkła akrylowego usytuowana w górnej części unitu nad instrumentarium o szerokości przestrzeni instrumentarium. | TAK Podać |  |
|  | Unit posiadający wysuwany blat roboczy ze stali nierdzewnej z mechanizmem miękkiego domykania | TAK podać |  |
|  | Unit posiadający 2 wysuwane szuflady o wysokości frontu min. 100 mm z mechanizmem miękkiego domykania i możliwością szybkiego demontażu bez użycia narzędzi | TAK, podać |  |
|  | Panel sterowania (zawierający manometr ssaka, przyciski funkcyjne) umiejscowiony od frontu z lewej strony pod łatwo zmywalną taflą szkła w celu łatwej dezynfekcji. | TAK, podać |  |
|  | Panel sterowania zintegrowany z przestrzenią na kuwety do dezynfekcji oraz przechowywania endoskopów sztywnych. | TAK, podać |  |
|  | Unit wyposażony w system wizualnej informacji o nieprawidłowościach w pracy unitu, w tym min. komenda informująca o wodzie na podłodze wewnątrz unitu. | TAK, podać |  |
|  | Wbudowane źródła światła LED min. 1 sztuka z płynną regulacją natężenia światła w zakresie 0 -100% mocy, gniazdo światłowodu typu „Storz” | TAK, podać |  |
|  | Unit posiadający wbudowany szybki podgrzewacz lusterek/narzędzi włączany przyciskiem. Funkcja podgrzewania narzędzi realizowana za pomocą nadmuchu, z funkcją automatycznego wyłączania po upływie kilkunastu sekund. | TAK, podać |  |
|  | Min. 3 wbudowane pojemniki/kuwety do dezynfekcji i przechowywania endoskopów sztywnych - autoklawowalne | TAK, podać |  |
|  | Unit wyposażony w 1 podgrzewaną kuwetę na endoskopy o średnicy do 4 mm - kuwety z rozkręcanym dnem w celu wyczyszczenia | TAK, podać |  |
|  | Unit wyposażony w 1 podgrzewaną kuwetę na endoskopy o średnicy do 10 mm - kuwety z rozkręcanym dnem w celu wyczyszczenia | TAK, podać |  |
|  | Podgrzewane kuwety posiadające możliwość płynnej regulacji temperatury | TAK, podać |  |
|  | Wysuwana kuweta do dezynfekcji narzędzi z metalu na brudne narzędzia z silikonową wkładką typu jeżyk oraz pokrywką ze stali nierdzewnej | TAK, podać |  |
|  | Unit posiadający samozamykającą śmietniczkę, otwieraną nogą z demontowanym bez użycia narzędzi dnem na potrzeby mycia i dezynfekcji | TAK, podać |  |
|  | Uchwyt/wieszak na lampę czołową z możliwością zamocowania w dowolnym miejscu unitu bez użycia jakichkolwiek narzędzi | TAK, podać |  |
|  | Ruchomy wysięgnik dla: dren ssaka, światłowód | TAK, podać |  |
|  | Uchwyt monitora zintegrowany z unitem | TAK, podać |  |
|  | Uchwyt na kamerę endoskopową z możliwością zamocowania w dowolnym miejscu unitu bez użycia jakichkolwiek narzędzi. | TAK, podać |  |
|  | Unit wyposażony w światłowód z zagiętym adapterem (90°), dł. min. 180 cm | TAK, podać |  |
|  | Zestaw 3 metalowych kuwet do przechowywania i dezynfekcji fiberoskopu gietkiego. Kuwety z odkręcanym dnem w celu łatwego czyszczenia. | TAK, podać |  |
|  | Wbudowany system ssania o wydajności min. 40l/min i -0,85 bar, aktywowany/dezaktywowany automatycznie po podniesieniu/opuszczeniu drenu ssaka, wyposażony w pompę bezolejową bezwibracyjną do zastosowania w urządzeniach z mikroskopem. | TAK, podać |  |
|  | Dren ssaka antybakteryjny - pokryty wewnątrz jonami srebra | TAK, podać |  |
|  | Unit wyposażony w manometr siły ssania | TAK, podać |  |
|  | Układ płukania i dezynfekcji drenu ssaka z pojemnikiem na środek do dezynfekcji | TAK, podać |  |
|  | Zbiornik ssaka w systemie worków jednorazowych typu Serres. | TAK, podać |  |
|  | Kamera medyczna Full HD - rozdzielczość obrazu min. – 1920 x 1080, 50Hz lub 60 Hz Progresywne - filtr antymorowy dla fiberoskopów - wyjścia: USB (do podłączenia klawiatury) i min. 2 x DVI (do podłączenia monitora i videograbbera) - obudowa głowicy kamery metalowa o wadzey 95g bez obiektywu i kabla - obiektyw typu "parafocal" ze zmienną ogniskową f=13mm - 32mm - panel wraz z podświetlanymi przyciskami kontrolera umiejscowione pod taflą szkłą w celu lepszej dezynfekcji, | TAK, podać |  |
|  | Monitor medyczny o przekątnej min. 23" o rozdzielczości Full HD | TAK, podać |  |
|  | Endoskop Ø2,7mm±0,1mm, 30°, 140mm±5mm, autoklawowalny | TAK, podać |  |
|  | Endoskop krtaniowy laryngoskop Ø8mm±0,1mm, 70°, 190mm±5mm, autoklawowalny | TAK, podać |  |
|  | Fiberoskop Średnica Ø2,8mm Rozdzielczość min. 18 000 Pixeli Zagięcie końcówki min. 150°góra/150°dół Końcówka robocza 300-320mm Pole widzenia min. 85° Możliwość sterylizacji w ETO i dezynfekcja przez pełne zanurzenie w środku do dezynfekcji. W zestawie tester szczelności i walizka transportowa. | TAK, podać |  |
| B | INNE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/ NIE Podać jeśli zalecane |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty