**Załącznik nr 6 do SWZ**

**Nr postępowania: 7/2025**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WYMAGAŃ GRANICZNYCH**

**Pakiet nr 1 – Dostawa głowic do fakoemulsyfikacji z możliwością pracy oscylacyjnej kompatybilnych z aparatem: Fakoemulsyfikator Centurion System firmy Alcon.**

**Nazwa i typ: …………………………**

**Producent: …………………………**

**Kraj pochodzenia: …………………………**

**Rok produkcji nie starszy niż 2024 rok: ………………………...**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **Opis parametru** | **Wymogi graniczne** | **Parametry oferowane** **(podać zakresy lub opisać)** |
| 1 | Podtryby : ciągły, impulsowy, pulsacyjny  | Tak |  |
| 2 | Wzdłużny skok końcówki przy 100%:0,0084 +/- 0,0018cm (0,0033+/-0,007in) | Tak  |  |
| 3 | częstotliwość rezonansowa : 43,5kHz+/-3,0kHz | Tak |  |
| 4 | Szybkość końcówki :11,56/s +/- 2,3/s (451cali/s +/- 90,2cala/s) | Tak |  |
| 5 | Skrętny skok końcówki przy 100%:0,0069+/- 0,0023cm (0,0027+/-0,0009in) | Tak |  |
| 6 | Częstotliwość rezonansowa :32,0kHz +/- 2,0kHz | Tak |  |
| 7 | Czas włączenia : 0-100% | Tak |  |
| 8 | Czas włączenia Burst : 2-500ms | Tak |  |
| 9 | Czas włączenia Burst : 2500-0ms | Tak |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Oświadczam, że oferowane urządzenie jest fabrycznie nowe, jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.