Załącznik Nr 2/1a

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-35/25

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 1 – dostawa stanowiska do resuscytacji noworodków – inkubator otwarty

1. Pełna nazwa urządzenia:  
         2. Nazwa i typ/model (podać): …………………………………

3. Producent (podać):…..………………………..……………..

- 4. Rok produkcji: …………. (nie wcześniej niż 2024)

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczno-użytkowe: |  |  |  |
| 1. | Wymiary zewnętrzne maksymalne (szerokość x głębokość x wysokość): 90 cm x 115 cm x 220 cm (+/- 5 cm) | tak |  |
| 2. | Waga maksymalna stanowiska 112 kg (+/- 2 kg) | tak |  |
| 3. | Stabilna konstrukcja osadzona na 4 kółkach. Wszystkie 4 kółka wyposażone w hamulce. Średnica kółek 125 mm | tak |  |
| 4. | Elektryczna regulacja wysokości min. 40 cm | tak |  |
| 5. | Ogrzewanie promiennikiem podczerwieni z kwarcowym źródłem iR. | tak |  |
| 6. | Promiennik nagrzewający obracany w płaszczyźnie poziomej o kąt min. 220° w celu wykonania zdjęcia RTG. Wyposażony w wygodne uchwyty po obu jego stronach. | tak |  |
| 7. | Promiennik nagrzewający odchylany w płaszczyźnie poziomej tj. „lewo i prawo”. | tak |  |
| 8. | Energooszczędny promiennik o mocy max. 500W | tak |  |
| 9. | Funkcja wstępnego dogrzewania pre-heat. | tak |  |
| 10. | Ręczna regulacja temperatury grzania. | tak |  |
| 11. | Regulacja temperatury grzania w układzie servo (pomiar na skórze) w zakresie min. 34°C - 38°C z rozdzielczością min. 0,1°C | tak |  |
| 12. | Cyfrowy wskaźnik temperatury nastawionej w stopniach Celsjusza. | tak |  |
| 13. | Cyfrowy miernik temperatury skóry noworodka w zakresie 30°C - 42°C, odczyt z rozdzielczością 0,1°C | tak |  |
| 14. | Regulowane położenie leża noworodka do pozycji Trendelenburga i anty/Trendelenburga w sposób płynny i cichy, zakres +/- 13° | tak |  |
| 15. | Wymiary materacyka dla noworodka 700 mm x 500 mm (+/- 10 mm). | tak |  |
| 16. | Materacyk wyposażony w dodatkowe ścianki chroniące noworodka przed jego wypadnięciem podczas otwartych ścian bocznych. | tak |  |
| 17. | Ścianki boczne leża: - wykonane z tworzywa bezbarwnego odpornego na UV, - odporne na zmywanie w środkach dezynfekcyjnych, - odchylane o kąt 180° (min. 3 ścianki), - przynajmniej jedna ścianka posiadająca przepust dla mocowania rur i przewodów, - wszystkie ścianki wyposażone w mechanizm wolnego opadania, - możliwość szybkiego wyjęcia ścianek w celach dezynfekcji bez użycia narzędzi, - otwarte ścianki niezasłaniające dostępu do szuflady. | tak |  |
| 18. | Dostęp do tacy na kasetę RTG z wszystkich trzech stron inkubatora. | tak |  |
| 19. | Wbudowane w kolumnę promiennika oświetlenie zabiegowe LED z możliwością jego włączenia lub wyłączenia, niezależnie od pracy promiennika. | tak |  |
| 20. | Możliwość płynnej regulacji natężenia światła w zakresie 0-1200 LUX. | tak |  |
| 21. | Wbudowany w kolumnę promiennika kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej min. 7" i rozdzielczości 800x480 dpi. | tak |  |
| 22. | Alarmy: - alarmy akustyczne i optyczne, - lampa alarmów umieszczona w sposób dobrze widoczny z odległości kilku metrów, - przekroczenia nastawionej temperatury pracy (przegrzania) w trybie ręcznym i servo, - brak połączenia czujnika naskórnego – odklejenie czujnika, - zanik napięcia zasilającego, - alarmy techniczne – awaria grzałki, uszkodzenie czujnika temperatury. | tak |  |
| Wyposażenie: |  |  |  |
| 23. | Zegar Apgar zintegrowany z inkubatorem, wyposażony w sygnały dźwiękowe możliwe do ustawienia w 4 interwałach czasowych 1, 3, 5 i 10 minut. | tak |  |
| 24. | Zegar CPR w zakresie 0-60 minut do oceny prowadzonej resuscytacji z sygnalizacją dźwiękową co każde 30 sekund. | tak |  |
| 25. | Czujnik naskórny do kontroli temperatury „servo“. | tak |  |
| 26. | Pokrowiec i prześcieradełko na materacyk. | tak |  |
| 27. | Krążki odblaskowe do mocowania czujnika naskórnego 24 szt. do inkubatora. | tak |  |
| 28. | Wbudowane w kolumnę promiennika urządzenie do resuscytacji noworodków z regulowanym ciśnieniem wdechowym PIP min. od 2 do 50 cm H₂O i PEEP min. od 3 do 13 cm H₂O. Resuscytator zintegrowany z mieszalnikiem oraz ssakiem – 1 szt. | tak |  |
| 29. | Pojemnik ssaka 500 ml | tak |  |
| 30. | Regulacja siły ssania w zakresie 0-200 mmHg | tak |  |
| 31. | Wbudowana w materacyk waga noworodkowa. Zakres pomiarowy 300-7000 g z rozdzielczością min. 5 g. Wbudowana funkcja tarowania. | tak |  |
| 32. | Wbudowany w inkubator pulsoksymetr w technologii Massimo z obsługą i monitorowaniem z poziomu panelu sterującego inkubatora. Wybór czasu uśredniania 4, 6, 10, 12, 14 i 16 sekund. Wybór minimum 3 progów czułości. Zakres pomiarowy SpO2: 1-100% Zakres pomiarowy pulsu 25-240 ud./min. | tak |  |
| 33. | Szuflada na drobne akcesoria. | tak |  |
| 34. | Uchwyt ułatwiający transport stanowiska. | tak |  |
| 35. | Możliwość rozbudowy o akumulator podtrzymujący pracę stanowiska na okres min. 30 minut przy pełnej mocy promiennika. | tak |  |
| Inne: |  |  |  |
| 36. | Instrukcja w języku polskim. | tak |  |
| 37. | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy. | tak |  |
| 38. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. | podać |  |
| 39. | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty. | tak |  |
| 40. | Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta. | tak |  |
| 41. | Okres gwarancji: min. 24 m-ce. | tak, podać |  |
| 42. | Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat. | tak |  |
| 43. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu. | opisać i podać proponowane środki dezynfekujące |  |
| 44. | Adres e-mail i numer telefonu do kontaktu z serwisem Wykonawcy. | tak, podać |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego 
i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty z wyłączeniem pkt 38 i 43 stanowiących zalecenia.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                               .......................................................

data                                                                                        pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/2a

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-35/25

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 2 – dostawa ciepłych łóżeczek dla noworodków

1. Pełna nazwa urządzenia:  
         2. Nazwa i typ/model (podać): …………………………………

3. Producent (podać):…..………………………..……………..

- 4. Rok produkcji: …………. (nie wcześniej niż 2024)

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczno-użytkowe: |  |  |  |
| 1. | Podgrzewany od dołu materac żelowy, ogrzewający noworodki poprzez dotyk. | tak |  |
| 2. | Leże umieszczone na wysokości 960 mm (+/- 10 mm). | tak |  |
| 3. | Podgrzewane leże z poliuretanowym, żelowym materacem o wymiarach: długość – 760 mm (+/- 10 mm), szerokość – 480 mm (+/- 10 mm), zapobiegającym powstawaniu odleżyn, łatwy do dezynfekcji. | tak |  |
| 4. | Pozycja Trendelenburga ± 12°. | tak |  |
| 5. | Zakres ustawień ogrzewania leża w zakresie 30,0°C – 38,5°C z zabezpieczeniem przed przypadkową zmianą temperatury w zakresie poniżej 35°C i powyżej 37°C. | tak |  |
| 6. | Wyświetlanie wartości zadanej, wartości rzeczywistej, w przypadku wyłączenia zasilania – ciepła resztkowego. | tak |  |
| 7. | Składane ścianki boczne o wysokości 250 mm, z zaokrąglonymi rogami zapobiegającymi powstawaniu przeciągów w gondoli łóżeczka podczas transportu wewnątrzszpitalnego. | tak |  |
| 8. | Dwudzielna pokrywa umożliwiająca dojście z dwóch stron do pacjenta, umieszczona na ściankach bocznych. Możliwość usytuowania lampy do fototerapii na powierzchni. | tak |  |
| 9. | Pokrywa wyposażona w termometr wskazujący orientacyjną temperaturę powietrza wewnątrz łóżeczka. | tak |  |
| 10. | Dwie dodatkowe ścianki wewnętrzne – boczne (zabezpieczające), składane jedną ręką do powierzchni płaskiej (po złożeniu płaska powierzchnia leża). | tak |  |
| 11. | Platforma łóżeczka osadzona na czterech podwójnych kołach, 3 x blokada całkowita, 1 x blokada kierunkowa. Koła wyposażone w odbojniki zabezpieczające łóżeczko przed obiciem podczas przejazdów wewnątrzszpitalnych. | tak |  |
| 12. | Dwie półki. | tak |  |
| 13. | Dwie szuflady wysuwane łukowato na obie strony łóżeczka, zamocowane na półce. | tak |  |
| 14. | Ogrzewanie materaca: 180W. | tak |  |
| 15. | Minimum dwa gniazda umożliwiające podłączenie dodatkowych urządzeń. | tak |  |
| 16. | Maksymalne wejście zasilania: 230W. | tak |  |
| 17. | Napięcie sieciowe 230V/50-60Hz. | tak |  |
| 18. | Waga łóżeczka: ≤ 70,0 kg. | tak |  |
| 19. | Alarm utraty zasilania. | tak |  |
| 20. | Alarm rozbieżności temperatury pomiędzy temperaturą zadaną a rzeczywistą. | tak |  |
| 21. | Wymiary zewnętrzne nie większe niż (szerokość x długość x wysokość): 650 mm x 950 mm x 1250 mm. | tak |  |
| Inne: |  |  |  |
| 22. | Instrukcja w języku polskim. | tak |  |
| 23. | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy. | tak |  |
| 24. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. | podać |  |
| 25. | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty. | tak |  |
| 26. | Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta. | tak |  |
| 27. | Okres gwarancji: min. 24 m-ce. | tak, podać |  |
| 28. | Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat. | tak |  |
| 29. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu. | opisać i podać proponowane środki dezynfekujące |  |
| 30. | Adres e-mail i numer telefonu do kontaktu z serwisem Wykonawcy. | tak, podać |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego 
i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty z wyłączeniem pkt 24 i 29 stanowiących zalecenia.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                               .......................................................

data                                                                                        pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/3a

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-35/25

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 3 – dostawa łóżeczek noworodkowych z szafkami

1. Pełna nazwa urządzenia:  
         2. Nazwa i typ/model (podać): …………………………………

3. Producent (podać):…..………………………..……………..

- 4. Rok produkcji: …………. (nie wcześniej niż 2024)

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczno-użytkowe: |  |  |  |
| 1. | Łóżeczko noworodkowe z szafką. | tak |  |
| 2. | Wymiary zewnętrzne łóżeczka: - szerokość: 765 mm (+/- 10 mm), - głębokość: 480 mm (+/- 10 mm), - wysokość: 925 mm (+/- 10 mm). | tak |  |
| 3. | Wymiary wewnętrzne kojca: - szerokość: 660 mm (+/- 10 mm), - głębokość: 410 mm (+/- 10 mm), - wysokość: 220 mm (+/- 10 mm). | tak |  |
| 4. | Stelaż łóżeczka z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało. Profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwiający regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowę wózka o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów. Kanały montażowe zaślepione elastyczną, wyjmowalną uszczelką zabezpieczającą przed gromadzeniem się nieczystości – min. 8 kolorów do wyboru przez Zamawiającego. | tak |  |
| 5. | Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm (białe), wszystkie z blokadą. | tak |  |
| 6. | Kojec łóżeczka z przezroczystego tworzywa, wyposażony w materacyk tapicerowany materiałem zmywalnym, odpornym na środki dezynfekcyjne – min. 15 kolorów do wyboru przez Zamawiającego. | tak |  |
| 7. | Szafka z płyty meblowej obustronnie laminowanej w kolorze białym, wyposażona w drzwi dwuskrzydłowe z płyty meblowej MDF lakierowanej na kolor wg palety RAL. | tak |  |
| 8. | Uchwyt umożliwiający ustawienie kojca w pozycji anty-Trendelenburga + 12°. | tak |  |
| Inne: |  |  |  |
| 9. | Instrukcja w języku polskim. | tak |  |
| 10. | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy. | tak |  |
| 11. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. | podać |  |
| 12. | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty. | tak |  |
| 13. | Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta. | tak |  |
| 14. | Okres gwarancji: min. 24 m-ce. | tak, podać |  |
| 15. | Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat. | tak |  |
| 16. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu. | opisać i podać proponowane środki dezynfekujące |  |
| 17. | Adres e-mail i numer telefonu do kontaktu z serwisem Wykonawcy. | tak, podać |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego 
i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty z wyłączeniem pkt 11 i 16 stanowiących zalecenia.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                               .......................................................

data                                                                                        pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/4a

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-35/25

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 4 – dostawa łóżeczek noworodkowych z półkami koszowymi

1. Pełna nazwa urządzenia:  
         2. Nazwa i typ/model (podać): …………………………………

3. Producent (podać):…..………………………..……………..

- 4. Rok produkcji: …………. (nie wcześniej niż 2024)

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczno-użytkowe: |  |  |  |
| 1. | Łóżeczko noworodkowe z dwiema półkami koszowymi. | tak |  |
| 2. | Wymiary zewnętrzne łóżeczka: - szerokość: 765 mm (+/- 10 mm), - głębokość: 480 mm (+/- 10 mm), - wysokość: 925 mm (+/- 10 mm). | tak |  |
| 3. | Wymiary wewnętrzne kojca: - szerokość: 660 mm (+/- 10 mm), - głębokość: 410 mm (+/- 10 mm), - wysokość: 220 mm (+/- 10 mm). | tak |  |
| 4. | Stelaż łóżeczka z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało. Profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwiający regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowę wózka o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów. Kanały montażowe zaślepione elastyczną, wyjmowalną uszczelką zabezpieczającą przed gromadzeniem się nieczystości – min. 8 kolorów do wyboru przez Zamawiającego. | tak |  |
| 5. | Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm (białe), wszystkie z blokadą. | tak |  |
| 6. | Kojec łóżeczka z przezroczystego tworzywa, wyposażony w materacyk tapicerowany materiałem zmywalnym, odpornym na środki dezynfekcyjne – min. 15 kolorów do wyboru przez Zamawiającego. | tak |  |
| 7. | Półka koszowa wykonana z drutu stalowego lakierowanego proszkowo na wybrany kolor z palety RAL. | tak |  |
| 8. | Uchwyt umożliwiający ustawienie kojca w pozycji anty-Trendelenburga + 12°. | tak |  |
| Inne: |  |  |  |
| 9. | Instrukcja w języku polskim. | tak |  |
| 10. | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy. | tak |  |
| 11. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. | podać |  |
| 12. | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty. | tak |  |
| 13. | Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta. | tak |  |
| 14. | Okres gwarancji: min. 24 m-ce. | tak, podać |  |
| 15. | Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat. | tak |  |
| 16. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu. | opisać i podać proponowane środki dezynfekujące |  |
| 17. | Adres e-mail i numer telefonu do kontaktu z serwisem Wykonawcy. | tak, podać |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego 
i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty z wyłączeniem pkt 11 i 16 stanowiących zalecenia.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                               .......................................................

data                                                                                        pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/5a

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-35/25

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 5 – dostawa respiratorów nieinwazyjnych

1. Pełna nazwa urządzenia:  
         2. Nazwa i typ/model (podać): …………………………………

3. Producent (podać):…..………………………..……………..

4. Rok produkcji: …………. (nie wcześniej niż 2024)

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczno-użytkowe: |  |  |  |
| 1. | Aparat do wspomagania oddechu metodą nieinwazyjną u noworodków, wcześniaków i dzieci o ergonomicznej konstrukcji. | tak |  |
| 2. | Aparat do stosowania u wcześniaków o wadze od 0,5 kg do 30 kg | tak |  |
| 3. | Aparat wykorzystujący efekt Coanda dla zmiany kierunku przepływu gazów (generator z przerzutnikiem strumieni). | tak |  |
| 4. | Zasilanie |  |  |
| 4.1 | 230V, 50Hz ±10% | tak |  |
| 4.2 | 12- 24 VDC | tak |  |
| 4.3 | Z wbudowanej baterii litowej zapewniającej min. 240 minut pracy z możliwością rozbudowy o dodatkowy akumulator. | tak |  |
| 4.4 | Zasilanie gazowe powietrze i tlen ze źródła sprężonych gazów w zakresie 2,8-6,5 BAR | tak |  |
| 5. | Waga aparatu – bez podstawy max. 10 kg | tak |  |
| 6. | Wbudowany port komunikacji min. RJ45, RS232, VGA oraz USB | tak |  |
| 7. | Wbudowany mieszalnik gazów – elektroniczny (nie dopuszcza się rotametrów ręcznych) | tak |  |
| 8. | Automatyczna kalibracja czujnika tlenu (bez ingerencji użytkownika) | tak |  |
| 9. | Możliwość współpracy z generatorami różnych producentów min.: Infant Flow, Infant Flow LP, Infant Jet, MediJET, Nflow | tak |  |
| 10. | Temperatura pracy min. 5-40ºC | tak |  |
| 11. | Poziom głośności w decybelach w czasie pracy ≤42 dB | tak |  |
| 12. | Możliwość zaprogramowania własnych nastaw zakresów startowych respiratora, które będą zapamiętane przy każdorazowym włączeniu aparatu. | tak |  |
| 13. | Możliwość współpracy z paramagnetycznym czujnikiem tlenowym | tak |  |
| 14. | Tryby oddechowe |  |  |
| 14.1 | Aparat umożliwiający wspomaganie oddechu metodą nCPAP na dwóch poziomach ciśnienia | tak |  |
| 14.2 | nCPAP | tak |  |
| 14.3 | Tlenoterapia wysokimi przepływami HFNC (HFOT) | tak |  |
| 14.4 | Funkcja synchronizacji (ze spontanicznym wysiłkiem oddechowym pacjenta) niewymagająca stosowania żadnych czujników zewnętrznych | tak |  |
| 14.5 | Wbudowana funkcja automatycznej regulacji składu mieszaniny oddechowej bazująca na pomiarze saturacji pacjenta. | tak |  |
| 15. | Parametry oddechowe regulowane |  |  |
| 15.1 | Funkcja kompensacji nieszczelności układu oddechowego | tak |  |
| 15.2 | Stężenie tlenu 21 do 100% (regulacja płynna) | tak |  |
| 15.3 | Funkcja preoksygenacji regulowana w zakresie od 22-100% | tak |  |
| 15.4 | Czas wdechu od 0,1 do 15 sekund, regulowany płynnie co 0,01 sek. | tak |  |
| 15.5 | Regulacja stosunku wdechu do wydechu I:E w zakresie 4:1 - 1:10 | tak |  |
| 15.6 | Częstość oddechowa 1-120 odd/min | tak |  |
| 15.7 | PEEP/CPAP min. 1-15 cmH2O | tak |  |
| 15.8 | Ciśnienie wdechowe Pinsp 2 – 20 cmH2O | tak |  |
| 15.9 | Ciśnienie Ręczne min. 2-20 cmH2O | tak |  |
| 15.10 | Oddech manualny podawany osobnym przyciskiem umieszczonym na ekranie aparatu | tak |  |
| 15.11 | Czas obserwacji bezdechu min. 1-60 sekund z regulowaną częstością oddechów zabezpieczających | tak |  |
| 15.12 | Regulacja czułości wyzwalania oddechu - min. 10 poziomów czułości | tak |  |
| 15.13 | Przepływ regulowany w zakresie min. 0,5-20 l/min | tak |  |
| 16. | Obrazowane parametry oddechowe |  |  |
| 16.1 | Stężenie tlenu w % | tak |  |
| 16.2 | Ciśnienie średnie, szczytowe, PEEP | tak |  |
| 16.3 | Przepływ | tak |  |
| 16.4 | Częstość oddechów spontanicznych | tak |  |
| 16.5 | Czas wydechu | tak |  |
| 16.6 | Przeciek w % | tak |  |
| 16.7 | I:E | tak |  |
| 16.8 | obrazowanie indeksu SpO2/FiO2 | tak |  |
| 16.9 | obrazowanie wskaźnika oksygenacji | tak |  |
| 16.10 | obrazowanie skali ciężkości oddechu | tak |  |
| 17. | Ekran |  |  |
| 17.1 | Wbudowany kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej min. 12” | tak |  |
| 17.2 | Możliwość regulacji jasności podświetlenia ekranu „tryb nocny” | tak |  |
| 17.3 | Zapamiętywanie i obrazowanie trendów monitorowanych parametrów z min. ostatnich 120 godzin | tak |  |
| 17.4 | Krzywa ciśnienia | tak |  |
| 17.5 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | tak |  |
| 17.6 | Blokada ekranu dotykowego | tak |  |
| 17.7 | Funkcja STANDBY (stan gotowości) | tak |  |
| 17.8 | Funkcja zamrożenia krzywej z możliwością jej analizy | tak |  |
| 17.9 | Funkcja zrzutu całego ekranu respiratora i zapis w pamięci aparatu z możliwością jego eksportu przez port USB | tak |  |
| 17.10 | Podgląd historii wraz ze zmianą parametrów regulowanych | tak |  |
| 18. | Alarmy |  |  |
| 18.1 | Wyposażony w alarmy akustyczne i optyczne | tak |  |
| 18.2 | Alarm spadku ciśnienia w układzie oddechowym | tak |  |
| 18.3 | Alarm przekroczenia ciśnienia w układzie oddechowym | tak |  |
| 18.4 | Alarm stężenia tlenu | tak |  |
| 18.5 | Alarm bezdechu | tak |  |
| 18.6 | Alarm wysokiej i niskiej częstości oddechowej | tak |  |
| 18.7 | Zasilania gazowego i elektrycznego | tak |  |
| 18.8 | Regulacja głośności alarmów | tak |  |
| 19. | Wyposażenie |  |  |
| 19.1 | Nawilżacz z automatyczną kontrolą temperatury: - wyświetlacz 3,5’’ TFT z automatycznym przyciemnieniem, - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów na wyjściu z komory nawilżacza, - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów w układzie oddechowym pacjenta, - zasilanie 230V, 50Hz, - waga do 2,5 kg, - możliwość eksportu danych do komputera, - moc max. 170W | tak |  |
| 19.2 | Komora nawilżacza jednorazowa dla noworodków z wbudowanym systemem utrzymania wilgotności na stałym poziomie – nadająca się do używana przez okres min. 7 dni u jednego pacjenta (komory wraz z informacją o terminie ważności, pakowane pojedynczo) – 3 szt. | tak |  |
| 19.3 | Układ oddechowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym (jednorazowy) zawierający jony srebra W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m, średnica wew. 10 mm - odcinek wydechowy niepodgrzewany - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem 0,6 m - końcówka donosowa (3 szt.) - odcinek pomiarowy - generator | tak |  |
| 19.4 | Adapter łączący komorę nawilżacza | tak |  |
| 19.5 | Maseczka donosowa min. w 3 rozmiarach | tak |  |
| 19.6 | Czepiec do terapii wymiennych w min. 5 rozmiarach – przeznaczony do nieinwazyjnego wspomagania oddechu umożliwiający zamocowanie generatora oraz do stosowania w terapii tlenowej wysokimi przepływami umożliwiający zamocowanie kaniuli nosowej, z regulacją obwodu głowy, wykonany z miękkiego materiału kompozytowego o właściwościach odpornych na rozciąganie i deformację, zapewniającego przepuszczalność powietrza i ograniczającego przesuwanie główki, z możliwością uzyskania dostępu do naczyń pacjenta, z rzepami do mocowania i miarką. | tak |  |
| 19.7 | Stojak jezdny | tak |  |
| Inne: |  |  |  |
| 20. | Instrukcja w języku polskim. | tak |  |
| 21. | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy. | tak |  |
| 22. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. | podać |  |
| 23. | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty. | tak |  |
| 24. | Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta. | tak |  |
| 25. | Okres gwarancji: min. 24 m-ce. | tak, podać |  |
| 26. | Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat. | tak |  |
| 27. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu. | opisać i podać proponowane środki dezynfekujące |  |
| 28. | Adres e-mail i numer telefonu do kontaktu z serwisem Wykonawcy. | tak, podać |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego 
i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty z wyłączeniem pkt 22 i 27 stanowiących zalecenia.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                               .......................................................

data                                                                                        pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/6a

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-35/25

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 6 – dostawa respiratorów noworodkowych

1. Pełna nazwa urządzenia:  
         2. Nazwa i typ/model (podać): …………………………………

3. Producent (podać):…..………………………..……………..

4. Rok produkcji: …………. (nie wcześniej niż 2024)

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Parametry ogólne: |  |  |  |
| 1. | Aparat przewoźny o ergonomicznej konstrukcji. Elementy obsługowe i podłączenia do pacjenta dostępne od jednej strony | tak |  |
| 2. | Respirator przeznaczony do wentylacji wcześniaków, noworodków i dzieci z wagą od 0,5 kg do 30 kg | tak |  |
| 3. | Funkcja wspomagania oddechu metodą nCPAP i wentylacją nieinwazyjną u noworodków i wcześniaków z wykorzystaniem efektu Coanda dla zmiany kierunku przepływu gazów | tak |  |
| 4. | Pneumatyczny układ wydechowy pozbawiony zastawek oraz membran | tak |  |
| 5. | Zasilanie |  |  |
| 5.1 | 230V, 50/60 Hz (zasilacz wbudowany w aparat) | tak |  |
| 5.2 | 24 VDC | tak |  |
| 5.3 | Zasilanie z wbudowanego akumulatora wystarczające na min. 180 minut pracy – we wszystkich trybach pracy (z trybem HFO włącznie) | tak |  |
| 5.4 | Zasilanie gazowe w tlen i powietrze ze źródła sprężonych gazów o ciśnieniu 2,8 – 6,0 bar | tak |  |
| 6. | Pobór mocy - max. 120 W | tak |  |
| 7. | Wymiary maksymalne: 33 x 40 x 55 cm | tak |  |
| 8. | Waga respiratora – bez podstawy ≤ 23 kg | tak |  |
| 9. | Wbudowany port komunikacji min. RS232, USB, VGA, Ethernet | tak |  |
| 10. | Wbudowany mieszalnik gazów – elektroniczny (nie dopuszczający rotametrów ręcznych) | tak |  |
| 11. | Automatyczna kalibracja czujnika tlenu | tak |  |
| 12. | Możliwość współpracy z urządzeniami do podawania tlenku azotu (NO) | tak |  |
| 13. | Wbudowany port nebulizatora | tak |  |
| 14. | Ochrona przed wilgocią min. IP21 | tak |  |
| II. Metody wentylacji: |  |  |  |
| 1. | HFO | tak |  |
| 2. | HFO+CMV | tak |  |
| 3. | Automatyczne westchnienia w trybie HFO | tak |  |
| 4. | nHFO w trybie nieinwazyjnym | tak |  |
| 5. | CMV | tak |  |
| 6. | SIMV | tak |  |
| 7. | PTV lub SIPPV | tak |  |
| 8. | NIPPV | tak |  |
| 9. | nCPAP | tak |  |
| 10. | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV z zabezpieczającą wentylacją wymuszoną | tak |  |
| 11. | Wentylacja z objętością gwarantowaną (VT) | tak |  |
| 12. | Oddech ciśnieniowo kontrolowany z możliwością stosowania w trybach wentylacji wymuszonej CMV, synchronizowanej AC i SIMV oraz spontanicznej | tak |  |
| 13. | NCPAP z przełączaniem przepływu gazów oddechowych do płuc zgodnie z fazą oddechu – wdech i wydech (generator z przerzutnikiem strumieni) | tak |  |
| 14. | Wentylacja nieinwazyjna na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP lub DuoPAP lub BiLevel | tak |  |
| 15. | Automatyczna kompensacja nieszczelności min. 45% | tak |  |
| 16. | Tlenoterapia wysokim przepływem HFOT | tak |  |
| 17. | Wdech manualny | tak |  |
| 18. | Wentylacja awaryjna przy bezdechu | tak |  |
| 19. | Wbudowany moduł automatycznej regulacji składu mieszaniny oddechowej bazująca na pomiarze saturacji pacjenta | tak |  |
| 20. | Funkcja synchronizacji (ze spontanicznym wysiłkiem oddechowym pacjenta) zmiany z niskiego na wysoki poziom CPAP – „westchnienia” (nie dopuszcza się czujników brzusznych pacjenta) | tak |  |
| 21. | Możliwość łączenia aparatu z monitorami pacjenta, umożliwiająca wyświetlanie danych respiratora na ekranie monitora | tak |  |
| III. Parametry nastawialne: |  |  |  |
| 1. | Częstość oddechów minimalny zakres 1–150 odd./min | tak |  |
| 2. | Objętość pojedynczego oddechu minimalny zakres 2– 300 ml | tak |  |
| 3. | Czas wdechu minimalny zakres 0,1 – 3 s | tak |  |
| 4. | Czas narastania ciśnienia minimalny zakres 0,1 – 3 s | tak |  |
| 5. | Ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowej minimum od 0 do 65 mbar | tak |  |
| 6. | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100% | tak |  |
| 7. | Ciśnienie wspomagania PS minimalny zakres od 0 do 65 cmH2O | tak |  |
| 7.1 | PEEP/CPAP minimalny zakres 0 – 30 mbar | tak |  |
| 8. | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimalny zakres 0,2 – 10 l/min | tak |  |
| 9. | Czułość wydechowa, minimalny zakres 5-50 % przepływu szczytowego | tak |  |
| IV. Oscylacje o wysokiej częstotliwości – HFO / nHFO: |  |  |  |
| 1. | Częstotliwość oscylacji: min. 3 do 20 Hz | tak |  |
| 2. | Ciśnienia DP min. od 4 do 160 mbar | tak |  |
| 3. | Ciśnienie średnie MAP w zakresie min. 0 do 45 mbar | tak |  |
| 4. | I:E w zakresie od 1:1 do 1:3 | tak |  |
| 5. | Ciśnienie wdechowe dla westchnień w zakresie min. od 0 do 45 mbar | tak |  |
| 6. | Czas wdechu dla westchnień w zakresie min. 0,1 do 3,0 sek. | tak |  |
| 7. | Częstość oddechów dla westchnień w zakresie min. 1 – 140 odd/min. | tak |  |
| 8. | Możliwość „nałożenia” oscylacji na wentylację konwencjonalną CMV zarówno na cały cykl jak i tylko na fazę wydechową | tak |  |
| 8.1 | PEEP min 0-30 mbar dla trybu HFO+CMV | tak |  |
| 8.2 | PIP min. 0-65 mbar dla trybu HFO+CMV | tak |  |
| 8.3 | Pauza oscylacji dla trybu HFO+CMV | tak |  |
| V. Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji: |  |  |  |
| 1. | Wbudowany łącznie z respiratorem w jednej obudowie kolorowy ekran dotykowy LCD - min. 12” | tak |  |
| 2. | Możliwość przełączenia podświetlenia ekranu w tryb nocny z regulacją jasności dla obu trybów oddzielnie | tak |  |
| 3. | Zapamiętywanie i obrazowanie trendów monitorowanych parametrów z min. ostatnich 14 dni | tak |  |
| 4. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | tak |  |
| 5. | Integralny pomiar stężenia tlenu | tak |  |
| 6. | Całkowita częstość oddychania | tak |  |
| 7. | Częstość oddechów wyzwalanych przez pacjenta | tak |  |
| 8. | Ciśnienie wdechowe (PIP) | tak |  |
| 9. | Średnie ciśnienie w drogach oddechowych (Pśred/ MAP) | tak |  |
| 10. | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe (PEEP) | tak |  |
| 11. | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu | tak |  |
| 12. | Objętość całkowitej wentylacji minutowej | tak |  |
| 13. | Przeciek | tak |  |
| 14. | I:E lub Tinsp. | tak |  |
| 15. | Podatność (C) | tak |  |
| 16. | Oporność (R) | tak |  |
| 17. | C20/C | tak |  |
| 18. | Możliwość równoczesnego obrazowania trzech przebiegów krzywych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości w funkcji czasu | tak |  |
| 19. | Obrazowanie pętli oddechowych do wyboru z ciśnienie/objętość, przepływ/objętość, ciśnienie/przepływ | tak |  |
| 20. | Możliwość zatrzymania przebiegu krzywych | tak |  |
| 21. | Możliwość zapamiętania pętli referencyjnej | tak |  |
| 22. | Możliwość wykonania i zapisania zrzutu ekranu | tak |  |
| 23. | Jednoczesna prezentacja na ekranie przebiegu krzywej ciśnienia oraz min. 6 trendów mierzonych parametrów | tak |  |
| 24. | Pomiar SpO₂ | tak |  |
| 25. | Możliwość eksportu danych pacjenta poprzez port USB | tak |  |
| VI. Alarmy: |  |  |  |
| 1. | Braku zasilania w energię elektryczną | tak |  |
| 2. | Wadliwej pracy elektroniki aparatu | tak |  |
| 3. | Braku zasilania w tlen | tak |  |
| 4. | Braku zasilania w powietrze | tak |  |
| 5. | Objętości oddechowej (wysokiej i niskiej) | tak |  |
| 6. | Całkowitej objętości minutowej (wysokiej i niskiej) | tak |  |
| 7. | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta | tak |  |
| 8. | Niskiego ciśnienia w układzie pacjenta | tak |  |
| 9. | Za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu | tak |  |
| 10. | Bezdechu z czasem bezdechu regulowanym w zakresie min. 5-50 sek. | tak |  |
| 11. | Regulacja głośności alarmów min. 4 stopnie | tak |  |
| VII. Wyposażenie: |  |  |  |
| 1. | Wielofunkcyjny układ oddechowy noworodkowy podwójnie ogrzewany, z odprowadzeniem wilgoci na zewnątrz, przekrój rur – 10 mm, z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra – 3 szt. Skład zestawu: • odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m • odcinek wydechowy podgrzewany dł. 1,35 m, wykonany z materiału odprowadzającego wilgoć na zewnątrz poprzez przepuszczalną strukturę wielowarstwową • odcinek przedłużający do inkubatora 0,3 m • dren ciśnieniowy dł. 1,8 m, rozłączny z połączeniem typu Luer • zestaw adapterów, w tym złączka do nCPAP • porty do podaży i pomiaru NO • restryktor przepływu • komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym z drenem zasilającym w wodę dł. 1,2 m • 4 klipsy | tak |  |
| 2. | Ramię podtrzymujące układ oddechowy | tak |  |
| 3. | Nawilżacz z automatyczną kontrolą temperatury: - wyświetlacz 3,5’’ TFT z automatycznym przyciemnieniem, - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów na wyjściu z komory nawilżacza, - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów w układzie oddechowym pacjenta, - zasilanie 230V, 50Hz, - waga do 2,5 kg, - możliwość eksportu danych do komputera, - moc max. 170W | tak |  |
| 4. | Komora nawilżacza jednorazowa dla noworodków z wbudowanym systemem utrzymania wilgotności na stałym poziomie – nadająca się do używana przez okres min. 7 dni u jednego pacjenta (komory wraz z informacją o terminie ważności, pakowane pojedynczo) – 3 szt. | tak |  |
| 5. | Stojak jezdny | tak |  |
| 6. | Układ oddechowy noworodkowy z generatorem IF, rury z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra – 3 szt. Skład zestawu: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m, Ø wew. 10 mm - odcinek wydechowy niepodgrzewany - łącznik nawilżacza z respiratorem dł. 0,6 m - końcówka donosowa (3 szt.) - odcinek pomiarowy dł. 2,1 m - generator - kołyska do zamocowania generatora na czepcu | tak |  |
| 7. | Końcówka donosowa w trzech rozmiarach: S, M, L | tak |  |
| 8. | Maseczka donosowa w czterech rozmiarach: S, M, L | tak |  |
| 9. | Czepiec do terapii wymiennych do stosowania w nieinwazyjnym wspomaganiu oddechu (NIV) umożliwiający zamocowanie generatora w mocowaniu kołyskowym za pomocą dwóch krótkich dwustronnych rzepów oraz w terapii tlenowej wysokimi przepływami (HFOT) umożliwiający zamocowanie kaniuli nosowej za pomocą dwóch długich rzepów (posiadających dodatkowo warstwę klejącą) – 6 szt. Czepiec do terapii wymiennych posiadający następujące cechy: - wykonany z jednego kawałka miękkiego materiału kompozytowego Fabrifoam® (chroniony patentem) o właściwościach odpornych na rozciąganie i deformację, zapewniającego przepuszczalność powietrza, ograniczającego przesuwanie główki pacjenta dzięki wewnętrznej porowatej warstwie, a także o właściwościach wyciszających hałas pochodzący z otoczenia oraz zabezpieczających przed utratą ciepła i utrzymujących komfort termiczny, posiadający pętelki do zamocowania rzepów na części zewnętrznej, - z możliwością uzyskania bezpośredniego dostępu do ciemiączka i naczyń pacjenta bez wpływu na stabilność i funkcje utrzymujące, w postaci opaski owijanej wokół główki, - posiadający perforację w części płatu potylicznego, - o konstrukcji w postaci opaski, - z możliwością regulacji obwodu głowy pacjenta w zależności od potrzeb (zmniejszanie lub zwiększanie obwodu), - z rzepami do mocowania (po dwa osobne dla NIV i HFOT), które umożliwiają umiejscowienie interfejsu NIV lub HFOT w różnych pozycjach, - część pokrywająca małżowiny uszne z możliwością inspekcji stanu skóry i/lub higienizacji części zausznej, bez konieczności zdejmowania czepca, - wielkość oznaczona kolorem w sposób trwały, - z miarką do ustalenia właściwego rozmiaru. Wymagane rozmiary: - obwód głowy do 24 cm, rozm. XXS - obwód głowy 24-28 cm, rozm. XS - obwód głowy 28-31 cm, rozm. S - obwód głowy 31-34cm, rozm. M - obwód głowy 34-38 cm, rozm. L - obwód głowy 38-42 cm, rozm. XL | tak |  |
| 10. | Czujnik SpO2 | tak |  |
| VIII. Inne: |  |  |  |
| 1. | Instrukcja w języku polskim. | tak |  |
| 2. | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy. | tak |  |
| 3. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. | podać |  |
| 4. | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty. | tak |  |
| 5. | Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta. | tak |  |
| 6. | Okres gwarancji: min. 24 m-ce. | tak, podać |  |
| 7. | Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat. | tak |  |
| 8. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu. | opisać i podać proponowane środki dezynfekujące |  |
| 9. | Adres e-mail i numer telefonu do kontaktu z serwisem Wykonawcy. | tak, podać |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego 
i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty z wyłączeniem pkt VIII ppkt 3 i 8 stanowiących zalecenia.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                               .......................................................

data                                                                                        pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/7a

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-35/25

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 7 – dostawa monitorów do nieinwazyjnego pomiaru poziomu 
utlenowania i wentylacji

1. Pełna nazwa urządzenia:  
         2. Nazwa i typ/model (podać): …………………………………

3. Producent (podać):…..………………………..……………..

- 4. Rok produkcji: …………. (nie wcześniej niż 2024)

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczno-użytkowe: |  |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane | tak |  |
| 2. | Parametry mierzone: pO2/pCO2 | tak |  |
| 3. | Wymiary: Szerokość: max. 280 mm Głębokość :max. 160 mm Wysokość: max.190 mm | tak |  |
| 4. | Waga max. 2,5 kg z akumulatorem | tak |  |
| 5. | Ekran: przekątna min. 9 cali, pojemnościowy ekran dotykowy; TFT, min. 800 × 480 pikseli, proporcja 16:9 | tak |  |
| 6. | Opcje wyświetlania: widok numeryczny, widok trendów, Podręczniki dla użytkowników w formie animacji na pokładzie monitora. Wbudowane alarmy dźwiękowe i świetlne wysokich i niskich wartości pCO2 i PO2. | tak |  |
| 7. | Wbudowany barometr | tak |  |
| 8. | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe: 100–240 V, 50–60 Hz, Akumulator litowo-jonowy, czas pracy: min. 4 godziny po naładowaniu | tak |  |
| 9. | Łączność min: Połączenie sieciowe: sieć Ethernet 10/100 Adapter bezprzewodowej sieci LAN: Porty USB: min. 3 porty USB 2.0 | tak |  |
| 10. | Zakres pomiaru: Przezskórne ciśnienie dwutlenku węgla/tcpCO2: min. 5–200 mmHg Przezskórne ciśnienie tlenu/tcpO2: min. 0–800 mmHg | tak |  |
| 11. | Czas reakcji: - tcpCO2 (0-90%) ≤ 70 sekund - tcpO2 (0-90%) ≤ 25 sekund | tak |  |
| 12. | Kalibracja: Kalibracja automatyczna Zintegrowana komora kalibracyjna Maksymalna przerwa między kalibracjami - do 12 godzin. | tak |  |
| 13. | Przechowywanie danych pacjenta: Minimum 1 rok danych pomiarowych (mierzonych co 1 sekundę) Przeglądanie trendów na ekranie Pobieranie zapisanych danych pacjenta na komputer lub nośnik USB | tak |  |
| 14. | Oprogramowanie, komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | tak |  |
| Inne: |  |  |  |
| 15. | Instrukcja w języku polskim. | tak |  |
| 16. | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy. | tak |  |
| 17. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. | podać |  |
| 18. | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty. | tak |  |
| 19. | Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta. | tak |  |
| 20. | Okres gwarancji: min. 24 m-ce. | tak, podać |  |
| 21. | Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat. | tak |  |
| 22. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu. | opisać i podać proponowane środki dezynfekujące |  |
| 23. | Adres e-mail i numer telefonu do kontaktu z serwisem Wykonawcy. | tak, podać |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego 
i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty z wyłączeniem pkt 17 i 22 stanowiących zalecenia.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                               .......................................................

data                                                                                        pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/8a

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-35/25

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 8 – dostawa mobilnej wanienki do kąpieli noworodków

1. Pełna nazwa urządzenia:  
         2. Nazwa i typ/model (podać): …………………………………

3. Producent (podać):…..………………………..……………..

- 4. Rok produkcji: …………. (nie wcześniej niż 2024)

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczno-użytkowe: |  |  |  |
| 1. | Mobilna, statyczna (bez regulacji wysokości) wanienka niemowlęca służąca do higieny ciała niemowląt i dzieci do 12 miesiąca życia i max. masy ciała do 10 kg. | tak |  |
| 2. | Wanienka posadzona na statywie jezdnym z 4 antystatycznymi podwójnymi kołami, 2 koła z blokadą kierownicy. | tak |  |
| 3. | Wanienka wyposażona w: - wąż odprowadzający wodę, - korek wanny zapewniający wizualne wskazanie temperatury wody. | tak |  |
| 4. | Rurka odwadniająca jako wyposażenie standardowe. | tak |  |
| 5. | Przyłącze wylotowe wody zabezpieczone zaworem wylotowym. | tak |  |
| Inne: |  |  |  |
| 6. | Instrukcja w języku polskim. | tak |  |
| 7. | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy. | tak |  |
| 8. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. | podać |  |
| 9. | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty. | tak |  |
| 10. | Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta. | tak |  |
| 11. | Okres gwarancji: min. 24 m-ce. | tak, podać |  |
| 12. | Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat. | tak |  |
| 13. | Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu. | opisać i podać proponowane środki dezynfekujące |  |
| 14. | Adres e-mail i numer telefonu do kontaktu z serwisem Wykonawcy. | tak, podać |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego 
i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty z wyłączeniem pkt 8 i 13 stanowiących zalecenia.

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                               .......................................................

data                                                                                        pieczątka i podpis Wykonawcy