# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

- 52. Most sufitowy 1 stanowiskowy o długości 2500 mm

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany | - parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Most zawieszony na kolumnach nośnych montowanych do sufitu - poprzez prostopadłościenny pionowy profil aluminiowy – w każdym profilu seperowane kanały dla gazów i elektryki. Profile lakierowane. Przewody gazowe i elektryczne doprowadzające media łączone w przestrzeni serwisowej pod sufitem. Profil z zaokrąglonymi krawędziami. Nie dopuszcza się krawędzi ostrych. Most zawieszony na minimum 2 kolumnach nośnych. |  |
|  | Panel - most w wykonaniu dwustronnym – możliwość montażu gniazd z przodu jak również z tyłu panelu, wykonany z aluminium lakierowanego na kolor RAL. |  |
|  | Możliwość wyboru kolorystyki z palety RAL wybranych części mostu |  |
|  | Możliwość wyboru przez użytkowników i ustalenia odległości belki mostu od podłogi |  |
|  | Belka główna z profilu wykonanego z aluminium w kształcie ściętym umożliwiającym zamocowanie gniazd elektrycznych i gazowych pod kątem 45° (+/- 5°) w stosunku do płaszczyzny podłogi. Taka konstrukcja umożliwia łatwe użytkowanie gniazd przez personel. Krawędzie belki głównej zaokrąglone. Nie dopuszcza się krawędzi ostrych. |  |
|  | Belka główna posiadająca maskownice na jej zakończeniu – maskownice obłe zaokrąglone wykonane z tworzywa |  |
|  | Belka główna mostu posiadająca odseperowane kanały dla gazów i elektryki. Wymiary belki: szerokość maksymalnie 400 mm, wysokość maksymalnie 250 mm |  |
|  | Kolumny sufitowe wyposażone w osłony tworzywowe posiadające obły kształt zakrywające miejsce łączenia z płytą stropową |  |
|  | Łatwe utrzymanie czystości; powierzchnie gładkie, bez wystających elementów, kształty zaokrąglone bez ostrych krawędzi i kantów. Front panelu, mostu bez widocznych śrub, nakrętek itp. Panel medyczny odporny na płynne środki dezynfekcyjne. |  |
|  | Belka główna posiadająca na całej długości od dołu wbudowaną prowadnicę jezdną dla wózków i innego wyposażenia – prowadnica zintegrowana konstrukcyjnie z belką – nie wystająca poza obrys profilu |  |
|  | Konstrukcja mostu modułowa z możliwością rozbudowy mostu w przyszłości o dodatkowe elementy wyposażenia: - uchwyty - półki - szuflady - wózki bez dokonywania przeróbek i wymiany elementów. |  |
|  | Wyposażenie mostu na jedno stanowisko – należy powielić na wymaganą ilość stanowisk: |  |
|  | Oświetlenie: - oświetlenie nocne ledowe o mocy min. 1,2 W umieszczone w profilach pionowych (kolumnach nośnych) w kolorze niebieskim lub zielonym – oświetlenie montowane w każdej kolumnie – min 1 punkt na jedno stanowisko - oświetlenie miejscowe ledowe o mocy min. 1x8W i strumieniu min. 1200 lm – oświetlenie montowane od czoła belki głównej na płaszczyźnie pochylonej profilu, zabezpieczone poprzez osłonę typu plexi lub szkło bezpieczne; - oświetlenie ogólne ledowe o mocy min. 1x12W i strumieniu min. 1800 lm – oświetlenie montowane na płaszczyźnie górnej profilu belki głównej skierowane do góry zapobiegające oślepianiu pacjentów, zabezpieczone poprzez osłonę plexi lub szkło bezpieczne - podwójny włącznik do oświetlenia miejscowego i ogólnego umieszczony w panelu mostu od strony frontowej - pojedynczy niezależny włącznik do oświetlenia nocnego umieszczony w panelu mostu od strony frontowej |  |
|  | Łączność i przesyłanie danych: - 4 x gniazdo teleinformatyczne do przesyłu danych typ RJ45 cat.6 |  |
|  | Gniazda elektryczne: - 12 x gniazdo elektryczne 230V/50Hz (gniazda dzielone na kolory: biały, zielony, czerwony) - 12 x gniazdo ekwipotencjalne - gniazda rozmieszczone symetrycznie po 6 szt. gniazd elektrycznych i po 6 sztuk gniazd ekwipotencjalnych na każdej ze stron tj. monitoringu- wentylacji oraz stronie infuzyjnej. |  |
|  | Jednostka wyposażona w gniazda gazów medycznych (standard AGA) umieszczone na froncie panelu, na płaszczyźnie pochylonej w stosunku do podłogi: - 2 x gniazdo gazów medycznych O2 - 2 x gniazdo gazów medycznych próżnia VAC - 2 x gniazdo gazów medycznych spr. powietrze AIR - punkty poboru gazów medycznych rozmieszczone symetrycznie na każdej ze stron tj. 1 x O2, 1 x VAC, 1 x AIR po stronie monitoringu- wentylacji oraz 1 x O2, 1 x VAC, 1 x AIR po stronie infuzyjnej. - Do każdego rodzaju z gazów manometr Wszelkie naprawy i konserwacja dokonywane przy punktach poboru gazów medycznych wraz z ich ewentualna wymianą mają być dokonywane od strony frontowej |  |
|  | Gniazda oznaczone kolorystycznie oraz oznaczone znakiem CE |  |
|  | 1 x Przesuwno-obrotowy wózek o szerokości min. 500 mm strony monitoringu wyposażony w: - 2 x pionowy drążek (rury nośne) dł. Min. 1300 mm i średnicy min. 35 mm do zamocowania półek i wyposażenia dodatkowego - 2 x półka z materiału kompozytowego bakteriobójczego z możliwością regulacji bezstopniowej wysokości na drążkach o wymiarach (+/- 5%) 460 mm x 420mm, materiał półki kompozytowy całkowicie gładki zapobiegający ogniskowaniu się bakterii - 1 x półka z materiału kompozytowego bakteriobójczego o wymiarach (+/- 5%) 460 mm x 420mm z szufladą z możliwością regulacji bezstopniowej wysokości na drążkach o głębokości min. 80 mm o wymiarze wewnętrznym min. 320 mm x 320mm (wymiar liczony jako najwęższa szerokość i głębokość szuflady) , materiał półki kompozytowy całkowicie gładki zapobiegający ogniskowaniu się bakterii, front szuflady także wykonany z materiału kompozytowego bakteriobójczego całkowicie gładkiego z profilowanym wycięciem służącym za uchwyt – nie dopuszcza się uchwytów wystających poza czoło szuflady ani uchwytów wpuszczanych w czoło szuflady - Szuflada z mechanizmem samodomykającym - Krawędzie szuflady zaokrąglone – nakładki zaokrąglone zlicowane z powierzchnią ścianek szuflady - Półki wyposażone w szyny boczne do montażu wyposażenia dodatkowego – szyny boczne o wymiarach 25 x 10 mm i długości min. 40 cm oraz dopuszczalnym obciążeniu min. 10 kg - Szyna sprzętowa podwójna do montażu wyposażenia dodatkowego Wymagania: - udźwig półki min. 45 kg - udźwig wózka min. 150 kg - zakres obrotu wózka 360 ° - hamulec cierny poziomego przesuwu wózka - półki, szuflady, szyny sprzętowe montowane poprzez zaciski do rur nośnych umożliwiające ich płynną regulację wysokości Uchwyty na pompy infuzyjne, wieszak kroplówki, rury nośne wózków wykonane ze stali nierdzewnej |  |
|  | 1 x Przesuwno-obrotowy wózek o szerokości min. 500 mm strony infuzji wyposażony w: - 2 x pionowy drążek (rury nośne) dł. Min. 1300 mm i średnicy min. 35 mm do zamocowania półek i wyposażenia dodatkowego - 2 x półka z materiału kompozytowego bakteriobójczego z możliwością regulacji bezstopniowej wysokości na drążkach o wymiarach (+/- 5%) 460 mm x 420mm, materiał półki kompozytowy całkowicie gładki zapobiegający ogniskowaniu się bakterii - 1 x półka z materiału kompozytowego bakteriobójczego o wymiarach (+/- 5%) 460 mm x 420mm z szufladą z możliwością regulacji bezstopniowej wysokości na drążkach o głębokości min. 80 mm o wymiarze wewnętrznym min. 320 mm x 320mm (wymiar liczony jako najwęższa szerokość i głębokość szuflady) , materiał półki kompozytowy całkowicie gładki zapobiegający ogniskowaniu się bakterii, front szuflady także wykonany z materiału kompozytowego bakteriobójczego całkowicie gładkiego z profilowanym wycięciem służącym za uchwyt – nie dopuszcza się uchwytów wystających poza czoło szuflady ani uchwytów wpuszczanych w czoło szuflady - Półka wyposażone w szyny boczne do montażu wyposażenia dodatkowego – szyny boczne o wymiarach 25 x 10 mm i długości min. 40 cm oraz dopuszczalnym obciążeniu min. 10 kg - 1 x wieszak kroplówki profilowany zakończony 4 haczykami z tworzywa lub ze stali nierdzewnej o obciążalności każdego z haczyków min. 4 kg z uchwytem mocującym w postaci wygodnego pokrętła dociskowego umożliwiającego bezproblemową obsługę w przypadku gdy są zawieszone płyny infuzyjne - 1 x wieszak pomp infuzyjnych o długości min. 70 cm i średnicy min. 25 mm oraz obciążalności min. 30 kg z uchwytem mocującym w postaci wygodnego pokrętła dociskowego umożliwiającego bezproblemową obsługę w przypadku gdy są zawieszone pompy infuzyjne - 1 x kosz na cewniki o wymiarach minimalnych (gł. x szer. x wys.) - 10x10x 50 cm – wykonany z drutu ze stali nierdzewnej o przekroju min. 1,5 mm, oczka o wymiarach maks. 2x3 cm z uchwytem mocującym na listwę wykonanym z tworzywowa posiadającego funkcję automatycznego zacisku oraz automatycznego zwalniania po naciśnięciu jednego przycisku – nie dopuszcza się uchwytów przykręcanych na listwę Wymagania: - udźwig półki min. 45 kg - zakres obrotu wózka 360 ° - udźwig wózka min. 150 kg - hamulec cierny poziomego przesuwu wózka - półki, szuflady, szyny sprzętowe montowane poprzez zaciski do rur nośnych umożliwiające ich płynną regulację wysokości Uchwyty na pompy infuzyjne, wieszak kroplówki, rury nośne wózków wykonane ze stali nierdzewnej |  |
|  | Wyrób klasy IIb |  |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz 13485:2016 dla producenta – dokumenty dołączyć do oferty |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta – dołączyć do oferty |  |
|  | Wyrób zgodny z dyrektywą 93/42/EEC – dołączyć do oferty dokument potwierdzający z niezależnej jednostki notyfikowanej |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce – stosowny dokument dołączyć do oferty |  |
|  | Firmowe materiały informacyjnej w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów – dołączyć do oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta celem prezentacji oferowanego wyroby w przypadku wątpliwości oraz niejasności co do oferowanych parametrów. |  |
|  | Zapewnienie przez Producenta lub autoryzowanego dystrybutora dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat – informację dołączyć do oferty |  |
|  | Zapewnienie przez autoryzowanego dystrybutora serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego – informację dołączyć do oferty |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte 
w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy