## Sheet1
Załącznik nr 2 do SWZ
Przelotowa myjnia
Wpisać:
Nazwa aparatu: | Poniżej należy wypełnić tabelę opisując lub potwierdzając wszystkie dane i parametry wymagane przez Zamawiającego.
Producent:
Typ:
Model:
Rok produkcji: 2021 rok
Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe
Komora dwudrzwiowa, przelotowa
Drzwi w pełni przeszklone przesuwne w dół
Wymiary zewnętrzne myjni nie przekraczające (szer. x gł. x wys.) 850 x 950 x 2.000 mm
Maksymalna pojemność komory – 450l pozwalająca na umieszczenie min. 15 tac zgodnych ze standardem DIN 1/1
Urządzenie zasilane i ogrzewane elektrycznie
Zasilanie elektryczne 400[V], zasilanie w wodę ¾” (możliwość podłączenia wody zimnej, ciepłej, demineralizowanej), odpływ kanalizacyjny 50[mm], maksymalna moc urządzenia 25kW
Drzwi komory myjącej wykonane z podwójnego hartowanego szkła
Napęd drzwi elektryczny
Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem obu drzwi
Ergonomiczna wysokość załadowcza urządzenia – 750mm ±30mm
Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji, bez wystających śrub i innych wystających elementów , których mycie jest utrudnione.
Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne), obudowa – wykonanie ze stali kwasoodpornej klasy min. AISI 316L
Komora urządzenia z oświetleniem LED
Myjnia wyposażona w wydajną pompę cyrkulacyjną
Końcowe płukanie wodą uzdatnioną
Trójstopniowy system mechanicznych filtrów wody zużytej
Myjnia wyposażona w kondensator pary z systemem odzysku ciepła
Min. trzy pompy środków chemicznych wyposażone w przepływomierze, z możliwością określenia dozowania środka bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku.
Ilość pojemników na detergenty do umieszczenia wewnątrz urządzenia – minimum 4 pojemniki po 10 l każdy.
Automatyczne odmierzanie i dozowanie środków myjących i dezynfekujących
Kontrola poziomu środków chemicznych w zbiornikach
Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego.
Optyczna i akustyczna informacja o błędach i awariach
Sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie urządzenia do systemu komputerowego do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji narzędzi.
Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika.
Sterownik urządzenia wyposażony w system dotykowy z kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej min. 7”
Wbudowana drukarka parametrów cyklu
Okres gwarancji na urządzenie min. 24 miesiące (podać)
Wykonawca zapewni montaż, uruchomienie urządzenia oraz przeszkolenie pracowników wskazanych do jego obsługi ze strony Zamawiającego.
Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych
Karta gwarancyjna wystawiona na zaoferowany okres gwarancji, wymagana przy dostarczeniu urządzenia
Czas naprawy urządzenia w okresie gwarancyjnym max 48h
Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej
UWAGA
Wypełniając powyższą tabele można ją przepisać na komputerze i odpowiednio dostosować wielkość wierszy i kolumn do potrzeb wykonawcy, zachowując treść poszczególnych wierszy i ich kolejność zapisaną przez zamawiającego. Zmiana treści lub jej brak a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje odrzucenie oferty.
Dokument należy podpisać podpisem elektronicznym: kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym.