Załącznik nr 2 do ZO

| Aparat do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej High-Flow – 5szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | CECHY APARATU |  | Poniżej należy wypełnić tabelę opisując lub potwierdzając wszystkie dane i parametry wymagane przez Zamawiającego |
| 1. | Urządzenie typ, model | Podać |  |
| 2. | Producent/Firma | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji-fabrycznie nowe | TAK |  |
| 5. | Oznakowanie CE | TAK |  |
| I | PODSTAWOWE PARAMETRY | xxxxxx |  |
| 6 | Aparat do terapii High-Flow - generator wysokich przepływów ze zintegrowanym nawilżaczem, który dostarcza ogrzane i nawilżone gazy oddechowe pacjentom samoczynnie oddychającym, poprzez łączniki: donosowe i tracheostomijne. | TAK podać |  |
| 7 | Urządzenie z wbudowanym mikserem gazów bez potrzeby dołączania zewnętrznego przepływomierza tlenowego pozwalającym na precyzyjne ustawienie FiO2 w zakresie min. 21-100% | TAK/NIE, podać | TAK –5 pkt.; NIE –0 pkt. |
| 8 | Cyfrowy, kolorowy wyświetlacz z 3 parametrami: temperaturą, przepływem i stężeniem tlenu. Wszystkie te 3 parametry sterowane z pozycji urządzenia | TAK podać |  |
| 9 | Min.. 3 zakresy ustawienia temperatury: 31, 34, 37 stop. C | TAK podać |  |
| 10 | Czas wstępnego nagrzewania: 10 minut do temp. 31°C, 30 minut do temp. 37°C | TAK podać |  |
| 11 | Min. 2 zakresy ustawień przepływów: 2-25 l/min oraz 10-80 l/min | TAK podać |  |
| 12 | Stężenie tlenu w zakresie od 21 % do 100 %. ( możliwość ustawienia alarmów dolnej i górnej granicy stężenia tlenu) | TAK podać |  |
| 13 | Zintegrowane mieszanie tlenu | TAK podać |  |
| 14 | Wbudowany sensor tlenu | TAK podać |  |
| 15 | Tryb osuszania aparatu i układu w przypadku przerwania terapii ( 99 min. cyrkulacji gorącego powietrza zapobiegający gromadzenia się wilgotności w wyłączonym urządzeniu) | TAK podać |  |
| 16 | Przycisk wyciszania alarmu | TAK |  |
| 17 | Sterylizacja za pomocą generatora ozonu | TAK/NIE, podać | TAK –5 pkt.; NIE –0 pkt. |
| 18 | Waga urządzenia: | TAK podać |  |
| 19 | Wymiary urządzenia: | TAK podać |  |
| 20 | Zasilanie: 220 V AC ± 22 V, 50±1 Hz | TAK podać |  |
| 21 | Turbina wewnętrzna - nie wymaga podłączenia do sprężonego powietrza | TAK podać |  |
| 22 | Statyw medyczny do aparatu wyposażony w półkę, koszyk oraz podstawę jezdną z 5 kółkami cichobieżnymi - w tym 2 kółka z hamulcami | TAK podać |  |
| 23 | Półka o wymiarach: | TAK podać |  |
| 24 | Koszyk na akcesoria jednorazowe o wymiarach: | TAK podać |  |
| 25 | Regulowana wysokość statywu w zakresie min. 160 cm do 190 cm | TAK podać |  |
| 26 | Statyw wyposażony w 4 uchwyty do zawieszenia kroplówek | TAK podać |  |
| 27 | Układ do oddychania ogrzanym i nawilżonym powietrzem z samonapełniającą się komorą. | TAK podać |  |
| 28 | Układ oddechowy do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula) o długości 185 cm. Odcinek wdechowy podgrzewany wyposażony w zatopioną grzałkę w ściankach układu oddechowego eliminujący skropliny w układzie w drenie z wbudowanym czujnikiem temperatury oraz zintegrowany ruchomy klips do mocowania. | TAK podać |  |
| 29 | Przepływ gazów w zakresie min. 2 – 80 L/min. Zakończenie układu wykonane z elastycznej końcówki, zapewniające prawidłowe podłączenie do kaniul nosowych i interfejsu do tracheostomii. | TAK podać |  |
| 30 | Układ zapewniający pracę w zakresie przepływów min. 2 – 80 L/min. w zależności od wyboru rodzaju trybu pracy urządzenia. Komplet zawiera adapter z komorą nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą pływak zabezpieczający przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. | TAK podać |  |
| 31 | Komora wyposażona w osłonę anty oparzeniową, oraz specjalny uchwyt do demontażu z urządzenia. | TAK podać |  |
| 32 | Komora wyposażona w nakłuwacz z odpowietrznikiem, oraz wskaźnik poboru wody. Układ oddechowy wraz z adapterem i komorą tworzy komplet tzn. znajdują się w jednym opakowaniu. Na opakowaniu czytelna data produkcji. Okres przydatności: 3 lata od momentu produkcji. Układ oddechowy z czasem użytkowania przez 14 dni od momentu otwarcia | TAK podać |  |
| 33 | Kaniula donosowa do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula). przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi Kaniula wyposażona jest w regulowany pasek zakładany na głowę, umożliwiający zamocowanie kaniuli na twarzy pacjenta. Przepływ kaniul: - rozmiar S (przepływ gazów 10-50 L/min) - rozmiar M (przepływ gazów 10-70 L/min) - rozmiar L (przepływ gazów 10-80 L/min) Produkt zalecany do użytku przez 14 dni Wymagane do 5 urządzeń: 5 szt. łącznie 1 szt. – S 2 szt. – M 2 szt. – L Okres przydatności: 3 lata od momentu produkcji. | TAK/NIE, podać | TAK –5 pkt.; NIE –0 pkt. |
| 34 | Maska do terapii HFNC, kompatybilna z układem z pozycji nr 27, wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV, maska posiadająca dren o długości w zakresie 30-40, Rozmiary : XS, S, M, L, XL Produkt zalecany do użytku przez 14 dni Wymagane do 5 urządzeń: 5 szt. łącznie: 1 szt. – XS 1 szt. – S 1 szt. – M 1 szt. – L 1 szt. - XL | TAK/NIE, podać | TAK –5 pkt.; NIE –0 pkt. |
| II | WYMAGANIA OGÓLNE | xxxxxxx |  |
| 35 | Aktualne certyfikaty i/lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm lub dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE, deklaracja zgodności. Wpis do rejestru Wyrobów Medycznych. Podać numer, załączyć kopię | TAK |  |
| 36 | Instrukcja obsługi, użytkowania oraz konserwacji i dezynfekcji w języku polskim przy dostawie (w formie wydrukowanej i elektronicznej). Skrócona instrukcja przy aparacie, po 1 egz. | TAK |  |
| 37 | Dokumentacja/specyfikacja techniczna sprzętu w wersji elektronicznej i wydrukowanej w języku polskim | TAK |  |
| 38 | Instruktaż, szkolenie z zakresu obsługi personelu medycznego w ramach zakupu sprzętu w siedzibie zamawiającego, po bezwzględnym uzgodnieniu terminu szkolenia z kupującym wraz z wydaniem zaświadczenia, certyfikatu o przebytym szkoleniu | TAK |  |
| 39 | Instruktaż personelu technicznego w zakresie bieżącej konserwacji oraz podstawowych napraw wraz z wydaniem zaświadczenia, certyfikatu o przebytym szkoleniu dla dwóch osób | TAK |  |
| 40 | Okres pełnej gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenia min. 24 miesiące | TAK punktacja | 24 m-ce - 0 pkt 36 m-cy 10 pkt 48 m-cy – 20 pkt |
| 41 | Karta gwarancyjna wystawiona na zaoferowany okres gwarancji, wymagana przy dostarczeniu urządzeń | TAK |  |
| 42 | W okresie gwarancji min. 1 nieodpłatny przegląd w roku, zgodnie z zaleceniami producenta | TAK opisać |  |
| 43 | Czas naprawy urządzenia w okresie gwarancyjnym max 5 dni roboczych lub urządzenie zastępcze | TAK |  |
| 44 | Paszport techniczny przy dostawie | TAK |  |
| 45 | Termin dostawy, od podpisania umowy, max 21 dni wraz z protokolarnym przekazaniem, instalacją i uruchomieniem | TAK |  |
| 46 | Zabezpieczenie autoryzowanego serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym na okres minimum 10 lat | TAK |  |

UWAGA

Wypełniając powyższe tabele można je przepisać na komputerze i odpowiednio dostosować wielkość wierszy i kolumn do potrzeb wykonawcy, zachowując treść poszczególnych wierszy i ich kolejność zapisaną przez zamawiającego. Zmiana treści lub jej brak a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje odrzucenie oferty.

Pytania dotyczące powyższych parametrów i wymagań muszą odnosić się precyzyjnie do poszczególnych punktów.

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych dotyczących aparatu stawianych przez zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty( nie dotyczy pkt. 7,17,33, 34, 40).