Aktualny Załącznik nr 4b do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – oferowane parametry i warunki

Zadanie nr 2: Zakup i dostawa komory laminarnej – 1 szt.

| Wykonawca: | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego urz. | …………………………………………………… |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE lub równoważny | Tak |  |
| 1a | Komora o bezpieczeństwie mikrobiologicznym TUV PN-EN 12469:2002 oraz DIN 12980 | Tak |  |
| 1b | Komora II klasy bezpieczeństwa zgodna z normą PN-EN 12469:2002, zapewnia ochronę produktu, operatora i środowiska | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 36 miesięcy, w tym: Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak 36 miesięcy – 0 pkt 48 miesiące – 5 pkt |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |
| 4 | Podać adres serwisu Telefon Adres mail | Tak Podać |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę podzespołu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 6 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy min. 36 miesięczny termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 7 | Czas przystąpienia do podjęcia naprawy od momentu zgłoszenia: 48 godzin w dni robocze | Tak |  |
| 8 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy Czas naprawy od momentu zgłoszenia: 21 dni roboczych. | Tak |  |
| 9 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy bezpłatnie zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów w okresie gwarancji. | Tak Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji |  |
| 10 | Podać wymaganą przez producenta ilość przeglądów pogwarancyjnych w odniesieniu do 1 roku | Tak Podać |  |
| 11 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym Paszport Techniczny dostarczy oferent Zamawiającemu w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |
| 12 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 13 | Instrukcja oryginalna min. 1 sztuka | Tak |  |
| 14 | Instrukcje obsługi w języku polskim wersji papierowej i/lub PDF | Tak |  |
| 15 | Szkolenie personelu obsługi obejmujące zasady postępowania z oferowanym sprzętem, minimalizujące zużycie energii elektrycznej oraz generowanie odpadów | Tak |  |
| 16 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 17 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2024, 2025 | Tak |  |
| 18 | Zasilanie 230V AC 50/60 Hz | Tak |  |
| 19 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 20 | Komora Laminarna przystosowana do pracy z cytostatykami -Clasa II B | Tak Podać model |  |
| 21 | Wymiary zewnętrzne szerokość w zakresie 1000÷1200 mm | Tak |  |
| 22 | Wymiary zewnętrzne głębokość w zakresie 780÷820 mm | Tak |  |
| 23 | Wymiary zewnętrzne wysokość w zakresie 2000÷2380 mm | Tak |  |
| 24 | Pionowy laminarny przepływ powietrza regulowany w zakresie min.: 025÷0,50 m/s | Tak |  |
| 25 | Komora pracuje jako autonomiczne urządzenie nie wymaga podłączenia do instalacji odciągów zewnętrznych | Tak |  |
| 26 | Filtry HEPA min. 3 | Tak |  |
| 27 | Filtry HEPA: wstępny, główny, wylotowy | Tak |  |
| 28 | Kompensacja zużycia filtrów | Tak |  |
| 29 | Oświetlenie LED bezcieniowe wewnątrz komory laminarnej | Tak |  |
| 30 | Lampa UV zamontowana na stałe | Tak |  |
| 31 | Gniazda elektryczne jednofazowe 230V / 50 Hz wewnątrz komory laminarnej min. 2 sztuki | Tak |  |
| 32 | Sterowanie mikroprocesorowe | Tak |  |
| 33 | Panel kontrolny min. 7” | Tak |  |
| 34 | Panel sterujący w języku polskim lub angielskim | Tak j. polski – 5 pkt j. angielski – 0 pkt. |  |
| 36 | Funkcja „mycia szyby” (umożliwia ustawienie szyby w taki sposób aby umyć całą powierzchnię szyby) | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 37 | Funkcja stand-by (utrzymuje jałowość w przestrzeni roboczej oraz oszczędza energię poprzez zmniejszoną wydajność wentylatorów.) | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 38 | Konstrukcja komory | Tak |  |
| 39 | Tył komory wykonany ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 40 | Boki Komory laminarnej wykonane ze stali lub szkła | Tak |  |
| 41 | Szyba frontowa pochylona pod kątem w zakresie: 7÷100 | Tak Podać kąt pochylenia w 0 |  |
| 42 | Szyba frontowa podnoszona elektrycznie z możliwością zamknięcia obszaru roboczego | Tak |  |
| 43 | Przestrzeń robocza 250 mm | Tak |  |
| 44 | Ilość płyt w blacie min. 2 blaty wykonane ze stali nierdzewnej | Tak 2 płyty – 0 pkt 3 płyty – 5 pkt |  |
| 45 | Dedykowana podstawa pod komorę na blokowanych kółkach | Tak Na kołach – 10 pkt Na nóżkach – 0 pkt |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

Na załączonych materiałach Wykonawca powinien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzające spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu (pozycja z tabeli powyżej, w której Zamawiający opisał wymóg).