Załącznik nr 9 do SWZ- PO MODYFIKACJI

Nr postępowania: 3/2024.

Zestawienie parametrów i wymagań granicznych

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.:

„Zakup, dostawa, uruchomienie wieży artroskopowej 4K wraz z oprzyrządowaniem na potrzeby Bloku Operacyjnego w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.”

| LP. | Opis parametru | Wymogi graniczne | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | ELEMENTY WYPOSAŻENIA WIEŻY ARTROSKOPOWEJ |  |  |
| 1 | Głowica kamery 4K- autoklawowalna - 1 szt. | Tak |  |
| 2 | Konsola kamery 4K - źródła światła, sterownik kamery i archiwizator medyczny połączone w jednej obudowie typu 3 w 1 - 1 szt. | Tak |  |
| 3 | Tablet - 1 szt. | Tak |  |
| 4 | Medyczny monitor 4K 31,5 cala - 1 szt. | Tak, |  |
| 5 | Konsola Shavera - 1 szt. | Tak |  |
| 6 | Rękojeść shavera - 6 szt. | Tak |  |
| 7 | Pompa artroskopowa dwurolkowa - 1 szt. | Tak |  |
| 8 | Konsola do waporyzacji bipolarnej - 1 szt. | Tak |  |
| 9 | Wózek artroskopowy z osłoną kabli - 1 szt. | Tak |  |
| 10 | Optyka artroskopowa 4mm z płaszczem, trokarem i kasetą do sterylizacji - 10 szt. | Tak |  |
| 11 | Światłowód - 10 szt. | Tak |  |
| 12 | Napęd ortopedyczny - 2 szt. | Tak |  |
| GŁOWICA KAMERY 4K- AUTOKLAWOWALNA |  |  |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2024 r.: ……………………. |  |  |  |
| Typ /model/ producent/ kraj pochodzenia: …………………………… |  |  |  |
| 1 | Rozdzielczość min. 3840x2160px natywne skan progresywny | Tak |  |
| 2 | Chip typu CMOS | Tak |  |
| 3 | Gamma kolorów 10-bit | Tak |  |
| 4 | Dwa przyciski programowalne obsługujących 14 funkcji kamery, archiwizatora i źródła światła | Tak |  |
| 5 | Zoom cyfrowy min. 1,5x | Tak, podać |  |
| 6 | Stosunek sygnału do szumu 50 db, klasa wodoszczelności IPX7 | Tak, podać |  |
| 7 | Autoklawowlana, gwarancja 7 lat na sterylizacje | Tak, podać |  |
| KONSOLA KAMERY 4K - ŹRÓDŁA ŚWIATŁA, STEROWNIK KAMERY I ARCHIWIZATOR MEDYCZNY POŁĄCZONE W JEDNEJ OBUDOWIE TYPU 3 W 1 |  |  |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2024 r.: ……………………. |  |  |  |
| Typ /model/ producent/ kraj pochodzenia: …………………………… |  |  |  |
| 1 | Źródło światła: w technologii LED wbudowane w jedną konsolę 3w1 w pełni zintegrowane | Tak, podać |  |
| 2 | Żywotność diody LED min. 30000 godz. | Tak, podać |  |
| 3 | Wydajność oświetlenia: 1800 lumenów | Tak, podać |  |
| 4 | Temperatura barwowa: 5500-8500 K | Tak, podać |  |
| 5 | Współczynnik CRI: 70, modulowana synchronizowaną szerokością impulsu | Tak, podać |  |
| 6 | Głowica obrotowa światłowodu do podłączenia światłowodów różnych producentów typu : ACMI, Storz, Wolf, Olympus | Tak, podać |  |
| 7 | Automatyczna regulacja strumienia świetlnego: zsynchronizowana szerokość impulsu z modulacją strumienia świetlnego | Tak, podać |  |
| 8 | Przycisk źródła światła "On / Standby" (gotowy do użycia w <1 sek.) | Tak, podać |  |
| 9 | Strumień świetlny odpowiadający mocy źródła Xenon powyżej 380W | Tak, podać |  |
| 10 | Sterownik kamery: z przyciskiem balansu bieli, zapisywaniem i robieniem zdjęć, możliwości przeglądania i wyboru do eksportu poszczególnych filmów i zdjęć z poziomu nagrywarki | Tak, podać |  |
| 11 | Rozdzielczość sterownika kamery min. 4K UHD 3840 x 2160px | Tak, podać |  |
| 12 | Zastosowany typ części CF (cardiac floating), odporne na defibrylację | Tak, podać |  |
| 13 | Wyjścia video: - 2 x DVI, - 4x 3G-SDI, - 2x displayport 1.1/1.2(MST) | Tak, podać |  |
| 14 | Wejścia video: - 1 x DVI, - 2x USB2.0 - 2x USB3.0 | Tak, podać |  |
| 15 | Gniazda komunikacyjne: - 1xrs-232 - 1x audio IN, 1x audio OUT, - 2x mini-jack (gniazda sterujące pozwalające na sterowanie konsolą za pomocą przełącznika nożnego lub urządzenia zewnętrznego, oraz sterowanie przez zespół sterujący kamery urządzeniami zewnętrznymi za pomocą przycisków na głowicy kamery) - złącze tabletu sterującego - złącze Ethernet – izolowane 10/100 MB/s, - złącze wyrównywania potencjałów POAG, gniazdo zasilania,- 2x opcjonalne gniazdo światłowodowe Matrix | Tak, podać |  |
| 16 | min 2 gniazda USB z przodu konsoli do podłączenia dysku zewnętrznego oraz tabletu | Tak, podać |  |
| 17 | Częstotliwość odwieżania 59,94Hz | Tak, podać |  |
| 18 | Stosunek sygnału do szumu: - >52db dla 4K - >48db dla HD | Tak, podać |  |
| 19 | Zakres balansu bieli: - 2500-9000K dla 4K - 2000-9000K dla HD | Tak, podać |  |
| 20 | Waga konsoli 6,8kg | Tak |  |
| 21 | Możliwość sterowania źródłem światła z poziomu konsoli kamery, tabletu sterującego oraz głowicy kamery za pomocą programowalnych przycisków | Tak |  |
| 22 | Wbudowany router wi-fi pozwalający na wykorzystanie łączności bezprzewodowej | Tak |  |
| 23 | Funkcja streamingu na żywo obrazu z kamery za pomocą wbudowanego modułu Wi-Fi łącznie z przesyłam audio ze zdalnym dostępem przez przeglądarkę internetową w oparciu o IP, streaming chroniony hasłem | Tak |  |
| 24 | Archiwizator medyczny: Pojemność pamięci wew. Dysku ssd 128 gb, przechwytywanie obrazu według standardowych formatów: jpg, bmp, raw pdf. Rejestracja filmów m.in. W formacie hd mpeg 4 | Tak |  |
| 25 | Funkcja "obraz w obrazie", przełączanie między obrazem z kamery i wejścia video | Tak |  |
| 26 | Funkcja "zdalnego wejścia" umożliwiająca dodanie pacjenta z zewnętrznego komputera działającego w sieci | Tak |  |
| 27 | Wewnętrzna archiwizacja danych z możliwością podania danych operatora, placówki, rodzaju zabiegu i pacjenta (imię, nazwisko, płeć, numer identyfikacyjny, data urodzenia) | Tak |  |
| 28 | Predefiniowanie ustawień preferencji operatorów oraz predefiniowanie ustawień procedur medycznych | Tak |  |
| 29 | Min. 6-stopniowa skala wzmocnienia obrazu | Tak |  |
| 30 | Możliwość eksportu zdjęć i plików video do różnych lokalizacji za pomocą wbudowanego Wi-Fi, kabla sieciowego bądź USB, adnotacje na obrazie w kółku lub za pomocą strzałki z tekstem, modyfikacja obrazu min.: jaskrawość, kontrast, nasycenie, tworzenie raportu z predefiniowanym tekstem, linkami, dokumentami i obrazami, możliwość przeglądania pacjentów za pomocą dowolnego tabletu poprzez łącze internetowe | Tak |  |
| TABLET |  |  |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2024 r.: …………………………………………. |  |  |  |
| Typ /model/ producent/ kraj pochodzenia: ………………………………………….. |  |  |  |
| 1 | Tablet cyfrowy sterujący: zintegrowany z zestawem endoskopowym na osobnym wysięgniku z możliwością sterowania pompą i shaverem. Bezpośredni transfer podczas operacji zdjęć i obrazu na tablet. Możliwość wysłania dokumentacji bezpośrednio mailem. Sterowanie za pomocą tabletu wszystkimi funkcjami zintegrowanej konsoli | Tak |  |
| 2 | Przekątna wyświetlacza tabletu min.10 cali o rozdzielczości min. 1920x1200px | Tak |  |
| 3 | Możliwość ustawienia profili chirurgów z parametrami charakterystycznymi jak: indywidualne ustawienia przycisków na głowicy kamery, jakość nagrywanych filmów i zdjęć, parametrów wydruku raportu po zabiegu, przypisanie chirurgowi zabiegów z określonymi ustawieniami zabiegu | Tak |  |
| 4 | Możliwość ustawienia listy zabiegów wraz z ustawieniami dla każdego zabiegu takimi jak: jasność, zoom, ustawienia gamy kolorów, wzmocnienie, okno autowykrywania, kontrast, ustawienia źródła światła | Tak |  |
| 5 | Możliwość śródoperacyjnej zmiany parametrów z poziomu tabletu minimalne funkcje przycisków głowicy kamery, jasność, zoom, ustawienia kolorów, kontrast, okno automatycznej ekspozycji, balans bieli, PIP, ustawienia drukowania | Tak |  |
| 6 | Graficzna informacja o procesie nagrywania wyświetlana na monitorze medycznym. | Tak |  |
| 7 | Wyświetlanie wykonanego zdjęcia wraz z numerem porządkowym | Tak |  |
| 8 | Możliwość wyświetlania na ekranie endoskopowym parametrów pracy ustawionych i aktualnych takich urządzeń jak: shaver, pompa, waporyzator, insuflator oraz ikony nagrywania filmy oraz licznik zrobionych zdjęć | Tak |  |
| 9 | Zgodność ze standardem obrazowania cyfrowego i wymiany obrazów w medycynie (DICOM) | Tak |  |
| 10 | Możliwość podłączenia drukarki do zastosowań medycznych poprzez port USB. | Tak |  |
| 11 | Wyświetlanie parametrów urządzeń wieży na ekranie monitora | Tak |  |
| 12 | Obsługa w języku polskim | Tak |  |
| 13 | Możliwość rozszerzania aplikacji sterownika o oprogramowania analizujące strukturę i ukrwienie chrząstki. | Tak |  |
| MEDYCZNY MONITOR 4K min. 31,5 CALA |  |  |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2024 r.: ……………………. |  |  |  |
| Typ /model/ producent/ kraj pochodzenia: …………………………… |  |  |  |
| 1 | Podświetlenie LED | Tak |  |
| 2 | Format obrazu 16:9 | Tak |  |
| 3 | Matryca IPS w ochronnym szkle - przyklejone szkło ochronne, co oznacza, że nie ma ryzyka zaparowania monitora w wilgotnych warunkach | Tak |  |
| 4 | Eliminacja migotania obrazu na wszystkich poziomach jasności (Flicker Safe) | Tak |  |
| 5 | Ochrona przeciwpyłowa i wodoodporność (Front / Tył) IP35/IP32 | Tak |  |
| 6 | Rozdzielczość ekranu min. 3840x2160px | Tak |  |
| 7 | Funkcja PIP (obraz w obrazie),PBP (obraz przy obrazie),odbicie lustrzane i funkcja rotacji obrazu | Tak |  |
| 8 | Kąt widzenia min. 178 stopni poziomo i pionowo | Tak |  |
| 9 | Jasność min. 800cd/m² | Tak |  |
| 10 | Współczynnik kontrastu min. 1000:1 | Tak |  |
| 11 | Sterowanie za pomocą dotykowej klawiatury z włącznikiem | Tak |  |
| 12 | Wejścia wideo min:1x DP 1.2 , 1xDVI, 1x3G-SDI, 1x HDMI 2.0 | Tak |  |
| 13 | Wyjście wideo min: DP 1.2, 1x 3G-SDI, 1 x DVI | Tak |  |
| 14 | Waga monitora max. 14 kg | Tak |  |
| 15 | Wymiary monitora bez podstawy max 764.6 x 480.8 x 94.4 mm | Tak |  |
| 16 | Czas reakcji Matrycy LCD max 9ms | Tak |  |
| RĘKOJEŚĆ SHAVERA |  |  |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2024 r.: ……………………. |  |  |  |
| Typ /model/ producent/ kraj pochodzenia: …………………………… |  |  |  |
| 1 | Rękojeść autoklawowalna pokryta materiałem zabezpieczającym. | Tak |  |
| 2 | Sterowanie przełącznikiem nożnym bądź w rękojeści z zintegrowanym przewodem sterująco-zasilającym długości min. 4,5m | Tak |  |
| 3 | Metalowe przyciski sterujące w rękojeści shavera | Tak |  |
| 4 | Możliwość sterowania przełącznikiem nożnym | Tak |  |
| 5 | Zatrzaskowe mocowanie ostrzy w dwóch pozycjach w rękojeści shavera | Tak |  |
| 6 | Obroty prawo/lewo min: 8000 obr./min, oscylacja min: 3000 rpm, | Tak |  |
| 7 | Współpraca uchwytu z ostrzami w przedziale min. 2 mm – 5,5 mm, | Tak |  |
| 8 | Możliwość indywidualnego doboru parametrów pracy w trybie oscylacji w zakresie ustawień: praca w trybie standard; praca w trybie efektywnym; praca w trybie agresywnym | Tak |  |
| 9 | Możliwość sterowania parametrami ustawień shavera (obroty prawo/lewo, oscylacja) z przycisków w rękojeści | Tak |  |
| 10 | Możliwość zmiany prędkości obrotów oscylacji z rękojeści shavera | Tak |  |
| 11 | Regulacja ssania min. W zakresie od 0 do 100%, | Tak |  |
| 12 | Możliwość odczepiania dźwigni regulujące ssanie celem dokładnego czyszczenia shaver’a | Tak |  |
| 13 | Współpraca uchwytu z oryginalnymi ostrzami i frezami, jednorazowego użycia o następujących parametrach: ostrza pakowane sterylnie, w opakowaniach zbiorczych po 5 sztuk z rodzaju lub pojedynczo, sterylnie w opakowaniach jednostkowych. Ostrza typu frezy kostne dostępne w średnicach: 3,0; 4,0; 5,0; 5,5 mm lub ostrza do tkanki miękkiej dostępne w średnicach : 2,0; 3,0; 3,5; 3,8; 4,0; 4,2; 5,0; 5,5 mm | Tak |  |
| 14 | Ostrza kostne dostępne w wersji z sześcioma; ośmioma; dziesięcioma lub dwunastoma wyżłobieniami na części roboczej ostrza. | Tak |  |
| 15 | Możliwe do zaoferowania ostrzy do małych stawów oraz ostrzy w wersji wydłużonej do biodra oraz ostrzy typu : - Kątowa końcówka do shaver’a z funkcją mikrozłamań, zagięta pod kątem 30 lub 45 stopni o głębokości nawiercania 4 i 6 mm, średnica nawiercenia 1,5 mm, - Końcówka do shaver’a, raszpla tnąca o szerokości 3,5 mm; 4,0 mm; 5,5 mm i grubości 2 mm | Tak |  |
| POMPA ARTROSKOPOWA DWU0ROLKOWA |  |  |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2024 r.: ……………………. |  |  |  |
| Typ /model/ producent/ kraj pochodzenia: …………………………… |  |  |  |
| 1 | Dotykowy ekran do wprowadzania parametrów pracy urządzenia | Tak |  |
| 2 | Predefiniowane ustawienia dla artroskopii kolana, stawu ramiennego, biodra i małych stawów (możliwość indywidualnej zmiany/zaprogramowania ustawień predefiniowanych) | Tak |  |
| 3 | Automatyczna kontrola i samoregulacja ciśnienia wewnątrzstawowego w czasie rzeczywistym | Tak |  |
| 4 | Funkcja ciągłej, niepulsacyjnej kontroli ciśnienia i płukania | Tak |  |
| 5 | Funkcja płukania i zwiększenia ciśnienia dla powstrzymania krwawienia, możliwość indywidualnego zaprogramowania funkcji typu „rinse” i funkcji typu „lavage” | Tak |  |
| 6 | Możliwość stosowania całodobowych drenów głównych z drenami pacjenta oraz drenów jednorazowych | Tak |  |
| 7 | System zasilania automatycznie dostosowujący się do napięcia elektrycznego w miejscu instalacji | Tak |  |
| 8 | Współpraca z konsolą kamery oraz w systemie zintegrowanej Sali operacyjnej | Tak |  |
| 9 | Współpraca z konsolą shavera i waporyzatorem poprzez dedykowany kabel | Tak |  |
| 10 | Możliwość zaprogramowania reakcji pompy na pracę shavera i waporyzatora | Tak |  |
| 11 | Współpraca z konsolą shavera poprzez automatyczny wzrost ciśnienia podczas użycia shavera w zakresie od 0 do 50% skokowo co 10% | Tak |  |
| 12 | Funkcja płukania stawu poprzez zwiększenie ciśnienia programowane w zakresie min. od 0-50% co 5% i w czasie do min. 2 min. | Tak |  |
| 13 | Przepływ: min. 1500 ml/min. | Tak |  |
| 14 | Ciśnienie w zakresie min. od 10 do 120 mmHg, skokowo co 5 mmHg | Tak |  |
| 15 | Funkcja bezpieczeństwa przy zbyt dużym ciśnieniu w stawie | Tak |  |
| 16 | Możliwość sterowania za pomocą przełącznika nożnego, autoklawowalnego pilota przewodowego lub sterownik nożnego łączonego do pompy i shavera | Tak |  |
| 17 | Waga urządzenia max 7 kg | Tak |  |
| KONSOLA DO WAPORYZACJI BIPOLARNEJ |  |  |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2024 r.: ……………………. |  |  |  |
| Typ /model/ producent/ kraj pochodzenia: …………………………… |  |  |  |
| 1 | System bipolarny (RF) do ablacji i koagulacji z mikroprocesorowym sterowaniem parametrami mocy wyjściowej. | Tak |  |
| 2 | Zastosowanie do procedur artroskopii: - kolana - barku - biodra | Tak |  |
| 3 | Dotykowy ekran LCD | Tak |  |
| 4 | Moc wyjściowa cięcia min. 390W | Tak |  |
| 5 | Moc wyjściowa koagulacji min. 170W | Tak |  |
| 6 | Praca w systemie bipolarnym | Tak |  |
| 7 | Możliwość podłączenia sterownika nożnego | Tak |  |
| 8 | Możliwość wyświetlenia parametrów pracy waporyzatora w czasie rzeczywistym na ekranie monitora endoskopowego | Tak |  |
| 9 | Końcówka z funkcją detekcji optyki w pobliżu części dystalnej, automatycznie zmniejszająca moc, zabezpieczając optykę przed uszkodzeniem | Tak |  |
| 10 | Dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych | Tak |  |
| 11 | Sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie (min 2 przyciski) lub ze sterownika nożnego | Tak |  |
| 12 | Elektroda dostępna w wersji ze ssaniem | Tak |  |
| 13 | Waga max 7 kg | Tak |  |
| 14 | Współpraca z konsolą kamery oraz w systemie zintegrowanej Sali operacyjnej | Tak |  |
| 15 | Końcówki zagięte pod kątem 90 st.; 90 st. w wersji wydłużonej oraz w wersji haczyka | Tak |  |
| WÓZEK ARTROSKOPOWY Z OSŁONĄ KABLI |  |  |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2024 r.: ……………………. |  |  |  |
| Typ /model/ producent/ kraj pochodzenia: …………………………… |  |  |  |
| 1 | Wózek jezdny z możliwością blokady ruchu ( 4 koła blokowane), 4 antystatyczne koła wyposażone w nakładki zapobiegjące najechaniu na przewód poprzez jego wypchnięcie w chwili zetknięcia, nie mające styku z płaszczyzną ruchu | Tak |  |
| 2 | Dostosowany do szerokości i ilości sprzętu, z panelem zasilającym wraz z głównym wyłącznikiem prądu w postaci przycisku z boku wózka | Tak |  |
| 3 | Możliwość modyfikacji konfiguracji wózka przez użytkownika | Tak |  |
| 4 | min 5 półek w tym min. 1 półka wysuwana, oraz 1x szuflada | Tak |  |
| 5 | maksymalne obciążenie półki min. 30 kg, maksymalna nośność szuflady min. 20 kg | Tak |  |
| 6 | Uchwyt do mocowania soli fizjologicznej | Tak |  |
| 7 | Uchwyt na kamerę, oraz przełącznik nożny | Tak |  |
| 8 | Zacisk do bezpiecznego chwytania drenów dobowych | Tak |  |
| 9 | Wbudowany system przepięciowy z transformatorem izolującym z możliwością wykonania testu za pomocą dedykowanego przycisku | Tak |  |
| 10 | Wysięgnik/stojak pod monitor min 32 cale | Tak |  |
| 11 | Ruchome ramię pod tablet sterujący | Tak |  |
| 12 | Kabel integracyjny do urządzeń endoskopowych | Tak |  |
| 13 | Wyposażony w centralny kabel zasilający wraz z kablem dodatkowego uziemienia | Tak |  |
| 14 | Ukryta w ramie listwa zasilająca z kablami indywidualnymi o zróżnicowanej długości służącymi do zasilania urządzeń peryferyjnych | Tak |  |
| 15 | Tylne drzwiczki z możliwością zamknięcia | Tak |  |
| 16 | Tylne drzwiczki wyposażone w otwór dedykowany do ułatwionego wyprowadzenia kabli | Tak |  |
| 17 | Wózek wyposażony łącznie w min. 15 dostępnych złącz typu IEC | Tak |  |
| OPTYKA ARTROSKOPOWA 4MM Z PŁASZCZEM, TROKAREM I KASETĄ DO STERLIZACJI |  |  |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2024 r.: ……………………. |  |  |  |
| Typ /model/ producent/ kraj pochodzenia: …………………………… |  |  |  |
| 1 | Optyka artroskopowa 4K | Tak |  |
| 2 | Kąt patrzenia 30 stopni | Tak |  |
| 3 | Autoklawowalna | Tak |  |
| 4 | Wyposażona w min. 3 adaptery do połącznia z różnymi typami światłowodów. Wymiary: 4,0 mm x 152,5 mm | Tak |  |
| 5 | Płaszcz artroskopowy z dwoma zaworami obrotowymi dla optyki o średnicy 4.0 mm. Autoklawowalny | Tak |  |
| 6 | Obturator ołówkowy, konikalny z uchwytem do płaszcza artroskopowego do optyki o średnicy 4mm. Autoklawowalny | Tak |  |
| 7 | Kosz sterylizacyjny średniej wielkości do sterylizacji sześciu elementów artroskopowych. Dodatkowo na wyposażeniu mata zabezpieczająca oraz pokrywa | Tak |  |
| ŚWIATŁOWODY |  |  |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2024 r.: ……………………. |  |  |  |
| Typ /model/ producent/ kraj pochodzenia: …………………………… |  |  |  |
| 1 | W przezroczystej osłonie, dającej możliwość oceny stanu uszkodzeń włókien światłowodowych. | Tak |  |
| 2 | Końcówka światłowodu wychodząca z konsoli źródła światła wzmocniona i zagięta kątowo | Tak |  |
| 3 | Wymiary: min. 5,0 mm x 274 cm | Tak |  |
| NAPĘD ORTOPEDYCZNY |  |  |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2024 r.: ……………………. |  |  |  |
| Typ /model/ producent/ kraj pochodzenia: …………………………… |  |  |  |
| 1. | NAPĘD ORTOPEDYCZNY AUTOKLAWOWALNY, UNIWERSALNY | Tak |  |
| a | Rękojeść wiertarska pistoletowa | Tak |  |
| b | Posiadająca podłączany od spodu akumulator litowo-jonowy niesterylny | Tak |  |
| c | Akumulator zamknięty w sterylnej obudowie, klasa IPX4, | Tak |  |
| d | Wyposażona w dwa przyciski sterujące płynnie prędkością obrotów (obroty prawe, lewe, praca oscylacyjna) | Tak |  |
| e | Możliwość zablokowania przycisków. | Tak |  |
| f | Napęd nie wymagający konserwacji i smarowania | Tak |  |
| g | Obudowa wykonana z materiału PEEK | Tak |  |
| h | Maksymalne obroty na nasadkach wiertarskich 1300 obr./min | Tak |  |
| i | Moment obrotowy 3,3Nm |  |  |
| j | Maksymalne obroty na nasadkach rozwiercających 300 obr/min | Tak |  |
| k | Moment obrotowy 9Nm. | Tak |  |
| l | Kaniula napędu 3.2mm | Tak |  |
| ł | Możliwość mycia i dezynfekcji w myjce – dezynfektorze, temperatura 90°C | Tak |  |
| m | Metody sterylizacji – autoklaw 134°C (minimalny czas sterylizacji 3 minuty, czas suszenia 15 minut) | Tak |  |
| 2 | NASADKA WIERTARSKA JACOBS | Tak |  |
| a | zakres 0 – 7,4mm, obroty maksymalne 1300 obr./min. | Tak |  |
| 3 | NASADKA DO DRUTÓW KIRSCHNERA | Tak |  |
| a | O średnicy w zakresie 0,6 – 3,2 mm, z mechanizmem zapobiegającym wypadaniu drutów przy braku nacisku na dźwignię. | Tak |  |
| 4 | NASADKA PIŁA OSCYLACYJNA | Tak |  |
| a | Oscylacje maksymalne 23 000 osc./min | Tak |  |
| 5 | ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW LI-ION | Tak |  |
| a | Na cztery stanowiska z możliwością szybkiego ładowania akumulatora, rozpoznawaniem stopnia naładowania i wyświetlaniem stopnia naładowania na ładowarce 2 szt. | Tak |  |
| b | Możliwość testowania pozostałej pojemności baterii oraz wyświetlanie informacji o uszkodzonej baterii | Tak |  |
| c | Możliwość ładowania zarówno akumulatorów do dużych napędów, średnich napędów jak i małych napędów ortopedycznych za pomocą wymiennych adapterów | Tak |  |
| d | Sterowanie poprzez dotykowy ekran z licznikiem cykli ładowań dla każdego akumulatora | Tak |  |
| e | Ładowarka wyposażona w gniazdo wyjściowe do zasilania w celu podpięcia drugiej ładowarki szeregowo z jednego źródła prądu | Tak |  |
| f | Na obudowie włącznik ładowarki, moc ładowarki min. 250W | Tak |  |
| 6 | UNIWERSALNA PRZEJŚCIÓWKA DO ŁADOWARKI 2 szt. | Tak |  |
| a | Dedykowana do akumulatorów serii AR-400 | Tak |  |
| 7 | AKUMULATOR NIESTERYLNY LITOWO – JONOWY (LI-ION) 2 szt. | Tak |  |
| a | Bez efektu pamięci do napędów ortopedycznych V400 | Tak |  |
| 8 | PUSZKA DO NIESTERYLNEJ BATERII WYKONANA Z PEEK szt.2 | Tak |  |
| 9 | OSŁONA DO PRZENOSZENIA NIESTERYLNEJ BATERII DO STERYLNEJ PUSZKI, OSŁONA WYKONANA Z PEEK | Tak |  |
| 10 | DEDYKOWANY KONTENER DO STERYLIZACJI SETU NAPĘDÓW | Tak |  |
| a | Kontener wyposażony w łatwo wyjmowaną tacę do napędu wiertarskiego wraz z akcesoriami. | Tak |  |
| b | Taca o wymiarach min. długość x szerokość x wysokość: 430mm x 250mm x 155 mm. | Tak |  |
| c | Taca wyposażona w system przegródek wykonany z stali nierdzewnej pokrytej nylonem oraz silikonu, ułatwiający stabilne ułożenie elementów zestawu. | Tak |  |
| d | Pokrywa: Stal nierdzewna, Podstawa: Stal nierdzewna, Wkładka: Stal nierdzewna. | Tak |  |
| 11 | NASADKA AO | Tak |  |
| 12 | PIŁA ORTOPEDYCZNA DUŻEJ MOCY | Tak |  |
| a | Piła ortopedyczna dużej mocy, lekka, rękojeść wykonana z metalu, waga 995g, zatrzaskowy montaż akumulatorów oraz ostrzy bez użycia dodatkowych narzędzi, akumulatory dołączane od dołu rękojeści napędu, prędkość maksymalna 13000 cykli na minutę. Głowicę piły można indeksować co 45° czyli w 8 ustawieniach w ramach 360 stopni. | Tak |  |
| b | Odblokowanie i zmiana ustawienia głowicy poprzez naciśnięcie przycisku. Klasa ochrony IPX0 | Tak |  |
| 13 | KONTENER DO PIŁY + POKRYWA | Tak |  |
| 14 | SZYBKOZŁĄCZKA TYPU AO SMALL DO NAPĘDU ORTOPEDYCZNEGO | Tak |  |
| a | Montowana zatrzaskowo, zakres obrotów minimum 1000/min | Tak |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Oświadczam, że oferowane urządzenie jest fabrycznie nowe, jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

...........................................			podpis