## p.graniczne
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Parametry wymagane
Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy - rok produkcji 2025, nie dopuszcza się oferowania egzemplarzy używanych, regenerowanych, powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.) Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć całą dostawę i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania przedmiotu umowy przez Personel Zamawiającego.
Warunki wymagane Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków (opisanych w kolumnie: warunki wymagane - opis parametru) będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Potwierdzeniem spełnienia warunków wymaganych stanowi wypełniony (w miejscach zaznaczonych na zielono) i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Parametry wymagane. Brak wypełnienia pola zaznaczonego na zielono będzie skutkowało odrzeceniem oferty Wykonawcy. Niedopuszczalne jest wypełnienie dokumentu poprzez wpisanie w tej kolumnie słowa TAK, w przypadku gdy Zamawiający wymaga wskazania konkretnych parametrów. Jeżeli wykonawca wpisze słowo TAK, gdy wymagane jest podanie zakresów (parametrów) lub opisanie spowoduje to odrzucenie oferty Wykonawcy.
Aparat USG - szt. 1
Zaferowany przedmiot zamówienia:
Nazwa handlowa (podać) _____________________________
Producent (podać) _____________________________
Rok produkcji (podać) _____________________________
Numer(-y) katalogowy(-e) (podać, jeżeli posiada, jeżeli nie posiada wpisać "nie posiada") _____________________________
Lp. | Warunki wymagane - Opis parametru
I. WYMAGANIA OGÓLNE
Parametry wymagane:
1 | Jednostka wprowadzona do produkcji nie wcześniej niż w 2022 r, aparat fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, rok produkcji 2025r., wersja oprogramowania min. 2025, system operacyjny posiadający graficzny interfejs użytkownika umożliwiający intuicyjną obsługę, obsługujący wielozadaniowość i wielowątkowość, zapewniający pełną kompatybilność z urządzeniem ultrasonograficznym i jego oprogramowaniem, wyposażony w mechanizmy ochrony systemu oraz kontroli dostępu, regularnie aktualizowany przez producenta w zakresie bezpieczeństwa i stabilności działania, zgodny z wymaganym oprogramowaniem medycznym, w tym systemami przechowywania i analizy danych (np. PACS, DICOM) oraz umożliwiający integrację z infrastrukturą sieciową szpitala, w tym obsługę komunikacji sieciowej i logowania do domeny.
2 | Poziom hałasu emitowanego przez ultrasonograf poniżej 35dB.
3 | Aparat wyposażony w min. 4 porty USB (min. 2 w technologii 3.0), min. 2 umiejscowione na pulpicie aparatu.
4 | Regulowany pulpit aparatu góra/dół w zakresie min. 18 cm i obrót lewo/prawo min 30°.
5 | Klawiatura alfanumeryczna wysuwana spod panelu sterowania oraz dostępna na ekranie dotykowym w wersji cyfrowej.
6 | Aparat wyposażony w min. 3 jednakowe gniazda do podłączenia głowic obrazowych (gniazda i konektory głowic - bezpinowe).
7 | Możliwość osobnej regulacji obrazowania monitora (jasność/kontrast) bez wchodzenia w ustawienia systemowe ultrasonografu przy pomocy fizycznego joysticka umiejscowionego z tyłu monitora.
8 | Cyfrowe TGC min. 9 stref i LGC min. 9 stref, dostępne z poziomu panelu dotykowego (brak fizycznych suwaków), z możliwością zapamiętywania min. 5 ustawień.
9 | Aparat wyposażony w fabrycznie wbudowany dysk SSD na system i bazę danych o pojemności powyżej 500 GB, z możliwością rozbudowy o dodatkowy dysk SSD o pojemności powyżej 500 GB.
10 | Możliwość zaprogramowania min. 3 funkcji (np. print/send/saved) pod jednym wybranym klawiszem funkcyjnym.
Tryby obrazowania:
11 | Technologia obrazowania wieloczęstotliwościowego, wykorzystująca sposób obrazowania na kilku częstotliwościach jednocześnie.
12 | Opcja pozwalająca na powiększenie obrazu USG na cały ekran dla trybów 2D, CW, PD oraz CD tak, aby obraz USG wypełniał więcej niż 80% powierzchni ekranu.
13 | Tryby obrazowania min.: - 2D - M-Mode - Kolor M-mode - Doppler pulsacyjny i HPRF - Doppler kolorowy
14 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów: - B, B + B, 4 B - B + M - B + D - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) - 4 B (Color Doppler) - 4 B (Power Doppler) - B + Color + M
15 | Wysokoczuły dwukierunkowy Power Doppler- przepływy oznaczone dwoma kolorami.
16 | Prędkość odświeżania dla CD min. 620 klatek/sek.
17 | Częstotliwość odświeżania obrazu (Frame rate) w 2D min. 4900 Hz.
18 | Jednoczesna prezentacja 2D/Color Doppler i 2D.
19 | Jednoczesna prezentacja 2D i M-Mode w różnych proporcjach.
20 | Ultrasonograf wyposażony w sztuczną inteligencję, uczący się poprawności wykonywania automatycznych obrysów narządów względem użytkownika.
21 | Automatyczne dopasowanie obrazu dla trybu 2D, Color Doppler, Pulse Wave Doppler (m.in. optymalizacja wzmocnienia na poszczególnych głębokościach, automatyczne ustawienie bramki Dopplera Kolorowego, Automatycznego pochylenia bramki Dopplera Kolorowego, Automatyczne ustawienie położenia i wielkości bramki Dopplera Pulsacyjnego – SV, automatyczne dopasowanie spektrum, korekcja kąta w Kolorowym Dopplerze) uruchamiana za pomocą jednego przycisku.
22 | Obrazowanie w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) – min 7 kątów i 6 ustawień.
23 | Opcja przestrzennej lokalizacji toru biopsyjnego, dla najdokładniejszej metody wykonywania biopsji.
24 | Oprogramowanie do badań min: brzusznych, ginekologicznych, mięśniowoszkieletowe, położnicze, pediatrycznych, małych narządów w tym piersi, transkranialne, urologicznych, naczyniowych.
25 | Automatyczne pomiary płodu min BPD, HC, AC, FL, NT, AFI, HUM.
26 | Pseudotrójwymiarowy tryb wizualizacji przepływu krwi, służący do intuicyjnej pomocy zrozumienia struktury przepływu krwi i małych naczyń krwionośnych.
27 | Obrazowanie panoramiczne dostępne na głowicy min. convex, linia.
28 | Pamięć dynamiczna cine min. 85 000 obrazów
29 | Fabrycznie wbudowane zasilanie bateryjne o pojemności min. 6900 mAh, umożliwiające nieprzerwaną pracę po zaniku zasilania sieciowego przez min. 40 minut.
Archiwizacja obrazów:
30 | Videoprinter czarno-biały do zdjęć i raportów.
31 | Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki .
32 | Otwarty moduł komunikacji DICOM 3,0 do przesyłania obrazów i danych, min. klasy DICOM print, store, worklist.
33 | Rejestracja „klipów” sekwencji obrazów.
34 | Zapis obrazów w formatach min.: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrive.
35 | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps.
Głowice:
36 | Głowica Convex wykonana w technologii Single Crystal, szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy min. 1-7 MHz Liczba elementów min. 192 Kąt skanowania min 90 stopni Obrazowanie harmoniczne min 6 częstotliwości Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej (wielokrotnego użytku) Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji Możliwość pracy z oprogramowaniem do kontrastów CEUS Możliwość pracy z elastografią typu SWE
37 | Głowica Liniowa wykonana w technologii Single Crystal, Zakres częstotliwości pracy min. 2-12MHz Liczba elementów min. 192 Pole skanowania min. 44 mm Obrazowanie harmoniczne Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej
38 | Głowica sektorowa przezklatkowa wykonana w technologii Single Crystal Zakres częstotliwości pracy min. 1-5 MHz Liczba elementów min. 80 Kąt skanowania min. 90 stopni
Możliwości rozbudowy:
39 | Moduł Elastografii uciskowej (typu strain) obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym. Funkcja posiadająca wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlany na ekranie. Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc – wyliczające parametr strain ratio.
40 | Opcja rozbudowy o elastografię akustyczną (typu Shear Wave), moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej z regulacją pola analizy oraz prezentacją elastyczności tkanek za pomocą kolorów w czasie rzeczywistym - dostępne na sondach: convex, linia. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek.
41 | Opcja rozbudowy o funkcję informującą o postępie porodu dzięki automatycznemu pomiarowi Aop (kąt progresji) i kierunku głowy płodu.
42 | Oprogramowanie umożliwiające przewidywanie przedwczesnego porodu wykorzystujący elstografię z głowicy endowaginalnej oraz Elasticity Contrast Index. Funkcja przedstawiająca współczynnik odkształcenia pomiędzy ujściem wewnętrznym i zewnętrznym szyjki macicy, wykorzystując wibracje powodowane przez naturalne ruchy wewnętrzne. Oprogramowanie wykorzystujące do 50 obrazów elastograficznych zebranych poniżej 4 sekund. Po zakończeniu pomiarów wyniki zostają automatycznie wprowadzone do raportu.
43 | Pomiary Z-score
44 | Aplikacja dedykowana do analizy stopnia stłuszczenia wątroby metodą pomiaru atenuacji fali ultradźwiękowej oraz aplikacja dedykowana do pomiaru stopnia stłusczenia wątroby poprzez analizę stopnia rozproszenia wstecznego fali ultradźwiękowej przechodzącej przez badany obszar tkanki.
45 | Aplikacja do automatycznego wyliczania indexu wątrobowo-nerkowego do ilościowej oceny stłuszczenia wątroby poprzez porównanie echogeniczności miąższu wątroby z korą nerki (aparat w sposób automatyczny dokonuje analizy obrazu i wstawia markery pomiarowe w strukturę wątroby oraz nerki).
46 | Opcja rozbudowy o funkcję do pół automatycznego pomiaru objętości kości ramienia lub uda z 3 punktów.
47 | Opcja rozbudowy o oprogramowanie umożliwiające strumieniowe i sieciowe przesyłanie obrazów diagnostycznych wraz z dźwiękiem na komputery, tablety znajdujące się w innych placówkach w celu współpracy/konsultacji online.
48 | Opcja rozbudowy o fuzję obrazów USG z obrazami CT/MR.
49 | Opcja rozbudowy o moduł umożliwiający bezprzewodowe przesyłanie obrazów na telefony i tablety za pomocą sieci WIFI z wykorzystaniem kodu QR
50 | Opcja rozbudowy o funkcję automatycznego pomiaru kompleksu IMT
51 | Opcja rozbudowy o oprogramowanie służące do wykonywania w sposób w pełni automatyczny pomiarów mięśnia sercowego w trybach 2D/ M-mode / PW/ CW oraz Dopplera tkankowego z użyciem EKG lub bez zapisu EKG, automatycznie wykrywającego fazę skurczu oraz rozkurczu. Oprogramowanie te ma w sposób automatyczny wykrywać przekrój anatomiczny serca i wybierać właściwy pomiar dla danego trybu pracy. Pomiary minimum: tryb B (LAX): IVSd, LVIDd, LVPWd, IVSs, LVIDs, LVPWs, RVIDd, Ao Diam, LA Diam; (A4C / A2C): LA Volume, LV Volume wraz z wyliczeniem frakcji wyrzutowej, dla trybu M: IVSd, LVIDd, LVPWd, IVSs, LVIDs, LVPWs; Ao Diam, LA Diam; dla trybów Dopplerowskich (CW/PW): RVOT, LVOT, MV, MR, AV, AR, PV, PR, dla Dopplera tkankowego E’, A’, S’.
52 | Opcja rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej lewej komory z projekcji A2C oraz A4C, automatyczne rozpoznanie projekcji i wyznaczenie objętości LV dla skurczu i rozkurczu za pomocą jednego klikniecia. Analiza możliwa z sygnałem EKG oraz bez sygnału EKG.
53 | Opcja rozbudowy o software do automatycznej detekcji nerwów, kości, mięśni i naczyń w czasie rzeczywistym, każda ze struktur obrysowywana innym kolorem.
54 | Opcja rozbudowy o obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonania pomiarów.
55 | Opcja rozbudowy o oprogramowanie do kontrastów (CEUS).
56 | Możliwość rozbudowy o automatyczne badanie według IOTA ADNEX.
Możliwe do podłączenia głowice na dzień składania ofert:
57 | Głowica Liniowa wykonana w technologii Single Crystal, szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy min. 2-14 MHz Liczba elementów min. 256 Pole skanowania min. 50 mm Obrazowanie harmoniczne min 6 częstotliwości Możliwość pracy z oprogramowaniem do kontrastów CEUS Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji Możliwość pracy z elastografią typu SWE
58 | Głowica Liniowa śródoperacyjna typu „hokey” Zakres częstotliwości min. 3-22MHz Liczba elementów min 192 Pole skanowania max 26mm Obrazowanie harmoniczne
59 | Głowica sektorowa przezklatkowa wykonana w technologii Single Crystal Zakres częstotliwości pracy min. 1-5 MHz Liczba elementów min. 80 Kąt skanowania min. 90 stopni
60 | Głowica microconvex, szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy min. 3-12 MHz Liczba elementów min. 128 Kąt skanowania min. 91 stopni Obrazowanie harmoniczne Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej
61 | Głowica Liniowa, szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy min. 4-18 MHz Liczba elementów min. 288 Pole skanowania max 39 mm Obrazowanie harmoniczne min 5 częstotliwości Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej
62 | Głowica Liniowa śródoperacyjna typu „hokey” Zakres częstotliwości min. 3-22MHz Liczba elementów min 192 Pole skanowania max 26mm Obrazowanie harmoniczne
63 | Głowica liniowa, szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy min. 3-22MHz Liczba elementów min 192 Pole skanowania max 26mm Obrazowanie harmoniczne
64 | Głowica kardiologiczna pediatryczna, szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy min. 3-8 MHz Liczba elementów min 96 Kąt skanowania min 90°
65 | Głowica kardiologiczna neonatologiczna, szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy min. 4-12 MHz Liczba elementów min 96 Kąt skanowania min 90°
66 | Głowica endowaginalna, szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy min. 2-11 MHz Liczba elementów min 192 Kąt skanowania min 200 stopni Obrazowanie harmoniczne Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji
67 | Głowica Convex Volumetryczny, szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy min. 1-8 MHz Liczba elementów min. 192 Kąt skanowania min. 70 stopni Możliwość rozbudowy
68 | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia należy dostarczyć Zamawiającemu: - Instrukcje obsługi w języku polskim (1 egz. w formie papierowej, 1 egz. w formie elektronicznej - paszport techniczny z wpisem o przeprowadzonej instalacji i uruchomieniu oraz datą następnego przeglądu, - kartę gwarancyjną producenta, - deklarację CE lub inny dokument dopuszczający przedmiot umowy do obrotu, - instrukcje/zalecenia dotyczące mycia i dezynfekcji, - niezbędną dokumentację zawierającą zalecenia dotyczące konserwacji, wykonania przeglądów, pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego – jeśli dotyczy - wykaz punktów serwisowych wraz z ustalonymi zasadami kontaktowania,
69 | Autoryzacja producenta na sprzedaż oraz serwis na terenie Polski
70 | Bezpłatne szkolenia personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego min 2.
POZOSTAŁE WYMOGI
Lp. | OPIS PARAMETRÓW | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia Parametr graniczny | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać lub potwierdzić spełnienie parametru
71 | 12 - bitowy przetwornik z systemem cyfrowego formownia wiązki ultradźwiękowej min. 14 wiązek jednocześnie. Ponad 121 kanałów Tx/Rx, Liczba kanałów cyfrowych po 8 250 000, procesor min. taktowaniu bazowym 2,5 GHz z technologią wielowątkowości umożliwiający jednoczesne przetwarzanie wielu zadań zapewniający wydajną i stabilną pracę systemu operacyjnego oraz aplikacji medycznych stosowanych w ultrasonografii charakteryzujący się niskim poborem energii i zoptymalizowaną architekturą wewnętrzną gwarantującą odpowiednią szybkość działania oraz płynność obsługi zaawansowanego oprogramowania diagnostycznego, karta graficzna wyposażoną w minimum 4 GB pamięci VRAM typu GDDR5 lub nowszego, działającą w interfejsie PCI Express x16, umożliwiającą obsługę rozdzielczości min. 4K (3840 × 2160 pikseli) przy odświeżaniu 60 Hz, wspierającą bibliotekę graficzną DirectX w wersji co najmniej 12, z zapewniającą pełną kompatybilność z oprogramowaniem do przetwarzania i analizy obrazów medycznych, w tym przeglądarkami DICOM oraz aplikacjami do rekonstrukcji obrazów 2D i 3D., Pamięć RAM min. 16 GB DDR4 SDRAM, 1x HDMI o rozdzielczości min. 1920x1080 px. | Tak, podać
72 | Dynamika systemu min 370 dB | Tak, podać
73 | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie min +/-80° | Tak, podać
74 | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej min +/-80° | Tak,podać
75 | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej min +/-30° | Tak,podać
76 | Głębokość obrazowania aparatu regulowana w zakresie min od 2 cm do 50 cm | Tak, podać
Uwagi i objaśnienia:
UWAGA! Kolorem zaznaczono miejsca, które Wykonawca musi wypełnić. W przypadku pozostawienia nie uzupełnionego pola (pustego), spowoduje to odrzucenie oferty Wykonawcy.
Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. W przypadku nie dotrzymania powyższego wymogu Wykonawca z własnych środków zapewni ewentualne braki do przedmiotu zamówienia.
1. Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 2. Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>” lub „<” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy znaku „=” oznacza wartość wymaganą. 3. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. 4. Celem weryfikacji zaoferowanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu wartości (nie tylko liczbowych) parametrów w relacji do parametrów wymaganych i / lub spełnienia warunków granicznych, na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy materiały opisowe pochodzące od producenta takie jak: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, instrukcje obsługi itp. Materiały te zostaną dostarczone w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.
Materiały eksploatacyjne niezbędne do pracy z powyższym sprzętem proszę wymienić i wskazać (rozmiar, nr katalogowy, sposób konfekcjonowania, jednostkowe ceny netto i brutto)
JEŻELI DOTYCZY: ............................................................................................................................................................................................................
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## p.oceniane
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Parametry oceniane
PARAMETRY GRANICZNE (należy podać w jednostkach wskazanych w ninieszym opisie) Niespełnienie któregokolwiek z podanych minimalnych warunków (opisanych w kolumnie: opis parametrów lub warunki wymagane (...) ) będzie skutkowało odrzuceniem oferty - dotyczy wyłącznie sytuacji kiedy Zamawiający wymaga podać zakres lub opisać (nie dotyczy sytuacji w przypadku, gdy Zamawiający wymaga udzielenia odpowiedzi TAK/NIE). Niewypełnienie kolumny „Parametry oferowane/podać zakresy lub opisać lub potwierdzić spełnienie parametru” będzie uznane jako niespełnienie parametrów i spowoduje odrzucenie oferty (nie dotyczy sytuacji w przypadku, gdy Zamawiający wymaga udzielenia odpowiedzi TAK/NIE. W takim przypadku, gdy Wykonawca pozostawi pole puste, nie wypełnione, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie spełnia danego parameteru i przyzna 0 pkt). Niedopuszczalne jest wypełnienie dokumentu poprzez wpisanie w tej kolumnie słowa TAK, w przypadku gdy Zamawiający wymaga wskazania konkretnych parametrów. Jeżeli wykonawca wpisze słowo TAK, gdy wymagane jest podanie zakresów lub opisanie spowoduje to odrzucenie oferty Wykonawcy.
Tomograf Komputerowy
Lp. | Opis parametrów | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia Parametr graniczny | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać lub potwierdzić spełnienie parametru | Zasady oceny (punktacji)
I. WYMAGANIA OGÓLNE
Parametry wymagane:
1 | Monitor kolorowy LED o przekątnej ekranu min 21,5” i rozdzielczości min. 1920 x1080 px, panel dotykowy pojemnościowy o przekątnej | Tak, podać panel dotykowy pojemnościowy o przekątnej ≥12" |  | ≥14" – 10 pkt >12" - <14"– 5 pkt 12"= 0 pkt.
2 | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu MHz (wyznaczony możliwymi do podłączenia głowicami dostępnymi w dniu składania oferty) | Tak, podać min. 1-21 MHz |  | 1-21 MHz - 0 pkt. 1 - > 21 MHz - 10 pkt.
Tryby Obrazowania:
3 | Oprogramowanie służące do szczegółowego obrazowania drobnych struktur (różniących się w niewielkim stopniu echogenicznością od otaczających tkanek), dający możliwość dokładnej wizualizacji włókien mięśniowych, przyczepów, ścięgien lub innych struktur anatomicznych. Dostępny na głowicach convex oraz linia. | TAK/NIE |  | TAK-10 pkt NIE-0 pkt
4 | Funkcja obrazowania wykorzystująca pełne pasmo częstotliwości pracy głowicy (równoczesna praca na niskich, średnich jak i wysokich częstotliwościach)-możliwość włączenia i wyłączenia funkcji przy pomocy jednego przycisku. Technologia analogiczna do technologii HDR znanej z fotografii cyfrowej, służąca do znaczącej poprawy wizualizacji obszarów cienistych, badanych struktur takich jak głowa płodu (w 3 trymestrze) lub kręgosłup. | TAK / NIE |  | TAK-10 pkt NIE-0 pkt
5 | Wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] | Tak, podać 0,5 - 24,0 mm |  | 0,5 mm-24,0 mm – 0 pkt 0,5 mm - > 24,0 mm – 10 pkt
6 | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera pulsacyjnego. | Tak, podać 1,05 – 34 KHz |  | 1,05 – 34 KHz - 0 pkt. 1,05 – > 34 KHz - 10 pkt.
7 | Zakres prędkości Dopplera Pulsacyjnego dla zerowego kąta | Tak, podać ≥ +/- 12m/s |  | +/- 12m/s - 0 pkt. > +/- 12m/s - 10 pkt.
8 | Możliwość regulacji wielkości wyświetlanego obrazu diagnostycznego w czasie rzeczywistym bez użycia funkcji Zoom, możliwość regulacji wzmocnienia obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu min 29x | TAK/NIE |  | TAK-5 pkt NIE-0 pkt
9 | Możliwość stworzenia własnej formuły obliczeniowej. | TAK / NIE |  | TAK-5 pkt NIE-0 pkt
10 | Oprogramowaie do wizualizacji bardzo wolnych i mikro przepływów, inny niż Power Doppler i Power Doppler kierunkowy, metoda dopplerowska - dostępna na zaoferowanej głowicy convex oraz liniowej. | TAK / NIE |  | TAK-10 pkt NIE-0 pkt
11 | Funkcja powiększenia kursora pomiarowego na osobnym obrazie (wyświetlanym jednocześnie z obrazem emitowanym przez głowicę) | TAK / NIE |  | TAK-5 pkt NIE-0 pkt
Możliwości rozbudowy:
12 | Oprogramowanie do badania piersi w trybie B-Mode, dające możliwość wykonania analizy morfologicznej z automatycznym oraz półautomatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych, możliwość klasyfikacji nowotworowej ze skalą BI-RADS (piersi) oraz szereg funkcjonalności m.in. do kilku proponowanych obrysów zmiany nowotworowej, uwidocznionych na panelu dotykowym oraz dedykowany raport z badania piersi dostępne 2 metody klasyfikacji piersi BI-RADS 2003/ BI-RADS 2013. | TAK / NIE |  | TAK-10 pkt NIE-0 pkt
13 | Opcja rozbudowy o funkcję oprogramowania do badania tarczycy w trybie B-Mode, dającą możliwość wykonania analizy morfologicznej z automatycznym oraz półautomatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych, możliwością klasyfikacji nowotworowej ze skalą TI-RADS (Tarczyca) oraz szereg funkcjonalności m.in. do kilku proponowanych obrysów zmiany nowotworowej, uwidocznionych na panelu dotykowym oraz dedykowany raport z tarczycy min 3 metody klasyfikacji tarczyc K-TIRADS, ATA, EU-TIRADS. | TAK / NIE |  | TAK-5 pkt NIE-0 pkt
Uwagi i objaśnienia: 1. Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 2. Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>” lub „<” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy znaku „=” oznacza wartość wymaganą. 3. Brak odpowiedzi w przypadku pozostałych warunków, punktowany będzie jako 0. 4. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. 5. Celem weryfikacji zaoferowanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu wartości (nie tylko liczbowych) parametrów w relacji do parametrów wymaganych i / lub spełnienia warunków granicznych, na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy materiały opisowe pochodzące od producenta takie jak: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, instrukcje obsługi itp. Materiały te zostaną dostarczone w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.
UWAGA! Kolorem zaznaczono miejsca, które Wykonawca musi wypełnić. W przypadku pozostawienia nie uzupełnionego pola (pustego), spowoduje to odrzucenie oferty Wykonawcy.
Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. W przypadku nie dotrzymania powyższego wymogu Wykonawca z własnych środków zapewni ewentualne braki do przedmiotu zamówienia.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym