## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ
Załacznik nr 1 do umowy LA.261.18.2025
Formularz cenowo- techniczny
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sprzętu jednokrotnego użytku, roztworów oraz zestawów do ciągłych terapii nerkozastępczych i plazmaferezy zwanych dalej wyrobami wraz z dzierżawą 6 aparatów do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych i plazmaferezy, zwanych dalej urządzeniami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby oraz urządzenia objęte przedmiotem zamówienia dotyczącym zadania nr 1 spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - ilość sztuk w opakowaniu, - oznaczenie daty przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyroby oraz urządzenia będące przedmiotem zamówienia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa , wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca przyjmie od Zamawiającego zgłoszenie o zauważonych nieprawidłowościach bądź awarii urządzenia drogą elektroniczną poprzez e-mail ……………………………………………………………….(*) * wypełnia Wykonawca 6. Wykonawca dostarczy zamawiającemu – wraz z pierwszą dostawą - instrukcje obsługi, broszury, prospekty, dane techniczne, itp. w języku polskim dotyczące urządzeń będących przedmiotem umowy. 7. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2 i 4 posiada niezbędną, wiarygodną dokumentację, która zostanie niezwłocznie przekazana zamawiającemu, na jego pisemny wniosek. 8. Wykonawca oferuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie: - poszczególne dostawy wyrobów realizować w terminie do 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………………....(*) Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku 9.Wykonawca upoważnia do przyjmowania zamówień na dostawy częściowe …............................ (imię i nazwisko) tel. nr……………....................... e-mail …………………………… (*)
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego | nr katalogowy | jednostka miary | ilość | Cena jednostkowa netto (*) | Wartość netto 8 = 6 x 7 | Stawka podatku VAT % (*) | Wartość brutto 10 = 8 + 9 | Cena jednostkowa za opakowanie brutto 11 = 10/6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Zestaw do zabiegów ciągłych nerkozastępczych z antykoagulacją heparynową zawierający hemofiltr o powierzchni 1,5 - 1,8 m2. |  |  | sztuka | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Zestaw do zabiegów ciągłych nerkozastępczych z regionalną antykoagulacją cytrynianową zawierający hemofiltr o powierzchni 1,5-1,8m2 |  |  | sztuka | 340 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Zestaw do zabiegów ciągłych nerkozastępczych z regionalną antykoagulacją cytrynianową zawierający hemofiltr o podwyższonym punkcie odcięcia do 40kD i powierzchni 1,5-1,8m2 |  |  | sztuka | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Zestaw do usuwania dwutlenku węgla w trakcie ciągłej terapii nerkozastępczej z wymiennikiem gazów o powierzchni min. 1,2 m2 |  |  | sztuka | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Zestaw do plazmaferezy dla dorosłych z plazmafiltrem o powierzchni 0,35-0,7m2 |  |  | sztuka | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Roztwór do antykoagulacji regionalnej z cytrynianem sodu o łącznej jego zawartości 489600 mmol. Wykonawca wycenia jedną z opcji 6.A lub 6.B :
6.A | Płyn o stężeniu cytrynianu sodu 18mmol/l w workach po 5000 ml |  |  | sztuka | 5440 |  | 0 |  | 0 | 0
6.B | Płyn o stężeniu cytrynianu sodu 136mmol/l w workach po 1500 ml |  |  | sztuka | 2400 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Płyn substytucyjny lub dializacyjny bezwapniowy do terapii nerkozastępczej z antykoagulacją cytrynianową w dwukomorowych workach o pojemności 5000 ml o składzie : - potas 0 lub 2 mmol/l oraz 4 mmol/l (do wyboru przez Zamawiajacego) , - sód 133-140 mmol/l , - fosforany 0 lub 1,25 mmol/l (do wyboru przez Zamawiajacego) , - wodorowęglany 20-25mmol/l |  |  | sztuka | 7500 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Worki z zaworem spustowym na filtrat o pojemności minimum 7 l |  |  | sztuka | 3200 |  | 0 |  | 0 | 0
9. | Łącznik umożliwiający jednoczesne podłączenie większej ilości worków dializatu : 2 lub 4 worków (wykonawca wycenia jeśli nie stanowi integralnej części zestawu) |  |  | sztuka | 395 |  | 0 |  | 0 | 0
10. | Linia do podaży wapnia (wykonawca wycenia jeśli nie stanowi integralnej części zestawu z antykoagulacją cytrynianową) |  |  | sztuka | 380 |  | 0 |  | 0 | 0
11. | Strzykawka 50ml do podaży wapnia (w przypadku zaoferowania roztworu chlorku wapnia w postaci ampułkowej) |  |  | sztuka | 4956 |  | 0 |  | 0 | 0
12. | Roztwór chlorku wapnia w ilości zapewniającej zrównoważenie poziomu wapnia zjonizowanego (100mmol/dobę) dla przeprowadzenia 380 zabiegów 72-godzinnych, co stanowi 114000 mmol Ca++. Wykonawca wycenia jedną z opcji 12.A lub 12.B :
12.A | Roztwór o stężeniu Ca++ 100 mmol/l w worku 1500 ml |  |  | sztuka | 760 |  | 0 |  | 0 | 0
12.B | Roztwór o stężeniu Ca++ 4,56-4,6 mmol/l w ampułkach/fiolkach 10 ml |  |  | sztuka | 24780 |  | 0 |  | 0 | 0
13. | Płyn do hemofiltracji, buforowany wodorowęglanem w workach 5l z potasem: - 0mmol/l, - 2mmol/l, - 4mmol/l ( do wyboru przez Zamawiajacego ) |  |  | sztuka | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
14. | Cewnik dializacyjny dwukanałowy 11-11,5F oraz 13-13,5 F, z powłoką kopolimerową lub silikonowy, długości 15 oraz 24-25 cm (do wyboru przez Zamawiającego). |  |  | sztuka | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
15. | Cewnik dwukanałowy, wysokoprzepływowy współosiowy 3600 lub schodkowy 15-15,5F, długości 15 oraz 24-25 cm (do wyboru przez Zamawiającego). |  |  | sztuka | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
16. | Kolec typu Spike - do podłączania roztworów płuczących |  |  | sztuka | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
17. | Jednorazowe wkłady do podgrzewaczy krwi lub roztworów kompatybilne z dzierżawionymi aparatami jeżeli nie stanowią integralnej części kasety. |  |  | sztuka | 395 |  | 0 |  | 0 | 0
18. | Dzierżawa 6 sztuk aparatów - rok produkcji min.2022 do wykonania powyższych zabiegów . |  |  | miesiąc | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
Wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe dotyczące urządzeń objętych przedmiotem zamówienia (dzierżawa):
Nazwa urządzenia: APARAT DO CIĄGŁEJ TERAPII NERKOZASTĘPCZEJ
Miejsce przeznaczenia: OIT+KARD
Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametr oceniany | Wartość oferowana
I | Informacje ogólne
1. | Producent | Podać
2. | Nazwa i typ aparatu | Podać
3. | Rok produkcji: min. 2022 (fabrycznie nowy) | Tak
II | Parametry ogólne
1. | Możliwość wykonywania heparynowych zabiegów CVVHD, CVVH, CVVHDF, TPE | Tak | Bez oceny
2. | Możliwość wykonywania cytrynianowych zabiegów CVVHD, CVVHDF | Tak | Bez oceny
3. | Możliwość zabiegów ECCO2R w trakcie ciągłej terapii nerkozastępczej | Tak | Bez oceny
4. | Możliwość wielokrotnej zamiany antykoagulacji cytrynianowej na heparynową w trakcie zabiegu bez konieczności zmiany zestawu | Tak | Bez oceny
5. | Możliwość prowadzenia jednoczesnej antykoagulacji cytrynianowej i heparynowej na aparacie bez dodatkowych zewnętrznych pomp | Tak/Nie | Tak = 10 pkt Nie = 0 pkt
6. | Kasetowy system drenów umożliwiający łatwy i szybki montaż oraz wielokrotną wymianę samego filtra w trakcie zabiegu, bez konieczności wymiany całej kasety | Tak/Nie | Tak = 10 pkt Nie = 0 pkt
7. | Możliwość uzyskania wstecznego przepływu krwi w celu udrożnienia dostępu naczyniowego bez konieczności rozłączania układu krążenia pozaustrojowego i płukania cewnika | Tak/Nie | Tak = 5 pkt Nie = 0 pkt
8. | Możliwość przejścia w czasie zabiegu w „tryb pielęgnacji” z wyłączonym bilansowaniem i zmniejszonym przepływem krwi | Tak/Nie | Tak = 5 pkt Nie = 0 pkt
9. | Systemy do podgrzewania roztworów | Tak | Dwa indywidualne systemy = 5 pkt Pojedynczy system = 0 pkt
10. | Zakres regulacji temperatury dializatu/substytutu min. 35 – 38 ºC | Tak | Bez oceny
11. | Możliwość wyłączenia ogrzewania roztworów | Tak | Bez oceny
12. | Wydajność pompy krwi min. 10 – 450 ml/min | Tak | Bez oceny
13. | Minimum 5 pomp perystaltycznych (krwi, filtratu, substytutu, dializatu, cytrynianu) | Tak | Bez oceny
14. | Pompa perystaltyczna do podaży roztworu wapnia z możliwością ciągłej podaży bez zmiany worka przez minimum 20 godzin | Tak/Nie | Tak = 5 pkt Nie = 0 pkt
15. | Dodatkowa pompa strzykawkowa do podaży heparyny | Tak | Bez oceny
16. | Komunikacja oraz graficzny podgląd istotnych stanów pracy urządzenia poprzez kolorowy ekran minimum 12” | Tak | Bez oceny
17. | System pomocy kontekstowej | Tak | Bez oceny
18. | Detektor powietrza | Tak | Bez oceny
19. | Detektor przecieku krwi | Tak | Bez oceny
20. | Pomiar ciśnienia dostępu, zwrotu, przed filtrem oraz filtratu (effluentu) | Tak | Bez oceny
21. | Zasilanie awaryjne zapewniające podtrzymanie krążenia pozaustrojowego przez co najmniej 15 min. | Tak | Bez oceny
22. | System bilansujący grawimetryczny | Tak | Bez oceny
23. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w trakcie całego okresu eksploatacji | Tak | Bez oceny
III | Pozostałe
1. | Gwarancja na cały okres dzierżawy | Tak | Bez oceny
2. | Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | Tak | Bez oceny
3. | Szkolenie personelu z zakresu obsługi i eksploatacji aparatu | Tak | Bez oceny
4. | Częstotliwość przeglądów – zgodnie z zaleceniami producenta | Podać i opisać | Bez oceny
5. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 48 godz. (w dni robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw maks. 5 dni roboczych, czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maks. 10 dni roboczych | Tak | Bez oceny
6. | Autoryzowany serwis gwarancyjny | Podać dane kontaktowe | Bez oceny
7. | Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) | Tak | Bez oceny
8. | Broszury techniczne, instrukcje, foldery potwierdzające spełnienie wymagań | Tak, załączyć do oferty | Bez oceny