**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZAMOTUŁACH**

ul. Sukiennicza 13 sekretariat@szamotuly.med.pl 64-500 Szamotuły [www.szamotuly.med.pl](http://www.szamotuly.med.pl)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Szamotuły, dnia 28.01.2025 roku

**ZP-382-2/2025**

**Wyjaśnienia treści opisu przedmiotu zamówienia**

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pn. „S**ukcesywna dostawa szybkich testów kasetkowych**”.

dotyczy Części nr 1:

1. Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści test do wykrywania heterofilnych przeciwciał infekcyjnych

mononukleoz w pełnej krwi, surowicy lub osoczu o parametrach nieznacznie odbiegających od

wymaganych tj.: czułości 97,6%, swoistości 97,8%?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

2. Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści test do wykrywania przeciwciał (IgG i IgM) Treponema Pallidum (TP) w krwi pełnej, surowicy lub osoczu o czułości 99,9% , swoistości 99,7% ?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

3. Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści test do wykrywania antygenu rotawirusa i adenowirusa o

parametrach: Czułość powyżej 95 % swoistość powyżej 97 %?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.**

4. Czy Zamawiający w poz. 5 dopuści test do wykrywania antygenu Giardia lamblia o parametrach:

Czułość 95,1% swoistość 97,7 %?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.**

5. Czy Zamawiający w poz. 7 dopuści test o czułości analitycznej 10 ng/ml?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

6. Czy Zamawiającyw poz. 8 dopuści test do jakościowego wykrywania antygenów grypy A i B w

wymazach z nosogardzieli, wymazach z gardła lub aspiracie z nosa o minimalnej czułości 94,2%,

swoistości 98,9 % ?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.**

7. Czy Zamawiający w poz. 9 dopuści test o czułości 98,8% i swoistości 98,4%?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

8. Czy Zamawiający w poz. 12 dopuści test do wykrywania antygenu Norowirusów o parametrach:

Czułość 95,7% swoistość 91,7 %?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.**

9. Czy Zamawiający w poz. 10 dopuści test do wykrywania Troponiny troponiny I w krwi pełnej, surowicy i osoczu. Czułość analityczna: 0.5 ng/ml, czułość diagnostyczna: min. 97,6%, swoistość min. 99,4%

**Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.**