**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZAMOTUŁACH**

ul. Sukiennicza 13 sekretariat@szamotuly.med.pl 64-500 Szamotuły [www.szamotuly.med.pl](http://www.szamotuly.med.pl)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Szamotuły, dnia 27.01.2025 roku

**ZP-382-2/2025**

**Wyjaśnienia treści opisu przedmiotu zamówienia**

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pn. „S**ukcesywna dostawa szybkich testów kasetkowych**”.

1. dotyczy części 1, poz. 3 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu kasetkowego do jakościowego wykrywania przeciwciał IgM i IgG przeciwko Treponema pallidum w próbkach ludzkiej krwi pełnej, surowicy lub osocza o czułości 99,5% oraz swoistości 99,3%?

**Odpowiedź Zamawiającego:** **Zamawiający wyraża zgodę.**

1. dotyczy części 1, poz. 4 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów o czułości >99% i swoistości 98% dla rotawirusa oraz o czułości i swoistości >99% dla adenowirusa?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

1. dotyczy części 1, poz. 5 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów o czułości 97,8% i swoistości 97,5%?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

1. dotyczy części 1, poz. 5 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów o czułości 100% i swoistości 95,2% względem mikroskopii?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.**

1. dotyczy części 1, poz. 7 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów o czułości 95,3% i swoistości 99,1%?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

1. dotyczy części 1, poz. 8 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów kasetkowych do jakościowego wykrywania osobno antygenu grypy A i B w próbkach wymazów z nosa, popłuczyn z nosogardzieli i aspiratów z układu oddechowego?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

1. dotyczy części 1, poz. 9 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów o czułości analitycznej na poziomie 0,78 – 0,09 ng/ml i czułości 98,2% i swoistości 98,4%?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

1. dotyczy części 1, poz. 11 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów o czułości 93,7% i swoistości 98%?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.**

1. dotyczy części 1, poz. 11 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów o czułości 98,4% i swoistości 98,6% względem hodowli?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

1. dotyczy części 1, poz. 15 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów o czułości 83,6% i swoistości 95,9% względem hodowli?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.**

1. Czy Zamawiający dopuści test do wykrywania przeciwciał IgM i IgG przeciwko Treponema pallidum o swoistości 99,3%?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Czy Zamawiający dopuści test do wykrywania FOB o czułości 95,3%?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Czy Zamawiający dopuści test do wykrywania i różnicowania rdzeniowych nukleoprotein grypy A i B o czułości 97,7%

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Czy Zamawiający dopuści test do wykrywania antygenu H.pylori o czułości 98,28% i bez wskazanej w metodyce czułości analitycznej?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Formularz asortymentowo - ilościowo – cenowy - Załącznik Nr 2/1 – poz. 1 – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania testu do wykrywania H. pylori Ab w krwi pełnej, surowicy lub osoczu?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

1. Formularz asortymentowo - ilościowo – cenowy - Załącznik Nr 2/1 – poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu do wykrywania Syphilisa w klasie IgG i IgM o czułości >99,9% i specyficzności 99,7%?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Formularz asortymentowo - ilościowo – cenowy - Załącznik Nr 2/1 – poz. 5 – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania testu o czasie odczytu wyniku do 5 minut spełniający pozostałe wymagania?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

1. Formularz asortymentowo - ilościowo – cenowy - Załącznik Nr 2/1 – poz. 6 – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania testu o czułości i swoistości wynoszącej 100% spełniający pozostałe wymagania?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

1. Formularz asortymentowo - ilościowo – cenowy - Załącznik Nr 2/1 – poz. 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o czułości analitycznej 50 ng/ml oraz czułości względnej 94,6% i swoistości względnej 99,3%?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.**

1. Formularz asortymentowo - ilościowo – cenowy - Załącznik Nr 2/1 – poz. 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów o czułości min. 87,2% i swoistości min. 94,5% spełniający pozostałe wymagania?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.**

1. Formularz asortymentowo - ilościowo – cenowy - Załącznik Nr 2/1 – poz. 9 – Czy Zamawiający dopuści testy o czułości diagnostycznej 98,28% i swoistości diagnostycznej 98,98%?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Czy w Części 1 poz. 2 Zamawiający dopuści test o czułości i swoistości 97.8% wyznaczonych względem testu aglutynacji szkiełkowej z użyciem 305 próbek?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.**

1. Czy w Części 1 poz. 5 Zamawiający dopuści test o czułości 95,1% i swoistości 97,7% wyznaczonych względem testu aglutynacji szkiełkowej z użyciem 278 próbek?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.**

1. Czy w Części 1 poz. 6 Zamawiający dopuści test o wyższej czułości analitycznej, tj. 10 ng/ml? Wyższa czułość testu ułatwi wykrycie obecności krwi utajonej w kale.\

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Czy w części 1 poz. 9 Zamawiający dopuści test o czułości 98,8% i swoistości 98,4% wyznaczonych względem metody endoskopowej z użyciem 362 próbek?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Czy w Części 1 poz. 10 Zamawiający dopuści test o czułości 97,6% wyznaczonej względem metody chemiluminescencyjnej z użyciem 445 próbek?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.**

1. Czy w Części 1 poz. 11 Zamawiający dopuści test o 95,2% i swoistości 95,5% wyznaczonych względem testu aglutynacji lateksowej?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.**

1. Czy w Części 1 poz. 11 Zamawiający dopuści test o 95,7% i swoistości 97,1% wyznaczonych względem metody RT-PCR?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Czy w Części 2 poz. 1 Zamawiający dopuści zaoferowanie testu kasetkowego SARS-CoV-2/grypa A i B/RSV/adenowirus/M.pneumoniae?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.**

1. Czy Zamawiający w części 1 poz. 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o czułości 97,6%

i swoistości 97,8%?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.**

1. Czy Zamawiający w części 1 poz. 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie testu w klasie IgM+IgG o czułości 99,9% i swoistości 99,7%?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Czy Zamawiający w części 1 poz. 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o czułości dla Rotawirusa 97,3% i swoistości 97,1% dla adenowirusa o czułości 95,2% i swoistości 97,7%?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.**

1. Czy Zamawiający w części 1 poz. 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o czułości 95,1%

i swoistości 97,7%?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.**

1. Czy Zamawiający w części 1 poz. 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o czułości 25 mlU

spełniającego pozostałe wymagania Zamawiającego?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.**

1. Czy Zamawiający w części 1 poz. 8 wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o czułości dla A 99% i swoistości 98,9% dla B o czułości 97,7% i swoistości 99%?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Czy Zamawiający w części 1 poz. 9 wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o czułości 98,8%

i swoistości 98,4% Spełniającego pozostałe wymagania Zamawiającego?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Czy Zamawiający w części 1 poz. 11 wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o czułości 95,2%

i swoistości 93,5%?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.**

1. Czy Zamawiający w części 1 poz. 12 wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o czułości 95,7%

i swoistości 91,2%?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.**

1. Czy Zamawiający w części 1 poz. 15 wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o czułości 95,1%

i swoistości 97,8%?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**