Dzierżawa automatycznych analizatorów z drukarkami  (3 szt. tj. 2 szt dla ZD i 1 szt dla ZDBiM) wraz z podłączeniem analizatorów do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego Zamawiającego dla ZD SU  (w NSSU ul. Jakubowskiego) i dla ZDBiM na Skawińskiej 8 oraz  dzierżawa miniwirówki (1 szt dla ZD NSSU), dedykowane do oznaczania białek specyficznych metodą immunonefelometrii wraz z dostawą  wszystkich niezbędnych odczynników oraz materiałów zużywalnych i materiałów kontrolnych pozwalających na wykonanie badań oraz zwalidowanie i wydanie wyników (CPR).

Opis wymagań granicznych

część 1

| Lp. | Wymagania graniczne dla analizatorów | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczny analizator fabrycznie nowy (3 szt.- rok produkcji min. 2023) do oznaczania białek specyficznych metodą immunonefelometrii wraz z interfejsem i drukarkami laserowymi stanowiącymi integralną część analizatorów |  |
| 2. | Kuwety pomiarowe wielokrotnego użytku |  |
| 3. | Szeroki zakres mierzalny dla poszczególnych parametrów i liniowość: -dla IgG od 4,0 mg/l (PMR); - dla CRP od 0,2 mg/l; - dla albuminy od 20 mg/l (PMR) |  |
| 4. | Wielopunktowa kalibracja |  |
| 5. | Praca w systemie 24h/ dobę. Tryb random access, batch, stat. |  |
| 6. | Możliwość przeprogramowania priorytetu próbki (na stat) w trakcie pracy aparatu |  |
| 7. | Możliwość oznaczania w różnych płynach ustrojowych (surowica, mocz, PMR, płyn z ucha, nosa) |  |
| 8. | Identyfikacja próbek, odczynników, standardów, materiału kontrolnego przy pomocy kodu kreskowego |  |
| 9. | Dwukierunkowa komunikacja (złącze RS 232C) |  |
| 10. | Dwa lub trzy zakresy mierzalne kontroli (wysoki, średni, niski) |  |
| 11. | Standaryzacja białek według IFCC |  |
| 12. | Program dekontaminacji (funkcja dekontaminacji w oprogramowaniu urządzenia). |  |
| 13. | Automatyczne powtarzanie w przypadku wyniku błędnego lub wykraczającego poza zakres liniowości |  |
| 14. | Program kontroli jakości |  |
| 15. | Zarządzanie odczynnikami: informacja o ilości odczynnika pozostającego do dyspozycji użytkownika |  |
| 16. | Oprogramowanie umożliwiające pracę wielozadaniową |  |
| 17. | Wydajność min 150 analiz/ godz. |  |
| 18. | Możliwość załadowania jednocześnie min. 90 próbek i min. 30 odczynników. |  |
| 19. | System operacyjny, umożliwiający pracę wielozadaniową - tj. podczas wykonywania serii pomiarów można równolegle przygotowywać listę roboczą dla następnej serii bądź przeprowadzać kalibrację. |  |
| 20. | Połączenie analizatora z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym Zamawiającego. Dwustronna komunikacja z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym użytkowanym w Zakładzie Diagnostyki Zamawiającego ( obecnie używany jest system Centrum firmy Marcel S.A.) Koszty połączenia z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym ponosi Wykonawca. Czas połączenia o którym mowa, wynosi nie więcej niż 14 dni liczone od zgłoszenia przez Szpital gotowości do podłączenia. |  |
| 21. | Pobieranie materiału do badań z probówek o średnicy 11-16 mm, oraz probówek eppendorfa bezpośrednio po odwirowaniu |  |
| 22. | W cenie oferty serwis analizatorów i drukarek gwarantowany w umowie |  |
| 23. | Zabezpieczenie aparatu przed zanikami prądu (UPS) |  |
| 24. | Analizator umożliwia instalację procedur analitycznych zewnętrznych producentów przeznaczonych na oferowany typ analizatora |  |
| 25. | Instrukcje obsługi w języku polskim |  |
| 26. | Analizator zabezpieczony pokrywą przeciwkurzową |  |
| 27. | Ścieki z analizatora muszą być zgodnie z polskim prawem odprowadzane do sieci i jeśli wymagają zastosowania inaktywatora, to jego koszt powinien być ujęty w cenie oferty i wykazany został w szczegółowym arkuszu cenowym |  |

- *Niespełnianie któregokolwiek z wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp. | Wymagania graniczne dla miniwirówki | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Maksymalna prędkość obrotów: 18 000 RPM, krok 1-10 RPM |  |
| 2. | Czas wirowania: od 1 min. do 99 min. (praca ciągła / przycisk impulsowy). |  |
| 3. | Regulacja prędkości lub RCF, funkcja „short run”, pamięć ostatnich ustawień, |  |
| 4. | Zabezpieczenie przed otwarciem pokrywy w czasie pracy |  |
| 5. | Automatyczne zamykanie i otwieranie pokrywy (opcjonalnie) |  |
| 6. | Rotory wymienne, umożliwiające pracę zarówno na niskich, jak i najwyższych obrotach |  |
| 7. | Rotory na 4-8 probówek |  |
| 8. | Wymiary: jeden z wymiarów (szer/głęb/wys), nie większy niż 450 mm |  |
| 9. | Rok produkcji min. 2021 |  |

- *Niespełnianie któregokolwiek z wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

| WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ INFORMATYCZNYCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr |  | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| 1 | Dwustronna komunikacja analizatorów z laboratoryjnym systemem informatycznym funkcjonujący w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Uniwersyteckiego (LSI) | Parametr wymagany |  |
|  | a. Podłączenie, obsługa przyjęcia zlecenia i dystrybucji wyniku. | (nie wypełniać) |  |
|  | b. Dostarczenie (jeżeli to konieczne) interfejsów wymiany danych oraz (jeżeli to konieczne) licencji na ich użytkowanie. |  |  |
| 2 | Wszelkie koszty związane z integracją pomiędzy analizatorami a LSI ponosi Wykonawca. | Parametr wymagany |  |
|  |  | (nie wypełniać) |  |
| 3 | Dostarczone analizatory muszą być podłączone do LSI bezpośrednio lub z wykorzystaniem serwera pośredniczącego middleware. | Parametr wymagany |  |
|  |  | (nie wypełniać) |  |
| 4 | W przypadku wykorzystania serwera pośredniczącego middleware konieczność jego dostawy i konfiguracji (serwer fizyczny z UPS lub serwer wirtualny uruchomiony na platformie VMWare Zamawiajacego). | Parametr wymagany |  |
|  |  | (nie wypełniać) |  |
| 5 | Świadczenie przez Wykonawcę asysty technicznej integracji w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do: | Parametr wymagany |  |
|  | a) usuwania błędów; | (nie wypełniać) |  |
|  | b) dostosowywania oprogramowania do zmieniających się przepisów prawnych; |  |  |
|  | c) konsultacji w zakresie dostarczonego systemu; |  |  |
|  | d) instalacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu poprawek do zainstalowanej wersji oprogramowania; |  |  |
| 6 | Obsługa serwisowa systemu integracji w zakresie: przyjęcia zgłoszenia, wskazania osoby prowadzącej, daty i godziny planowanego usunięcia usterki, zamknięcia zgłoszenia w ciągu 1 godziny roboczej w godzinach pracy serwisu tj. od godziny 7.30-17.00 w dni robocze oraz w godzinach 9.00-14.00 w dni wolne od pracy. Możliwość zgłaszania awarii systemu telefonicznie lub mailowo Wykonawcy w trybie 24/7 tj. przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku | Parametr wymagany |  |
|  | a) Podział błędów na kategorie | (nie wypełniać) |  |
|  | a. Krytyczny – niemożliwa praca w systemie; |  |  |
|  | b. Zwykły –utrudniający, ograniczający pracę w systemie; |  |  |
|  | b) Różne czasy reakcji i usunięcia błędu w zależności od kategorii błędu |  |  |
|  | a. Krytyczny – reakcja do 1 h roboczej w godzinach pracy serwisu od momentu zgłoszenia, usunięcie błędu do 4 h roboczych od momentu reakcji. |  |  |
|  | b. Zwykły- – reakcja najpóźniej w kolejnym dniu w godzinach pracy serwisu, usuniecie błędu do dwóch dni roboczych |  |  |
| 7 | Dostarczenie dokumentacji technicznej i procedur eksploatacyjnych dot. integracji. | Parametr wymagany |  |
|  |  | (nie wypełniać) |  |
| 8 | Możliwość konfiguracji analizatorów wraz z integracją w rozbudowanej strukturze organizacyjnej – wiele pracowni w wielu lokalizacjach. | Parametr wymagany |  |
|  |  | (nie wypełniać) |  |

* Niespełnianie któregokolwiek z wymagań przedstawionych w tabeli spowoduje odrzucenie oferty.