## Informacje ogólne
INFORMACJE OGÓLNE
Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą do Wykonawców o wypełnianie w trakcie przygotowywania oferty formularzy przygotowanych i udostępnionych przez Zamawiającego. Zamawiający prosi o wypełnienie pliku przygotowanego przez Zamawiającego (załącznik 1, 1a - formularz oferty, arkusz cenowy) i nie składanie ofert na podstawie dokumentów przekształconych przez Wykonawców.
Zamawiający stara się przygotować formularz ofery przetargowej oraz arkusze cenowe w takiej formie aby maksymalnie ułatwiać Wykonawcom wypełnianie właściwych informacji oraz zminimalizować ryzyko błędów w złożonych ofertach. Przygotowane i udostępnione przez Zamawiającego arkusze posiadają formuły i łącza, których celem jest ułatwnienie Wykonawcom złożenie poprawnej oferty.
Formularz oferty oraz arkusze cenowe przygotowane przez Zamawiającego są dokumentami wygenerowanymi w programie MS EXCEL. Zamawiający prosi o wypełnienie udostępnionego przez Zamawiającego pliku w programie EXCEL lub równoważnym a następnie Zamawiający zaleca przekonwertowanie wypełnionego dokumentu na format .pdf i złożenie podpisu.

## formularz_oferty
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.68.2025.ADB
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów naczyniowych wraz z dzierżawą urządzeń.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto*:
| 1 | 0
| 2 | 0
| 3 | 0
| 4 | 0
| 5 | 0
| 6 | 0
| 7 | 0
| 8 | 0
| 9 | 0 | (dostawa produktów i czynsz dzierżawny)
| 10 | 0
| 11 | 0 | (dostawa produktów i czynsz dzierżawny)
| 12 | 0
| 13 | 0
| 14 | 0
| 15 | 0
| 16 | 0
| 17 | 0 | (dostawa produktów i czynsz dzierżawny)
| 18 | 0
| 19 | 0
| 20 | 0
| 21 | 0
| 22 | 0 | (dostawa produktów i czynsz dzierżawny)
| 23 | 0
| 24 | 0
| 25 | 0
| 26 | 0
| 27 | 0
| 28 | 0
| 29 | 0
| 30 | 0 | (dostawa produktów i czynsz dzierżawny)
| 31 | 0
| 32 | 0
| 33 | 0
| 34 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie**: nazwa (rodzaj) towaru lub usługi:........................................................................................................................................................ wartość bez kwoty podatku: ................................................................................................................................................................. stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: ........................................................................................................................... **Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni.
4. | Dotyczy części 1-18, 20-34: Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dotyczy części 19: Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w SWZ wraz z załącznikami.
6. | Oświadczamy, że oferowane przez nas materiały (w częściach 1-34) są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
Dotyczy części 9, 11, 17, 22, 30: Oświadczamy, że oferowane przez nas urządzenia, będące przedmiotem dzierżawy, są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r (MDR). Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
7. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
8. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w SWZ.
9. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do SWZ wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
10. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:
Część zamówienia: .................................................................................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ...........................................................................................................................................................................
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy ^W przypadku wskazania podwykonawcy, zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. do rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
11. | Oświadczamy, że jesteśmy (zaznaczyć właściwe): 11.1. mikroprzedsiębiorstwem, 11.2. małym przedsiębiorstwem, 11.3. średnim przedsiębiorstwem, 11.4. jednoosobową działalnością gospodarczą, 11.5. osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 11.6. inny rodzaj (w tym duże przedsiebiorstwo).
12. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część_(1)
DFP.271.68.2025.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Cewnik balonowy kompatybilny z prowadnikiem 0,035” OTW wykonany z nylonu Średnice balonu: 3 – 14 mm Długości balonu: 20 – 250 mm Cewnik balonowy kompatybilny z introducerem max. 6F w zakresie średnic 3-12 mm, średnica 14 mm kompatybilna z introducerem max. 7F Długości systemu wprowadzającego: 80 i 135 cm Wysokie ciśnienie RBP do 28 atm w zależności od średnicy balonu Wysoka odporność shaftu na zginanie oraz powłoka hydrofilna ułatwiająca przechodzenie przez ciasne zwężenia Szybki czas deflacji balonu | 4000 | sztuka |  |  | 0 | 0
2. | Stent rozprężany na balonie: - stent kobaltowo-chromowy typu sloted tube - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” - grubość ściany stentu nie większa niż 0,063” - dł. układu wprowadzającego 80 i 135 cm - dostępne średnice od 4,0 do 10,0 mm - dostępne długości stentu od 12 do 59 mm - wszystkie rozmiary kompatybilne z 6F introduktorem - stent wskazany w leczeniu nowo powstałych lub restenotycznych zwężeń miażdycowych oraz w leczeniu paliatywnym zwężeń spowodowanych naciekiem nowotworowym w drogach żółciowych | 600 | sztuka |  |  | 0 | 0
3. | Samorozprężalny, elastyczny stent zamkniętokomórkowy wykonany z 6 par włókien nitinolowych, tkanych helikalnie w zamkniętej geometrii komórek. Wskazania: tętnica podkolanowa i powierzchowna udowa. Rozmiary: średnica 4, 5,6 i 7mm, długość stentu 40 - 200mm (co najmniej 10 róznych długości, w tym stentu krótkie o dł 20mm i długie o długosci 180 i 200 mm) Długość kateteru 80 i 120cm. Kompatybilny z 6F i prowadnikiem 0,018. -wysoka odporność na: a).zginanie i rozciąganie potwierdzona testami wytrzymałościowymi (10 milionów cykli bez uszkodzenia) b).skręcanie potwierdzone w testach mechanicznych (20 milionów cykli bez uszkodzenia) -technika implantacji pozwalająca na dostosowanie długości oraz stopnia upakowania stentu w tętnicy. -możliwość modelowania stentu po jego implantacji -wysoka siła radialna Wymaga predylatacji. Wymiarowanie stentu 1:1 | 50 | sztuka |  |  | 0 | 0
4. | Stent samorozprężalny do tętnic szyjnych nitynolowy z systemem dostawczym typu monorail - kompatybilny z cewnikiem prowadz. 8F i koszulką 6F - długości 20,30 i 40 mm - średnice: od 7 do 10 mm, dostepne także stenty taperowane - dostępny stent o budowie zamknieto - i otwartokomórkowe | 50 | sztuka |  |  | 0 | 0
5. | System protekcji dystalnej typu filtr możliwość zastosowania protekcji do tętnicy o średnicy 3,25 do 7 mm ( dla srednic 4-7mm dostepny jeden uniwersalny rozmiar) długość systemu >/=190 cm Prowadnik ruchomy niezależny od systemu protekcji posiadający kilka stopni sztywnosci dla lepszego podparcia systemu (minimum 3) | 75 | sztuka |  |  | 0 | 0
6. | Korek naczyniowy do embolizacji naczyń - Konstrukcja oparta na siatce nitinolowej, wielowarstwowa, zapewniająca samorozprężenie się urządzenia w naczyniu - Dostępne min. 3 rodzaje korków naczyniowych o różnej konstrukcji do wyboru - Średnica korka w zakresie od 3 mm do 22 mm - Maks. długość cewnika wprowadzającego 100cm - Średnica cewnika wprowadzającego 4-9F (0,038’’- 0,098’’) w zależności od rozmiaru korka - Możliwość wielokrotnego repozycjonowania korka przed ostatecznym odczepieniem od systemu doprowadzającego -Krótki czas embolizacji po implantacji korka - Minimalne ryzyko rekanalizacji naczynia po zastosowaniu korka naczyniowego. | 50 | sztuka |  |  | 0 | 0
7. | System do zamykania tętnic po zabiegach endowaskularnych - zamykacz naczyniowy szwowy • Urządzenie do zamykania miejsca wkłucia w naczyniu działające na zasadzie szwu bez elementów wchłanialnych. • Zamykacz naczyniowy dedykowany do tętnic i żył • Zawiera jeden niewchłanialny szew poliestrowy i dwie igły • Urządzenie zaprojektowane do stosowania w miejscach dostępu o średnicy od 5F do 8 F. Przy użyciu dwóch urządzeń do zamknięcia dostępu tętniczego o średnicy od 9F do 21F do zamknięcia dostępu żylnego o średnicy od 9F do 24F • Automatyczne wiązanie węzła • Możliwość ponownego nakłucia naczynia bezpośrednio po zastosowaniu zamykacza naczyniowego • W zestawie popychacz węzła z przycinarką szwów | 700 | sztuka |  |  | 0 | 0
8. | Stenty montowane na balonie do angioplastyki tętnic trzewnych i nerkowych - kompatybilne z introduktorem 5 F dla wszystkich rozmiarów - Stenty na balonie do naczyń nerkowych kobaltowo – chromowy, system RX - długość stentu od 12 do 18 mm - średnice od 4,0 do 7mm co 0,5 mm - niski profil stentu - ciśnienie RBP 14 atm - kompatybilny z prowadnikiem 0,014"" - wysoka siła radialna | 30 | sztuka |  |  | 0 | 0
9. | Cewnik balonowy uniwersalny kompatybilny z prowadnikiem 0,018” - RBP = 14atm NP= 8 atm - dostępne długości 20 - 200mm - min 9długości dla wszystkich średnic - dostępne śr.2,0 - 6,0mm - min 7 średnic, w tym średnica 5,5mm dla wszystkich dlugosci - długość układu dostarczającego 90 i 150cm - możeliwość zastosowania introducera max 5F , a dla średnic 2-4mm – 4F - bardzo krótki czas deflacji = 3,9sek dla balonu 3/20 - pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach - materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany | 70 | sztuka |  |  | 0 | 0
10. | Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy, uwalniający analog Rapamycyny (everolimus) ze stałego polimeru, budowa typu slotted tube, na platfromie RX, kompatybilny z prowadnikiem 0,014”; RBP=16 atm; NP min. 9atm; -średnice: 2,0-4,0mm -długości: 8,12,15,18,23,28,33,38mm | 320 | sztuka |  |  | 0 | 0
11. | Prowadniki zabiegowe - sterowalny prowadnik zabiegowy ośrednicy 0,035” z taperowaną końcówką 0,025” o długości 17cm; dł prowadnika od min 180 do min 300 cm z powłoką ułatwiającą przejsćie przez zwężone obaszary | 4000 | sztuka |  |  | 0 | 0
12. | Hi Torque BMW i BMW Universal -Rdzeń nitinolowy -dostępna powłoka hydrofilno lub hydrofobowa -Długości prowadników: 190 i 300 cm -Kształt końcówki: Prosta i “J” -Styl końcówki typu „shaping ribbon” | 300 | sztuka |  |  | 0 | 0
13. | Hi-Torque Whisper - Prowadniki typu wieńcowego z hydrofilnym dystalnym pokryciem Hydrocoat™ - Średnica zewnętrzna: 0.014" - 3 stopnie podparcia; - 3 dostepne obciążenia końsówki - Styl końcówki: Core-To-Tip, pokrycie dystalne hydrofilne - materiał rdzenia: stal nierdzewna Durasteel - dostępne długości prowadnika: 190 i 300 cm - kształt końcówki: Prosta i “J” | 150 | sztuka |  |  | 0 | 0
14. | Hybrydowy prowadnik zabiegowy 0,018” ; zbudowany ze stalowego rdzenia i nitinolowej końcówki 4g, pokrycie hydrofilne, prosta kształtowalna końcówka, dostępne 2 rodzaje prowadników – z końcówką dystalną o długości 10 cm dla lepszego wsparcia i o długości 25 cm. Dostępne długości prowadnika: 210 i 300 cm | 1500 | sztuka |  |  | 0 | 0
15. | Hybrydowy prowadnik zabiegowy 0,014” przeznaczony do procedur endowaskularnych poniżej kolana - dystalna część rdzenia wykonana z nitynolu – zapewnia wytrzymałość końcówki - proksymalna część wykonana ze stali dla dużego podparcia - Dostępna prosta końcówka, spirale na dystalnym końcu umożliwiają kształtowanie końcówki i gwarantują wysoką pamięć kształtu oraz doskonałą widoczność w skopi - długość: 190 i 300 cm - dwie rodzaje sztywności końcówki: 2.8 i 3.5g | 600 | sztuka |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(2)
DFP.271.68.2025.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr … do umowy
| Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Systemy aterektomii do usuwania blaszek miażdżycowych w przebiegu tętnic udowych i udowych powierzchownych - Mechaniczny cewnik do trombaterektomii „4 w 1“ – oddzielenie, zasysanie, fragmentacja, transport skrzepliny - Zastosowanie do świeżych i zorganizowanych skrzeplin (do 6 miesięcy). - Trzy średnice, stosownie do miejsca zastosowania (6F – średnica naczynia 3-5 mm, 8F – 5-8 mm, 10F- 8-12 mm). - utrata krwi podczas zabiegu (6F – 45ml/min przy max. 60.000 obrotach na minutę; 8F – 75ml/min przy max. 40.000 obrotach na minutę). - „możliwość ścierania“ wynosi 360 stopni - Całość materiału jest usunięta z naczynia krwionośnego. - system ciągłego zasysania mechanicznego. - Technologia OTW. - Dla układu tętniczego (class III approval). - System z prądem krwi (antegrade) lub cross-over (dostępny w rozmiarach: 6F – 110cm i 135cm; 8F – 85cm i 110cm, 10 F – 110 cm). - system dostarczany w komplecie: cewnik, drut prowadzący (zależnie od cewnika), 1x worek, sterylna serweta do silnika i/lub przełącznika nożnego oraz instrukcja obsługi. | 100 | sztuka |  |  | 0 | 0
2. | Systemy trombektomi mechanicznej do usuwania zmian zatorowo-zakrzepowych z tętnic natywnych i pomostów o średnicy 6-8F - Mechaniczny cewnik do trombektomii „3 w 1“ – zasysanie, fragmentacja, transport. Do świeżych skrzeplin (do 2 tygodni). - Trzy średnice stosownie do miejsca zastosowania (6F - średnica naczynia 3-5 mm, 8F – 5-8 mm 10F – 8-12 mm). - utrata krwi podczas zabiegu (6F – 45ml/min przy max. 60.000 obrotach na minutę; 8F – 75ml/min przy max. 40.000 obrotach na minutę, 10F – 180ml/min przy max. 40.000 obrotach na minutę). - Całość materiału jest usunięta z naczynia krwionośnego. - system ciągłego zasysania mechanicznego - Technologia OTW. - Dla układu tętnicznego i żylnego. - System z prądem krwi (antegrade) lub cross-over (dostępny w rozmiarach:6F – 110cm i 135cm; 8F – 85cm i 110cm; 10F – 110cm). - system dostarczany w komplecie: cewnik, drut prowadzący (zależnie od cewnika), 1x worek, sterylna serweta do silnika i/lub przełącznika nożnego oraz instrukcja obsługi. | 6 | sztuka |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(3)
DFP.271.68.2025.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 3 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Cewniki do embolektomi OTW (over-the-wire) Cewniki do embolektomii kompatybilny z prowadnikiem 0,035 in w rozmiarze balona 6-14 mm d 40 i 80 mm | 100 | sztuka |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(4)
DFP.271.68.2025.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 4 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Stent, samorozprężalny do tętnic udowych i podkolanowych do pierwotnego stosowania zmian de novo lub zmian restenotycznych. Stent samorozprężalny, nitinolowy, o budowie helikalnej, wycinany laserowo z jednego kawałka. System OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035'. Koszulka 6F. Stenty o średnicy 6mm,7mm dostępne w długościach 200 mm i systemie wprowadzajacym o długości 100 cm i 135cm. Multifunkcyjny system uwalniania stentu, po sześć markerów tantalowych po obu stronach stentu dla uwidocznienia w promieniowaniu RTG. | 30 | sztuka |  |  | 0 | 0
2. | Stent samorozprężalny, nitinolowy. System prowadzący trójosiowy, OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035'. Koszulka 8F - 10F. Średnice stentów 10, 12, 14, 16, 18 i 20mm. Każda średnica dostępna w długościach stentów: 40,60,80,100,120,140,160mm. Na stencie znajduje się 12 znaczników - po sześć na każdym końcu. Trzy z nich to radiocieniujące znaczniki tantalowe a pozostałe trzy wykonane są z nitinolu. | 150 | sztuka |  |  | 0 | 0
3. | Cewnik balonowy pokryty lekiem 0,35’ Cewnik balonowy powlekany paclitaxelem, nośnik leku to sorbitol i polisorbat. System OTW, ciśnienie nominalne 6 atm. Prowadnik 0,035': Dostępne średnice: 4-6mm w długościach od 40-150 mm na systemie do wprowadzania 75,100,130 cm kompatybilne z koszulką 5F oraz śrenice 7 mm o długościach 40-60mm na systemie do wprowadzania 75,100 cm. Średnice 8-12mm w długościach 40-60mm na systemie do wprowadzania 75 i 100 cm kompatybilne z koszulkami 7-10F. Prowadnik 0,014': dostępne średnice: 2mm; 2,5mm; 3mm; 3,5mm; 4mm, długości: 40mm, 80mm i 120mm, 150 mm dla każdej średnic,. Stężenie powierzchniowe leku na balonie nie więcej niż 2ug/mm² | 150 | sztuka |  |  | 0 | 0
4. | Stent (stentgraft) obwodowy samorozprężalny Stent nitinolowy umieszczony w materiale ePTFE między dwiema wartwami (wtopiony). Dostępne średnice 5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm,12mm;13,5mm, długości stentgraftu w średnicach od 5-8 mm to 20,30,40,60,80,100,120 mm, długość stentgraftu w średnicach 9-13,5 mm to 30,40,60,80,100,120 mm. Długość systemu wprowadzającego to 80cm i 117 cm, kompatybilne z prowadnikiem 0,035", na zakończeniach markery tantalowe, poprawiające widoczność w rentgenie (znaczniki rdiocieniujące). Wewnętrzna powierzchnia stentgraftu impregnowana węglem. Zalecana koszulka, odpowiednio: 8Fr, 9Fr, 10Fr | 50 | sztuka |  |  | 0 | 0
5. | Cewnik balonowy OTW, wysokociśnieniowy, zbudowany z włókien kewlarowych, ultra niepodatny. Średnice: 5,6,7,8,9,10 i 12 mm, długości: 2,3,4,6,8 cm. Kompatybilny z prowadnikiem 0.035"", system wprowadzania 50 cm, 75 cm i 120 cm, ciśnienie nominalne dla wszystkich średnic 8 atm, RBP: 30-40atm. Koszulka 6-8F. | 30 | sztuka |  |  | 0 | 0
6. | Stentgraft obwodowy kryty rozprężany na balonie przeznaczony do leczenia zmian miażdżycowych w tętnicach biodrowych wspólnych i zewnetrznych. Stent wykonany ze stali nierdzewnej 316L, który znajduje się między dwiema warstwami e PTFE, kompatybilny z prowadnikiem 0,035", balon niepodatny OTW. System wprowadzania 80 i 135cm, dostępne średnice: 5,6,7,8,9,10 i 12 mm, dostępne długości: 16mm, 26mm, 37mm, 58mm (w zależności od średnicy). Kompatybilny z koszulką 6,7,8F (w zależności od średnicy). Ciśnienie nominalne dla wszystkich średnic 8 atm. RBP dla wszystkich średnic 12 atm. | 50 | sztuka |  |  | 0 | 0
7. | Cewnik balonowy ultra niepodatny o dużych średnicach do PTA tętnic biodrowych, żył biodrowych i udowych oraz do rekanalizacji zwężeń przetok tętniczo - żylnych do dializoterapii. Cewnik balonowy OTW, zbudowany z włókien kewlarowych, ultra niepodatny. Długości: 2cm,4cm,6cm dla średnic: 12mm,14mm,16mm,18mm; długości: 2cm,4cm dla średnic: 20mm,22mm,24mm,26mm. Kompatybilny z prowadnikiem 0.035", system wprowadzający 80 i 120 cm. Ciśnienie nominalne 4-6 atm, RBP: 12-18 atm. Koszulka 7-12F. Dwa znaczniki dla lepszej widoczności. | 160 | sztuka |  |  | 0 | 0
8. | Stent samorozprężalny do tętnic udowych i podkolanowych do pierwotnego stosowania zmian de novo lub zmian restenotycznych. Stent samorozprężalny, nitinolowy, wycinany laserowo z jednego kawałka o budowie helikalnej. System OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035'. Koszulka 5F lub 6F. Średnice stentów 5,6,7mm dostępne w długościach stentów: 20,30,40,60,80,100,120,150,170mm i długości systemu wprowadzającego 80cm i 130/135cm. Stenty o średnicy 8,9,10mm, kompatybilne z koszulką 6F i dostępne są w długościach: 20,30,40,60,80cm, przy długości systemu wprowadzajacego 80cm i 130cm. Multifunkcyjny system uwalniania stentu, po sześć markerów tantalowych po obu stronach stentu dla uwidocznienia w promieniowaniu RTG. | 30 | sztuka |  |  | 0 | 0
9. | Protezy naczyniowe PROSTE z PTFE do przetok dializacyjnych AV Proteza naczynowa prosta, niezbrojona, w części dystalnej zakończona mankietem, impregnowana węglem po wewnętrznej stronie ściany, zbudowana z rozciągliwego politetrafluoroetylenu (PTFE). Długość 10;20;30;40;50cm i średnice 6mm i 7mm. Protezy naczyniowe stopniowane z PTFE do przetok dializacyjnych AV Proteza naczyniowa stopniowana, niezbrojona w części dystalnej zakończona mankietem, impregnowana węglem po wewnętrznej stronie ściany, zbudowana z rozciągliwego politetrafluoroetylenu (PTFE). Długość 20;25;30;35;40cm i średnice 4-6mm i 4-7mm | 10 | sztuka |  |  | 0 | 0
10. | cewnik balonowy do zabiegów PTA w tętnicach nerkowych, podkolanowych, piszczelowych, udowych i strzałkowych. 014” Cewnik balonowy półpodatny, nylonowy, system OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,014'. Ciśnienie nominalne 6 atm. RBP 13 -16 atm. Koszulka 4-5F. Długość systemu wprowadzającego 150cm: dostępne średnice: 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5mm w długościach od 20 do 300mm (w zależności od średnicy). Atraumatyczna końcówka. Dystalny segment trzonu cewnika i balon pokryte są powłoką hydrofilową. | 30 | sztuka |  |  | 0 | 0
11. | cewnik balonowy do zabiegów PTA w tętnicach nerkowych, podkolanowych, piszczelowych, udowych i strzałkowych. 0,18” Cewnik balonowy półpodatny, nylonowy, system OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,018'. Ciśnienie nominalne 6 atm. RBP 11 -16 atm. Koszulka 4-6F. Długość systemu wprowadzającego 75cm: dostępne średnice: 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; 9mm w długościach 20,40,60,100,120,150,220mm (w zależności od średnicy). Długość systemu wprowadzającego 130cm: dostępne średnice: 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6mm w długościach 20,40,60,80,100,120,150,220,300mm, średnice 7;8 i 9mm w długości 40mm. Atraumatyczna końcówka. Dystalny segment trzonu cewnika i balon pokryte są powłoką hydrofilową. | 75 | sztuka |  |  | 0 | 0
12. | cewnik balonowy, ultra niepodatny do zastosowania w tętnicach nerkowych, biodrowych, udowych, podkolanowych, piszczelowych, srzałkowych i podobojczykowych, do doprężeń stentgraftów Cewnik balonowy OTW, zbudowany z włókien kewlarowych, ultra niepodatny. Średnice: 3;4;5;6;7;8;9;10 mm. Długości: 2,4,10,12,15,17,20cm. Kompatybilny z prowadnikiem 0.035", system wprowadzania 40 cm, 80 cm, 120 cm i 135 cm. Ciśnienie nominalne dla wszystkich średnic 8 atm, RBP 20-24 atm. Koszulka 5-7F. | 15 | sztuka |  |  | 0 | 0
13. | Cewnik naczyniowy permanentny w zestawie, dwuświatłowy, wykonany z poliuretanu o średnicy 14,5 Fr i 16 Fr. Cewnik 14,5 Fr o długości cewnika do mufy: 15, 19, 23, 27, 31, 35, 42 cm w wersji z ramionami prostymi i 14,5 Fr o długości 19, 23, 28,31 cm w wersji z ramionami zakrzywionymi. Przepływ do 500ml/min. Cewnik 16 Fr - długości cewnika do mufy: 19, 23, 27, 31, 35, 42 cm w wersji z ramionami prostymi i 16 Fr o długości 19, 24, 27 i 31 cm w wersji w wersji z ramionami zakrzywionymi. W wersji 16 Fr przepływ 500 ml/min nawet przy 15% okluzji. Końcówka cewnika rozdwojona. Objętość wypełnienia naniesiona na zaciskach. Światło wewnętrzne cewnika 2.3 mm. Otwory wycięte w systemie 360 st zapobiegające przyssaniu się cewnika do ściany naczynia.Dla cewnika 14,5 Fr wprowadzacz o średnicy 15 Fr a dla cewnika 16 Fr wprowadzacz o średnicy 16,5 Fr. Oba rozmiary ze zintegrowanym zaworem hemostatycznym, nie wymagającym aktywacji, zapobiegającym przedostaniu się powietrza do światła naczynia i utraty krwi. Cewnik w zestawie do zakładania metodą Seldingera. 5 sztuk w opakowaniu. | 150 | sztuka |  |  | 0 | 0
14. | Stent samorozrężalny zarejestrowany do użycia w tętnicy udowej powierzchownej (SFA) i podkolanowej (P1, P2, P3) -wycinany laserowo z jednego kawałka nitinolu -helikalna budowa stentu zapewniająca optymalne dopasowanie do krzywizn naczynia -kompatybilny z koszulką 5F lub 6F i prowadnikiem 0,035" -długości systemu wprowadzającego 80cm i 130/135 cm -średnice stentów: 5, 6, 7mm, -długości stentów: 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170mm (pełny zakres kombinacji długości i średnic) -po sześć markerów tantalowych po obu stronach stentu dla uwidocznienia w promieniowaniu RTG -system uwalaniania obejmuje cewnik trójosiowy, umożliwiający precyzyjne pozycjonowanie | 30 | sztuka |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(5)
DFP.271.68.2025.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 5 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Mikrocewnik wysokospecjalistyczny wspomagający dedykowany do zabiegów CTO w obszarze obwodowym przy dostępie antegrade, retrograde i transcollateral - Kompatybilne z prowadnikiem 0,014” i 0,018” - Dostępne długości mikrocewnika :,60,70, 80, 90, 110, 135, 150 cm - Średnica w odcinku proksymalnym 2,6 F - Średnica w odcinku dystalnym 1,6 F i 1,8 F w zależności od rodzaju cewnika - Kształt prosty z platynowym markerem na dystalnym końcu zapewniające dobrą widoczność w skopii. - Materiał wykonania : trzon wzmocniony wolframowym oplotem , na zewnątrz poliuretanowy płaszcz z powłoką hydrofilną w części dystalnej. - Powłoka hydrofilna, dystalnie na odcinku: 40, 60, 80, 100 i 120 cm w zależności od rodzaju cewnika - Wewnętrzne pokrycie PTFE - Końcówka prosta z markerem platynowym - Zalecany cewnik prowadzący 0,035" | 120 | sztuka |  |  | 0 | 0
2. | Cewniki balonowe uwalniające lek kompatybilne z prowadnikiem 0,018” (SFA i BTK) - Semi compliant (4 – 8%) - Długości: 40, 80, 120 mm. - Średnice: 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm. - Lek: Paclitaxel - Środek ułatwiający transfer leku do ściany naczynia: BTHC (butyryl-tri-hexyl citrate) - Sposób nanoszenia leku: mikropipeting, równomierne nanoszenie leku - Dawka leku: 3 µg/mm² - Długości systemów dostarczania 90 cm., 130 cm. – Over The Wire - 2 markery na systemie dostarczającym oznaczające pozycję balonu - Kompatybilne z introducerem 4F (śr. 3 – 4 mm.,) i 5F (śr. 5 – 7 mm.,) - Shaft 3,8F, coaxial – wysoka odporność na załamania, hydrofobowy - Sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu - Ciśnienie nominalne: 6 atm - RBP pomiędzy 12 a 15 atm. w zależności od średnicy - Wyposażony w urządzenie ułatwiające wprowadzenie bez utraty leku z balonu przy przechodzeniu przez śluzę introducera - Długa retencja leku: ok 97% po zanurzeniu przez ok. 90 sekund w roztworze soli fizjologicznej | 20 | sztuka |  |  | 0 | 0
3. | Cewniki balonowe kompatybilne z prowadnikiem 0,018” (SFA i BTK) - Semi compliant (4 – 8%) - Długości: 20, 40, 60, 80, 120, 150, 170, 200 mm. - Średnice: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm. - Długości systemów dostarczania 90 cm., 130 cm. oraz 150 cm. (tylko dla średnicy 2.0 mm.) – Over The Wire - 2 markery na systemie dostarczającycm oznaczające pozycję balonu - Kompatybilne z introducerem 4F i 5F (5F: 6 x 120 – 200 mm., oraz 7 x 80 – 200 mm.) - Shaft 3.8F – 3.9F, coaxial – wysoka odporność na załamania, hydrofobowy - Sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu - Ciśnienie nominalne: 6 atm - RBP pomiędzy 12 a 15 atm. w zależności od średnicy | 7000 | sztuka |  |  | 0 | 0
4. | Cewniki balonowe kompatybilne z prowadnikiem 0,035” (do tętnicy udowej, biodrowej, podkolanowej LLIAC, FEMORAL, POPLITEAL, INFRAPOPLITEAL - do pracy także z dostępu promieniowego oraz postdylatacji stentów) - Semi compliant, balon wykonany z polimeru półkrystalicznego - Długości: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200, 250 mm. - Średnice 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10, 12 mm. - 3 długości systemów dostarczania 90 cm.,130 cm i 170 cm (dostęp promieniowy) – typu OTW - 2 markery na systemie dostarczającym oznaczające pozycję balonu - Kompatybilne z introducerem 5F (3 – 7 mm.) i 6F (8 – 10 mm.), 7F – 12 mm. średnica balonu - Shaft 5,1 – 5,4F dual - lumen, hydrofobowy - Sposób pokrycia balonu - hydrofobowy patchwork - ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu - Ciśnienie nominalne 8 - 9 atm. – w zależności od rozmiaru; - RBP 10 – 21 atm. – w zależności od rozmiaru; - Podatność 1.6 – 6.4% - Wydłużanie balonu (NP. vs RBP) 3.51% - Przeźroczysty hub | 1000 | sztuka |  |  | 0 | 0
5. | Cewniki balonowe kompatybilne z prowadnikiem 0,014” (BTK) - Kontrolowana podatność między 4 a 6%. - Długości 20, 40, 70, 100, 140, 180, 220 mm. - Średnice 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm. - Długości systemów dostarczania 90 cm. (tylko dla średnic 2.5 - 4.0 mm.), 150 cm. oraz 120 cm. (tylko dla średnic 1.5 i 2.0 mm.) – Over The Wire - 2 markery na systemie dostarczającym oznaczające pozycję balonu - Profil przejścia: 0,53 mm. w odległości 0,5 mm. od końcówki i 0,69 mm. w odległości 2,5 mm. od końcówki - Kompatybilne z introducerem 4F - Shaft proksymalny 3,9F hydrofobowy typu coaxial (współosiowy) – wysoka odporność na załamania, dystalny 3.1F - hydrofilny - Wyposażony w prowadnik usztywniający system dostarczania, zapobiegający załamaniom systemu i poprawiającym jego popychalność - Sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu podczas rozprężania, pokrycie zwiniętego balonu substancją ułatwiającą manewrowanie i doprowadzenie balonu do celu o Ciśnienie nominalne 7 atm., RBP 14 atm.. - Przykładowy profil cewnika po deflacji dla średnicy 1.5 mm. wynosi 0,029” - Średni czas deflacji balonu 3.0 mm wynosi ok 10 sek | 70 | sztuka |  |  | 0 | 0
6. | Pokrycie pasywne powłoką węglika krzemu - nie aktywuje płytek krwi i fibrynogenu (zmniejsza ryzyko wykrzepiania na powierzchni stratów), ogranicza dyfuzję jonów metali do otaczającej tkanki (redukuje ryzyko korozji i uczulenia na nikiel) oraz przyśpiesza proces endotelializacji i gojenia naczynia - Materiał konstrukcyjny: nitinol - Długości: 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200 mm. - Średnice 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm. - Długości systemów dostarczania 90 cm. oraz 135 cm. – Over The Wire - Grubość strutów: 140 µm - Szerokość strutów: 85 µm - Skracalność poniżej 2% - Po 6 złotych markerów na każdym z końców stentu - Kompatybilne z introducerem 4F dla wszystkich średnic - System Tri – axialny umożliwiający precyzyjną implantację, uwalnianie jedną ręką - Połączenia typu „S” – lepsza elastyczność - 12 „koron” w jednym segmencie - Konstrukcja wieloelementowa - każdy z segmentów działa niezależnie - Brak efektu „rybiej łuski” dzięki konstrukcji „peak to valley” | 400 | sztuka |  |  | 0 | 0
7. | Stenty rozprężane na balonie, chromowo - kobaltowe, kompatybilne z prowadnikiem 0,035” do leczenia tętnic bidorowych - Pokrycie pasywne powłoką węglika krzemu - Materiał konstrukcyjny: stop chromu i kobaltu – stent cienkościenny - Długości 18, 28, 38, 58, 78 mm. - Średnice 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm. - Długości systemów dostarczania 90 cm., 130 cm. oraz 170 cm. (możliwość uzyskania dostępu promieniowego) – typu Over The Wire - 2 markery na systemie dostarczającym oznaczające pozycję stentu - Kompatybilne z introducerem 6F dla wszystkich średnic - Shaft 5.1 – 5.4 F, pokryty hydrofobowo, dual - lumen - Ciśnienie nominalne 10 atm - RBP 14 atm (dla średnic 5 – 8 mm.) i 12 atm (dla średnic 9 – 10 mm.) - Grubość strutów stentu 110 µm dla średnic 5 – 7 mm. oraz 140 µm dla średnic 8 – 10 mm., - Siła radialna: 0.128 N/mm2 - Możliwość doprężenia stentu o średnicy 5 mm. do średnicy 7.5 mm., - Konstrukcja podwójnej spirali pozwala na właściwą apozycję stentu do ściany naczynia i jej właściwe podtrzymywanie oraz zapobiegająca nakładaniu się i wystawaniu drutów stentu – zapobiega efektowi „rybiej łuski” - przy wysokiej elastyczności – siłą zgięcia 57.4 Nmm2 - Skracalność pomijalna | 40 | sztuka |  |  | 0 | 0
8. | Introducer zbrojony - Długość: 65 cm (prosta) - Konstrukcja polimerowa ze stalowym zbrojeniem, zapewniającym utrzymanie średnicy wewnętrznej - Średnica 4, 5, 6,7, 8F - Powłoka hydrofobowa na dystalnym odcinku 30 cm. dla średnic 5 – 8F ułatwiająca przechodzenie i stabilizację - Kompatybilna z prowadnikiem 0,035” - Fabrycznie taperowana - Zastawka hemostatyczna i trójdrożny kranik - Odkręcany kranik w koszulkach 5, 6, 7, 8F - Średnica wewnętrzna introducera 4F – 0,064” | 120 | sztuka |  |  | 0 | 0
9. | Introducer zbrojony 90 cm. (prosty) - Konstrukcja polimerowa ze stalowym zbrojeniem, zapewniającym utrzymanie średnicy wewnętrznej - Średnica 4, 5, 6,7, 8F - Powłoka hydrofobowa na dystalnym odcinku 30 cm. dla średnic 5 – 8F ułatwiająca przechodzenie i stabilizację - Kompatybilna z prowadnikiem 0,035” - Fabrycznie taperowana - Zastawka hemostatyczna i trójdrożny kranik - Odkręcany kranik w koszulkach 5, 6, 7, 8F - Średnica wewnętrzna introducera 4F – 0,064” | 100 | sztuka |  |  | 0 | 0
10. | Introducer zbrojony Długości: 45 cm. (fabrycznie zagięta – cross over i prosta) - Konstrukcja polimerowa ze stalowym zbrojeniem, zapewniającym utrzymanie średnicy wewnętrznej - Średnica 4, 5, 6, 7, 8F - Powłoka hydrofobowa na dystalnym odcinku 30 cm. dla średnic 5 – 8F ułatwiająca przechodzenie i stabilizację - Dwa dylatory dostępne dla średnicy 4F - Kompatybilna z prowadnikiem 0,035” - Fabrycznie taperowana - Zastawka hemostatyczna i trójdrożny kranik - Odkręcany kranik w koszulkach 5, 6, 7, 8F - Średnica wewnętrzna introducera 4F – 0,064 | 150 | sztuka |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(6)
DFP.271.68.2025.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 6 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Strzykawka z manometrem 60ml - Skala 0-12 atm - z ruchomą „męską” końcówką - Przezroczysty poliwęglanowy korpus umożliwiający obserwację słupa cieczy - możliwość łatwego i łagodnego przesuwania tłoka - możliwość wykonania precyzyjnej inflacji i szybkiej deflacji | 15 | sztuka |  |  | 0 | 0
2. | Y-CONNECTOR - światło wewnętrzne zastawki 9,0F - wykonany z przezroczystego materiału - zastawka nie traci szczelności podczas zabiegu | 300 | sztuka |  |  | 0 | 0
3. | Krótki zestaw do nakłucia tętnicy udowej z końcówką cieniującą - Zawiera introduktor, dylator i prowadnik 0,035”, 0.038” - Długość 11 cm, 23cm - Średnica 4F – 8F - Długość prowadnika 50 cm, 80 cm - Prowadnik ze stali nierdzewnej - Posiada końcówkę cieniującą ułatwiającą wizualizację - Gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem - Posiada szczelną zastawkę hemostatyczną - Ramię boczne zakończone kranikiem - Obrotowe ucho do szwu chirurgicznego - Dylator z zatrzaskiem - Rozmiary kodowane kolorami - Duże światło wewnętrzne | 3000 | sztuka |  |  | 0 | 0
4. | System do trombolizy celowanej - Zawiera cewnik z zastawką hemostatyczną w końcu dystalnym cewnika, Y-konektor, - Dostępne średnice: 4F i 5F - Dostępne długości systemów: 45 cm, 90 cm, 135 cm - Długość segmentu infuzyjnego: - Systemy 45 cm: 10 cm i 20 cm - Systemy 90 cm i 135 cm: 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm - Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” - Otwory wykonane spiralnie wokół osi cewnika zapewniające jednolite podawanie środka terapeutycznego do całego światła zmiany - Ilość otworów: 8 na długości 1 cm - Laserowa technologia wykonywania otworów zmniejszająca ryzyko ich zatykania się w trakcie infuzji - Infuzyjny system cewnika, w którym znajdują się otwory boczne do wlewów oznaczony jest dwoma znacznikami radiocieniującymi | 70 | sztuka |  |  | 0 | 0
5. | Zestaw do nakłucia tętnicy udowej - Zawiera: introduktor, dylator i prowadnik 0,035” (4F – 8F) albo 0,038” (5F – 8F) - Długość 11 cm, 23 cm - Średnica 4F – 8F - Długość prowadnika 50 cm, 80 cm - Prowadnik ze stali nierdzewnej - Gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem - Posiada szczelną zastawkę hemostatyczną - Ramię boczne zakończone kranikiem - Obrotowe ucho do szwu chirurgicznego - Dylator z zatrzaskiem - Rozmiary kodowane kolorami - Duże światło wewnętrzne | 200 | sztuka |  |  | 0 | 0
6. | Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej - Zawiera: introduktor, dylator, prowadnik 0,018” i igłę 21G x 4cm lub prowadnik 0,025" i igłę 20G x 4 cm - Długość 7 cm i 11 cm, - Średnica 4F-7F - Długość prowadnika 40 cm i 50 cm - Prowadnik ze stali nierdzewnej - Gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem - Posiada szczelną zastawkę hemostatyczną - Ramię boczne zakończone kranikiem - Obrotowe ucho do szwu chirurgicznego - Dylator z zatrzaskiem - Rozmiary kodowane kolorami | 300 | sztuka |  |  | 0 | 0
7. | Kraniki - Dostępna wersja: o 3-drożna - Materiał korpusu: poliwęglan; materiał rączki: derlin - Obrotowa końcówka - Zawór OFF - Duża rączka ułatwiająca obsługę - Korpus przezroczysty umożliwiający obserwację cieczy - Duże światło wewnętrzne zapewniające wysoki przepływ | 1000 | sztuka |  |  | 0 | 0
8. | Prowadnik do naczyń obwodowych głównie ATK -Prowadnik wykonany ze stal nierdzewnej -Sztywność końcówki 30,0g -Taperowana końcówka cieniująca 15cm -Długość całkowita prowadnika 180cm, 300cm -Średnica zewnętrzna 0,018 cala (0,45mm) -Pokrycie hydrofilne na oplocie 15cm -Tip bez pokrycia materiałem hydrofilnym -Pokrycie PTFE na szafcie -Rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu stalowego | 200 | sztuka |  |  | 0 | 0
9. | Prowadnik do PTA -Prowadnik do naczyń obwodowych głównie BTK -Średnica 0,014” (0,36mm) końcówka robocza taperowana do 0,009” (0,23mm), -Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej -Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu -Sztywność końcówki 40,0g -Taperowana końcówka cieniująca 17cm -Kształt końcówki: prosta -Tip bez pokrycia materiałem hydrofilnym -Pokrycie hydrofilne na dystalnych 60cm -Pokrycie PTFE na szafcie -Długość oplotu: 17cm -Dostępne długości: 200cm i 300cm | 100 | sztuka |  |  | 0 | 0
10. | Prowadnik do ciasnych zmian -średnica 0,014” -prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej -rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu -sztywność końcówki 0,8g -końcówka cieniująca 16cm (platyna) -średnica końcówki 0,009” -płaszcz polimerowy na części dystalnej prowadnika o długości 16cm -oplot na długości: 16cm -pokrycie hydrofilne na oplocie -pokrycie PTFE na części proksymalnej szaftu -kształt końcówki: prosta -dostępne długości: 190cm i 300cm | 100 | sztuka |  |  | 0 | 0
11. | Stent do PTA na balonie - Isthmus Logic -system dostarczania Over The Wire (OTW) -stent wykonany ze stopu kobaltowo - chromowego -stent z pokryciem z węgla pirolitycznego przyspieszającym endotelizację oraz zapobiegającym uwalnianiu jonów metali do krwi -stent z dwoma markerami zintegrowanymi ze stentem i dwoma na balonie -dostępne średnicę stentu od 6mm do 10mm -dostępne długości stentu od 19mm do 59mm -zerowa skracalność stentu przy rozprężeniu -wysoka siła radialna stentu -kompatybilny z koszulką 6F -kompatybilny z prowadnikiem 0,035" -dostępne dwie długości szaftu: 75cm i 135cm | 15 | sztuka |  |  | 0 | 0
12. | Torquer - Torquer wykonany tylko z elementów z tworzyw sztucznych - Możliwość bezpiecznego stosowania z prowadnikami hydrofilnymi - Mechanizm blokady zwalniany przyciskiem - Żebrowanie ułatwiające manewrowanie prowadnikiem w mokrych rękawiczkach - Przeznaczony do użycia z prowadnikami od 0,014"do 0,038” | 3000 | sztuka |  |  | 0 | 0
13. | Strzykawka wysokociśnieniowa - Strzykawka o przezroczystym polikarbonatowym korpusie - Pojemność co najmniej 20 ml - Wytrzymałości ciśnieniowej do 20 atm - Strzykawka z manometrem o skali w jednostkach: atm - Strzykawka z mechanizmem zapadkowym blokującym i umożliwiającym swobodny przesuw tłoka - Dren wysokociśnieniowy o długości 33 cm | 3000 | sztuka |  |  | 0 | 0
14. | Igła angiograficzna - Średnice: 18G; 19G; 20G; 21G - Długości: 2 cm; 4 cm; 5 cm; 7 cm; 9 cm - Ergonomiczny, karbowany hub ułatwiający posługiwanie się igłą w mokrych rękawiczkach - Wybrzuszenie na hubie pozwalające na prawidłową orientację ścięcia ostrza igły - Igła 1-częściowa - Dostępna w wersji ze skrzydełkami (kształt Seldinger albo Cournand) lub bez - Wykonana z pokrytej stali nierdzewnej zapewniającej łatwość przejścia prowadnikiem oraz wycofania po nim igły - Ostra końcówka umożliwia łatwe przejście przez tkanki i ściany naczynia | 200 | sztuka |  |  | 0 | 0
15. | Prowadnik pleciony pokryty PTFE - Średnice: 0,018”, 0,021”, 0,025”, 0,035” i 0,038” - Zakres długości: 80 cm, 145 cm, 150 cm, 180 cm, 210 cm, 260 cm - Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej - Końcówki: Straight; Standard; 1,5mm J; 1,5 mm J Rosen; 3mm J - Pokrycie PTFE - Innowacyjny proces, który polega na pokryciu PTFE całej powierzchni prowadnika przed ich finalnym montażem - Gładka powierzchnia - Oporny na łuszczenie się powłoki PTFE - Zmniejszony poziom tworzenia się skrzepów na prowadniku - Pamięć kształtu końcówki - Dostępny stały oraz ruchomy rdzeń | 1300 | sztuka |  |  | 0 | 0
16. | Cewniki diagnostyczne radiologiczne. Szeroka gama krzywizn typu: Shepherd Flush; Ultra Bolus Flush; Modified Bolus Flush; Pigtail Flush; Modified Hook Flush, Headhunter 1; Newton(2; 4); Bentson 2; Mani; Vertebral; Modified Cerebral; Berenstein; MW2; Osborn 1; Simmons (1; 2); Modified Simmons; Multipurpose A1; Cobra (1; 2); Hook (0,8; 1,0); Renal Double Curve; Reuter; Mikaelsson; KA2; Modified Hook (2; 3); Straight Selective; RIM; RBI; UAC -Wymagane rozmiary: 4F i 5F -Elastyczny materiał szaftu -Karbowane przejście pomiędzy hubem a szaftem -widoczne w skopii – końcówka cieniująca -Cewniki zbrojone stalowym oplotem -Cewniki z otworem dystalnym oraz z otworem dystalnym I otworami bocznymi -popychalność umożliwiająca przeniesienie obrotu oraz manewrowalność -światło wewnętrzne gwarantujące wysoki przepływ -Kompatybilne z prowadnikiem 0,035” - 0,038” -Długości cewników cm – 30,40,65,80,90,100,110,125 cm -Taperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium - pamięć kształtu -Wymagane cewniki do przetok o długości 30 cm i krzywiznach typu: Pigtail; Cobra 1 Modified; RIM; KA2; Straight; Berenstein -Ciśnienie 1200 PSI | 2000 | sztuka |  |  | 0 | 0
17. | System do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych w skład wchodzi: -pętla, torker, introduktor i cewnik. Rozmiar cewnika 6F – 7F. Średnice pętli: 6-10 mm, 9-15mm, 12-20mm,18-30mm, 27-45mm. Długość pętli 120 cm. Długość cewnika 100 cm. System składający się z trzech połączonych ze sobą pętli nitinolowych. System umożliwiający także repozycjonowanie cewników żylnych i oczyszczanie cewników żylnych z powłoki fibrynowej. Pętle z wtopionymi włóknami platynowymi zapewniającymi doskonałą widoczność w skopii. Cewnik odporny na załamania i zagięcia z końcówką zagiętą pod kątem 15 stopni umożliwiającą sterowanie systemem. | 40 | sztuka |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(7)
DFP.271.68.2025.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 7 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Cewnik aspiracyjny Długości 85/115cm: średnica zewnętrzna dystalnych odcinków - 8F; - dostępny w wariancie o prostym i 2 wygiętych zakończeniach - w zestawie przewody wysokoprzepływowe | 50 | sztuka |  |  | 0 | 0
2. | Cewnik aspiracyjny Długość 135cm: -średnica zewnętrzna dystalna - 6F; -zakończenie proste; w zestawie przewody wysokoprzepływowe | 60 | sztuka |  |  | 0 | 0
3. | Zestaw aspiracyjny długość 50cm: średnica zewnętrzna dystalna - 8F; zakończenie zagięte; w zestawie przewody wysokociśnieniowe | 40 | sztuka |  |  | 0 | 0
4. | Separatory do trombektomii: urządzenia wspomagające trombektomię, kompatybilne z wyżej wymienionymi cewnikami | 40 | sztuka |  |  | 0 | 0
5. | Zbiornik kalibrowany, przezroczysty, kompatybilny z pompą aspiracyjną będącą własnością Szpitala Uniwersyteckiego ; objętość 1000ml; wyposażony w filtry zabezpieczające pompę przed materiałem biologicznym | 100 | sztuka |  |  | 0 | 0
6. | Inteligentny zestaw aspiracyjny : -atraumatyczny cewnik do aspiracji skrzeplin z tętnic i żył; -prosty: średnica zewnętrzna 12F; średnica wewnętrzna .131"; długość robocza 100 lub 115 cm; -dystalny odcinek zagięty dedykowany do naczyń o srednicy powyżej 35,4 lub 50 mm -inteligentna, mikroprocesorowa kontrola ewakuacji skrzeplin -automatyczne sterowanie przepływem (zaworem) -przewody o wysokim przepływie z dodatkowym manualnym wyłącznikiem aspiracji -audio-wizualne komunikaty w czasie zabiegu -zestaw kompatybilny z pompą aspiracyjną typu Penumbra ENGINE będącą własnością Szpitala Uniwersyteckiego. | 20 | sztuka |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(8)
DFP.271.68.2025.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 8 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Osłonki do atraumatycznej tunelizacji Dwuczęściowe polimerowe osłonki do atraumatycznej tunelizacji dla średnicy protez 6 mm i 8 mm dla tunelizatora 30,5 cm. | 80 | sztuka |  |  | 0 | 0
2. | Dwuczęściowe polimerowe osłonki do atraumatycznej tunelizacji dla średnicy protez 8 mm dla tunelizatora 52 cm | 70 | sztuka |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(9)
DFP.271.68.2025.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 9 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Strzykawka wysokociśnieniowa. Strzykawka o przezroczystym polikarbonatowym korpusie Pojemność co najmniej 20ccm. Wytrzymałości ciśnieniowej do 26 atm. Strzykawka z manometrem o skali w jednostkach: atm i PSI. Strzykawka z mechanizmem zapadkowym blokującym i umożliwiającym swobodny przesuw tłoka. Strzykawka wyposażona w dren poliuretanowy, zbrojony zakończony końcówką luer-lock z możliwością rotacji | 3000 | sztuka |  |  | 0 | 0
2. | Stent samorozprężalny pokrywany lekiem - stent samorozprężalny, nitinolowy, pokrywany paclitaxelem - dawka leku 0,167 mikrograma/mm2 - kompatybilny z koszulką 6F - długości stentu 40, 60, 80, 100, 120, 150 mm - dostępne średnice 6 i 7 mm - triaxialny system uwalniania stentu - długości systemów dostawczych 75 i 130 cm - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” | 300 | sztuka |  |  | 0 | 0
3. | Stent samorozprężalny obwodowy -Stent samorozprężalny wykonany ze stopu stali z kobaltem, -System dostawczy akceptujący prowadnik 0,035” OTW, -Długość cewnika dostawczego 75 oraz 135cm -Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh) o diagonalnych oczkach, -Stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia, -Stent z możliwością ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny, -Średnice: 2-24mm, długości: 20-139mm. -Dobra widoczność stentu we fluoroskopie | 60 | sztuka |  |  | 0 | 0
4. | Stent rozprężalny na balonie do tętnic nerkowych -Stent wycinany laserowo w kształt tabularnej siatki, zamontowany na cewniku balonowym, -Stent wykonany ze stopu stali 316L -Dodatkowe przęsła w bliższej 1/3 długości – większa siła radialna w odcinku ostialnym -Zamontowany fabrycznie na balonie w sposób uniemożliwiający jego zsunięcie podczas manipulacji -Rozmiary stentu: 4/5/6/7 mm, długości 14,15,18,19 mm, -Kompatybilny z koszulką 5F (średnice 4,0-6,0 mm) oraz 6F – wymiar 7,0 mm -Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” oraz 0,018” -Cewnik dostawczy w systemie rapid exchange. -Długości cewnika dostawczego 90 i 150cm, -Ciśnienie nominalne 10 atm, RBP 14 atm. -Profil przejścia (crossing profile): od 0,055” do 0,070” -Konstrukcja stentu zapewniająca dobrą widoczność we fluoroskopie, dużą statyczną siłę radialną oraz elastyczność i giętkość trakcie dostarczania. | 120 | sztuka |  |  | 0 | 0
5. | Spirale do embolizacji obwodowej -Spirale wykonane z platyny średnicy pierwotnej 0.018” i 0.035”, pokryte „włoskami” z dakronu przyspieszającego embolizację -Kompatybilne z cewnikiem o minimalnym świetle wewnętrznym 0.038” oraz 0.021” w zależności od średnicy pierwotnej zwoju -Kompatybilne z prowadnikiem 0.035” i 0.018” -Spirale o kształcie stożka: średnica wierzchołka 2-3 mm; średnica podstawy 3-7 mm; długość spirali w introducerze 22 – 85 mm; długość spirali rozprężonej: 2.5 – 6.7 mm | 1200 | sztuka |  |  | 0 | 0
6. | Prowadnik pokrywany hydrofilnie-warstwa buforowa. Średnica 0.018", długości 110/150/200/300 cm. Kształtowalny koniec o długości 2cm. Dystalna część miękka na długości 8 oraz 12 cm. Rdzeń ze stali z domieszką tytanu. | 3500 | sztuka |  |  | 0 | 0
7. | Cewnik balonowy do dużych naczyń XXL -Cewniki kompatybilne z prowadnikiem 0.035” -Długości cewników: 75 i 120 cm -Średnice balonów: 12/14/16/18 mm - Długości balonów: 20/40/60 mm - RBP: 5-8 atm - Kompatybilny z koszulkami: 7 F (dla śr. 12 i 14 mm) i 8 F (dla śr. 16 i 18 mm) | 50 | sztuka |  |  | 0 | 0
8. | Prowadnik 0.014 pokrywany hydrofilnie w części dystalnej na długości 10lub 38cm. Powłoka polimerowa z domieszką wolframu ( w części dystalnej na długości 2cm 90% wagi, w części proksymalnej 55% wagi). Średnica 0.014" (0,37mm). Długość 182 i 300cm. Kształtowalna końcówka: prosta i zagięta. Dystalna część miękka na długości 8 oraz 11cm. Stalowy rdzeń pokryty PTFE w części proksymalnej | 1200 | sztuka |  |  | 0 | 0
9. | Stent samorozprężalny szyjny -Stent dostosowany do naczyń szyjnych - Stent samorozprężalny wykonany ze stopu stali z kobaltem, - System dostawczy akceptujący prowadnik 0,014”, monorail, - Długość cewnika dostawczego 135cm - Średnica systemu dostawczego 5 oraz 5,9F - Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh), o geometrii zamkniętych cel. - Stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia i jego zmieniającej się średnicy - tętnica szyjna wspólna-tętnica szyjna wewnętrzna - Stent z możliwością ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny, - Średnice: 4-10mm, długości: 30/40/50mm. - Dobra widoczność stentu we fluoroskopie, bez markerów. | 225 | sztuka |  |  | 0 | 0
10. | Stent do tętnicy udowej powierzchownej - Stent samorozprężalny nitynolowy - Średnice: 5-8 mm - Długości: 20 – 150 mm - Długości systemu wprowadzającego: 75 i 130 cm - Maksymalny crossing profile 0,083” - Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” i koszulką 6F dla wszystkich rozmiarów - Możliwość rozprężenia stentu jedną ręką (za pomocą pokrętła) lub dwiema rękami - Triaksialny system wprowadzający minimalizujący dystalną migrację stentu podczas implantacji | 30 | sztuka |  |  | 0 | 0
11. | Stent samorozprężalny obwodowy - Stent samorozprężalny wykonany z nitinolu w technice wycinania laserowego z jednego kawałka tuby - Stent o zamkniętych celach na obu końcach, co zapewnia lepszą apozycję, i otwartych celach w części środkowej - Średnice stentu: 5 -14 mm - Długości stentu: 20 – 120 mm - Długości systemu wprowadzającego: 75 cm i 120 cm - Kompatybilny z prowadnikiem 0.035”, „over the wire” - Kompatybilny z koszulką wprowadzającą 6F dla wszystkich rozmiarów - Markery na końcach – 4 lub 5 markerów na każdym z końców w zależności od rozmiaru | 400 | sztuka |  |  | 0 | 0
12. | Cewnik do trombektomi kompatybilny z konsolą AngioJet. Cewnik na platformie OTW kompatybilny z prowadnikiem 0,014". Długość robocza 145cm. Minimalna średnica naczynia 1,50mm. Koszulka 4Fr. | 45 | sztuka |  |  | 0 | 0
13. | Stent rozprężalny na balonie obwodowy - Stent wycinany laserowo w kształt tabularnej siatki, zamontowany na cewniku balonowym - Stent wykonany ze stopu stali 316L - Zamontowany fabrycznie na balonie w sposób uniemożliwiający jego zsunięcie podczas manipulacji - Cewnik balonowy akceptujący prowadnik 0,035” „over the wire”, - Długość cewnika 75 oraz 135cm - Cewnik balonowy wysokociśnieniowy, RBP 12atm - Stent o dużej elastyczności i możliwości dopasowania do kształtu naczynia, - Stent o dużej statycznej sile radialnej - Stent o małej skracalności < 2% - Zacieśnianie światła stentu po usunięciu balonu (recoil) < 2% - Długości stentu 17/25/27/37/57mm, średnice 5/6/7/8/9/10 mm - Kompatybilny z koszulką 6F (średnice 5,0-8,0mm), 7F( dla rozmiaru 8x57mm oraz średnic 9,0-10,0 mm) - Dobra widoczność stentu we fluoroskopie. | 15 | sztuka |  |  | 0 | 0
14. | Dostępna wersja OTW i RX. Długość cewnika balonowego OTW: 40/80/90/135/150mm. Długość cewnika balonowego RX: 80/90/135/150mm. Długości balonu: 10-220 mm. Średnice balonu: 2-10 mm. Kompatybilny z prowadnikiem 0.018”. RBP: 14 atm. Crossing profile: 0.020”. Czas deflacji max. 10 sekund. Pokrycie hydrofilne balonu. | 330 | sztuka |  |  | 0 | 0
15. | Cewniki balonowe do tetnicy szyjnej. Cewniki w systemie RX (Monorail) o długościach 80, 90, 135, 150 cm, kompatybilne z prowadnikiem 0,018 ", srednice od 2mm do 7mm (co 0,5mm) i 8mm. Długosci: 10/15/20/30/40/60/80/100/120/150/220 mm, kompatybilne z koszulka 4F i 5F dla średnic 7mm i 8mm, ciśnienie RBP 14 atm i 12ATM dla 8mm średnicy. | 320 | sztuka |  |  | 0 | 0
16. | Cewnik balonowy tnący - Cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014” (rapid exchange) i 0,018” (OTW) - Średnice balonu od 2 mm do 8 mm - Długości balonu: 1,5 cm i 2 cm - Liczba aterotomów: 3 lub 4 - Długość cewnika: od 50 cm do 140 cm - Kompatybilny z koszulką 6 lub 7 F w zależności od średnicy - RBP 10 i 12 atm | 40 | sztuka |  |  | 0 | 0
17. | Stent rozprężalny na balonie do tętnic nerkowych - Stent wycinany laserowo w kształt tabularnej siatki, zamontowany na cewniku balonowym, - Stent wykonany ze stopu stali 316L - Dodatkowe przęsła w bliższej 1/3 długości – większa siła radialna w odcinku ostialnym - Zamontowany fabrycznie na balonie w sposób uniemożliwiający jego zsunięcie podczas manipulacji - Rozmiary stentu: 4/5/6/7 mm, długości 14,15,18,19 mm, - Kompatybilny z koszulką 5F (średnice 4,0-6,0 mm) oraz 6F – wymiar 7,0 - Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” oraz 0,018” - Cewnik dostawczy w systemie rapid exchange. - Długości cewnika dostawczego 90 i 150cm, - Ciśnienie nominalne 10 atm, RBP 14 atm. - Profil przejścia (crossing profile): od 0,055” do 0,070” - Konstrukcja stentu zapewniająca dobrą widoczność we fluoroskopie, dużą statyczną siłę radialną oraz elastyczność i giętkość trakcie dostarczania | 50 | sztuka |  |  | 0 | 0
18. | Prowadnik sztywny - Prowadnik o stalowym rdzeniu i oplocie z płaskiego drutu pokrytego PTFE - Średnice: 0,035”oraz 0,038” - Długości: 75/145/180/260cm - Końcówki: a. Miękka o dł. 6 cm: prosta lub 3 mm J b. Prosta: 1 cm lub 3,5 cm dł | 50 | sztuka |  |  | 0 | 0
19. | Cewniki balonowe do tętnic podudzia - Średnice balonu: 1,5 - 4 mm (co 0,5 mm) - Długości balonu: 20/30/40/60/80/100/120/150/220 mm - Długości cewnika: 90 - 150 cm - Kompatybilny prowadnik: 0,014” - Kompatybilna koszulka: 4 F - Profil wejścia końcówki: 0,017” - Ciśnienie RBP: 12-14 atm - Cewnik pracujący w systemie OTW i RX (dla wszystkich rozmiarów) - Wykonany z materiału zapewniającego wytrzymałość i elastyczność - Balon pokryty substancją hydrofilną, cewnik niepokrywany | 100 | sztuka |  |  | 0 | 0
20. | Balon do czasowej okluzji Cewnik balonowy do czasowej okluzji w chirurgii naczyniowej oraz do modelowania stentgraftów - Cewnik 7F o długościach 65 oraz 100cm - Cewnik balonu o konstrukcji bilumen zapewnia bardzo krótki czas deflacji. - Kompatybilny z prowadnikiem 0,038”. - Średnice balonu: 20/27/33/40mm. - Dwa platynowe markery obrazujące końce balonu. | 15 | sztuka |  |  | 0 | 0
21. | Cewnik prowadzący - Cewnik prowadzący zbrojony drutem stalowym - Cewnik o średnicach 6/7/8F i dużym świetle wewnętrznym: 6F - 0,070”, 7F - 0,081”, 8F - 0,091” - Długości: 55 i 90cm - Niezmienność kształtu w zależności od temperatury - Wewnętrzne światło z PTFE - Miękki atraumatyczny koniec - 19 kształtów interwencyjnych | 300 | sztuka |  |  | 0 | 0
22. | Cewnik do trombektomi kompatybilny z konsolą AngioJet. Cewnik na platformie OTW kompatybilny z prowadnikiem 0,035". Długość robocza 50cm, 90cm i 120cm. Minimalna średnica naczynia 3,0mm. Koszulka 6Fr. | 45 | sztuka |  |  | 0 | 0
23. | Cewnik do trombektomi kompatybilny z konsolą AngioJet. Cewnik na platformie OTW kompatybilny z prowadnikiem 0,035". Długość robocza 105cm. Minimalna średnica naczynia 6,0mm. Koszulka 8Fr. | 15 | sztuka |  |  | 0 | 0
24. | Prowadnik specjalistyczny 0,014” i 0,018” - Prowadnik specjalistyczny 0,014” I 0,018” dedykowany do całkowitych okluzji. - Cztery rodzaje obciążeń końcówki: 12, 18, 25 i 30g. - Radiocieniująca końcówka na długości 2 i 2,5 cm. - Długości: 195 i 300 cm | 30 | sztuka |  |  | 0 | 0
25. | System z Koszulką Prowadzącą do wprowadzania wyrobów interwencyjnych i diagnostycznych do układu naczyń obwodowych i wieńcowych. Powłoka koszuli hydrofilna, materiał wewnętrzny z polimeru wzmocniony stalą nierdzewną z markerami platynowo irydowymi. Możliwość odłączenia zastawki hemostatycznej, rozszerzacz z połączeniem zatrzaskowym. Długości koszulki 15cm i 45cm z długością powłok hydrofilnych odpowiednio 5cm i 10cm. Średnice od 4Fr do 8Fr. Dla długości 15cm końcówka kształt prosty. Dla długości 45cm i średnicy 5Fr końcówki: Prosta, Uniwersalna, Krzywizna podwójna do tętnic nerkowych, Kij Hokejowy. Dla długości 45cm i średnicy 6Fr-7Fr końcówki: Prosta, Uniwersalna, LIMA, Krzywizna podwójna do tętnic nerkowych, Kij Hokejowy. | 20 | sztuka |  |  | 0 | 0
26. | System z Koszulką Prowadzącą do wprowadzania wyrobów interwencyjnych i diagnostycznych do układu naczyń obwodowych i wieńcowych. Powłoka koszuli hydrofilna, materiał wewnętrzny z polimeru wzmocniony stalą nierdzewną z markerami platynowo irydowymi. Możliwość odłączenia zastawki hemostatycznej, rozszerzacz z połączeniem zatrzaskowym. Długości koszulki 60cm z powłoką hydrofilną o długości 10cm Średnice od 4Fr do 8Fr. Końcówka o kształcie prostym dla wszystkich średnic. Długości koszulki 90cm z powłoką hydrofilną o długości 10cm. Średnice od 4Fr do 8Fr. Końcówki o kształtach dla średnicy 6Fr: Prosta, Uniwersalna, Krzywizna podwójna do tętnic nerkowych, Kij Hokejowy. Końcówki o kształtach dla średnicy 7Fr: Prosta, Uniwersalna, Kij Hokejowy. Dla średnicy 4Fr, 5Fr i 8Fr końcówka jest prosta. | 20 | sztuka |  |  | 0 | 0
27. | Spirale wykonane ze stopu platyny. Pokrycie włóknami PET (Dacron). Prosty w obsłudze, zewnętrzny, mechaniczny system odczepiania bez konieczności użycia dodatkowych urządzeń (elektrycznych, gwintowanych itp.) do uwalniania spiral.Rozmiary 0,018” i 0,035" , Średnice 2-22 mm. Dostępne długości 40-600 mm | 1000 | sztuka |  |  | 0 | 0
28. | 1. Napęd mechaniczny, obroty rdzenia obrazującego – 30 obrotów na sekundę, 2. Przetwornik ultradźwiękowy o częstotliwości – 30 MHz 3. Długość od końcówki dystalnej do przetwornika – 20mm 4. Położenie markera radiocieniującego – 5mm od końcówki dystalnej 5. Maksymalna głębokość obrazowania – 22mm 6. Długość robocza cewnika – 135cm 7. Średnica zewnętrzna cewnika - 3,6Fr 8. Cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,018” i koszulą 6Fr 9. Budowa teleskopowa umożliwiająca badanie naczynia na długości 150mm bez zmiany pierwotnego położenia cewnika. | 50 | sztuka |  |  | 0 | 0
29. | 1. Napęd mechaniczny, obroty rdzenia obrazującego – 30 obrotów na sekundę 2. Przetwornik ultradźwiękowy o częstotliwości – 15 MHz 3. Maksymalna głębokość obrazowania – 70mm 4. Długość robocza cewnika – 105cm 5. Średnica zewnętrzna cewnika - 3,6Fr 6. Cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,035” i koszulą 8Fr 7. Dwukanałowa architektura cewnika | 50 | sztuka |  |  | 0 | 0
30. | 1. Sanie odciągowe jednorazowego użytku - mechaniczne. 2. Prędkość odciągu 0,5 lub 1 mm/s. 3. Zakres odciągu - 10cm. 4. Swobodny przesuw proksymalnie i dystalnie. 5. Liniowy pomiar odległości odciągania, 6. Automatyczny odciąg po umieszczeniu jednostki napędowej miseczce sań. 7. Możliwość przetwarzania końcowego zestawów danych obrazowych na dwuwymiarowe przekroje w widoku podłużnym naczynia. | 100 | sztuka |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa / Typ Producent dzierżawionego aparatu |  |  | Czynsz dzierżawny brutto* za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto* za 36 miesięcy
31. | Dzierżawa mobilnej konsoli do USG wewnątrznaczyniowego | 36 | miesięcy |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
| Wymagania graniczne dla dzierżawionego sprzętu (mobilna konsola do USG wewnątrznaczyniowego): | Parametr Wymagany # ^:
| 1. Urządzenie rok produkcji min. 2023 | TAK, podać rok produkcji |  | Parametr Oferowany - rok produkcji sprzętu:
| 2. Mobilna konsola do USG wewnątrznaczyniowego montowana na stabilnym i zintegrowanym wózku jezdnym kompatybilna z poz. 27,28,29 | TAK
| 3. Wymiary maksymalne wózka: wysokość 170 cm, szerokość: 65 cm, głębokość: 80 cm | TAK, podać |  | Parametr Oferowany - WYMIARY:
| 4. Maksymalna waga wózka: 120 kg. | TAK, podać |  | Parametr Oferowany - WAGĘ:
| 5. Wmontowana wyciągarka z opcjonalnymi jednorazowymi saneczkami kompatybilna z poz. 28,29,30. | TAK
| 6. Animacja statycznych obrazów. | TAK
| 7. Funkcja automatycznej poprawy jakości zdjęć. | TAK
| 8. Funkcja automatycznego śledzenia światła naczynia, pokazująca minimalne i maksymalne przekroje, pola oraz % stenozy. | TAK
| 9. Możliwość wielokrotnego zapisu badania USG | TAK
| 10. Monitor z płaskim ekranem z wbudowanym głośnikiem oraz mikrofonem, mimimum 19 cali | TAK, podać |  | Parametr Oferowany - MONITOR:
| 11. Współpraca z DICOM 3,0 | TAK
| 12. Możliwość stratnej i bezstratnej kompresji obrazów JPEG | TAK
| 13. Współpraca z US Multi-frame (dane w pikselach), Grayscale Presentation State (pomiary i adnotacja tekstu), GrayScale Secondary Capture (zrzut ekranu), Key Object Selection SR Document (zakładki), General ECG Waveform oraz Basic Voice Audio (dane dźwiękowe) | TAK
| 14. Możliwość przychowywania minimum 50 przypadków na twardym dysku (HD) | TAK, podać |  | Parametr Oferowany - ILOŚĆ PRZYPADKÓW:
| 15. Możliwość Eksportowania badań DICOM do przechowywania na CD, DVD oraz wymiennym twardym dysku HD. HD: 80 GB, DVD: 4,7 GB, CD: 700 MB, Wymienny dysk twardy HD: 500 GB, Dysk wewnętrzny: 480 GB | TAK
# Oświadczamy, że oferowany sprzęt (w ramach dzierżawy) spełnia wszystkie postawione wymagania graniczne dla dzierżawionego sprzętu.
UWAGA! ^ Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych dla dzierżawionego sprzętu (przedstawionych powyższej w tabeli wymagań granicznych) spowoduje odrzucenie oferty.
Warunki serwisu dla dzierżawionego sprzętu:
1. Urządzenie kompletne, gotowe do pracy bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów ( poza materiałami jednorazowego użytku). 2. Serwis w okresie dzierżawy: w cenie umowy dzierżawy. 3. Przeglądy techniczne zgodnie z zaleceniami producenta w okresie dzierżawy lub zapewnienie, że przez cały okres dzierżawy urządzenie będzie mieć aktualny przegląd techniczny – w cenie umowy dzierżawy. 4. Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie dzierżawy (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) – do 3 dni. 5. Zapewnienie aparatu zastępczego, wolnego od wad, o parametrach nie gorszych od modelu ujętego w umowie w przypadku czasu naprawy przekraczającego 3 dni (dotyczy dni roboczych). 6. Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi, paszporty techniczne, stosowne atesty, certyfikaty / dopuszczenia na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych/jeśli dotyczy. 7. Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD). 8. Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy. 9. Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego. 10. Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego, w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny. 11. Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie aparatu przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem aparatu. 12. Wraz z dostawą podpisany protokół odbioru ze wskazaniem numerów seryjnych urządzeń dzierżawionych. 13. Każdorazowa wymiana urządzenia na nowy powinna być zgłoszona do Działu Aparatury w raz z numerami seryjnymi, które są wymieniane.
Poz. | Koszt zużycia energii elektrycznej dzierżawionego urządzenia |  |  | Założony czas pracy urządzenia w godzinach [h] | Przyjęty koszt 1 kWh [zł] | Moc oferowanego urządzenia w watach [W] | Koszt zużycia energii elektrycznej
31. | Mobilna konsola do USG |  |  | 180 | 0.71 |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(10)
DFP.271.68.2025.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr … do umowy
| Część nr: | 10 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Stent samorozprężalny do tętnicy podkolanowej na 0.035" - stent samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu, wykonany z jednego kawałka nitinolu wycięty laserowo bez łączeń przy pomocy lutów bądź spawów, o bardzo elastycznych przęsłach - budowa zamkniętokomórkowa, heliakalna, całkowicie połączony za pomocą elastycznych przęseł. - długość systemu wprowadzającego 80 cm, 120 cm - system wprowadzający z markerem pozycyjnym dającym kontrolę implantacji stentu - średnica stentu 5, 6, 7, 8 mm - długość stentu 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm - duża siła radialna stentu przy jego maksymalnej elastyczności | 30 | sztuka |  |  | 0 | 0
2. | Niskoprofilowy cewnik o dł 120 cm współpracujący z koszulką 6F i prowadnikiem 0.014” o długości 300 cm • znaczniki T i L ułatwiające pozycjonowanie systemu ; działający na zasadzie igły 22G - ułatwia precyzyjny powrót do właściwego światła naczynia • Realnie zmniejsza czas ekspozycji na promieniowania i redukuje czas trwania procedury | 50 | sztuka |  |  | 0 | 0
3. | Koszulka diagnostyczna: średnica F4; F5; F5,5; F6; F6,5; F7, F7,5; F8, F8.5; F9, F10, F11 - długość 5,5; 11; 23 cm - dostępne z miniprowadnikiem lub bez - duża średnica wewnętrzna przy zminimalizowanej grubości ścian koszulki, - zatrzask pomiędzy dilatatorem i koszulką, - silikonowa sześciopłatkowa zastawka uszczelniająca, - pokrycie koszulki z zewnątrz oraz ścian kanału wewnętrznego silikonem, - duża odporność na zagięcie, - dilatator stopniowo zwężający się w odcinku dystalnym, i odpowiednio wyprofilowany koniec koszulki, co ogranicza uraz podczas przechodzenia przez tkanki i ścianę naczynia | 5000 | sztuka |  |  | 0 | 0
4. | Koszulki interwencyjne z markerem na końcu - średnica F4; F5; F6; F7;F8;F9; F10; F11 i długości 5,5cm; 11cm; 23cm średnica F5; F6; F7, F8, F9 -długość 35 cm - średnica F5; F6; F7, F8, F9 -długość 45 cm - średnica F5; F6; F7, F8, F9 -długość 55 cm średnica F6; F7, F8 -długość 90 cm - marker na końcu koszulki dobrze widoczny w obrazie rtg, - duża średnica wewnętrzna przy zminimalizowanej grubości ścian koszulki, - zatrzask pomiędzy dilatatorem i koszulką, - silikonowa sześciopłatkowa zastawka uszczelniająca, - pokrycie koszulki z zewnątrz oraz ścian kanału wewnętrznego silikonem, - duża odporność na zagięcie, - dilatator stopniowo zwężający się w odcinku dystalnym, i odpowiednio wyprofilowany koniec koszulki, co ogranicza uraz podczas przechodzenia przez tkanki i ścianę naczynia, | 2500 | sztuka |  |  | 0 | 0
5. | Cewnik diagnostyczny: - końcówka cewnika stabilna i atraumatyczna, wyprofilowana tak by umożliwiała wybiórcze zacewnikowanie tętnic - typy ukształtowania końcówki: Renal, Bentson, Headhunter, Newton, Mani, Multipurpose, Simmons, Sidewinder, J-Curve, Cobra, Shepard Hook, Celiac Trunk - cewnik zbudowany z poliuretanu - marker na końcu cewnika - „świecąca” w rtg końcówka cewnika - cewnik zbrojony oplotem stalowym - pokrycie hydrofilne - dobra sterowalność 1:1 - średnica zewnętrzna 4F lub 4,1F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,042” przepływie powyżej 16,7ml/s - średnica zewnętrzna 5F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,048” i przepływie powyżej 21m/s - średnica zewnętrzna 6F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,048” i przepływie powyżej 26ml/s - długość od 65cm do 125cm - akceptujące prowadnik .035”; .038” - wytrzymałość ciśnieniowa 1050-1200 psi | 7500 | sztuka |  |  | 0 | 0
6. | Cewnik balonowy niskoprofilowy do PTA: - średnica kanału centralnego 0,018” - dostępny system OTW i RX - Profil 4 do 6F - średnice balonów 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm; 5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 7mm; 8mm; 9mm; 10mm; - długości 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150,200, 220,250 ,300 mm - ciśnienie robocze (RBP) 10 - 18 atm - długość cewnika 80, 90, 150, 155cm - cewnik balonowy z zewnątrz jak i kanał środkowy cewnika balonowego z podwójnym pokryciem hydrofilnym - dobrze widoczne markery balonów, dla długości >/= 100mm podwójny marker proxymalny - wykonany z duralinu - bardzo szybki czas napełniania i opróżniania balonu | 40 | sztuka |  |  | 0 | 0
7. | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy, standardowy do PTA naczyń prostych, krętych: - średnica kanału centralnego przynajmniej 0,035” - profil cewnika 5F, 6F, 7F, 8F, 9F w zależności od średnicy balona - długość balonu 1 cm, 1,5 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 6 cm, 8 cm oraz 10 cm - średnica: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 Mm,12 mm,15mm, 22mm - długość cewnika balonowego 40 cm, 80 cm, 110 cm, 120 cm, 135 cm - ciśnienie rozprężania ( RBP ) od 10atm do 20atm, - dobra kontrola rozprężenia balonu oraz łatwe i szybkie opróżnianie balonu - dobrze widoczne w rtg znaczniki - markery balonów - cewniki integralnie zbudowane z jednoczęściowym konektorem dla balonu i prowadnika, zbudowanego z przezroczystego materiału, dającego łatwą kontrolę prowadnika, pęcherzy powietrza w układzie - duża odporność na rozdarcia i zadrapania podczas przechodzenia przez miażdżycowo zmienione tętnice - autarmatyczna końcówka - dwudzielny prześwit - system OTW - balon wykonany z duralinu | 70 | sztuka |  |  | 0 | 0
8. | Filtr żylny przeciwzatorowy stało-czasowy - filtr stało-czasowy p/zatorowy do żyły głównej - możliwość usunięcia filtru do 12 dni po implantacji lub implantacja na stałe - filtr zbudowany ze szkieletu nitinolowego - filtr samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu - naturalna średnica filtra 35mm - długość filtra nierozprężonego 67mm - pasujący do maksymalnie 30mm szerokości naczynia - konstrukcaja koszyczka filtru symetryczna - SDS (system wprowadzający) 6F - długość zestawu 55 lub 90 cm - filtr stosowany uniwersalnie (femoral, jugular), z podwójnym filtrowaniem - prowadnik filtru pokryty PTFE i teflonem .035” z 3mm końcówką w kształcie J, 150 lub 260cm długości - koszulka wprowadzająca 6F z markerem na końcówce, dobrze widocznym w obrazie rtg | 150 | sztuka |  |  | 0 | 0
9. | Niskoprofilowy stentgraft do zaopatrzenia tętniaka aorty brzusznej o krętej, wąskiej anatomii/ Stentgraft nitynolowy do aorty brzusznej o pokryciu dacronowym. Materiał naniesiony na samorozprężalny szkielet nitynolowy o budowie segmentowej wyciętej laserowo. Nisko profilowy system wprowadzający dla Main Body 14F OD (tylko 16F OD dla Main Body o średnicy 34mm), od strony ipsilateralnej wyposażony w koszulkę hydrofilną, zbrojoną o grubości ściany 0,5F. System umożliwiający zaopatrzenie tętniaka o szyi proksymalnej o minimalnej długości 10mm. Zakres leczenia dla body od 17 do 31 mm, dla odnóg od 7 do 22 mm. Markery pozwalające na dokładne pozycjonowanie stentgraftu. Stentgraft składający się z trzech części: główna część, czyli main body z dwoma nogami oraz dwie nogi ipsilateralna i kontralateralna.W górnej części body umieszczone haki 8 lub 10 sztuk do mocowania nad poziomem nerek. W górnej części bez pokrycia materiałem. Po obu stronach "in-situ sizing" tzn możliwość dopasowania długości odnóg. | 20 | sztuka |  |  | 0 | 0
10. | Prowadnik - sztywny, dobrze sterowalny prowadnik do CTO, wypośrodkowany, miękka końcówka, distal tip radio, długość: 180-300cm, dedykowany do cewnika ułatwiającego powrót do właściwego światła naczynia z pozycji wyżej wymienionej | 40 | sztuka |  |  | 0 | 0
11. | Zamykacz oparty na mechanicznym zamknięciu z użyciem balonu wewnątrz naczynia i zewnątrznaczyniowego uszczelniacza dwuwarstwowego z PGA, gdzie pierwsza warstwa aktywnie przywiera do ściany naczynia. System umożliwia zamknięcie naczynia bez pozastawienia czegokolwiek w świetle wewnętrznym arterii. Uszczelniacz podlega absobcji w ciągu 30 dni. Zestaw składa się z cewnika balonowego z integralnym uszczelniaczem, strzykawki o pojemności 10 ml. Dostępny w średnicach 5,6,7F. | 600 | sztuka |  |  | 0 | 0
12. | Prowadniki sztywne: - końcówka prowadnika atraumatyczna giętka, prosta lub „J” 1.5, 3 mm - prowadnik o trzonie stalowym pokryty PTFE lub teflonem - prowadniki zapewniające dobrą manewrowalność, skonstruowane z jednolitego rdzenia z oplotem - długości 150, 180, 260 cm, - średnica 0,038” i 0,065” - dobre kontrastowanie w rtg | 60 | sztuka |  |  | 0 | 0
13. | Zestaw do usuwania filtra żylnego o średnicy 8-10F i długości 80cm z końcówką widoczną w skopii | 50 | sztuka |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(11)
DFP.271.68.2025.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr … do umowy
| Część nr: | 11 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Wewnątrznaczyniowa głowica ultradźwiękowa elektroniczna (IVUS) o rozdzielczości od 10 MHz do 20 MHz , w postaci cewnika o długości roboczej min. 90 cm do max 150 cm (±5cm), -Możliwość wprowadzenie do światła naczynia z użyciem cewnika o śr. min. 5F (śr. wewnętrzna 0,56”) oraz prowadnika o min. średnicy 0,014”, -Dostępne różne średnice obrazowania 20 mm, 24 mm, 60 mm, -Cewnik nie wymaga wstępnego przygotowania do badania (system plug & play). | 500 | sztuka |  |  | 0 | 0
2. | Jednorazowy system do aterektomii w naczyniach obwodowych z przednim ostrzem i śrubą Archimedesa z rękojeścią zawierającą silnik zasilany baterią, średnice systemu: 1.5mm; 1.8mm; 2.2mm;2.4mm kompatybilne z dedykowanymi prowadnikami 0,014" | 70 | sztuka |  |  | 0 | 0
3. | Prowadnik 0.014", 300cm dedykowany do aterektomii. | 50 | sztuka |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa / Typ Producent dzierżawionego aparatu |  |  | Czynsz dzierżawny brutto* za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto* za 36 miesięcy
4. | Dzierżawa konsoli do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej | 36 | miesięcy |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
| Wymagania graniczne dla dzierżawionego sprzętu (konsola do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej): | Parametr Wymagany # ^:
| 1. Rok produkcji min. 2023. | TAK, podać rok produkcji |  | Parametr Oferowany - rok produkcji sprzętu:
| 2. Aparat kompatybilny z pozycjami od 1 do 3. | TAK
| 3. Możliwość ultrasonografii naczyń wieńcowych i obwodowych | TAK
| 4. Automatyczne rozpoznanie rodzaju sondy | TAK
| 5. Możliwość wyświetlania obrazów w różnych projekcjach-przekroje wzdłużne i poprzeczne | TAK
| 6. Funkcja wspomagania interpretacji światła naczyniowego oraz obrazowania obecności krwi w naczyniu | TAK
| 7. - Cyfrowy format przechowywania i wyszukiwania obrazów na DVD | TAK
| 8. Możliwość uaktualniania oprogramowania, instrukcja obsługi w języku polskim, komunikaty na ekranie i obsługa w języku polskim. | TAK
| 9. Dotykowy kolorowy monitor | TAK
# Oświadczamy, że oferowany sprzęt (w ramach dzierżawy) spełnia wszystkie postawione wymagania graniczne dla dzierżawionego sprzętu.
UWAGA! ^ Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych dla dzierżawionego sprzętu (przedstawionych powyższej w tabeli wymagań granicznych) spowoduje odrzucenie oferty.
Warunki serwisu dla dzierżawionego sprzętu:
1. Urządzenie kompletne, gotowe do pracy bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów ( poza materiałami jednorazowego użytku). 2. Serwis w okresie dzierżawy: w cenie umowy dzierżawy. 3. Przeglądy techniczne zgodnie z zaleceniami producenta w okresie dzierżawy lub zapewnienie, że przez cały okres dzierżawy urządzenie będzie mieć aktualny przegląd techniczny – w cenie umowy dzierżawy. 4. Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie dzierżawy (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) – do 3 dni. 5. Zapewnienie aparatu zastępczego, wolnego od wad, o parametrach nie gorszych od modelu ujętego w umowie w przypadku czasu naprawy przekraczającego 3 dni (dotyczy dni roboczych). 6. Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi, paszporty techniczne, stosowne atesty, certyfikaty / dopuszczenia na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych/jeśli dotyczy. 7. Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD). 8. Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy. 9. Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego. 10. Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego, w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny. 11. Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie aparatu przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem aparatu. 12. Wraz z dostawą podpisany protokół odbioru ze wskazaniem numerów seryjnych urządzeń dzierżawionych. 13. Każdorazowa wymiana urządzenia na nowy powinna być zgłoszona do Działu Aparatury w raz z numerami seryjnymi, które są wymieniane.
Poz. | Koszt zużycia energii elektrycznej dzierżawionego urządzenia |  |  | Założony czas pracy urządzenia w godzinach [h] | Przyjęty koszt 1 kWh [zł] | Moc oferowanego urządzenia w watach [W] | Koszt zużycia energii elektrycznej
4. | Konsola do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej |  |  | 180 | 0.71 |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(12)
DFP.271.68.2025.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr … do umowy
| Część nr: | 12 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Stentgraft obwodowy samorozprężalny - wykonany z nitinolu pokrytego wewnętrznie PTFE - bezszwowe łączenie szkieletu stentu z materiałem pokrywającym - spoiny laminowane - średnica 5-8 mm - długość 25 cm - kompatybilny z prowadnikami: 0,014”; 0,018”; 0,035” - możliwość łączenia stentgraftów teleskopowo, powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową - średnica zestawu wprowadzającego 6-8F - elastyczny system umożliwia implantację w krętych naczyniach obwodowych | 40 | sztuka |  |  | 0 | 0
2. | Stentgraft obwodowy samorozprężalny - wykonany z nitinolu pokrytego wewnętrznie PTFE - bezszwowe łączenie szkieletu stentu z materiałem pokrywającym - spoiny laminowane - średnica 5-10 mm - długość 15 cm - kompatybilny z prowadnikami: 0,014”; 0,018”; 0,035” - możliwość łączenia stentgraftów teleskopowo - powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową - średnica zestawu wprowadzającego 6-8F - elastyczny system umożliwia implantację w krętych naczyniach obwodowych - możliwość zamiany na stentgraft obwodowy montowany na balonie o śr. 5-16 mm i dł. 15-79 mm, kompatybilny z koszulkami: 7-8 F, powierzchnia wewnętrzna pokryta powłoką heparynową. | 45 | sztuka |  |  | 0 | 0
3. | Stentgraft obwodowy samorozprężalny - wykonany z nitinolu pokrytego wewnętrznie PTFE - bezszwowe łączenie szkieletu stentu z materiałem pokrywającym - spoiny laminowane - średnica 5-13 mm - długość 10 cm - kompatybilny z prowadnikami: 0,014”; 0,018”; 0,035”, - możliwość łączenia stentgraftów teleskopowo - powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową, - średnica zestawu wprowadzającego 6-10F - elastyczny system umożliwia implantację w krętych naczyniach obwodowych. | 35 | sztuka |  |  | 0 | 0
4. | Stentgraft obwodowy samorozprężalny - wykonany z nitinolu pokrytego wewnętrznie PTFE; - bezszwowe łączenie szkieletu stentu z materiałem pokrywającym - spoiny laminowane - średnica 5-13 mm, - długość 2,5 cm i 5 cm; - kompatybilny z prowadnikami: 0,014”; 0,018”; 0,035”, - możliwość łączenia stentgraftów teleskopowo, - powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową, - średnica zestawu wprowadzającego 6-10F, - elastyczny system umożliwia implantację w krętych naczyniach obwodowych. | 35 | sztuka |  |  | 0 | 0
5. | Endoproteza rozgałęziona do zaopatrywania tętnic biodrowych (Iliac Branch Endoprostesis - IBE). System dwuelementowy: - Komponent do tetnicy biodrowej wspolnej/zewnetrznej (Iliac Branch Component - IBC) - Komponent do tetnicy biodrowej wewnetrznej (Internal Iliac Component - II - Stentgraft rozwidlony o budowie dwumodułowej - Stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokrytego materiałem PTFE - Bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem (spoiny laminowane) - Dwuetapowy system rozprężania dajacy możliwość repozycji głównego ramienia stentgraftu(IBC) - Bardzo dobra widoczność w obrazie RTG (markery cieniujące) - Niski profil zestawu wprowadzającego – 16 Fr dla części głównej stentgraftu (IBC) i 12 F dla komponentu do tętnicy biodrowej wewnętrznej (IIC) - Możliwość połączenia stentgraftu IBE ze stentgraftem brzusznym Excluder (system zin-tegrowany z systemem Excluder) - Elastyczność zestawu wprowadzającego i stentgraftu umożliwia pokonywanie zagięć kątowych oraz stosowanie w krętych naczyniach biodrowych - Możliwość rotacji głównego ramienia stentgraftu (IBC) w celu ułatwienia kaniulacji tętni-cy biodrowej wewnętrznej - część głowna stentgraftu (IBC) umożliwia uszczelnienie dystalne w tętnicy biodrowej zewnętrznej o średnicy od 6,5 mm do 25 mm - część do tętnicy biodrowej wewn. (IIC) umożliwia uszczelnienie dystalne w tętnicy bio-drowej wewnętrznej o średnicy od 6,5 do 13,5 mm | 10 | sztuka |  |  | 0 | 0
6. | Stentgraft piersiowy z etapowym systemem uwalniania - CTAG - Szkielet stentgraftu zbudowany z nitinolu - Pokrycie stentgraftu materiałem PTFE na całej długości - Bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem - za pomocą taśmy laminowej - Etapowy system uwalniania - System wprowadzający - 18, 20, 22, 24 Fr - Długość stentgraftu: od 10 do 20 cm - Stengraft pozwala na zaopatrzenie aorty o średnicy od 16 do 42 mm - Giętki system wprowadzający i konstrukcja zapewniają idealne przyleganie stentgraftu do ściany aorty oraz umożliwiają leczenie pacjentów z ostrym łukiem aorty - W skład zestawu wchodzi jeden stentgraft z systemem wprowadzającym (koszulka, cewnik balonowy | 10 | sztuka |  |  | 0 | 0
7. | Stentgraft aortalny brzuszny z podnerkowym systemem mocowania - Rozwidlony o budowie wielomodułowej- - Wykonany z drutu nitinolowego pokrytego materiałem PTFE - Umocowanie podnerkowe w postaci haczyków - Bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem (spoiny laminowane) - Szeroki zakres rozmiarów: część aortalna – do średnicy aorty od 19 do 32 mm, część biodrowa – do średnicy tętnic biodrowych od 8 do 25 mm - Możliwość repozycji głównego ramienia stentgraftu pozwalającej na precyzyjne ustawie-nie jego górnej części pod tętnicami nerkowym - Bardzo dobra widoczność w obrazie RTG (markery cieniujące) - Niski profil zestawu wprowadzającego – od 12 Fr do 18 F - 2 Koszulki wprowadzające i cewnik balonowy w zestawie - Zestaw trzyelementowy (ramię główne, noga kontralateralna, przedłużka biodrowa lub aortalna) | 10 | sztuka |  |  | 0 | 0
8. | Koszulka naczyniowa z zastawką hemostatyczną- DSF - zbrojona, pokryta powłoką hydrofilną - posiadająca dwa porty, jeden do podawania kontrastu, drugi do napełniania zastawki hemostatycznej solą fizjologiczną - długość robocza: 33 cm - profil: 10F, marker w postaci opaski na końcu koszulki. | 10 | sztuka |  |  | 0 | 0
9. | Koszulka naczyniowa z zastawką hemostatyczną- DSF - zbrojona, pokryta powłoką hydrofilną - posiadająca dwa porty, jeden do podawania kontrastu, drugi do napełniania zastawki hemostatycznej solą fizjologiczną - długość robocza: 33 cm - profil: 12-18F, marker w postaci opaski na końcu koszulki. | 10 | sztuka |  |  | 0 | 0
10. | Koszulka naczyniowa z zastawką hemostatyczną- DSF - zbrojona, pokryta powłoką hydrofilną - posiadająca dwa porty, jeden do podawania kontrastu, drugi do napełniania zastawki hemostatycznej solą fizjologiczną - długość robocza: 33 cm - profil: 20-24F, marker w postaci opaski na końcu koszulki. | 10 | sztuka |  |  | 0 | 0
11. | Koszulka naczyniowa z zastawką hemostatyczną- DSF - zbrojona, pokryta powłoką hydrofilną - posiadająca dwa porty, jeden do podawania kontrastu, drugi do napełniania zastawki hemostatycznej solą fizjologiczną - długość robocza: 33 cm - profil: 26F, marker w postaci opaski na końcu koszulki. | 5 | sztuka |  |  | 0 | 0
12. | Proteza naczyniowa osadzana z dostępu AV do wczesnej kaniulacji - dwie warstwy PTFE, środkowa warstwa z uszczelniającego elastomeru - warstwa wewnętrzna z kowalencyjnie związaną mikronizowaną heparyną - heparyna utrzymująca się na powierzchni protezy przez minimum 12 tygodni (potwierdzone badaniami) - proteza rozciągliwa - umożliwia kłucie po 24 godzinach - samouszczelniająca budowa zmniejsza krwawienie w czasie szycia i nakłuwania protezy - konfiguracja prosta - średnica wewnętrzna 6mm, długość protezy 40 cm | 5 | sztuka |  |  | 0 | 0
13. | Proteza naczyniowaosadzana z dostępu AV do wczesnej kaniulacji - dwie warstwy PTFE, środkowa warstwa z uszczelniającego elastomeru - warstwa wewnętrzna z kowalencyjnie związaną mikronizowaną heparyną - heparyna utrzymująca się na powierzchni protezy przez minimum 12 tygodni (potwierdzone badaniami) - proteza rozciągliwa - umożliwia kłucie po 24 godzinach - samouszczelniająca budowa zmniejsza krwawienie w czasie szycia i nakłuwania protezy, konfiguracja zwężająca się - średnica wewnętrzna 4-7mm, długość protezy 45 cm | 5 | sztuka |  |  | 0 | 0
14. | Szew typu GORE-TEX® - niewchłanialne nici monifilamentowe z materiału PTFE - porowata struktura szwu umożliwia przymocowanie go do igieł o średnicy bliskiej średnicy nici bez osłabiania siły przyczepu - budowa szwu sprzyja przywieraniu do tkanek i zmniejsza wyciek płynów w miejscu wkłucia - bezbarwny, elastyczny - opakowanie zawiera 12 saszetek Igła ostra (tnąca) | 60 | sztuka |  |  | 0 | 0
15. | Cewnik balonowy z balonem trójpłatowym z poliuretanu - konstrukcja umożliwia napełnienie balonów bez pełnego zablokowania przepływu krwi w tętnicy - szybkie i równomierne napełnianie i opróżnianie balonów - znaczniki radiocieniujące wskazujące pozycje krawędzi balonów - dedykowany na prowadnik 0,035 cala - kompatybilny z koszulką naczyniową 18 F - dostępny w dwóch rozmiarach: 1. napełnienie od średnicy 16 mm do średnicy 32 mm 2. napełnienie od średnicy 26 mm do średnicy 42 mm | 10 | sztuka |  |  | 0 | 0
16. | Proteza Naczyniowa z heparyną, cienkościenna, rozciągliwa, zbrojona usuwalnymi pierścieniami- średnica 6,7, 8 mm i długość 80cm. | 10 | sztuka |  |  | 0 | 0
17. | Proteza Naczyniowa z heparyną, cienkościenna, rozciągliwa, zbrojona usuwalnymi pierścieniami- średnica 6 i 8 mm, długość 90cm. | 5 | sztuka |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(13)
DFP.271.68.2025.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr … do umowy
| Część nr: | 13 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Stentgraft wielomodułowy dwuelementowy Stentgraft z fiksacją nadnerkową do zaopatrywania tętniaków aorty brzusznej. Wielomodułowy, składający się z dwóch niezależnie wprowadzanych elementów i przedłużki dystalnej po stronie zarówno ipsilateralnej jak i kontrlateralnej. System nie wymaga łapania nóżki. Każdy z elementów jest wprowadzany osobno do światła naczynia pacjenta. System zbudowany z nitinolu i pokryty poliestrem. Markery które nie przepuszczają promieniowania wykonane są z drutu tantalowego. Stentgraft dostępny w następujących rozmiarach: − standardowa długość każdego z endograftów części aortalnej w rozmiarze 90 mm − średnica części aortalnej w rozmiarach od 24, 27 i 30 mm. Zagięcie kątowe szyi aorty podnerkowo do 60 stopni. Standardowa długość nóżki wynosi 65 mm. Średnica części biodrowej w rozmiarach od 10 - 21 mm. System wprowadzający o średnicy 14f dla części głównych stentgraftu i 14f dla części biodrowych. Hydrofilne pokrycie systemu wprowadzającego. W zestawie komplet części stentgraftu potrzebnych do zaopatrzenia tętniaka W zestawie – ilość części potrzebna do zaopatrzenia tętniaka, dwa prowadniki sztywne oraz balon niskociśnieniowy do doprężenia stentgraftów. cewnik pigtail, koszulki.# | 60 | sztuka |  |  | 0 | 0
2. | Stentgraft brzuszny – zagięcie szyi tętniaka od 0-90 stopni Stentgraft z fiksacją podnerkową do zaopatrywania tętniaków aorty brzusznej. Wielomodułowy, składający się z dwóch elementów: jednego głównego body z nóżką ipsilateralną i przedłużki dystalnej po stronie kontrlateralnej. Każdy z elementów jest wprowadzany osobno do światła naczynia pacjenta. System zbudowany z nitinolu i pokryty poliestrem. Stentgraft dostępny w następujących rozmiarach: - standardowa długość body w rozmiarach od 81 do 126 mm - standardowa długość nóżki ipsilateralnej w rozmiarach 63 i 80 mm - średnica części aortalnej w rozmiarach 24, 27 i 31 mm, Przedłużka proksymalna w rozmiarach: - średnica 24, 27 i 31 mm, - długość 38 mm Zagięcie kątowe szyi aorty podnerkowo od 0 do 90 stopni. Standardowa długość nóżki kontrlateralnej w rozmiarach od 56 do 106 mm. Średnica części biodrowej w rozmiarach od 10 do 20 mm . Dodatkowa przedłużka dystalna w rozmiarach: - średnica od 10 do 20 mm, - długość 51 i 82 mm. System wprowadzający o średnicy 18F dla części głównych stentgraftu i 16F dla części biodrowych . Hydrofilne pokrycie systemu wprowadzającego. W zestawie komplet części stentgraftu potrzebnych do zaopatrzenia tętniaka W zestawie – ilość części potrzebna do zaopatrzenia tętniaka, dwa prowadniki sztywne oraz balon niskociśnieniowy do doprężenia stentgraftów. cewnik pigtail, koszulki.# | 20 | sztuka |  |  | 0 | 0
3. | Stentgraft z fiksacją nadnerkową do zaopatrywania tętniaków aorty brzusznej. Wielomodułowy, składający się z dwóch niezależnie wprowadzanych elementów aortalnych (endograftów w kształcie litery D) z przygotowaną wcześniej na podstawie badania angio TK pacjenta fenestracją do tętnic nerkowych i przedłużki dystalnej po stronie zarówno ipsilateralnej jak i kontrlateralnej. System nie wymaga łapania nóżki. Każdy z elementów jest wprowadzany osobno do światła naczynia pacjenta. System zbudowany jest z nitinolu i pokryty poliestrem. Markery które nie przepuszczają promieniowania wykonane są z drutu tantalowego. Stentgraft dostępny w następujących rozmiarach: −standardowa długość każdego z endograftów części aortalnej w rozmiarze 90 mm −średnica części aortalnej w rozmiarach od 24, 27 i 30 mm. −fenestracje (okienka na tętnice nerkowe) przygotowywane indywidualnie zgodnie z anatomią naczyń trzewnych danego pacjenta Zagięcie kątowe szyi aorty podnerkowo do 60 stopni. Standardowa długość nóżki wynosi 65 mm. Średnica części biodrowej w rozmiarach od 13 - 21 mm. System wprowadzający o średnicy 14f dla części głównych stentgraftu i 14f dla części biodrowych. Hydrofilne pokrycie systemu wprowadzającego. | 5 | sztuka |  |  | 0 | 0
4. | Prowadnik pokryty PTFE do zabiegów wewnątrznaczyniowych. Rozmiar 0,035" i 260 cm długości z zagiętą końcówką w literę U. | 15 | sztuka |  |  | 0 | 0
5. | Prowadnik hydrofilny do zabiegów wewnątrznaczyniowych, rozm. 0,035" dł. 260cm, z końcówką prostą i zagiętą, sztywne. | 15 | sztuka |  |  | 0 | 0
6. | Koszulka do zabiegów wewnątrznaczyniowych. Rozmiar 4F-8F, dł. Od 7cm do 23cm. W skład zestawu wchodzą: igła, koszulka, indtroduktor wprowadzający, skalpel. Igła o średnicy 0,038" | 15 | sztuka |  |  | 0 | 0
7. | Koszulka do zabiegów wewnątrznaczyniowych. Rozmiar 9F-10F, dł. Od 7cm do 23cm. W skład zestawu wchodzą: igła, koszulka, indtroduktor wprowadzający, skalpel. Igła o średnicy 0,038" | 15 | sztuka |  |  | 0 | 0
8. | Cewnik angiograficzny o średnicy zewn. 4-6F, średnicy wewn. 0,038", dł. Od 65 do 125 cm. Cewnik posiada zakończenia:JL3.5, JL4.0, JL4.5, JL5.0, JL6.0 ; JR3.5, JR4.0, JR4.5, JR5.0, JR6.0 ; AL1, AL2, AL3, AL4 ; AR1, AR2, AR3 ; TIG ; PIG, LCB, RCB ; IM ; CIM; MPA. | 15 | sztuka |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
# Zamawiający wymaga udostępnienia komputera wraz z oprogramowaniem potrzebnym do wymiarowania w ramach wynagrodzenia umownego.

## część_(14)
DFP.271.68.2025.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 14 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Stentgraft do leczenia tętniaków aorty brzusznej (wąska aorta) z możliwością fiksacji podnerkowej jak i nadnerkowej; Możliwość fiksacji na rozwidleniu aorty i możliwość otwarcia systemu w wąskiej aorcie; Możliwość Implantacji protezy wewnątrznaczyniowej z dostępu chirurgicznego 17F po jednej stronie i z nakłucia tętnicy 7F po stronie przeciwnej przy spełnionych warunkach anatomicznych układu naczyniowego pacjenta; Główny element jednomodułowy w rozmiarach w zakresie od 22 mm do 28 mm z możliwością zwiększenia średnicy do 34 mm przy zastosowaniu przedłużki proksymalnej. Odnogi biodrowe o średnicy 13, 16 i 20 mm z możliwością zwiększenia średnicy do 25 mm przy zastosowaniu przedłużki dystalnej dla wszystkich rozmiarów stentgraftów rozwidlonych. W zestawie komplet części stentgraftu potrzebnych do zaopatrzenia tętniaka. W zestawie – ilość części potrzebna do zaopatrzenia tętniaka, dwa prowadniki sztywne oraz balon niskociśnieniowy do doprężenia stentgraftów. cewnik pigtail, koszulki.# | 20 | sztuka |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
#Zamawiający wymaga dostarczenia narzędzi do wymiarowania wraz z dedykowanym oprogramowaniem w ramach wynagrodzenia umownego.

## część_(15)
DFP.271.68.2025.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 15 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Stent samorozprężalny 0,035" wykonany z nitinolu. Specjalny, wycinany laserem z rury nitinolowej, wzór zapewnia konstrukcję o dużej sile radialnej i dużej elastyczności; 8 złotych znaczników na obu końcach stentu zapewnia najlepszą widoczność umiejscowienia i uwolnienia stentu; Poziome łączniki i konstrukcja otwarto-komórkowa typu Z zapewniają, że stent nie ulega skróceniu po uwolnieniu; Jednostopniowy system dostarczania oraz koszula wprowadzająca Flexor z zakończeniem typu coil zapewniają odporność na zginanie i markerem w części dystalnej, Dostępne rozmiary: średnica 5-10mm; w zakresie długości: 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 170, 200 mm; dostępne stenty o średnicy 12-14 mm w długościach 40, 60, 80 mm, dł. shaftu 80, 125 cm. | 15 | sztuka |  |  | 0 | 0
2. | Stentgraft aortalny duże średnice: Stentgraft zbudowany z rozprężanego na balonie stentu kobaltowo-chromowego (L605) powleczonego wszczepialnym materiałem ePTFE. Stentgraft łączy małe skracanie z dużą siłą radialną. Średnice: 18, 20, 22, 24 mm w przedziale długości 27-48 mm. długość zestawu wprowadzającego 120 cm, Kompatybilny z koszulą 14F. | 250 | sztuka |  |  | 0 | 0
3. | Stengraft aortalny rozprężany na balonie Stengraft aortalny rozprężany na balonie: kobaltowo-chromowy powlekany ePTFE; śr.12,14,16 mm; dł.19,29,39,49,59mm (dla śr.12 i 14mm) oraz 19,29,38,48,58mm (dla śr.16mm); dł. shaftu 75 i 120 cm.; kompatybilny z koszulką 9F) (śr.12mm) i 11F (śr.14,18mm.) | 70 | sztuka |  |  | 0 | 0
4. | Prowadnik długi hydrofilny typu Raoadrunner: prowadnik nitynolowy, powleczony biokompatybilna powłoką hydrofilną; dystalna część rdzenia taperowana zawierajaca platynowa spirale zwiększającą widoczność w skopii na zewnątrz pokryty poliuretanową osłonką; końcówka angled; dostarczany z uchwytem umożliwiającym rotację; średnica prowadnika 0.035" w długościach 260 cm; Dostępna wersja z nitynolowym, zwężanym rdzeniem z poliuretanową powłoką impregnowaną wolframem w celu zwiększenia widoczności, trwałą i wytrzymałą powłoką hydrofilną zapewniającą ciągłość materiału; końcówki prosta i angled w zakresie długości , 260 cm, 320 cm w zakresie śr. 0,018", 0,035", w sztywności standard. Sztywność stiff w śr. 0,035" i długościach 260, 320 mm, końcówki prosta i angled. W zestawie dostarczany uchwyt umożliwiający rotację oraz łopatkowy element do prostowania i wprowadzania prowadnika. | 200 | sztuka |  |  | 0 | 0
5. | Stentgraft obwodowy zbudowany z rozprężanego na balonie stentu kobaltowo-chromowego (L605) powleczonego wszczepialnym materiałem ePTFE. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035", system OTW, dł. shaftu 75cm i 120cm, dwa markery platynowo/irydowe umieszczone w balonie,śr. stentgraftu: 5, 6, 7, 8, 9, 10mm; dł. stentgraftu: 18, 22, 28, 38, 58mm (dla śr. 5 i 6mm) dł. 18, 23, 27, 37, 57mm (dla śr. 7mm); dł. 27, 37, 57mm(dla śr. 8, 9 i 10mm) kompatybilny z koszulka 6F i 7F. RBP 12-13bar; NBP 8-9bar. | 70 | sztuka |  |  | 0 | 0
6. | Igła angiograficzna średnica 21 G, długości 2.5, 4, 5, 7, 9, 15 cm | 600 | sztuka |  |  | 0 | 0
7. | Prowadniki specjalistyczne o najwyższej sztywności: rdzeń zbudowany z litego drutu stalowego ekstra szywnego lub ultrasztywnego, w części dystalnej taperowany, oplot stalowy pokryty teflonem, tip prowadnika połączony z rdzeniem drutem bezpieczeństwa. Prowadnik o średnicy 0,035 cala i 0,038 cala oraz długości 145, 180, 260, 300 cm. Giętka, prosta końcówka o długości 3 cm. Końcówka prowadnika gietka w kształcie "J" o promieniu 3 mm w dł. 145 cm i 260 cm i śr. 0,035", 0,038". Dostępne wersje z miękkim stalowym oplotem w części dystalnej taperowanej, której można nadać różny kształt. Giętka końcówka o długości 4 cm, 7 cm. Prowadnik o średnicy 0,035 cala i długości 90, 145, 180 cm. Końcówka prowadnika prosta lub w kształcie "J" o promieniu 3 mm. Prowadnik z podwójnie zakrzywioną końcówką giętką na dystalnym odcinku 4 cm, zawiera wewnętrzny zloty coil o dł. 15 cm w śr. 0,035" i dł. 260, 300cm. Dostępny prowadnik z rdzeniem typu heavy duty, długa na 1,5 cm elastyczna końcówka i wzmocnioną końcówką „J” ze średnica zagięcia 1,5 cm; długość ścięcia 4,5 cm; prowadnik o śr. 0,035" i długościach 145, 180, 260 cm. | 50 | sztuka |  |  | 0 | 0
8. | Spirale embolizacyjne obwodowe platynowe z dakronowymi włoskami: wykonane z platyny z dakronowymi włoskami; Syntetyczne włókna przyspieszające powstawanie zakrzepów do szybkiej embolizacji. Wyprostowana spirala - drut o średnicy 0,018" i 0,035". Dostarczane z węższym końcem jako pierwszym (standardowo) lub z szerszym końcem jako pierwszym (sufiks -LEF na specjalne zamówienie). Po uwolnieniu średnica w części proksymalnej od 3 mm do 10 mm, średnica w części dystalnej od 2 mm do 5 mm. Różne kombinacje średnica/ długość. Dostępne wersje spiral wykonane z drutu platynowego 0,018". Długość wyprostowanej mikrosprężynki 3, 5, 7, 14 cm. Średnica sprężynki po uwolnieniu od 2 mm do 10 mm. Wersja spirali wykonana z drutu platynowego o średnicy 0,035". Długość wyprostowanej sprężyny 7, 14, 20 cm, średnica sprężynki po uwolnieniu 4-20 mm. Różne kombinacje średnica/ długość. | 30 | sztuka |  |  | 0 | 0
9. | Spirale embolizacyjne obwodowe aferromagnetyczne, z dakronowymi włoskami przyspieszającymi embolizację; wykonane ze stopu Inconel o większej sile radialnej niż platynowe, bezpieczne do stosowania w rezonansie magnetycznym , dostępne w dwóch rozmiarach: kompatybilne z cewnikami o średnicy 0.035" i 0.038". Średnice spirali po uwolnieniu od 3 mm do 20 mm, długości wyprostowanej spirali od 2 do 20cm w różnych kombinacjach długość / średnica. | 3000 | sztuka |  |  | 0 | 0
10. | Długie koszule typu Flexor z elastycznym poszerzadłem i hemostatyczną zastawką: miękkie poszerzadło dla lepszego prowadzenia; zmienne odcinki dla zwiększonej elastyczności; miękka cieniodajna końcówka dystalna; końcówki w dwóch konfiguracjach: prosta i multipurpose; powłoka hydrofilna; Rozmiary 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12F w zakresie długości 45 cm, 55 cm, 70 cm, 110 cm, akceptujące prowadnik 0,035" z zastawką typu Check Flow. Dostępna wersja z zastawką hemostatyczną typu Check Flow i portem bocznym; kompatybilne z prowadnikami w zakresie 0,018", 0,035"; 0,038"; Wykonana z PTFE, spiralne zbrojenie koszulki, atraumatyczna końcówka z markerem. Hydrofilne pokrycie koszulki i poszerzacza, krzywizny: 4F i 5F w dł. 90, 110 cm; oraz 6F w dł. 90 cm. Dostępna koszula w rozmiarze 10, 12F o dł. 40 cm, 80 cm z końcówką prostą (RB). Wersja z bocznym ramieniem (y-conector): kompatybilne z prowadnikami 0,038". Marker na końcu koszulki. Wykonana z PTFE, spiralne zbrojenie koszulki. Dostępna wersja koszuli do tętnic szyjnych z atraumatyczną końcówką, z 3 lub 2-stopniową strefą przejściową. Koszulka wraz z poszerzaczem, hydrofilna na całej długości. Ręcznie regulowana 5F, 6F. Długość koszulki: 90 cm. Duże światło wewnętrzne: od 0,074" w 5F i 0,087" w 6F. Dostępne długie koszulki o dużych średnicach: zbudowane z polimeru odpornego na złamania lub teflonowe atraumatyczne, precyzyjne temperowanie koszulki do rozszerzacza, szczelna zastawka hemostatyczna zaopatrzona w system zatrzaskowy współpracujący z rozszerzaczem oraz boczny kranik z możliwością płukania lub podawania kontrastu. Koniec koszulki zaopatrzony w cieniodajną opaskę dobrze widoczną w skopii. Kompatybilne z prowadnikiem 0,038"; Średnice koszulek: 10F dla dł. 30, 45 cm; śr. 12F i 14F dla dł. 30, 45, 80 cm; śr. 16F dla dł. 30, 45, 70 cm, śr. 18F dla dł. 30 cm | 400 | sztuka |  |  | 0 | 0
11. | Duże koszulki wprowadzajace: zestaw wprowadzający składający się z koszulki zbudowanej z elastycznego polimeru FEP wyposażonej w zastawkę hemostatyczną z kranikiem bocznym do płukania, długość koszulki 25cm i 40 cm dla śr 20F, długość 25cm dla śr 22F i 24F. | 100 | sztuka |  |  | 0 | 0
12. | Stentgraft aorty brzusznej uniwersalny (wieloczęściowy) posiadający pokrycie z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych. Stent zbudowany na bazie Z stentu stalowego / nitinolu (do wyboru przez operatora) dającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dużej wytrzymałości radialnej. Stentgraft składający się z części głównej (body) oraz nogawek kontralateralnej – przedłużającej krótszą nogawkę stentgraftu i ipsilateralna, przedłużająca dłuższą nogawkę; posiadający fiksację nadnerkową za pomocą wolnego segmentu wyposażonego w kolce zapewniające trwałe umiejscowienie stentgraftu w szyi tętniaka. Dostarczony w formie załadowanej do systemu wprowadzającego o średnicy 18– 22F dla stentgraftu stalowego lub 16-17F dla stentgraftu nitinolowego (body) i 14-16F dla stentgraftu stalowego lub 12-14F dla stentgraftu nitinolowego (nogawki). Introducer wyposażony w cięgna pozwalający na bezpiecznie i precyzyjne lądowanie w zaplanowanych miejscach, w dilatatator i koszulkę naczyniowa będącą integralną częścią zestawu. Zakresy średnic: body 22 – 36 mm dla obu typów stentgrfatów; nogawki 9 - 24 mm przy długościach roboczych: 39-122mm (stentgraft stalowy) i 42-125mm (stentgraft nitinolowy) Stentgraft dostarczany jest wraz ze sztywnym prowadnikiem oraz cewnikiem balonowym do doprężeń | 5 | sztuka |  |  | 0 | 0
13. | Stentgraft aorty piersiowej jedno lub wieloczęściowy posiadający pokrycie z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych . Stent zbudowany na bazie stalowego Z- stentu dającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężenia przy dużej wytrzymałości radialnej z możliwością zastosowania dystalnej części w postaci segmentowego stentu stalowego bez pokrycia. Dostępne rozmiary: 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 mm średnicy i długościach 115 – 218mm. Dodatkowo dostępny stentgraft piersiowy nitinolowy posiadający freeflow (wolny segment) w części proksymalnej i dystalnej, z możliwością zastosowania proksymalnych elementów temperowanych, o średnicy od 24 do 46mm i długości do 233mm. Stentgraft dostarczany jest wraz ze sztywnym prowadnikiem oraz cewnikiem balonowym do doprężeń. | 5 | sztuka |  |  | 0 | 0
14. | Stentgraft do zaopatrzenia tętniaka tętnicy biodrowej wspólnej przy operacji tętniaka aorty brzusznej: -zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe, -część główna, rozwidlona o średnicach: 12 [mm] (proksymalnie) oraz 10 i 12 [mm] (dystalnie) długości części rozwidlonej - odcinek tętnicy biodrowej wspólnej: 45, 61 [mm] długości części rozwidlonej - odcinek tętnicy biodrowej zewnętrznej: 41, 58 [mm] -dostarczony w formie załadowanej na precyzyjny introducer wyposażony w cięgna zabezpieczające i zwalniające wraz z jednym stentem powlekanym, oraz niezbędnymi do implantacji: pętlą, koszulkami, cewnikami i prowadnikami. | 5 | sztuka |  |  | 0 | 0
15. | Stent-graft z otworkami / rękawkami i otworami / rękawkami również w wersji TB − Zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe. − Projektowany dla pacjenta na indywidualne zamówienie zgodnie z warunkami anatomicznymi. − Pozwala na zaopatrzenie endovaskularne pacjentów z tętniakami w obrębie tętnic nerkowych, pnia trzewnego i tętnicy krezkowej górnej. − Posiada różne rozwiązania w zaopatrzeniu tętnic trzewnych np: dwa otwory plus scalop, 3 otwory plus scalop, 4 rękawki, kombinacja rękawków z otworami w różnej kombinacji rękawków i otworów na tętnice nerkowe, tętnicę krezkową górną i pień trzewny. − Introducer posiada wszystkie elementy charakterystyczne ze stentgraftu typu Flex AAA i TAA i jest kompatybilny z jego elementami dodatkowymi umożliwiając bezpieczną i efektywną implantację − System posiada możliwość korekty położenia po 50 % otwarciu, celem precyzyjnego umiejscowienia wcześniej zaprojektowanych otworów lub rękawków na kluczowe naczynia − Dostarczony w formie załadowanej na introducer wyposażony w cięgna zabezpieczające i zwalniające wraz ze stentami powlekanymi i niepowlekanymi, pętlą, koszulkami, cewnikami i prowadnikami niezbędnymi dla całkowitego wyłączenia tętniaka (ilość elementów dostosowana do konkretnego przypadku) − W uzasadnionych wypadkach, przy odpowiednich warunkach anatomicznych, możliwość dostarczenia stentgraftu z 4 rękawkami do pilnego zabiegu | 5 | sztuka |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(16)
DFP.271.68.2025.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 16 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Zamykacz wkłuć naczyniowych - zamykanie naczynia od wewnątrz (kotwica) i zewnątrz (kolagen) - wszystkie komponenty wchłanialne do 90 dni - System umożliwiający zamykanie otworów po introducerach 5F - 8F - dwa mechanizmy homeostatyczne: mechaniczny (kanapka) i biochemiczny (kolagen) - w zestawie: urządzenie zamykające, koszulka, lokalizator arteriotomii, prowadnik - zamykacze w dwóch rozmiarach: 6F dla wkłucia 5-6F oraz 8F dla wkłucia 7-8 F | 2000 | sztuka |  |  | 0 | 0
2. | Prowadnik hydrofilny - średnice 0,018”, 0,020”, 0,025”, 0,032” 0,035”, 0.038” - dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper) short=1 cm, regular=3 cm oraz long=5 cm - końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J, krzywizna Bolia - rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrola trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej - w poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe - trwała powłoka hydrofilna na całej długości - atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu - dostępne w wersji o standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej - dostępne w opcji z kształtowalną końcówką - kompatybilne ze każdym standardowym cewnikiem diagnostycznym i prowadzącym - długości 50, 80, 120 ,150, 180 cm, 220cm, 260cm, 300 cm | 3500 | sztuka |  |  | 0 | 0
3. | Torquer - Torquer wykonany tylko z elementów z tworzyw sztucznych - Możliwość bezpiecznego stosowania z prowadnikami hydrofilnymi - Mechanizm blokady zwalniany przyciskiem - Żebrowanie ułatwiające manewrowanie prowadnikiem w mokrych rękawiczkach - Przeznaczony do użycia z prowadnikami od 0,018” do 0,038” | 500 | sztuka |  |  | 0 | 0
4. | Koszulka naczyniowa zbrojona / prowadząca / z markerem na końcu z pokryciem hydrofilnym, do crossover, trudnych odejść tętnicy. - koszulka o średnicy 5 - 8 Fr - kompatybilna z prowadnikiem 0,038” - duża średnica wewnętrzna: - 0,076” (1,93 mm) dla 5 Fr - 0,087” (2,20 mm) dla 6 Fr - 0,100” (2,54 mm) dla 7 Fr - 0,114” (2,90 mm) dla 8 Fr - pokrycie hydrofilne na 5, 15 lub 35 dystalnych cm - zbrojona oplotem stalowym – duża odporność na zgięcia i załamania struktury podłużnej, brak owalizacji światła na zgięciu - cała koszulka dobrze widoczna pod skopią - złoty marker 5 mm od końca dystalnego - atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza - boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie koszulki lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji - wyczuwalny, charakterystyczny klik - silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym | 600 | sztuka |  |  | 0 | 0
5. | Zestaw transradialny ( w zestawie koszulka, miniprowadnik, igła) krótka koszulka wykonana z ETFE średnice 4 – 6 Fr, długość 7 cm lub 10 cm w zestawie miniprowadnik 0,025”, 0,021” lub 0,018” o długości 45 cm z prostą końcówką w zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z koszulką, po wprowadzeniu zatrzask łatwo odłamywany jedną ręką atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie introducera lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji - wyczuwalny, charakterystyczny klik silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym - lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką) - ucho do szwu chirurgicznego - Igła 22 G x 38 mm, 21G x 38 mm lub 20G x 38 mm | 500 | sztuka |  |  | 0 | 0
6. | Stenty samorozprężalne do stentowania tętnic szyjnych - Budowa stentu – stent nitinolowy samorozpężalny podwójnie pleciony – double-layer micromesh - Prowadnik kompatybilny 0,014” - Kompatybilny z koszulką prowadzącą 5 F - System doprowadzający RX – długość systemu RX 30 cm - Długość użytkowa stentu 143 cm - Średnice 5 – 10F długości micromesh 16 – 40 mm, długość stentu 22 – 47 mm - średnica oczka stentu 0,375-500 um | 120 | sztuka |  |  | 0 | 0
7. | Prowadnik o budowie hybrydowej w proksymalnej części pokrytej PTFE, oraz dystalnej pokrytej hydrofilnie poliuretanem zawierającym wolfram, - Długość powłoki hydrofilnej w części dystalnej 25 cm, - Proksymalna część prowadnika extra sztywna, - Dystalna końcówka prowadnika zagięta lub prosta, - Dostępne średnice 0,035”, 0,014”, 0,018”, Dlugosci 180, 260 cm dla średnicy 0,035” 180 oraz 300 cm dla średnicy 0,018” 180 oraz 300 cm dla średnicy 0,014” | 100 | sztuka |  |  | 0 | 0
8. | Cewnik wspierający - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” i 0,018" i koszulką 4 Fr - długości 65, 90, 135, 150 cm - trwała powłoka hydrofilna na odcinku dystalnym 40 cm - shaft wzmocniony podwójnym oplotem stalowym odporny na załamanie struktury podłużnej - Końcówka dystalna taperowana o długości 12 mm o stożkowatym kształcie - Trzy markery: zatopiony marker 1 mm od końcówki widoczny pod skopią, oraz dwa markery umieszczone 40 i 60 mm od końcówki dystalnej - Kształt prosty lub zagięty pod kątem 30 stopni możliwość użycia cewników 018" i 035" w technice teleskopowej | 150 | sztuka |  |  | 0 | 0
9. | Cewnik do aspiracji skrzeplin Zbrojenie na całej długości cewnika Powłoka hydrofilna o długości 40 cm w części dystalnej cewnika Długość końcówki 4 mm dla 6 i 7 Fr, 7 mm dla 8 Fr wyprofilowana i zaokrąglona w celu bezpiecznej i efektywnej aspiracji Długość odcinka RX : 23 cm Długość użytkowa cewnika 140 cm z rdzeniem usztywniającym o długości 143 cm dla 6 i 7 Fr 2 markery: w części dystalnej marker 1 mm umieszczony 4 mm od końcówki, marker 10 centymetrowy umieszczony 90 cm od końcówki Kompatybilność zarówno z 6 Fr , 7 Fr, jak i 8 Fr Kompatybilność z prowadnikiem 0,014” Średnica wewnętrzna dla 6 Fr dystalnie: 1.00 mm / 1.10 mm proksymalnie dla 7 Fr dystalnie: 1.25 mm / 1.30 mm proksymalnie dla 8 Fr dystalnie: 1.42 mm dystalnie/ 1.45 mm proksymalnie | 30 | sztuka |  |  | 0 | 0
10. | Hybrydowy Stent obwodowy pleciony do tętnic obwodowych dedykowany do tętnicy udowej i podkolanowej. Stent o konstrukcjii Dual Mesch Platforma stentu nitynolowa, podwójnie pleciona, z mikrosiatką zapobiegającą przedostawniu się materiału embolizacyjnego i zapewnia optymalnego balansu siły radialnej, średnica komórki mikrosiatki 300-700μm. system dostarczania kompatybilny z prowadnkim 0.018" oraz koszulą prowadzącą 6FR lub cewnikiem prowadzącym 8Fr. Możliwość repozycjonowania stentu do trzech razy. dostępne średnice: 5-8mm. długości: 40-150mm. | 15 | sztuka |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(17)
DFP.271.68.2025.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 17 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Czujnik rSO2, >40 kg, dla dorosłego | 600 | sztuka |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa / Typ Producent dzierżawionego aparatu |  |  | Czynsz dzierżawny brutto* za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto* za 36 miesięcy
2. | Dzierżawa Oksymetru mózgowo-somatycznego - - | 36 | miesięcy |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
| Wymagania graniczne dla dzierżawionego sprzętu (oksymetr mózgowo- somatyczny): | Parametr Wymagany # ^:
| 1. Urządzenie rok produkcji min. 2022 | TAK, podać rok produkcji |  | Parametr Oferowany - rok produkcji sprzętu:
| 2. Oksymetr mózgowo-somatyczny kompatybilny z poz. 1 | TAK
| 3. Aparat przeznaczony do nieinwazyjnego, bezpośredniego i ciągłego pomiaru nasycenia tlenem hemoglobiny w obszarze mózgu i obszarach somatycznych, dla pacjentów o wadze powyżej 40kg | TAK, podać |  | Parametr Oferowany - WAGĘ:
| 4. Oprogramowanie w języku polskim | TAK
| 5. Monitor o wadze max 4,5 kg | TAK, podać |  | Parametr Oferowany - WAGĘ:
| 6. Dotykowy, kolorowy ekran | TAK
| 7. Pomiar saturacji rSO2: zakres minimum 15-95 | TAK, podać |  | Parametr Oferowany - ZAKRES rSOo2:
| 8. Możliwość ustawienia i ciągłego wyświetlania na ekranie pomiaru wartości wyjściowej wraz z procentową różnicą w stosunku do aktualnych pomiarów | TAK
| 9. Długość kabla przedwzmacniacza – elementu do którego podłączane są czujniki minimum 3,6m | TAK, podać |  | Parametr Oferowany - DŁUGOŚĆ KABLA:
| 10. Funkcja wyznaczania AUC (Area under the curve) wyrażana w min% z możliwością zdefiniowania przez użytkownika progów, wyświetlana na ekranie w czasie rzeczywistym | TAK
| 11. Ciągły zapis trendu mierzonych wartości | TAK
| 12. Zintegrowany akumulator zapewniający pracę monitora bez zasilania sieciowego przez minimum 1 godzinę | TAK, podać |  | Parametr Oferowany - PRACA BEZ ZASILANIA:
| 13. Monitor wyświetla komunukaty w przypadku odklejenia czujnika | TAK
| 14. Wyświetlanie funkcji linii trendu, od 10 in do 96h w celu ułatwienia oceny zmiennego zapisu trendu rS02. | TAK
| 15. Możliwość umieszczania „znaczników badania” w trakcie monitorowania w postaci pionowej linii na ekranie głównym w momencie danego zdarzenia, widocznego w postaci kodu po zaimportowaniu danych na USB | TAK
| 16. Możliwość odczytania wprowadzonych zdarzeń z ekranu głównego podczas monitorowania pacjenta | TAK
| 17. Zapis historii trendów przez minimum 96h z częstością aktualizacji co minimum 1 sekund | TAK, podać |  | Parametr Oferowany - ZAPIS HISTORII:
| 18. Urządzenie wyposażone w minimum 2 porty USB z możliwością transmisji danych | TAK, podać |  | Parametr Oferowany - ILOŚĆ PORTÓW:
| 19. Opcjonalna możliwość czterokanałowego monitorowania utlenowania tkanek | TAK
| 20. Możliwość pomiaru zmiany delty hemoglobiny utlenowanej i delty hemoglobiny odtlenowanej | TAK
| 21. Wyposażenie w stojak jezdny. | TAK
# Oświadczamy, że oferowany sprzęt (w ramach dzierżawy) spełnia wszystkie postawione wymagania graniczne dla dzierżawionego sprzętu.
UWAGA! ^ Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych dla dzierżawionego sprzętu (przedstawionych powyższej w tabeli wymagań granicznych) spowoduje odrzucenie oferty.
Warunki serwisu dla dzierżawionego sprzętu:
1. Urządzenie kompletne, gotowe do pracy bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów ( poza materiałami jednorazowego użytku). 2. Serwis w okresie dzierżawy: w cenie umowy dzierżawy. 3. Przeglądy techniczne zgodnie z zaleceniami producenta w okresie dzierżawy lub zapewnienie, że przez cały okres dzierżawy urządzenie będzie mieć aktualny przegląd techniczny – w cenie umowy dzierżawy. 4. Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie dzierżawy (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) – do 3 dni. 5. Zapewnienie aparatu zastępczego, wolnego od wad, o parametrach nie gorszych od modelu ujętego w umowie w przypadku czasu naprawy przekraczającego 3 dni (dotyczy dni roboczych). 6. Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi, paszporty techniczne, stosowne atesty, certyfikaty / dopuszczenia na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych/jeśli dotyczy. 7. Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD). 8. Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy. 9. Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego. 10. Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego, w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny. 11. Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie aparatu przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem aparatu. 12. Wraz z dostawą podpisany protokół odbioru ze wskazaniem numerów seryjnych urządzeń dzierżawionych. 13. Każdorazowa wymiana urządzenia na nowy powinna być zgłoszona do Działu Aparatury w raz z numerami seryjnymi, które są wymieniane.
Poz. | Koszt zużycia energii elektrycznej dzierżawionego urządzenia |  |  | Założony czas pracy urządzenia w godzinach [h] | Przyjęty koszt 1 kWh [zł] | Moc oferowanego urządzenia w watach [W] | Koszt zużycia energii elektrycznej
2. | Oxymetr mózgowo-somatyczny |  |  | 180 | 0.71 |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(18)
DFP.271.68.2025.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr … do umowy
| Część nr: | 18 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Stent obwodowy wycinany z tuby nitinolowej, posiadający tantalowe markery na obu końcach, zaprojektowany do użycia w tętnicy powierzchownej uda, tętnicach biodrowych oraz podobojczykowych, bliższym odcinku tętnicy podkolanowej -Stent dostarczany w systemie dostawczym o długościach 80, 120 ora 150cm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035". -Stent o rozmiarach 5, 6, 7, 8mm i długościach 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150mm. Kompatybilny z introducerem 5F. System dostarczania stentu w postaci ergonomicznej rączki, pozwalającej na kontrolowane i precyzyjne uwolnienie stentu | 2200 | sztuka |  |  | 0 | 0
2. | Stent obwodowy samorozprężalny, wycinany z tuby nitinolowej, posiadający tantalowe markery na obu końcach, zaprojektowany do użycia w tętnicach biodrowych, udowych, podobojczykowych Stent dostarczany w systemie dostawczym o długości 80 oraz 120cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,035”, stent o rozmiarach 5/6/7/8/9/10/12/14mm i długościach 20/30/40/60/80/100/120 dla średnic 5,6,7,8 mm dostępne długości 150 oraz 200 mm (za wyjątkiem stentu o średnicy 5 mm), kompatybilny z introducerem 6F. -Stent o minimalnej skracalności, wyposażony w system zapobiegający przemieszczeniu stentu dystalnie podczas otwierania. -System dostawczy o miękkim atraumatycznym zakończeniu -Stent o spiralnie umieszczonych mostkach między sekcjami, zapewniającymi bardzo dużą giętkość stentu -Stent o dużej sile radialnej | 1500 | sztuka |  |  | 0 | 0
3. | Cewnik balonowy pokryty lekiem, minimalna dawka leku 3,0 [µg/mm2], z naturanym nośnikiem w postaci mocznika, dostępne średnice od 4 do 12 mm, długości od 40-150mm, kompatybilny z prowadnikami 0,018” – 0,035”. | 300 | sztuka |  |  | 0 | 0
4. | Spirala do embolizacji z zewnętrznym mechanicznym systemem odczepiania ,koile przyjmujące kształ helikalny, możliwość repozycjonowania koili bądź ich całkowitego usunięcia z systemu naczyniowego, koile wykonane z platyny pokryte włóknami nylonowymi lub PGLA, kompatybilne z mikrocewnikiem o świetle wewnętrznym 0,018’’, Średnice: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,15,16,18,20mm Długości: 4,6,8,10,15,20,30,40,50cm | 150 | sztuka |  |  | 0 | 0
5. | Systemy protekcji dystalnej do zabiegów angioplastyki tętnic szyjnych. System umożliwiający zastosowanie niezależnego prowadnika 0,014" i 0,018", system OTW lub RX, do wyboru, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F. Profil przejścia 3,2F. Filtr zbudowany z heparynizowanej, nitinolowej nici utkanej w koszyk, możliwość stosowania w krętych naczyniach. Szkielet filtra wykonany ze złotego drutu. Pięć rozmiarów 3-7mm, do naczyń o śr. 2-7mm. Zastosowanie w tętnicach szyjnych, wieńcowych, obwodowych | 250 | sztuka |  |  | 0 | 0
6. | Materiał embolizacyjny do embolizacji naczyniaków na zasadzie wytrącania (precypitacji) materiału embolizacyjnego z roztworu - Kopolimer alkoholu winylowego i etylenu (EVOH) - DMSO dimetylosulfotlenek jako rozpuszczalnik do EVOH - Zawiera mikronizowany pył tantalowy, celem wizualizacji we fluoroskopii - Dostępny w trzech lepkościach: 18 (6% EVOH), 20 (6,5% EVOH) oraz 34 (8% EVOH) - W zestawie 1 ampułka EVOH 1,5ml, jedna ampułka DMSO 1,5ml i trzy strzykawki 1 ml | 15 | sztuka |  |  | 0 | 0
7. | Cewnik ze zintegrowanym ostrzem rotującym do wycinania blaszki miażdżycowej wewnątrz naczynia. Kompatybilny z koszulkami 6-7 F, zestaw napędowy jednorazowy, zasilany bateryjnie, kompatybilny z prowadnikiem 0,014"" | 20 | sztuka |  |  | 0 | 0
8. | Stentgraft brzuszny lub piersiowy nitynolowy z kompletnym zestawem do implantacji Do wyboru na etapie realizacji zamówienia stentgraft brzuszny lub piersiowy: - stentgraft brzuszny, nitynolowy, z pokryciem poliestrowym, z nadnerkowym systemem mocowania, mocowanie nadnerkowe w postaci igieł przebijających ścianę aorty powyżej pokrycia stentgraftu, dostępne 3 konfiguracje części głównej stentgraftu: stentgraft rozwidlony, stentgraft typu aorto-uniiliac stentgraft typu „rurka brzuszna”, wymagana dostępność jednoelementowych nóżek kontralateralnych o średnicy dystalnej 10-28 mm i o długości co najmniej 190 mm,do stentgraftu typu aorto-uniiiliac wymagana dostępność ocluderów o śr 8-24 mm, możliwość zaopatrywania szerokich silnie zagiętych szyi tętniaka (średnica aorty 31-32 mm przy zagięciu podnerkowym 65-75 stopni, możliwość zaopatrywania tętniaków z szyją o długości 10 mm i powyżej - stentgraft piersiowy o zakresie średnicy co najmniej 22-46 mm z systemem wprowadzającym o średnicy max 25F dla wszystkich średnic W zestawie komplet części stentgraftu potrzebnych do zaopatrzenia tętniaka lub rozwarstwienia aorty w odcinku brzusznym lub piersiowym " W zestawie – ilość części potrzebna do zaopatrzenia tętniaka, dwa prowadniki sztywne oraz balon niskociśnieniowy do doprężenia stentgraftów. cewnik pigtail, koszulki.# | 150 | sztuka |  |  | 0 | 0
9. | Cewnik do fibrynolizy o średnicy 4F i 5F i długości 40, 65, 100, 135 cm. Długość części infuzyjnej 5, 10, 20, 30, 40, 50 cm. Zastawka na końcu cewnika umożliwiająca podawanie trombolityku bez konieczności zatykania cewnika prowadnikiem. Dwa markery określajace długość części infuzyjnej. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035" oraz 0,038". Boczne otwory infuzyjne. Mikrozawór (zastawka) na końcówce dystalnej pozwalający na całonocną infuzję bez konieczności stosowania prowadnika. Duża średnica wewnętrzna | 200 | sztuka |  |  | 0 | 0
10. | Cewnik balonowy OTW na prowadniku 0,014”, długość cewnika 120/150cm. Kompatybilny z koszulką 4F. Rozmiary balonu: średnica 1,5-4mm ; długości balonu 20/40/80/120/150/210mm. Balon o długości 210mm o zmiennej średnicy(taperowany), rozmiary: 2,0/2,5mm; 2,5/3,0mm; 3,0/3,5mm;3,5/4,0mm; Ciśnienie RBP – 14-16 atm. Markery doskonale widoczne w skopii. Dostępność balonów RX. | 50 | sztuka |  |  | 0 | 0
11. | Pętla naczyniowa wykonana z nitinolowego prowadnika zakończonego odchodzącą pod kątem 90 stopni w części dystalnej pętlą. Pętla wykonana z pozłacanego drutu wolftamowego. W komplecie cewnik prowadzący dostosowany do wymiaru pętli. Rozmiary pętli: pętla standardowa: średnice 5/10/15/20/25/30/35mm, długości prowadnika 65 lub 120cm,, cewnik prowadzący 4 lub 6F. Mikropętla: średnice 2/4/7mm, długości prowadnika 175/200cm, cewnik prowadzący 3,0/2,3F prox/dyst | 150 | sztuka |  |  | 0 | 0
12. | Cewnik over the wire kompatybilny z prowadnikami 0,014, 0,018 oraz 0,035". Wszystkie rozmiary kompatybilne z koszulką 5F. Długości cewników 150 i 135cm, dodatkowo rozmiary 0,018 i 0,035" długość 90cm, dodatkowo rozmiar 0,035" długość 65cm. Konstrukcja zakończenia cewnika taperowana zapewniająca płynne przejście prowadnika na cewnik. Średnice wejścia: 0,02" dla 0,014, 0,23" dla 0,018" oraz 0,041" dla cewnika 0,035". Średnice szaftu 0,014" - 2,0; 3,0F prox/dist 0,018" - 2,3/3,4F, 0,035" - 3,8/4,8F Cewniki posiadające trzy markery na dystalnym końcu odległe od siebie o 15mm dla cewników 0,014 i 0,018" oraz o 50mm dla cewnika 0,035". Najdalszy marker położony o 2,5mm od zakończenia cewnika. Wszystkie markery zatopione pomiędzy warstwami szaftu nie powiększające jego średnicy w miejscu markera. Długości markerów 1,5mm każdy | 920 | sztuka |  |  | 0 | 0
13. | Mechaniczny system mocowania stentgraftów brzusznych/piersiowych do ściany aorty przy użyciu wkrętów naczyniowych | 10 | sztuka |  |  | 0 | 0
14. | Mikrocewnik nitinolowy opracowany do optymalnego wprowadzania preparatu embolizacyjnego, innych środków do embolizacji oraz spirali embolizacyjnych. Cewnik wzmocniony spiralą ze stali nierdzewnej, mikrocewnik o długości całkowitej 135 lub 158 kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0.018, średnica zewnętrzna 2,8/2,3F prox/dys, posiadający dwa markery odległe od siebie 3cm lub jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie | 60 | sztuka |  |  | 0 | 0
15. | System protekcji proksymalnej do zabiegów angioplastyki tętnic szyjnych - System neuroprotekcji proksymalnej z zatrzymaniem przepływu - max. rozmiary balonów: proks.13mm, dys.6mm; dostępny w rozmiarach 8F i 9F - prowadnik 0,035", długość użytkowa systemu 950mm - zestawy zabezpieczają krążenie mózgowe przed embolizacją podczas zabiegów stentowania tętnic szyjnych - zestawy zbudowane na zasadzie cewników prowadzących lub koszulek wyposażone w 2 balony rozprężane w tętnicy szyjnej wspólnej i zewnętrznej - zestaw umożliwia zatrzymanie przepływu krwi w tętnicy szyjnej wspólnej i wewnętrznej podczas zabiegu - średnica zestawu max 10 F | 15 | sztuka |  |  | 0 | 0
16. | Cewnik balonowy OTW do tętnic biodrowych i zabiegów podkolanowych -kompatybilny z prowadnikiem 0,035” lub 0,018”, kompatybilny z koszulkami 4-7 F -zakres dostępnych średnic od 2 do 12 mm ,zakres dostępnych długości od 20 do 300 mm -dostępne długości użytkowe systemu wprowadzającego 180 cm | 5 | sztuka |  |  | 0 | 0
17. | Cewnik balonowy rozszerzający przystosowany do szybkiej wymiany (Rapid Exchange) jest systemem przeznaczonym do przezskórnej śródnaczyniowej angioplastyki wieńcowej. Balon znajdujący się na dystalnym końcu cewnika może być napełniany w celu osiągnięcia określonej średnicy przy konkretnym ciśnieniu. | 600 | sztuka |  |  | 0 | 0
18. | Odczepialne koile obwodowe charakteryzujące się precyzyjnym umiejscowieniem, szybko redukujące przepływ. Koile wykonane z platyny, ukształtowane w formę 3D, pozwalające na wypełnienie zmian sferycznych, pokryte włóknami PGLA. Możliwość repozycjonowania koili. Dostępne średnice 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18mm. Dostępne długości 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 30, 40cm. Zewnętrzny system odczepiania.Kompatybilne z mikrocewnikiem 0,018. | 200 | sztuka |  |  | 0 | 0
19. | Stent żylny samorozprężalny, otwartokomórkowy, wycinany z jednego kawałka tuby nitinolowej, system dostarczania OTW,kompatybilny z prowadnikiem 0,035” i koszulką 9F średnice: 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0mm długości 40, 60, 80, 100, 120, 150mm długość systemu dostarczającego 90cm markery na obu końcach stentu i na shafcie system trójkoszulkowy stabilizujący pozycję stentu duża siła radialna i odporność na załamania | 40 | sztuka |  |  | 0 | 0
20. | korek o nitinolowej konstrukcji pokryty PTFE, Rozmiary;3,5,7,9mm,przeznaczone do okluzji naczyń o średnicach 1,5 - 9 mm, rozmiary 3 i 5 - kompatybilne z mikrocewnikami, możliwość zmiany położenia w celu precyzyjnego umieszczenia okludera | 30 | sztuka |  |  | 0 | 0
21. | Cewniki prowadzące standardowe; duża średnica wewnętrzna – 0,058”-5F; 0,071”-6F; 0,081”-7F; 0,090”–8F; oferowane średnice: 5F, 6F, 7F, 8F metalowe zbrojenie zachowujące niezmienne światło wewnątrz na całej długości cewnika łącznie z końcówką miękka atraumatyczna końcówka + marker widoczny w skopii, stabilność krzywizny w temp. 37 °C przez okres całego zabiegu odporność na skręcanie i załamania dobra pamięć kształtu dobra manewrowalność wysoka trwałość cewnika, duża siła podparcia dostępne długości 55, 90 110 cm dla cewników 6F i 7F pełna gama krzywizn typowych i nietypowych – 89 w każdej średnicy : Judkins L&R, Amplatz J&R, Femoral J&R, Multipurpose, Bypass, Extra Back Up L&R, MAC – Multi Aortic Curve, Champ – umożliwiająca dostęp z nakłucia tętnicy udowej, promieniowej, ramieniowej, dojście do by-passów jak i innych nietypowych odejść naczyń możliwość zamówienia cewników z otworami bocznymi i z modyfikowanymi końcówkami | 300 | sztuka |  |  | 0 | 0
22. | Cewnik balonowy do modelowania stentgraftu , tymczasowej okluzji dużych naczyń podczas zabiegu wewnątrznaczyniowego i doprężenia stentgraftów używanych w leczeniu tętniaków aorty brzusznej (AAA) i tętniaków aorty piersiowej (TAA). Cewnik balonowy poliuretanowy o maksymalnej średnicy 46 mm. Długość użyteczna wynosi 100 cm. Urządzenie jest przystosowane do prowadnika o średnicy nie większej niż 0,97 mm (0,038 cala). W obrębie balonu znajdują się dwa radiocieniujące znaczniki paskowe. | 75 | sztuka |  |  | 0 | 0
23. | Koszulka naczyniowa z powłoką hydrofilną , składająca się z 2 elementów: rozszerzacza i koszulki naczyniowej, w której mieści się prowadnik o średnicy 0,89 mm (0,035 cala). Rozszerzacz nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich ze zwężaną, elastyczną końcówką. Dystalny koniec uchwytu rozszerzacza jest gwintowany i umożliwia przymocowanie rozszerzacza do obudowy uszczelniającej koszulki. Do obudowy uszczelniającej przymocowany jest na stałe króciec portu bocznego z zaworem 3-drożnym. Na dystalnej końcówce koszulki znajduje się radiocieniujący znacznik paskowy. | 150 | sztuka |  |  | 0 | 0
24. | Sterowalna koszulka zapewniająca szybki dostęp do wskazanej anatomii. Odchylenie końcówki - 180 stopni.Trzy długości robocze 45,55 90cm , średnica wewnętrzna (F) 6,5 - 7,0 - 8,5. Radioprzezroczysty znacznik dystalny, stożkowa końcówka dystalna,osłona z powłoką hydrofobową,pleciony trzon, obrotowy kołnierz, wskaźnik położenia końcówki,zawór hemostatyczny | 60 | sztuka |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
# Zamawiający wymaga udostępnienia komputera wraz z oprogramowaniem potrzebnym do wymiarowania w ramach wynagrodzenia umownego.

## część_(19)
DFP.271.68.2025.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 19 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Zestaw obłożenia do angiografii | 2000 | sztuka |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Lp. | Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 1) | Ilość | jm
1. | Serweta do angiografii udowej o wymiarach 210-230 x 330 cm, wykonana z włókniny min dwuwarstwowej - włókniny polipropylenowej+ folia polietylenowa o gramaturze 50-60 g/m2 otwory udowe 110cm od górnej części serwety w kształcie koła o średnicy 12 cm z klejem, odległość pomiędzy otworami 11 cm, W strefie otworów dodatkowa warstwa wysokochłonna wykonana zwłókniny polipropylenowej o rozmiarze 70 x 110 cm, o gramaturze min 80 g/m2 , odporność na przenikanie cieczy min. 100 cm H2O w strefie krytycznej, z prawej strony dłuższej krawędzi serweta zintegrowana z folią zabezpieczającą pulpit sterowniczy, o wymiarze 70 x 330 cm. | 1 | szt
2. | Barierowy fartuch chirurgiczny , rozmiar XL min. 137cm wzmocniony na rękawach i w przedniej części włóknina SMMS o gramaturze min 35 g/m2 wzmocnionej na rękawach i w przedniej części laminatem dwuwarstwowym o gramaturze min 35 [ g/ m2 ] odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej fartucha min. 121 [cm H2O], wytrzymałość na wypychanie – na mokro w strefie krytycznej min. 64 [kPa]. | 1 | szt
3. | Barierowy fartuch chirurgiczny, romiar L min. 127cm wzmocniony na rękawach i w przedniej części włóknina SMMS o gramaturze min 35g/m2 wzmocnionej na rękawach i w przedniej części laminatem dwuwarstwowym o gramaturze min.35 [ g/ m2 ] odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej fartucha min. 121 [cm H2O], wytrzymałość na wypychanie – na mokro w strefie krytycznej min. 64 [kPa]. | 1 | szt
4. | Miska przeźroczysta zaopatrzona w czytelną skalę, pojemność 250 ml | 1 | szt
5. | Miska niebieska o objętości 500 ml z widoczną, trwałą skalą pojemności | 1 | szt
6. | Miska do prowadnika, niebieska, z wyskalowaną pojemnością zaopatrzona w wypustki zabezpieczające zwinięty prowadnik przed wysunięciem o objętości 2 500 ml, | 1 | szt
7. | Kleszczyki proste do gazików, długość 19-23cm | 1 | szt
8. | Serweta na stół wykonana z nieprzemakalnej folii polietylenowej o grubości 50μm, rozmiar 150 x 190 cm, z dodatkowym wzmocnieniem włókninowym . Materiał ma spełniać wysokie normy EN 13795-1:2019 lub równoważnej. Odporność na penetrację płynów min. 236 (cm H2O) stanowiąca zawinięcie zestawu i zabezpieczenie stolika instrumentariuszki. | 1 | szt
9. | Kompres z gazy 10x10cm , 17N8W | 10 | szt
10. | Osłona foliowa z gumką na aparaturę RTG o średnicy 90cm | 1 | szt
11. | Osłona foliowa z gumką na aparaturę RTG o średnicy 140cm | 1 | szt
12. | Podkład na stół operacyjny niesterylny stanowiący integralną część zestawu. 90-100x200-220 cm | 1 | szt
Zestaw musi być oznaczony widoczną etykietą zawierającą: numer REF, numer serii (LOT), data przydatności do użytku, dane marki oraz skład zestawu w języku polskim. Zestaw zaopatrzony w min. 2 samoprzylepne etykiety do wklejania w dokumentację medyczną, identyfikujące wyrób zawierające: numer serii (LOT), numer katalogowy (REF), datę przydatności do użytku, dane producenta. Zestaw zapakowany w torebkę foliowo-papierowa z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Dodatkwo na dwóch etykietach kod UDI.

## część_(20)
DFP.271.68.2025.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr … do umowy
| Część nr: | 20 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Łata naczyniowa dziana, poliestrowa, uszczęlniana kolagenem zwierzęcym, z dodatkowo odwróconym splotem, impregnowana solami srebra, przepuszczalność <=5ml/cm2/min, grubość ściany 0,41 mm. Rozmiar 14mm x 75mm | 15 | sztuka |  |  | 0 | 0
2. | Łata naczyniowa dziana, poliestrowa, uszczęlniana kolagenem zwierzęcym, z dodatkowo odwróconym splotem, impregnowana solami srebra, przepuszczalność <=5ml/cm2/min, grubość ściany 0,41 mm. Rozmiar 25mm x 100mm | 15 | sztuka |  |  | 0 | 0
3. | Protezy naczyniowe dziane, rozwidlone, niezbrojone, uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowane z dodatkowym odwróconym splotem, standardowa grubość ściany 0,49 mm; przepuszczalność do 5 ml/cm2/min, przeciwdrobnoustrojowe impregnowane solami srebra– srebro uwalnia się najaktywniej w przeciągu pierwszych 24 godzin i utrzymuje do miesiąca czasu od momentu wszczepienia protezy; rozmiar śr. 12/6mm - 24/12mm, dł 50cm | 25 | sztuka |  |  | 0 | 0
4. | Protezy naczyniowe dziane, proste, niezbrojone, uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowane z dodatkowym odwróconym splotem, standardowa grubość ściany 0,49 mm; przepuszczalność do 5 ml/cm2/min, przeciwdrobnoustrojowe impregnowane solami srebra– srebro uwalnia się najaktywniej w przeciągu pierwszych 24 godzin i utrzymuje do miesiąca czasu od momentu wszczepienia protezy; rozmiar śr. 12-24mm, dł. 20cm | 25 | sztuka |  |  | 0 | 0
5. | Protezy naczyniowe dziane, proste, niezbrojone, uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowane z dodatkowym odwróconym splotem, standardowa grubość ściany 0,49 mm; przepuszczalność do 5 ml/cm2/min,przeciwdrobnoustrojowe impregnowane solami srebra– srebro uwalnia się najaktywniej w przeciągu pierwszych 24 godzin i utrzymuje do miesiąca czasu od momentu wszczepienia protezy; rozmiar śr. 6-24mm, dł. 40cm | 25 | sztuka |  |  | 0 | 0
6. | Protezy naczyniowe dziane, proste, niezbrojone, uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowane z dodatkowym odwróconym splotem, standardowa grubość ściany 0,49 mm; przepuszczalność do 5 ml/cm2/min, przeciwdrobnoustrojowe impregnowane solami srebra– srebro uwalnia się najaktywniej w przeciągu pierwszych 24 godzin i utrzymuje do miesiąca czasu od momentu wszczepienia protezy; rozmiar śr. 6-10mm, dł. 70cm | 25 | sztuka |  |  | 0 | 0
7. | Protezy naczyniowe dziane, rozwidlone, niezbrojone, uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowane z dodatkowym odwróconym splotem, standardowa grubość ściany 0,49 mm; przepuszczalność do 5 ml/cm2/min, przeciwdrobnoustrojowe impregnowane solami srebra i triklosanem– srebro uwalnia się najaktywniej w przeciągu pierwszych 24 godzin i utrzymuje do miesiąca czasu od momentu wszczepienia protezy; Triklosan uwalnia się najaktywniej w przeciągu pierwszych 24 godzin po implantacji, całkowity proces uwalniania się triklosanu trwa do 6 dni od czasu implantacji protezy. rozmiar śr. 12/6mm - 24/12mm, dł 50cm | 25 | sztuka |  |  | 0 | 0
8. | Protezy naczyniowe dziane, proste, niezbrojone, uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowane z dodatkowym odwróconym splotem, standardowa grubość ściany 0,49 mm; przepuszczalność do 5 ml/cm2/min, przeciwdrobnoustrojowe impregnowane solami srebra i triklosanem– srebro uwalnia się najaktywniej w przeciągu pierwszych 24 godzin i utrzymuje do miesiąca czasu od momentu wszczepienia protezy; Triklosan uwalnia się najaktywniej w przeciągu pierwszych 24 godzin po implantacji, całkowity proces uwalniania się triklosanu trwa do 6 dni od czasu implantacji protezy. rozmiar śr. 12-24mm, dł. 20cm | 25 | sztuka |  |  | 0 | 0
9. | Protezy naczyniowe dziane, proste, niezbrojone, uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowane z dodatkowym odwróconym splotem, standardowa grubość ściany 0,49 mm; przepuszczalność do 5 ml/cm2/min, przeciwdrobnoustrojowe impregnowane solami srebra i triklosanem– srebro uwalnia się najaktywniej w przeciągu pierwszych 24 godzin i utrzymuje do miesiąca czasu od momentu wszczepienia protezy; Triklosan uwalnia się najaktywniej w przeciągu pierwszych 24 godzin po implantacji, całkowity proces uwalniania się triklosanu trwa do 6 dni od czasu implantacji protezy. rozmiar śr. 6-24mm, dł. 40cm | 25 | sztuka |  |  | 0 | 0
10. | Protezy naczyniowe dziane, proste, niezbrojone, uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowane z dodatkowym odwróconym splotem, standardowa grubość ściany 0,49 mm; przepuszczalność do 5 ml/cm2/min, przeciwdrobnoustrojowe impregnowane solami srebra i triklosanem– srebro uwalnia się najaktywniej w przeciągu pierwszych 24 godzin i utrzymuje do miesiąca czasu od momentu wszczepienia protezy; Triklosan uwalnia się najaktywniej w przeciągu pierwszych 24 godzin po implantacji, całkowity proces uwalniania się triklosanu trwa do 6 dni od czasu implantacji protezy. rozmiar śr. 6-10mm, dł. 70cm | 25 | sztuka |  |  | 0 | 0
11. | Proteza naczyniowa z PTFE - o trójwarstwowej strukturze ściany - wyposażona w stalową końcówkę ułatwiającą przymocowanie do tunelizatora - GW : zmienna grubość ściany 1.1mm /0.8mm lub SW: standardowa grubość ściany 1,1mm - porowatość : warstwa zewnętrzna 60μm, membrana ochronna <5 μm, warstwa wewnętrzna 60/20 μm - odporność szwów na wyrywanie 16N, wytrzymałość radialna na rozciąganie 750N - cisnienie wejścia wody 300 mm Hg - możliwość nakłuwania w pierwszych 24 godzinach - protezy proste rozmiar: śr. 6-7mm, dł. 30-50cm | 15 | sztuka |  |  | 0 | 0
12. | Proteza naczyniowa z PTFE - o trójwarstwowej strukturze ściany - wyposażona w stalową końcówkę ułatwiającą przymocowanie do tunelizatora - GW : zmienna grubość ściany 1.1mm /0.8mm lub SW: standardowa grubość ściany 1,1mm - porowatość : warstwa zewnętrzna 60μm, membrana ochronna <5 μm, warstwa wewnętrzna 60/20 μm - odporność szwów na wyrywanie 16N, wytrzymałość radialna na rozciąganie 750N - cisnienie wejścia wody 300 mm Hg - możliwość nakłuwania w pierwszych 24 godzinach - protezy taperowane rozmiar: śr. 4/6mm, dł. 35-45cm; śr. 4/7mm, dł. 30-45cm | 15 | sztuka |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(21)
DFP.271.68.2025.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 21 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Protezy dwuwarstwowe, wykonane z ePTFE, proste, niezbrojone, o standardowej grubości ściany: Długość 70 - 80 cm, średnice 5, 6, 7, 8 mm | 15 | sztuka |  |  | 0 | 0
2. | Protezy dwuwarstwowe, wykonane z ePTFE, proste, zbrojone zewnętrznie usuwalnymi pierścieniami, cienkościenne: Długość 70 - 80 cm, średnice 5, 6, 7, 8 mm | 15 | sztuka |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(22)
DFP.271.68.2025.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 22 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Łata biologiczna wykonana z osierdzia wołowego przechowywwana w 0,2% roztworze gluteraldehydu. Rozmiar 2x9(cm); Wskazania do stosowania: zwężenie tętnicy szyjnej, tętniaki, plastyka tętnic obwodowych; Czas płukania łaty max. 2 minuty. | 5 | sztuka |  |  | 0 | 0
2. | Łata biologiczna wykonana z osierdzia wołowego przechowywwana w 0,2% roztworze gluteraldehydu. Rozmiar 10x16(cm); Wskazania do stosowania: zwężenie tętnicy szyjnej, tętniaki, plastyka tętnic obwodowych; Czas płukania łaty max. 3 minuty. | 2 | sztuka |  |  | 0 | 0
3. | Łata o wymiarach 2x8(cm) i wadze 1,06(g) wykonana z wyselekcjonowanego osierdzia bydlęcego, przeznaczona do stosowania w naczyniach obwodowych. Łata zanurzona w jałowym roztworze glikolu propylenowego, nie wymaga płukania przed użyciem. | 2 | sztuka |  |  | 0 | 0
4. | Shunty poliuretanowe, wykonane z plastycznego poliuretanu; Średnice: 10, 12 i 14F pakowane po 5 szt w opakowaniu zbiorczym w jednym rozmiarze; Długość 14,5 cm; Shunt prosty z pętelką w centralnym miejscu, atraumatyczne zakończenie; OZNACZENIA GŁĘBOKOŚCI (1cm) wskazują długość wprowadzenia shuntu w tętnice szyjne | 5 | sztuka |  |  | 0 | 0
5. | Cewniki o pojedyńczym świetle dostępne w rozmiarach: 2-7Fr; Dostępne długości: 40cm oraz 80cm (60cm dla 2Fr); Dostępne średnice balonu: 4 mm, 6 mm, 9 mm, 11 mm, 13 mm, 14mm oraz objętości balonów: 0.05 ml, 0.20 ml, 0.60 ml, 1.0 ml, 1.60 ml, 1.75 ml ; Data ważności minimum 4 lata; Markery głębokości co 10cm; Oznaczenie kolorystyczne rozmiaru; Materiał balonu: silikon medyczny/ materiał katetera – PEBAX | 1 | sztuka |  |  | 0 | 0
6. | Cewnik wykonany z silikonu, z podwójnym światłem; Kompatybilny z prowadnikiem 0.035"' kompatybilny z introducerem 6Fr; Minimalne średnice do wyboru:5 mm, 9 mm, 11 mm, 13 mm; Minimalne długości do wyboru: 40cm i 80 cm; Dostępne pojemności balonów: 0,15 ml, 0.50 ml, 0.90 ml , 1.40 ml, 1.60 ml-do wyboru Zamawiającego. | 1 | sztuka |  |  | 0 | 0
7. | 1. Balon do usuwania zwapnień dostępny w rozmiarach 3.5-7.0mm dla całkowitej długości balonu 60mm 2. Balon do usuwania zwapnień dostępny w rozmiarach 2,5-4.0mm dla całkowitej długości balonu 40mm 3. Zestaw kompatybilny z prowadnikiem 0.014” 4. Zestaw kompatybilny z introducerem 5F, 6F, 7F ,8F– w zależności od długości balonu 5. Długość robocza 138cm oraz 135cm | 150 | sztuka |  |  | 0 | 0
8. | Stenty nitynolowe dostępne w rozmiarach 6mm - 12mm i długościach 30mm -200mm, osadzone na multi-funkcyjnym, zbrojonym cewniku zakończonym rękojeścią (dostępna wersja bez rękojeści – wg preferencji operatora). System kompatybilny z introducerami 6Fr oraz prowadnikami 0.035″. Wymagane 3 długości użytkowe systemu: 85cm/ 135cm oraz 175cm. Dostępne stenty kompatybilne z introducerami 5Fr oraz 4Fr o długościach odpowiednio: 5-8mm/ 4-7mm; Kompatybilne z prowadnikami 0.018″. Stent gwarantujący balans pomiędzy rezystancją kompresyjną, a deformacją podłużną w naczyniu, dedykowany mało ruchliwym naczyniom o bardzo dużej kalcyfikacji, siła radialna powyżej 1N/mm - udokumentowana w testach wytrzymałościowych dla każdej średnicy oferowanego stentu: 6mm-12mm | 100 | sztuka |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa / Typ Producent dzierżawionego aparatu |  |  | Czynsz dzierżawny brutto* za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto* za 36 miesięcy
9. | Dzierżawa Konsoli do litotrypsji | 36 | miesięcy |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
| Wymagania graniczne dla dzierżawionego sprzętu (konsola do litotrypsji): | Parametr Wymagany # ^:
| 1. Urządzenie nowe, rok produkcji min. 2023 | TAK, podać rok produkcji |  | Parametr Oferowany - rok produkcji sprzętu:
| 2. Konsola do litotrypsji kompatybilna z poz. 7 | TAK
| 3. Generator zasilany bateryjnie podłączony do cewnika balonowego za pomocą konektora, bez konieczności ustawiania parametrów | TAK
| 4. Moc: 110-240 VAC; 50-60Hz, 15A | TAK
| 5. Wymiary maksymalne: 30 cm x 16 cm x 30 cm | TAK, podać |  | Parametr Oferowany - WYMIARY:
| 6. Waga maksymalna: 7,5 kg | TAK, podać |  | Parametr Oferowany - WAGA:
| 7. Napięcie: Napięcie wyjściowe 3000 wolt, częstotliwość 1Hz | TAK
| 8. Konektor IVL z przyciskiem aktywacji pulsu litotrypsji łączący cewnik balonowy z generatorem | TAK
# Oświadczamy, że oferowany sprzęt (w ramach dzierżawy) spełnia wszystkie postawione wymagania graniczne dla dzierżawionego sprzętu.
UWAGA! ^ Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych dla dzierżawionego sprzętu (przedstawionych powyższej w tabeli wymagań granicznych) spowoduje odrzucenie oferty.
Warunki serwisu dla dzierżawionego sprzętu:
1. Urządzenie kompletne, gotowe do pracy bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów ( poza materiałami jednorazowego użytku). 2. Serwis w okresie dzierżawy: w cenie umowy dzierżawy. 3. Przeglądy techniczne zgodnie z zaleceniami producenta w okresie dzierżawy lub zapewnienie, że przez cały okres dzierżawy urządzenie będzie mieć aktualny przegląd techniczny – w cenie umowy dzierżawy. 4. Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie dzierżawy (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) – do 3 dni. 5. Zapewnienie aparatu zastępczego, wolnego od wad, o parametrach nie gorszych od modelu ujętego w umowie w przypadku czasu naprawy przekraczającego 3 dni (dotyczy dni roboczych). 6. Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi, paszporty techniczne, stosowne atesty, certyfikaty / dopuszczenia na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych/jeśli dotyczy. 7. Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD). 8. Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy. 9. Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego. 10. Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego, w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny. 11. Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie aparatu przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem aparatu. 12. Wraz z dostawą podpisany protokół odbioru ze wskazaniem numerów seryjnych urządzeń dzierżawionych. 13. Każdorazowa wymiana urządzenia na nowy powinna być zgłoszona do Działu Aparatury w raz z numerami seryjnymi, które są wymieniane.
Poz. | Koszt zużycia energii elektrycznej dzierżawionego urządzenia |  |  | Założony czas pracy urządzenia w godzinach [h] | Przyjęty koszt 1 kWh [zł] | Moc oferowanego urządzenia w watach [W] | Koszt zużycia energii elektrycznej
9. | KONSOLA DO LITOTRYPSJI |  |  | 180 | 0.71 |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(23)
DFP.271.68.2025.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 23 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Siateczkowy stent szyjny przeciwzatorowy - nitinolowy, otwartokomórkowy, samorozprężalny - pokryty siateczką (PET) z porami o średnicy w zakresie 150-180 um - średnice stentu: 6,7,8,9,10 mm - długości stentu: 20,30,40,60 mm - system Rx - profil systemu 6Fr - długość robocza cewnika 135 cm - współpracujący z prowadnikiem 0,014“ | 30 | sztuka |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(24)
DFP.271.68.2025.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 24 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Stent grafty branchowane do aorty piersiowo-brzusznej: -System przeznaczony do zaopatrzenia endowaskularnego pacjentów ze schorzeniami aorty w obrębie tętnic nerkowych, pnia trzewnego i tętnicy krezkowej górnej; - Stentgraft zbudowany na bazie nitinolowego stentu z pokryciem poliestrowym; - Do wybory przez Zamawiającego w zależności od anatomii pacjenta: - stentgraft półkowy z prekaniulowanymi 4 rękawkami wewnętrznymi - lub stentgraft zaprojektowany na indywidualne zamówienie Zamawiającego zabezpieczający tętnice trzewne poprzez wykonanie: rękawków zewnętrznych /tzw. branch/ o średnicy 6/7/8 mm i/lub rękawków umieszczonych wewnątrz stentgraftu /tzw. innerbranch/ o średnicy 6/7/8 mm z możliwością kaniulacji tętnic trzewnych od strony ramiennej lub udowej w zależności od kierunku umieszczenia branchy i/lub innerbranchy; stentgraft zaprojektowany zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Zamawiającego, przygotowanym po wcześniejszym zatwierdzeniu propozycji leczenia pacjenta kwalifikowanego do implantacji stentgraftu; Po implantacji stentgraftu brak przeciwwskazań do wykonywania badań MRI; - Stentgraft dostarczonany z niezbędnymi stentami pokrywanymi i stentami samorozprężalnymi, elementem proksymalnym lub standardowym stentgraftem brzusznym oraz akcesoriami: pętla, koszule, cewniki, prowadniki | 50 | sztuka |  |  | 0 | 0
2. | Stentgraft do zaopatrywania tętniaków aorty brzusznej - Stentgraft o budowie modułowej składający się z 3 podstawowych elementów: - stentgraftu podstawowego i dodatkowych odnóg bocznych - Materiał, z którego wykonany jest stentgraft: nitinol z pokryciem poliestrowym, - Znaczniki widoczne w promieniach rentgenowskich, marker „E” wskazujący ustawienie rozgałęzienia - System wprowadzający stentgraftu podstawowego nie większy niż 20 F - Średnice proksymalne stentgraftu podstawowego: 23-36 mm, - Przedłużenia aortalne o średnicach 23-38mm - Długości całkowite stentgraftu podstawowego- co najmniej 2 długości: - 100mm 125mm, - Długość przedłużenia biodrowego od 50 do 105 mm bez strefy nakładania się – przynajmniej 4 długości - Przedłużenia biodrowe o średnicy proksymalnej 13-27mm i dystalnej 10-27mm – przynajmniej 10 wariantów - Dostępna konfiguracja aorto-uni-iliac o średnicy proksymalnej 23-36 mm i długości części pokrytej co najmniej 105mm - System wprowadzania Squeeze-to-Release - Brak przeciwwskazań do wykonania badania MRI - W zestawie – ilość części potrzebna do zaopatrzenia jednego tętniaka w odcinku brzusznym, dwa prowadniki sztywne, balon niskociśnieniowy do doprężenia stentgraftów, cewnik typu PIG, koszule dostępowe od 12F-22F | 100 | sztuka |  |  | 0 | 0
3. | Stentgraft do zaopatrywania tętniaków biodrowych - system wprowadzający stentgraftu iliac branch 18F, pokrycie hydrofilne, - długość całkowita iliac branch 9, 109 i 121 mm - średnice proksymalne: 14,16,18 mm, średnice dystalna 10,12,14 mm - średnica dystalna odnogi bocznej 8 mm - znaczniki widoczne w promieniach rentgenowskich, marker „E” wskazujący ustawienie odejścia do połączenia z tętnicą biodrową wewnętrzną - System wprowadzania Squeeze-to-Release - Brak przeciwwskazań do wykonania badania MRI - W zestawie – ilość części potrzebna do zaopatrzenia jednego tętniaka w odcinku biodrowym, prowadnik sztywny, prowadnik 0,035 i 0,018, balon niskociśnieniowy do doprężenia stentgraftu, cewnik typu PIG, koszule dostępowe od 12F-22F | 100 | sztuka |  |  | 0 | 0
4. | Niskoprofilowy stent obwodowy na balonie: - 5-7 kompatybilne z koszulą 6F - 8-10 kompatybilne z koszulą 7F Stent kobaltowo-chromowy dwustronnie laminowany PTFE 5-10mm, dł 27, 37,57 możliwość rozszerzenia balonem wysokoprężnym: o stent 5-7mm - max do 10mm o stent 9-10mm - max do 12mm | 100 | sztuka |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(25)
DFP.271.68.2025.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 25 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Lubrykant do aterektomi orbitalnej - Środek smarujący do aterektomi orbitalnej, opakowanie o pojemności 100 ml, kompatybilny z będącym własnością Szpitala Uniwersyteckiego aterektomem OAS Pump SIP-3000. | 150 | sztuka |  |  | 0 | 0
2. | System do aterektomii orbitalnej składający się z cewnika z ekscentrycznie umieszczoną diamentową koroną. Średnica korony 1,25 [mm], 1,50 [mm], 2,00 [mm] długość cewnika 145[cm] ± 8 [cm]. Sterowanie pracą systemu za pomocą przycisków umieszczonych na urządzeniu, kompatybilny z będącym własnością Szpitala Uniwersyteckiego aterektomem OAS Pump SIP-3000. | 30 | sztuka |  |  | 0 | 0
3. | Cewniki do aterektomii orbitalnej z ekscentrycznie umieszczoną diamentową koroną; średnica korony 1,25 mm, długość cewnika 135 cm, kompatybilny z będącym własnością Szpitala Uniwersyteckiego aterektomem OAS Pump SIP-3000. | 130 | sztuka |  |  | 0 | 0
4. | Prowadnik do aterektomi orbitalnej Rdzeń stalowy, długość prowadnika min. 335 [cm], tip load 10,0 [g], współpracujący z systemem do aterektomii orbitalnej. Do wyboru dwa rodzaje prowadnika: 0,014'' oraz 0,014'' z dystalnym oplotem 0,017'', kompatybilny z będącym własnością Szpitala Uniwersyteckiego aterektomem OAS Pump SIP-3000. | 35 | sztuka |  |  | 0 | 0
5. | Prowadnik do aterektomi orbitalnej - Rrdzeń stalowy z oplotem nitinolowym, długość prowadnika min. 335 [cm], tip load 2,5 [g], flex tip, współpracujący z systemem do aterektomii orbitalnej. Do wybou dwa rodzaje prowadnika: 0,014'' oraz 0,014'' z dystalnym oplotem 0,018'' kompatybilny z będącym własnością Szpitala Uniwersyteckiego aterektomem OAS Pump SIP-3000. | 35 | sztuka |  |  | 0 | 0
6. | Prowadnik do aterektomi orbitalnej, nitinolowy, o średnicy proksymalnej 0,012" i dystalnej 0,014", oplot platynowo-wolframowy, długość prowadnika min 325 cm, tip load 1,0g, flex tip, współpracujący z systemem do aterektomii orbitalnej, kompatybilny z będącym własnością Szpitala Uniwersyteckiego aterektomem OAS Pump SIP-3000. | 120 | sztuka |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(26)
DFP.271.68.2025.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 26 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Stentgraft wielomodułowy o szkielecie wykonanym z nitinolu i pokryciu z poliestru, system o mocowaniu nadnerkowym.Niski profil systemu umożliwiający leczenie przy wąskich dostępach. Część główna 14-16F, odnogi 12F. Aorta średnicy 17-31mm, średnice części aortalnej stentgraftu: 22,24,26,28,30,32,34mm. Tętnice biodrowe o średnicy 8-22mm, średnice nogawek stentgraftu: 10,13,16,18,20,22,24mm. System ze zintegrowanymi hydrofilnymi koszulkami. Regulacja zakładek między częścią główną, a odnogami po str IPSI i contraleralnej. System posiadający platynowe markery ułatwiające pozycjonowanie stentgraftu. Trzyelementowa konstrukcja systemu zapewniająca szeroki zakres zastosowania. | 15 | sztuka |  |  | 0 | 0
2. | Stentgraft piersiowy typu custom-made z odnogą do tętnicy podobojczykowej | 20 | sztuka |  |  | 0 | 0
3. | Cewnik prowadzący do zabiegów wewnątrznaczyniowych w obrębie naczyń szyjnych i mózgowych - miękka atraumatyczna końcówka oraz elastyczna dystalna część systemu przeciwdziała uszkodzeniu naczynia. - zewnętrzna powłoka hydrofilowa 15 cm długości w dystalnym odcinku cewnika - wewnętrzna powierzchnia pokryte PTFE - platynowy marker zapewniający dobrą widoczność we fluoroskopii - prosta lub zakrzywiona konfiguracja - dostępne rozmiary 6,7,8 Fr o św. wewnętrznym odpowiednio 1,80mm (0,071”); 2,05mm (0,081”); 2,28mm (0,090”). - dostępne długości robocze 80cm, 90cm, 100cm, 110 cm | 15 | sztuka |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(27)
DFP.271.68.2025.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 27 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Kateter do embolektomii typu Fogartiego (dł. 40-80cm, śr. 2F-10F). | 900 | sztuka |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(28)
DFP.271.68.2025.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr … do umowy
| Część nr: | 28 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Łata naczyniowa wykonana z osierdzia wołowego do zastosowania w rekonstrukcji naczyń obwodowych, w tym naczyń krwionośnych szyi, nerek, biodrowych, udowych, głębokich i piszczelowych oraz do rewizji dostępu tętniczożylnego. Łata posiadająca włókna kolagenu i elastyny, posiada wiązania krzyżowe (aldehyd glutarowy) dzięi którym jest odporna na biodegradację w procesie enzymatycznym i posiada stałą wytrzymałość mechaniczną, elastyczna, biokompatybilna, możliwość stosowania z antybiotykami, możliwość mocowania za pomocą szwów chirurgicznych lub kleju fibrynowego, możliwość przycięcia do porządanego rozmiaru. Łata pakowana w pojemnik wypełniony jałową, apirogenną wodą zawierającą tlenek propylenu. Rozmiar 1x10 cm +/- 5% | 30 | sztuka |  |  | 0 | 0
2. | Łata naczyniowa wykonana z osierdzia wołowego do zastosowania w rekonstrukcji naczyń obwodowych, w tym naczyń krwionośnych szyi, nerek, biodrowych, udowych, głębokich i piszczelowych oraz do rewizji dostępu tętniczożylnego. Łata posiadająca włókna kolagenu i elastyny, posiada wiązania krzyżowe (aldehyd glutarowy) dzięi którym jest odporna na biodegradację w procesie enzymatycznym i posiada stałą wytrzymałość mechaniczną, elastyczna, biokompatybilna, możliwość stosowania z antybiotykami, możliwość mocowania za pomocą szwów chirurgicznych lub kleju fibrynowego, możliwość przycięcia do porządanego rozmiaru. Łata pakowana w pojemnik wypełniony jałową, apirogenną wodą zawierającą tlenek propylenu. Rozmiar 2x9 cm +/- 5% | 30 | sztuka |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(29)
DFP.271.68.2025.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 29 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Samorozprężalny stent do aorty i żyły głównej. Stent nitinolowy, zamkniętokomórkowy, z dużą siłą radialną. Na końcach stentu dobrze widoczne markery nie przepuszczalne dla promieni rentgenowskich 4 na odcinku proksymalnym i 4 dystalnym. Długość shaftu 100cm. Stent jest kompatybilny z prowadnikiem 0,035i i koszulką zabiegową do 10F. Dostępne średnice stentu: 16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36 mm oraz długości: 30, 40,60,80,100 mm. Stent aplikuje się techniką anti-jump. Stent jest elektro-polerowany, posiada klasę III. | 45 | sztuka |  |  | 0 | 0
2. | Samorozprężalny stent nitinolowy, przeznaczony do leczenia zwężeń żyły biodrowej w pobliżu rozwidlenia żyły głównej dolnej. Ścięta skośna końcówka umożliwia umieszczenie stentu bezpośrednio przy bifurkacji, budowa stentu zamkniętokomórkowa na przednim i tylnym odcinku, otwartokomórkowa w części środkowej. Stent można repozycjonować do czerwonego markera. Stent przeznaczony jest do leczenia Zespołu May-Thurnera, System wprowadzający 10F/100cm, śr stentu: 14, 16 i 18 mm dł stentu: 80, 100 i 150 mm, przechodzi przez prowadnik 0,035 | 45 | sztuka |  |  | 0 | 0
3. | Samorozprężalny stent żylny; stent nitinolowy przeznaczony do leczenia zaburzeń przepływu w żyłach biodrowo udowych; kompatybilny z koszulką 10, dł. Shaftu60,80 ,100 lub 120. Cztery znaczniki na każdym końcu stentu;kompatybilny z prowadnikiem 0,35, średnica stentu 10,12,14,16,18mm;długość stentu; 60,80,100,120,150 | 45 | sztuka |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(30)
DFP.271.68.2025.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr … do umowy
| Część nr: | 30 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | 3 kanałowy cewnik OTW do aterektomii z jednoczesną aspiracją blaszki miażdżycowej i skrzepów z frontalnie umieszczoną głowicą rotującą na najbardziej dystalnej części cewnika. 2 tryby pracy z rozkładanymi ostrzami 2.4mm i 3,4mm. Średnica zew 7Fr, długość 120cm. | 30 | sztuka |  |  | 0 | 0
2. | 3 kanałowy cewnik OTW do aterektomii z jednoczesną aspiracją blaszki miażdżycowej i skrzepów z frontalnie umieszczoną głowicą rotującą na najbardziej dystalnej części cewnika. 2 tryby pracy z rozkładanymi ostrzami 2.1mm i 3,0mm. Średnica zew 7Fr, długość 135cm. | 30 | sztuka |  |  | 0 | 0
3. | 3 kanałowy cewnik OTW do aterektomii z jednoczesną aspiracją blaszki miażdżycowej i skrzepów z frontalnie umieszczoną głowicą rotującą na najbardziej dystalnej części cewnika. 1 tryb pracy bez rozkładanych ostrzy 1,85mm. Średnica zew 7Fr, długość 145cm. | 30 | sztuka |  |  | 0 | 0
4. | 3 kanałowy cewnik OTW do aterektomii z jednoczesną aspiracją blaszki miażdżycowej i skrzepów z frontalnie umieszczoną głowicą rotującą na najbardziej dystalnej części cewnika. 1 tryb pracy bez rozkładanych ostrzy 1,6mm. Średnica zew 7Fr, długość 145cm. | 30 | sztuka |  |  | 0 | 0
5. | Prowadnik wysokospecjalistyczny 0.014” i 0.018”. Długości: 130, 190 i 300 cm Końcówka prowadnika: prosta - kształtowalna bądź zagięta ‘’J”. Dystalny odcinek pokryty silikonem, odcinek proksymalny pokryty teflonem Prowadnik o stopniowanej gradacji stożkowatości końcówki: 5/7/10 cm dla prowadnika 0.014” oraz 2,5/3/7 cm dla prowadnika 0,018”. Dostępna wersja z cieniującymi markerami w odstępach 5 mm na dystalnym końcu | 100 | sztuka |  |  | 0 | 0
6. | Cewnik balonowy pokrywany lekiem kompatybilny z prowadnikiem 0,018”. Średnice balonu od 2 do 8mm. Długości balonu w zakresie 30-200mm. Długości cewników 80/90/135/150cm. Balon pokryty lekiem paklitaksel w technologii „TransPax”. Dawka leku nie przekraczająca 2 mikrogramów/mm2 powierzchni balonu. Posiada system zabezpieczający balon podczas wprowadzania go przez zastawkę hemostatyczną koszulki zapobiegający uszkodzeniom i utracie leku. Ciśnienie RBP dla balonów o średnicach w zakresie 4-7mm równe 14atm oraz dla balonów średnicy 8mm równe 12atm. | 10 | sztuka |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa / Typ Producent dzierżawionego aparatu |  |  | Czynsz dzierżawny brutto* za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto* za 36 miesięcy
7. | Dzierżawa konsoli do aterektomii mechanicznej - 2szt: - | 36 | miesięcy |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
| Wymagania graniczne dla dzierżawionego sprzętu (konsola do aterektomii mechanicznej - 2szt.): | Parametr Wymagany # ^:
| 1. Urządzenie nowe, rok produkcji min. 2023 | TAK, podać rok produkcji |  | Parametr Oferowany - rok produkcji sprzętu:
| 2. Konsola kompatybilna z poz. 1-6. | TAK
| 3. Konsola montowana na standardowym wieszaku IV z dwiema pompami perystaltycznymi. | TAK
| 4. Aterektomia rotacyjna tętnic obwodowych z prędkością minimum 70000obr./min z równoczesną aspiracją blaszki miażdżycowej i zakrzepów. | TAK, podać |  | Parametr Oferowany - prędkość:
| 5. Automatyczna samokonfiguracja dla każdego rodzaju cewnika. | TAK
| 6. Wyświetlacz do monitoringu czasu działaniam i aktywacji. | TAK
| 7. Aktywacja w czasie poniżej 2 minut. | TAK, podać |  | Parametr Oferowany - czas aktywacji:
| 8. Detektor zapowietrzenia układu z automatycznym zatrzymaniem. | TAK
| 9. Możliwość zastosowania poniżej kolana do średnicy naczynia powyżej 2,5mm. | TAK, podać |  | Parametr Oferowany - średnica:
| 10. Długości cewników 120cm - 145cm. | TAK
| 11. Kompatybilny z prowadnikiem 0.014 oraz 3 kanałowym cewnikiem OTW do aterektomii z jednoczesną aspiracją blaszki miażdżycowej i skrzepów z frontalnie umieszczoną głowicą rotującą na najbardziej dystalnej części cewnika. | TAK
| 12. 2 tryby pracy z rozkładanymi ostrzami 2.4mm i 3,4mm. Średnica zew 7Fr, długość 120cm. | TAK
# Oświadczamy, że oferowany sprzęt (w ramach dzierżawy) spełnia wszystkie postawione wymagania graniczne dla dzierżawionego sprzętu.
UWAGA! ^ Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych dla dzierżawionego sprzętu (przedstawionych powyższej w tabeli wymagań granicznych) spowoduje odrzucenie oferty.
Warunki serwisu dla dzierżawionego sprzętu:
1. Urządzenie kompletne, gotowe do pracy bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów ( poza materiałami jednorazowego użytku). 2. Serwis w okresie dzierżawy: w cenie umowy dzierżawy. 3. Przeglądy techniczne zgodnie z zaleceniami producenta w okresie dzierżawy lub zapewnienie, że przez cały okres dzierżawy urządzenie będzie mieć aktualny przegląd techniczny – w cenie umowy dzierżawy. 4. Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie dzierżawy (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) – do 3 dni. 5. Zapewnienie aparatu zastępczego, wolnego od wad, o parametrach nie gorszych od modelu ujętego w umowie w przypadku czasu naprawy przekraczającego 3 dni (dotyczy dni roboczych). 6. Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi, paszporty techniczne, stosowne atesty, certyfikaty / dopuszczenia na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych/jeśli dotyczy. 7. Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD). 8. Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy. 9. Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego. 10. Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego, w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny. 11. Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie aparatu przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem aparatu. 12. Wraz z dostawą podpisany protokół odbioru ze wskazaniem numerów seryjnych urządzeń dzierżawionych. 13. Każdorazowa wymiana urządzenia na nowy powinna być zgłoszona do Działu Aparatury w raz z numerami seryjnymi, które są wymieniane
Poz. | Koszt zużycia energii elektrycznej dzierżawionego urządzenia |  |  | Założony czas pracy urządzenia w godzinach [h] | Przyjęty koszt 1 kWh [zł] | Moc oferowanego urządzenia w watach [W] | Koszt zużycia energii elektrycznej
7. | KONSOLA DO ATEREKTOMII MECHANICZNEJ-2 szt |  |  | 360 | 0.71 |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(31)
DFP.271.68.2025.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 31 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Barwne oznaczniki chirurgiczne służące do podtrzymywania narządów w czasie operacji. Wytworzone z włókien poliestrowych techniką dziania w formie pasm o krawędziach bocznych zwiniętych do wewnątrz. Co najmniej dwa kolory (w tym kolor żółty i czerwony) oraz co najmniej dwa rozmiary (w tym 2/900 i 3/900) | 3500 | sztuka |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(32)
DFP.271.68.2025.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 32 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | System protekcji dystalnej ma następujące parametry techniczne: - system RX wykonany z nitynolowej siatki, - kompatybilny z prowadnikiem 0,014”, - atraumatyczna końcówka protekcji, - złota pętla jako marker stopnia otwarcia filtra, - rozmiary filtra: 3, 4, - minimalny romiar cewnika prowadzącego 0,066” 5, 6, 7, 8 (mm) | 80 | sztuka |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(33)
DFP.271.68.2025.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 33 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Igła do nakłucia tętniczego do techniki Seldingera z dużym światłem wewnętrznym 18G i 21G; wykonana ze stali nierdzewnej, łagodnie zwężająca się, umożliwiająca łatwe wprowadzenie prowadnika drutowego kompatybilna z drutem prowadzącym odpowiednio 0.038” i 0.018"; kat ścięcia minimum 18°; dwustronnie ostrzona; ostro zakończona umożliwiająca nakłucie tętnicy w bardzo trudnych warunkach (wielokrotne nakłucia, miejsca po krwiakach) | 6000 | sztuka |  |  | 0 | 0
2. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z końcówką typu pencil Point z przeźroczystym uchwytem ze zmieniającym barwę identyfikatorem w postaci pryzmatu, potwierdzającym wprowadzenie igły do przestrzeni podpajęczynówkowej, łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą, rozmiary kodowane kolorem, sterylne, pakowane pojedynczo. Rozmiary 25Gx88mm pakowane razem z prowadnicą x 1 szt | 1000 | sztuka |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(34)
DFP.271.68.2025.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 34 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Materiały jednorazowe do automatycznego wstrzykiwacza CO₂ Angiodroid będącym własnością Szpitala Uniwersyteckiego, sterylne, jednorazowe złącze z PVC • zintegrowane z zaworem jednodrożnym • długość 2,5 m • filtr antybakteryjny • złącze męskie luer-lock dla wszystkich typów cewników i innych przyrządów • łatwe podłączenie do wstrzykiwacza | 40 | sztuka |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.