## formularz oferty
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.73.2025.AB
| Nazwa zamówienia | Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz dzierżawa czytnika dla Pracowni Toksykologii Zakładu Diagnostyki i Zakładu Patomorfologii.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto ^ :
część 1
część 2
część 3
część 4
^ jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*:
| nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: wartość bez kwoty podatku: stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..………………………….. ………………………………..…………………………..
* Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców *^:
| część zamówienia: nazwa (firma) podwykonawcy: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..…………………………..
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy. ^W przypadku wskazania podwykonawcy, zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. do rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
4. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|        |  | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem dużym przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej inny rodzaj
*zaznaczyć właściwe.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.
6. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy.
7. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.
8. | Dotyczy części 1 (poz. 1-32), część 2 (poz. 1), część 3 (poz. 1-2), część 4 (poz. 1): Oświadczamy, że oferowane odczynniki są wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7.04.2022 r. o wyrobach medycznych oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki In vitro. Wymóg nie dotyczy materiałów zużywalnych.
9. | Dotyczy części 1 (poz. 1-32), część 2 (poz. 1), część 3 (poz. 1-2), część 4 (poz. 1): Oświadczamy, że oferowane odczynniki posiadają certyfikaty IVD. Wymóg nie dotyczy materiałów zużywalnych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy certyfikaty IVD.
10. | Oświadczamy, że oferowane produkty spełniają wszystkie postawione wymagania graniczne okreslone w zalączniku nr 1a do specyfikacji dla poszczególnych części.
11. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
12. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia wskazanego w SWZ.
13. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
14. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
| Imię i nazwisko |  | Stanowisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
| Nazwa i adres banku |  | Nr rachunku

## część 1
| DFP.271.73.2025.AB | [6 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ
Załącznik nr …….. do umowy
| część nr 1 |  | Arkusz cenowy |  | Cena brutto oferty |  | 0
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość
1. | Test kasetkowy do oznaczania amfetaminy w moczu | 90 | testów
2. | Test kasetkowy do oznaczania barbituranów w moczu | 90 | testów
3. | Test kasetkowy do oznaczania benzodiazepin w moczu | 90 | testów
4. | Test kasetkowy do oznaczania buprenorfiny w moczu | 300 | testów
5. | Test kasetkowy do oznaczania EDDP w moczu | 90 | testów
6. | Test kasetkowy do oznaczania fencyklidyny w moczu | 300 | testów
7. | Test kasetkowy do oznaczania fentanylu w moczu | 900 | testów
8. | Test kasetkowy do oznaczania glukuronidu etylu w moczu | 900 | testów
9. | Test kasetkowy do oznaczania ketaminy w moczu | 180 | testów
10. | Test kasetkowy do oznaczania kokainy w moczu | 90 | testów
11. | Test kasetkowy do oznaczania kotyniny w moczu | 90 | testów
12. | Test kasetkowy do oznaczania LSD w moczu | 900 | testów
13. | Test kasetkowy do oznaczania MDMA (ekstazy) w moczu | 90 | testów
14. | Test kasetkowy do oznaczania MDPV (Metylenodioksypyrovaleronu) w moczu | 90 | testów
15. | Test kasetkowy do oznaczania metadonu w moczu | 900 | testów
16. | Test kasetkowy do oznaczania metakwalonu w moczu | 90 | testów
17. | Test kasetkowy do oznaczania metamfetaminy w moczu | 900 | testów
18. | Test kasetkowy do oznaczania oksykodonu w moczu | 120 | testów
19. | Test kasetkowy do oznaczania opiatów/morfiny w moczu | 90 | testów
20. | Test kasetkowy do oznaczania paracetamolu (acetaminofenu) w moczu | 90 | testów
21. | Test kasetkowy do oznaczania pregabaliny w moczu | 90 | testów
22. | Test kasetkowy do oznaczania propoksyfenu w moczu | 90 | testów
23. | Test kasetkowy do oznaczania syntetycznych kanabinoidów (JHW) w moczu | 450 | testów
24. | Test kasetkowy do oznaczania TCA (trójcyklicznych anty-depresantów) w moczu | 450 | testów
25. | Test kasetkowy do oznaczania THC w moczu | 90 | testów
26. | Test kasetkowy do oznaczania tramalu w moczu | 150 | testów
27. | Test kasetkowy do oznaczania zolpidemu w moczu | 90 | testów
28. | Test kasetkowy do oznaczania GHB w moczu | 300 | testów
29. | Test paskowy do oznaczania MDA w moczu | 90 | testów
30. | Test paskowy do oznaczania Zopiklonu w moczu | 90 | testów
31. | Test paskowy do oznaczania Mefedronu w moczu (2-param.: ABP-P/MEFEDRON) | 150 | testów
32. | Zestaw kontroli pozytywnej i negatywnej do oznaczania ww. narkotyków i leków w moczu (2x5ml) | po 3 zestawy kontroli dla każdego testu z poz. 1-31 | zestawy
33. | Testy paskowe do kontroli wiarygodności moczu 7-parametrowe (kreatynina, pH, aldehyd glutarowy, ciężar właściwy, azotyny, wybielacze, chlorochromian pirydyny) | 75 | pasków
Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich odczynników, odczynników dodatkowych, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania zamawianej ilości badań/oznaczeń kontrolnych zgodnie z procedurami określonymi przez producenta zestawów odczynnikowych.
Szczegółowy arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Oferowana ilość opakowań* | Oferowana wielkość produktu stanowiąca jedno opakowanie** | Cena jednostkowa brutto ^ opakowania*** | Cena brutto ^ pozycji
1. | [7 empty] | 0
2. | [7 empty] | 0
3. | [7 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk / oznaczeń / objętości / wagi itp. stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
^ jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Wymagania graniczne
Lp. | Wymagania graniczne dla testów kasetowych i paskowych
1. | Wartość odcięcia (cut-off) testów kasetowych dla badanych substancji | cut-off ng/ml
| Amfetamina | 500
| Barbiturany | 300
| Benzodiazepiny | 300
| Buprenorfina | 10
| EDDP | 100
| Fencyklidyna | 25
| Fentanyl | 10
| Glukuronid etylu | 500
| Ketamina | 1000
| Kokaina | 300
| Kotynina | 200
| LSD | 10
| MDMA (ekstazy) | 500
| MDPV | 500
| Metadon | 300
| Metakwalon | 300
| Metamfetamina | 500
| Oksykodon | 100
| Opiaty/morfina | 300
| Paracetamol (Acetaminofen) | 5000
| Pregabalina | 500
| Propoksyfen | 300
| Syntetyczne kanabinoidy (JWH) | 50
| Tricykliczne antydepresanty (TCA) | 1000
| THC | 50
| Tramal | 100
| Zolpidem | 25
| Wartość odcięcia (cut-off) testów paskowych dla badanych substancji | cut-off ng/ml
| GHB | 10
| MDA | 500
| Zopiklon | 50
| Mefedron | 300
2. | Testy kasetowe i paskowe pakowane pojedynczo
3. | Testy kasetowe i paskowe posiadają napis umożliwiający identyfikację, do jakiego oznaczenia jest dedykowany
4. | Do testów dołączona informacja o możliwych interferencjach innych substancji (leków, suplementów, używek) oraz lista substancji przebadanych pod kątem reakcji krzyżowych
5. | Data ważności nie krótsza niż 6 miesięcy od daty dostawy.
Lp. | Wymagania graniczne dla materiałów kontrolnych
1. | Roztwory kontrolne do prowadzenia kontroli wewnętrznej wszystkich mierzonych parametrów na dwóch poziomach:
Kontrola negatywna - poniżej stężenia cut-off i powyżej stężenia 0 ng/ml
Kontrola pozytywna - powyżej stężenia cut-off
2. | Testy paskowe do kontroli wiarygodności moczu 7-parametrowe (kreatynina, pH, aldehyd glutarowy, ciężar właściwy, azotyny, wybielacze, chlorochromian pirydyny)
3. | Data ważności nie krótsza niż 6 miesięcy od daty dostawy
Oświadczamy, że oferowany cały przedmiot zamówienia w części 1 spełnia wszystkie postawione wymagania graniczne, szczegółowo opisane powyżej.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

## część 2
| DFP.271.73.2025.AB | [6 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ
Załącznik nr …….. do umowy
| część nr 2 |  | Arkusz cenowy |  | Cena brutto oferty |  | 0
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość
1. | Multitest kasetkowy do badania obecności narkotyków we krwi (amfetamina, metamfetamina, kokaina, opiaty, THC) | 4500 | testów
Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich odczynników, odczynników dodatkowych, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania zamawianej ilości badań/oznaczeń kontrolnych zgodnie z procedurami określonymi przez producenta zestawów odczynnikowych.
Szczegółowy arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Oferowana ilość opakowań* | Oferowana wielkość produktu stanowiąca jedno opakowanie** | Cena jednostkowa brutto ^ opakowania*** | Cena brutto ^ pozycji
1. | [7 empty] | 0
2. | [7 empty] | 0
3. | [7 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk / oznaczeń / objętości / wagi itp. stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
^ jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Poz. | Przedmiot dzierżawy | Okres dzierżawy (w miesiącach) | j.m. | Dane urządzeń: Nazwa handlowa / Typ / Producent |  | Rok produkcji dzierżawionych urządzeń | Czynsz dzierżawny brutto^ za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto^ pozycji
2 | Dzierżawa czytnika do oceny wyników testu kasetkowego (1 sztuka) | 36 | miesięcy |  |  |  |  | 0
Koszt zużycia energii elektrycznej:
Poz. | Koszt zużycia energii elektrycznej przez dzierżawione urządzenia | Założony czas pracy urządzenia | j.m. | Przyjęty koszt 1 kWh | Moc oferowanego urządzenia w watach [W] | Koszt zużycia energii elektrycznej
1. | Czytnik do oceny wyników testu kasetkowego | 6000 | godziny | 0.69 |  | 0
^ jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Wymagania graniczne
Poz. | Wymagania graniczne poz. 1 Multitestów kasetkowych do badania obecności narkotyków we krwi (amfetamina, metamfetamina, kokaina, opiaty, THC)
wartość odcięcia cut-off ng/ml
1. | Amfetamina | 50 ng/ml
2. | Metamfetamina | 50 ng/ml
3. | Kokaina | 50 ng/ml
4. | Opiaty | 40 ng/ml
5. | THC | 12 ng/ml
Poz. | Wymagania graniczne czytnika do oceny wyników testu kasetkowego:
1. | Czytnik wyników testów (Rapid Slide Scanner, RSS) umożliwia interpretację wyników testów kasetkowych i paskowych pojedynczych oraz wieloparametrowych
2. | Czytnik wyników testów (RSS) umożliwia interpretację wyników testów kasetkowych i paskowych z barkodem oraz bez barkodu
3. | Czytnik wyników testów (RSS) posiada wbudowany wewnętrzny zegar do pomiaru czasu, po jakim wyniki są odczytywane
4. | Czytnik wyników testów (RSS) posiada możliwość kalibracji i dostosowania do danej partii testów
5. | Czytnik wyników testów (RSS) posiada możliwość połączenia z komputerem. Do czytnika dołączone jest oprogramowanie umożliwiające obsługę czytnika RSS. Oprogramowanie czytnika RSS umożliwia identyfikację pacjentów czytnikiem kodów kreskowych, odczyt i interpretację wyników, wydruk wyników oraz archiwizację.
6. | Czytnik nowy, rok produkcji nie starszy niz 2024
Oświadczamy, że oferowany cały przedmiot zamówienia w części 2 spełnia wszystkie postawione wymagania graniczne, szczegółowo opisane powyżej.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

## część 3
| DFP.271.73.2025.AB | [6 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ
Załącznik nr …….. do umowy
| część nr 3 |  | Arkusz cenowy |  | Cena brutto oferty |  | 0
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Ilość oznaczeń (łącznie z kontrolami, kalibracjami i powtórzeniami)
1 | Testy kasetowe do wykrywania Mefedronu w moczu metodą immunochromatografii | 1800 | oznaczeń
2 | Testy kasetowe do wykrywania nowych substancji psychoaktywnych(NSP)w moczu metodą immunochromatografii | 900 | oznaczeń
Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich odczynników, odczynników dodatkowych, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania zamawianej ilości badań/oznaczeń kontrolnych zgodnie z procedurami określonymi przez producenta zestawów odczynnikowych.
Szczegółowy arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Oferowana ilość opakowań* | Oferowana wielkość produktu stanowiąca jedno opakowanie** | Cena jednostkowa brutto ^ opakowania*** | Cena brutto ^ pozycji
1. | [7 empty] | 0
2. | [7 empty] | 0
3. | [7 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk / oznaczeń / objętości / wagi itp. stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
^ jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Wymagania graniczne
Poz. | Określenie parametru dla pozycji 1
1. | Test kasetowy jednoparametrowy z portem do nakrapiania próbki
2. | Wartość odcięcia cut-off =100 ng/ml
3. | Testy kasetowe są pakowane pojedynczo
4. | Każdy test jest podpisany do jakiego oznaczenia jest dedykowany
Poz. | Określenie parametru dla pozycji 2
1. | Test kasetowy pięcioparametrowy z portami do nakrapiania próbki
2. | Oznaczane parametry i wartość odcięcia cut-off dla Syntetyczne kanabinoidy (K2) – cut-off = 50 ng/ml
3. | Oznaczane parametry i wartość odcięcia cut-off dla MDPV – cut-off = 1000 ng/ml
4. | Oznaczane parametry i wartość odcięcia cut-off dla MPD (metylopentedron) – cut-off = 1000 ng/ml
5. | Oznaczane parametry i wartość odcięcia cut-off dla Katyna (CAT) – cut-off = 150 ng/ml
6. | Oznaczane parametry i wartość odcięcia cut-off dla Mefedron – cut-off = 100 ng/ml
7. | Testy kasetowe są pakowane pojedynczo
8. | Na kasetkach są czytelne opisy oznaczanych parametrów
Oświadczamy, że oferowany cały przedmiot zamówienia w części 3 spełnia wszystkie postawione wymagania graniczne, szczegółowo opisane powyżej.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

## część 4
| DFP.271.73.2025.AB | [6 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ
Załącznik nr …….. do umowy
| część nr 4 |  | Arkusz cenowy |  | Cena brutto oferty |  | 0
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość zestawów
1. | Zestaw do barwienia hematoksyliną i eozyną W skład jednego zestawu wchodzi: 1. Hematoksylina 3G (Mayer 3c/l) (800 ml) wraz z osobnym utelniaczem (24ml) 2. Eozyna (820ml) | Zestaw zawiera : 1. Hematoksylina 800ml, 2. Utleniacz do hematoksyliny 24ml, 3. Eozyna 820ml | 600
Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich odczynników, odczynników dodatkowych, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania zamawianej ilości badań/oznaczeń kontrolnych zgodnie z procedurami określonymi przez producenta zestawów odczynnikowych.
Szczegółowy arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Oferowana ilość opakowań* | Oferowana wielkość produktu stanowiąca jedno opakowanie** | Cena jednostkowa brutto ^ opakowania*** | Cena brutto ^ pozycji
1. | [7 empty] | 0
2. | [7 empty] | 0
3. | [7 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk / oznaczeń / objętości / wagi itp. stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
^ jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Wymagania graniczne
1. | Zawartość opakowań zoptymalizowana pod kątem jednorazowego użycia w automatycznej barwiarce Tissue-tek Prisma, będącej własnością zamawiającego: Hematoksylina 800-900ml, Eozyna 800 – 900ml.
2. | Jeden zestaw pozwala na stabilne barwienie min 2500 szkiełek histologicznych protokołem HE w arwiarce Tissue-tek Prisma, będącej własnością zamawiającego.
3. | Zestaw do barwienia wyposażony w oznaczenie kodem QR zawierającym identyfikację i datę produkcji w barwiarce.
Oświadczamy, że oferowany cały przedmiot zamówienia w części 4 spełnia wszystkie postawione wymagania graniczne, szczegółowo opisane powyżej.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.