## ZAŁĄCZNIK 1A -OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
TABELA A

L.p.	TYP PRODUKTU/NAZWA	szacunkowa ilość oznaczeń na 48 m-cy	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	grupa krwi z oznaczeniem antygenów ABO, antygen D, izoaglutyniny antyA i anty-B	14920	mikrotesty kolumnowe zelowe					8
2	badanie przeglądowe przeciwciał w PTA-LISS (przy grupie krwi i próbie zgodności)	22840	mikrotesty kolumnowe zelowe					8
3	kontrola antygenów A,B,RhD u biorców krwi	7920	mikrotesty kolumnowe zelowe					8
4	konterola antygenów A,B i RhD u dawców	16920	mikrotesty kolumnowe zelowe					8
5	próba zgodności w PTA-LISS	16920	mikrotesty kolumnowe zelowe					8
6	fenotyp układu Rh i K z układu Kell	100	mikrotesty kolumnowe zelowe					8
7	krwinki wzorcowe do oznaczania grup krwi	ilość niezbędna do wykonania 14920 oznaczeń z uwzględnieniem terminu ważności	krwinki gotowe do użycia					8
8	krwinki wzorcowe do badania przeglądowego przeciwciał w PTA	ilość niezbędna do wykonania 22820 oznaczeń z uwzględnieniem terminu ważności	krwinki gotowe do użycia					8
9	krwinki wzorcowe do identyfikacji przeciwciał odpornościowych w PTA	ilość niezbędna do wykonania 120 oznaczeń z uwzględnieniem terminu ważności	krwinki gotowe do użycia					8
10	materiał do codziennej kontroli jakości	ilość niezbędna do wykonania 2920 oznaczeń z uwzględnieniem terminu ważności	gotowy do użycia					8
MATERIAŁY ZUŻYWALNE
1	odczynnik do przygotowania zawiesin krwinek	adekwatnie do ilości badań uwzględniając termin ważności	gotowy do użycia					8
2	płyny do analizatora	ilość niezbędna do zapewnienia prawidłowej pracy analizatora	gotowy do użycia					8
3	etykiety do drukarki kodów kreskowych	16920	gotowy do użycia					23
4	końcówki do pipety manualnej	4000	gotowy do użycia					23
					RAZEM A:	0,00 zł

TABELA B
L.p.	Nazwa aparatu, data produkcji, wartość	Ilość opłat w skali 48 m-cy	Opłata za dzierżawę brutto w skali 1 miesiąca	VAT	wartość brutto za dzierżawę w skali 48 miesięcy
1.	2.	3.	4.	5.	6.
x	x	x	[zł.]	%	[zł.]
1	analizator immunohematologiczny do oznaczania grup krwi	48		23%	- zł
2	Back-up
	inkubator
	wirówka do kart
	dozownik z możliwością ustawienia objętości
	pipeta z możliwością ustawienia objętości – 2 sztuki
3	drukarka kodów kreskowych
4	drukarka laserowa czarno-biała
				RAZEM B:	- zł	0

			TABELA C
			RAZEM TABELA A	0,00 zł
			RAZEM TABELA B	0,00 zł
	OCENIE PODLEGA WARTOSĆ KOŃCOWA RAZEM Z TABELI C =		RAZEM C	0,00 zł		0

WARTOŚĆ PODLEGAJĄCĄ OCENIE Z POZYCJI RAZEM C (WARTOŚĆ KOŃCOWA BRUTTO Z TABELI C) NALEŻY PRZENIERŚĆ DO FORMULARZA OFERTOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

## ZAŁĄCZNIK 1 B- OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH
L.p.	OPIS PARAMETRU ZAMÓWIENIA	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY
1	Analizator fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024 roku	Podać oferowany parametr / Model, typ, rodzaje
2	Oferowany w pełni zautomatyzowany analizator musi wykonywać samodzielnie cały proces badania od pobrania materiału z próbki badanej do przesłania wyniku do komputera z możliwością weryfikacji poprawności każdego etapu badania . Oprogramowanie analizatora w języku polskim	TAK
3	Analizator nablatowy (jeżeli konieczne dostarczony z przeznaczonym dla niego mobilnym stołem dopuszczonym do pracy w medycznym laboratorium, o nośności dostosowanej do wagi urządzenia)	TAK
4	System automatyczny musi pracować w oparciu o technikę mikrotestów kolumnowych żelowych i wykonywać wszystkie badania podane w SWZ : / grupa krwi układu ABO i i antygen D z układu Rh z użyciem jednej serii odczynników monoklonalnych anty-A i anty-B, odczynników monoklonalnych anty-D pochodzących z różnych klonów: jeden klasy IgM, drugi klasy IgM lub IgG+IgM (jeden z klonów nie może wykrywać antygenu D kategoriiVI) / określenie obecności regularnych izoaglutynin za pomocą krwinek wzorcowych A1,B / badanie przeglądowe na obecność przeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA-LISS), mikrokarty z surowicą antyglobulinową poliwalentną / potwierdzenie grupy krwi odczynnikami monoklonalnymi anty-A,anty-B, anty-D / próba zgodności pomiędzy biorcą a dawcą krwi PTA z surowicą antyglobulinową poliwalentną	TAK
5	Odczynniki, karty, materiały zużywalne w pełni kompatybilne z aparatem	TAK
6	Odczynniki gotowe do użycia	TAK
7	Wszystkie odczynniki i karty jednakowe dla posiadanego analizatora głównego i back-up	TAK
8	Analizatory w 100% wykorzystujące mikrokolumny na kartach/kasetach, otwierające podczas badania pojedyncze kolumny i jednocześnie dozujące materiał badany.
9	Analiztor musi pracować w trybie wolnego dostępu (Random Access) i zagwarantować ciągłość procesu oraz ochronę danych przez indywidualne hasła dostępu	TAK
10	W analizatorze automatycznym musi być dostępna funkcja wykonywania badań pilnych (próbka „CITO”)	TAK
11	Wymagana jest pojemność magazynu analizatora nie mniejsza niż 180 kart/kaset na pokładzie	TAK
12	Wszystkie odczynniki (karty/kasety), krwinki wzorcowe i materiał kontrolny muszą pochodzić od jednego producenta i winny być dostarczane w opakowaniach producenta	TAK
13	Termin przydatności odczynników (kart/kaset), minimum 6 miesięcy od daty dostawy, termin przydatności krwinek wzorcowych i materiałów kontrolnych minimum 4 tygodnie	TAK
14	Dostawa odczynników , krwinek wzorcowych i materiałów kontrolnych według załączonego harmonogramu przez Wykonawcę na dany rok, przy jednoczesnym zapewnieniu dostaw na CITO brakującego asortymentu w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia,transportem monitorowanym pod względem temperatury +2 do +8 0C	TAK
15	Karty muszą mieć zapewniony przez dostawcę transport w pozycji pionowej w oznakowanym „góra/dół” opakowaniu	TAK
16	Wymagane jest oznakowanie wszystkich kart,krwinek wzorcowych i materiału kontrolnego znakiem CE i numerem jednostki notyfikującej biorącej udział w procesie oceny zgodności	TAK
17	Wymagana jest możliwość jednoczesnego załadowania 48 próbek badanych na pokład analizatora. Raki do probówek umożliwiające swobodne wkładanie i wyjmowanie probówek oklejonych kodami paskowymi bez ich uszkodzenia	TAK
18	Analizator podaje w czasie rzeczywistym aktualny stan odczynników, płynów myjących oraz zgłasza stan alarmowy, jeżeli ilość odczynników nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań	TAK
19	Wymagany jest system kontroli jakości QC dla poszczególnych modułów automatycznych aparatu (wirówki: kontrola czasu i prędkości wirowania; inkubatory: czasu i temperatury inkubacji; głowicy pipetującej: objętości pipetowania) oraz odczynników (rodzaj,seria,data ważności)	TAK
20	Wykluczający kontakt z materiałem zakaźnym system usuwania zużytych kart/kaset przez analizator (automatyczne przenoszenie zużytych kart/kaset do pojemnika na odpady)	TAK
21	Automatyczny odczyt obrazu karty/kasety przez analizator i pełna archiwizacja obrazu	TAK
22	Funkcja automatycznego sporządzania zawiesiny krwinek czerwonych przez analizator	TAK
23	W celu uruchomienia analizatora Wykonawca w ramach wartości umowy dostarczy odczynniki, karty/kasety, materiały kontrolne i zużywalne niezbędne do przeprowadzenia walidacji (na wykonanie badań 100 próbek)	TAK
24	Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji, że dostarczone odczynniki, karty/kasety, krwinki wzorcowe i materiał kontrolny są dobrej jakości, a w razie stwierdzenia w okresie gwarancji wady zostanie on w ramach wartości umowy wymieniony przez Wykonawcę na wolny od wad, w terminie do 30 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego.	TAK
25	Wymagane jest zapewnienie manualnego systemu back-up dedykowanego do oferowanych kart/kaset, składających się z wirówki, inkubatora do kart/kaset i pipety manualnej wraz z materiałami eksploatacyjnymi (np. statywy, końcówki do pipet) oraz dispensera do przygotowywania zawiesin	TAK
26	Analizator automatyczny zaopatrzony w zewnętrzny system podtrzymywania napięcia (UPS), drukarkę laserową (czarno-białą) i drukarkę kodów kreskowych	TAK
27	Podłączenie analizatora do systemu informatycznego laboratorium na koszt dostawcy	TAK
28	Analizator wyposażony w zdalny dostęp serwisu	TAK
WYMAGANE WARUNKI DOTYCZĄCE SERWISU DZIERŻAWIONEGO ANALIZATORA		WYMAGANIE	POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGANIA
1	Wykonawca zapewni przeglądy serwisowe (w ramach wynagrodzenia umownego), zgodnie z zaleceniem producenta, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem	TAK
2	Gwarancja rozpoczyna się po oddaniu analizatorów do eksploatacji, która następuje po zainstalowaniu, zwalidowaniu (kwalifikacji urządzenia) oraz podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego i obowiązuje do końca umowy dzierżawy	TAK
3	Naprawa analizatora (niezawinione przez Użytkownika) wraz z częściami zamiennymi będą wykonywane na koszt Wykonawcy	TAK
4	Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii – do 24 godzin (w dni robocze od poniedziałku do piątku)	TAK
5	Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii analizatorów w czasie do 2 dni roboczych od zgłoszenia awarii, a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii	TAK
6	Bezpośredni kontakt z inżynierem serwisowym	TAK / podać nr tel.
7	Dostępność serwisu 7 dni w tygodniu, także w dni wolne i świąteczne, w szczególności pomoc merytoryczna i techniczna w języku polskim poprzez kontakt telefoniczny z wyspecjalizowanym inżynierem serwisowym	TAK / podać nr tel.
8	Za skuteczne zgłoszenie awarii uważa się zgłoszenie telefoniczne, faxem lub e-mailem na adres podany przez Wykonawcę.	TAK / podać nr tel./fax e-mail
9	Wykonawca zapewni (w ramach wynagrodzenia umownego) aktualizację oprogramowania i dokumentacji w okresie eksploatacji	TAK
SZKOLENIE PERSONELU ZAMAWIAJĄCEGO		WYMAGANIE	POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGANIA
1	Wykonawca gwarantuje instruktaż (przeprowadzony w ramach wartości umowy) personelu Użytkownika minimum na poziomie podstawowym w terminie do 14 dni roboczych od daty dostawy, uruchomienia i podłączenia analizatora oraz instruktaż uzupełniający po wprowadzeniu zmian w analizatorze lub oprogramowaniu. Przeprowadzony instruktaż udokumentowany zostanie stosownym certyfikatem/zaświadczeniem	TAK
2	Instruktaż podstawowy przeprowadzany będzie przez 2 dni po instalacji oraz 1 dzień po miesiącu od uruchomienia i walidacji metody	TAK
POZOSTAŁE WYMAGANIA		WYMAGANIE	POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGANIA
1	Wraz z analizatorami Wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: / instrukcję użytkowania aparatu/analizatora w języku polskim, / niezbędną dokumentację techniczną aparatu/analizatora / specyfikację katalogową (handlową) aparatu/analizatora, / kopię dokumentów w języku polskim dopuszczających przedmiot dostawy do obrotu i używania wydanych przez podmioty upoważnione do wydawania (deklarację zgodności, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczenia do obrotu, świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do stosowania lub pozytywną opinię); / karty charakterystyk substancji niebezpiecznych (jeżeli występują) w formie elektronicznej	TAK
2	Termin dostawy analizatora, uruchomienie, podłączenie do posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego (dwukierunkowa komunikacja) – do 21 dni roboczych od daty podpisania umowy	TAK
3	Nieodpłatna dostawa i instalacja analizatorów oraz deinstalacja i odbiór po zakończeniu okresu obowiązywania umowy dzierżawy.	TAK

Uwaga: W rubryce "potwierdzenie spełnienia wymagania"/"parametr oferowany" należy wpisać "TAK" oraz potwierdzić spełnienie warunków. Niewypełnienie tabeli lub udzielenie odpowiedzi "NIE" będzie rozumiane jako niespełnienie parametrów. Niespełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW OCENIANYCH

L.p.	Parametry oceniane (techniczno- użytkowe)	Sposób oceny (pkt)	Oferowany parametr (wypełnia Wykonawca)
1	Konserwacja (dekontaminacja) analizatora wykonywana przez użytkownika i przewidziana przez producenta nie częściej niż 1 raz w miesiącu – potwierdzenie w materiałach producenta	Tak 10 pkt / Nie 0 pkt
2	Karty do oznaczeń grup krwi, kontroli grupy krwi biorcy i dawcy zawierają kolumnę/kolumny z kontrolą wewnętrzną	Tak 10 pkt / Nie 0 pkt
3	Wszystkie odczynniki, materiały zużywalne/płyny do analizatora i manualnego back-up są tak samo konfekcjonowane	Tak 10 pkt / Nie 0 pkt

Niewypełnienie tabeli w kolumnie "Oferowany parametr" spowoduje, iż Zamawiający przyzna 0 pkt.