## 1-Igły i Strzykawki
Część 1: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33141300-3
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Igła Iniekcyjna / Jałowa / Jednorazowa	0,30-0,33 mm x 12-13 mm / 29G-30G	-NIEpirogenna, NIEtoksyczna, Bez Lateksu i Ftalanów / -Rurka igły z gładkiej, wytrzymałej stali nierdzewnej / -Kodowana Kolorystycznie / -Opakowanie jednostkowe typu: papier-folia	100 szt.	60
2	Igła Iniekcyjna / Jałowa / Jednorazowa	0,5 mm x 25 mm 25G	-NIEpirogenna, NIEtoksyczna, Bez Lateksu i Ftalanów / -Rurka igły z gładkiej, wytrzymałej stali nierdzewnej / -Kodowana Kolorystycznie / -Opakowanie jednostkowe typu: papier-folia	100 szt.	100
3	Igła Iniekcyjna / Jałowa / Jednorazowa	0,6 mm x 30-32 mm 23G	-NIEpirogenna, NIEtoksyczna, Bez Lateksu i Ftalanów / -Rurka igły z gładkiej, wytrzymałej stali nierdzewnej / -Kodowana Kolorystycznie / -Opakowanie jednostkowe typu: papier-folia	100 szt.	50
4	Igła Iniekcyjna / Jałowa / Jednorazowa	0,7 mm x 40 mm 22G	-NIEpirogenna, NIEtoksyczna, Bez Lateksu i Ftalanów / -Rurka igły z gładkiej, wytrzymałej stali nierdzewnej / -Kodowana Kolorystycznie / -Opakowanie jednostkowe typu: papier-folia	100 szt.	200
5	Igła Iniekcyjna / Jałowa / Jednorazowa	0,8 mm x 40 mm 21G	-NIEpirogenna, NIEtoksyczna, Bez Lateksu i Ftalanów / -Rurka igły z gładkiej, wytrzymałej stali nierdzewnej / -Kodowana Kolorystycznie / -Opakowanie jednostkowe typu: papier-folia	100 szt.	200
6	Igła Iniekcyjna / Jałowa / Jednorazowa	0,9 mm x 40 mm 20G	-NIEpirogenna, NIEtoksyczna, Bez Lateksu i Ftalanów / -Rurka igły z gładkiej, wytrzymałej stali nierdzewnej / -Kodowana Kolorystycznie / -Opakowanie jednostkowe typu: papier-folia	100 szt.	150
7	Igła Iniekcyjna / Jałowa / Jednorazowa	1,1 mm x 40 mm 19G	-NIEpirogenna, NIEtoksyczna, Bez Lateksu i Ftalanów / -Rurka igły z gładkiej, wytrzymałej stali nierdzewnej / -Kodowana Kolorystycznie / -Opakowanie jednostkowe typu: papier-folia	100 szt.	100
8	Igła Iniekcyjna / Jałowa / Jednorazowa	1,2 mm x 40 mm 18G	-NIEpirogenna, NIEtoksyczna, Bez Lateksu i Ftalanów / -Rurka igły z gładkiej, wytrzymałej stali nierdzewnej / -Kodowana Kolorystycznie / -Opakowanie jednostkowe typu: papier-folia	100 szt.	1500
9	Igła typu Motylek / Jałowa / Jednorazowa	0,5 mm x 19-20 mm 25G	-Z wężykiem / -NIEpirogenna, NIEtoksyczna, Bez Lateksu / -Kodowana Kolorystycznie / -Opakowanie jednostkowe typu: papier-folia	100 szt.	1
10	Igła typu Motylek / Jałowa / Jednorazowa	0,6 mm x 19-20 mm 23G	-Z wężykiem / -NIEpirogenna, NIEtoksyczna, Bez Lateksu / -Kodowana Kolorystycznie / -Opakowanie jednostkowe typu: papier-folia	100 szt.	1
11	Igła Insulinowa do Pena / Jałowa / Jednorazowa	0,3 mm x 8 mm 30G	-Kompatybilna ze wszystkimi rodzajami penów / -NIEpirogenna, NIEtoksyczna, Bez Lateksu / -Rurka igły z gładkiej, wytrzymałej stali nierdzewnej / -Kodowana Kolorystycznie	100 szt.	100
12	Strzykawka 2-częściowa / koncówka typu Luer / Jałowa / Jednorazowa	Pojemność: 2 ml	-Logo lub Nazwa producenta / umieszczone na korpusie strzykawki / -NIEpirogenna, NIEtoksyczna, Bez Lateksu i Ftalanów / -Końcówka umieszczona Centralnie / -Cylinder przezroczysty / -Tłok kontrastujący, płynnie przesuwający się / -Kryza zabezpieczająca przed przypadkowym / wysunięciem tłoka / -Skala: wyraźna, czytelna, twała, koloru czarnego, / przedłużona uwzgledniająca min. 10% / rozszerzenia pojemności nominalnej / -Opakowanie jednostkowe typu: papier-folia	100 szt.	500
13	Strzykawka 2-częściowa / koncówka typu Luer / Jałowa / Jednorazowa	Pojemność: 5 ml	-Logo lub Nazwa producenta / umieszczone na korpusie strzykawki / -NIEpirogenna, NIEtoksyczna, Bez Lateksu i Ftalanów / -Końcówka umieszczona Bocznie / -Cylinder przezroczysty / -Tłok kontrastujący, płynnie przesuwający się / -Kryza zabezpieczająca przed przypadkowym / wysunięciem tłoka / -Skala: wyraźna, czytelna, twała, koloru czarnego, / przedłużona uwzgledniająca min. 10% / rozszerzenia pojemności nominalnej / -Opakowanie jednostkowe typu: papier-folia	100 szt.	500
14	Strzykawka 2-częściowa / koncówka typu Luer / Jałowa / Jednorazowa	Pojemność: 10 ml	-Logo lub Nazwa producenta / umieszczone na korpusie strzykawki / -NIEpirogenna, NIEtoksyczna, Bez Lateksu i Ftalanów / -Końcówka umieszczona Bocznie / -Cylinder przezroczysty / -Tłok kontrastujący, płynnie przesuwający się / -Kryza zabezpieczająca przed przypadkowym / wysunięciem tłoka / -Skala: wyraźna, czytelna, twała, koloru czarnego, / przedłużona uwzgledniająca min. 10% / rozszerzenia pojemności nominalnej / -Opakowanie jednostkowe typu: papier-folia	100 szt.	700
15	Strzykawka 3!!!-częściowa / koncówka typu Luer / Jałowa / Jednorazowa	Pojemność: 20 ml	-Uszczelnienie gumowe na szczycie tłoka / -Logo lub Nazwa producenta / umieszczone na korpusie strzykawki / -NIEpirogenna, NIEtoksyczna, Bez Lateksu i Ftalanów / -Końcówka umieszczona Bocznie / -Cylinder przezroczysty / -Tłok kontrastujący, płynnie przesuwający się / -Kryza zabezpieczająca przed przypadkowym / wysunięciem tłoka / -Skala: wyraźna, czytelna, twała, koloru czarnego, / -Opakowanie jednostkowe typu: papier-folia	50 szt.	1500
16	Strzykawka 3!!!-częściowa / koncówka typu Luer-Lock!!! / Jałowa / Jednorazowa	Pojemność: 2-3 ml	-Uszczelnienie gumowe na szczycie tłoka / -Logo lub Nazwa producenta / umieszczone na korpusie strzykawki / -NIEpirogenna, NIEtoksyczna, Bez Lateksu i Ftalanów / -Cylinder przezroczysty / -Tłok kontrastujący, płynnie przesuwający się / -Kryza zabezpieczająca przed przypadkowym / wysunięciem tłoka / -Skala: wyraźna, czytelna, twała, koloru czarnego / -Opakowanie jednostkowe typu: papier-folia	100 szt.	100
17	Strzykawka 3!!!-częściowa / koncówka typu Luer-Lock!!! / Jałowa / Jednorazowa	Pojemność: 5 ml	-Uszczelnienie gumowe na szczycie tłoka / -Logo lub Nazwa producenta / umieszczone na korpusie strzykawki / -NIEpirogenna, NIEtoksyczna, Bez Lateksu i Ftalanów / -Cylinder przezroczysty / -Tłok kontrastujący, płynnie przesuwający się / -Kryza zabezpieczająca przed przypadkowym / wysunięciem tłoka / -Skala: wyraźna, czytelna, twała, koloru czarnego / -Opakowanie jednostkowe typu: papier-folia	100 szt.	20
18	Strzykawka 3!!!-częściowa / koncówka typu Luer-Lock!!! / Jałowa / Jednorazowa	Pojemność: 10 ml	-Uszczelnienie gumowe na szczycie tłoka / -Logo lub Nazwa producenta / umieszczone na korpusie strzykawki / -NIEpirogenna, NIEtoksyczna, Bez Lateksu i Ftalanów / -Cylinder przezroczysty / -Tłok kontrastujący, płynnie przesuwający się / -Kryza zabezpieczająca przed przypadkowym / wysunięciem tłoka / -Skala: wyraźna, czytelna, twała, koloru czarnego / -Opakowanie jednostkowe typu: papier-folia	100 szt.	30
19	Strzykawka 3!!!-częściowa / BEZBARWNY CYLINDER / koncówka typu Luer-Lock!!! / Jałowa / Jednorazowa	Pojemność: 50/60 ml	-Uszczelnienie gumowe na szczycie tłoka / -Logo lub Nazwa producenta / umieszczone na korpusie strzykawki / -NIEpirogenna, NIEtoksyczna, Bez Lateksu i Ftalanów / -Cylinder przezroczysty / -Tłok kontrastujący, płynnie przesuwający się / -Kryza zabezpieczająca przed przypadkowym / wysunięciem tłoka / -Skala: wyraźna, czytelna, twała, koloru czarnego / -Opakowanie jednostkowe typu: papier-folia	1 szt.	5000
20	Strzykawka 3!!!-częściowa / ZABARWIONY-BURSZTYNOWY / CYLINDER / koncówka typu Luer-Lock!!! / Jałowa / Jednorazowa	Pojemność: 50/60 ml	-Uszczelnienie gumowe na szczycie tłoka / -Logo lub Nazwa producenta / umieszczone na korpusie strzykawki / -NIEpirogenna, NIEtoksyczna, Bez Lateksu i Ftalanów / -Cylinder transparentny / -Tłok kontrastujący, płynnie przesuwający się / -Kryza zabezpieczająca przed przypadkowym / wysunięciem tłoka / -Skala: wyraźna, czytelna, twała, koloru czarnego / -Opakowanie jednostkowe typu: papier-folia	1 szt.	500
21	Strzykawka 3!!!-częściowa / CEWNIKOWA typ Janeta / z dołączonymi / 2 łącznikami typu Luer / Jałowa / Jednorazowa	Pojemność: 100 ml	-Uszczelnienie gumowe na szczycie tłoka / -Logo lub Nazwa producenta / umieszczone na korpusie strzykawki / -NIEpirogenna, NIEtoksyczna, Bez Lateksu i Ftalanów / -Stożek do cewnika umieszczony centralnie / ścięty pod kątem 45 stopni / -Cylinder przezroczysty / -Tłok kontrastujący, płynnie przesuwający się / -Kryza zabezpieczająca przed przypadkowym / wysunięciem tłoka / -Skala: wyraźna, czytelna, twała, koloru czarnego / -Opakowanie jednostkowe typu: papier-folia	1 szt.	1500
22	Strzykawka 3!!!-częściowa / TUBERKULINOWA / koncówka typu Luer / w komplecie z igłą: / 0,45 mm x 12-13 mm / Jałowa / Jednorazowa	Pojemność: 1 ml	-Konstrukcja tłoka redukująca pojemność resztkową / -Logo lub Nazwa producenta / umieszczone na korpusie strzykawki / -NIEpirogenna, NIEtoksyczna, Bez Lateksu i Ftalanów / -Cylinder przezroczysty / -Tłok kontrastujący, płynnie przesuwający się / -Kryza zabezpieczająca przed przypadkowym / wysunięciem tłoka / -Skala: wyraźna, czytelna, twała, koloru czarnego / -Opakowanie jednostkowe typu: papier-folia	100 szt.	200
23	Strzykawka 3!!!-częściowa / INSULINOWA / koncówka typu Luer / w komplecie z igłą: / 0,40 mm x 12-13 mm / Jałowa / Jednorazowa	Pojemność: 1 ml / Wersja: 40 j./1 ml	-Konstrukcja tłoka redukująca pojemność resztkową / -Logo lub Nazwa producenta / umieszczone na korpusie strzykawki / -NIEpirogenna, NIEtoksyczna, Bez Lateksu i Ftalanów / -Cylinder przezroczysty / -Tłok kontrastujący, płynnie przesuwający się / -Kryza zabezpieczająca przed przypadkowym / wysunięciem tłoka / -Skala: wyraźna, czytelna, twała, koloru czarnego / -Opakowanie jednostkowe typu: papier-folia	100 szt.	100
					SUMA:	0

## 2-Nakłuwacze
Część 2: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33141300-3
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Nakłuwacz Bezpieczny / Jałowy / Jednorazowy	Głębokość nakłucia: 1,8 mm / Rozmiar: 21G	-Opakowanie zbiorcze: max 200 szt.	200 szt.	150
2	Nakłuwacz Bezpieczny / Jałowy / Jednorazowy	Głębokość nakłucia: 2,0 mm / Rozmiar: 0,8 mm (21G)	-Opakowanie zbiorcze: max 200 szt.	200 szt.	100
3	Nakłuwacz Bezpieczny / Jałowy / Jednorazowy	Głębokość nakłucia: 2,4 mm / Rozmiar: 21G	-Opakowanie zbiorcze: max 200 szt.	200 szt.	100
					SUMA:	0

## 3-Przyrząd do Pobierania Leków
Część 3: Materiały Medyczne: 33140000-3
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Przyrząd do Pobierania Leków / z Pojemników Wielodawkowych / Jałowy / Jednorazowy	Filtr Powietrza Średnica: / 0,1 μm-0,45 μm	-NIEpirogenny, NIEtoksyczny, Bez Lakeksu i Ftalanów / -Łącznik Luer-Lock, żeński / -Szczelna zatyczka samozatrzaskowa	1 szt.	7000
					SUMA:	0

## 4-Sprzęt Medyczny-Rożny
Część 4: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33190000-8
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Cewnik do Odsysania / górnych dróg oddechowych / typ: Prosty / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH12 / Długość: min. 50 cm	-„Zmrożona” powierzchnia zewnętrzna / -2 otwory boczne naprzeciwległe / -Barwny kod łączników	1 szt.	100
2	Cewnik do Odsysania / górnych dróg oddechowych / typ: Prosty / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH14 / Długość: min. 50 cm	-„Zmrożona” powierzchnia zewnętrzna / -2 otwory boczne naprzeciwległe / -Barwny kod łączników	1 szt.	200
3	Cewnik do Odsysania / górnych dróg oddechowych / typ: Prosty / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH16 / Długość: min. 50 cm	-„Zmrożona” powierzchnia zewnętrzna / -2 otwory boczne naprzeciwległe / -Barwny kod łączników	1 szt.	300
4	Cewnik do Odsysania / górnych dróg oddechowych / typ: Prosty / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH18 / Długość: min. 50 cm	-„Zmrożona” powierzchnia zewnętrzna / -2 otwory boczne naprzeciwległe / -Barwny kod łączników	1 szt.	200
5	Cewnik do Odsysania / górnych dróg oddechowych / typ: Prosty / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH20 / Długość: min. 50 cm	-„Zmrożona” powierzchnia zewnętrzna / -2 otwory boczne naprzeciwległe / -Barwny kod łączników	1 szt.	200
6	Cewnik do Odsysania / górnych dróg oddechowych / typ: Prosty / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH22 / Długość: min. 50 cm	-„Zmrożona” powierzchnia zewnętrzna / -2 otwory boczne naprzeciwległe / -Barwny kod łączników	1 szt.	50
7	Czepek Pielęgniarski / typu Beret / NIEjałowe / Jednorazowe	Średnica: min. 47 cm	-Wyrób Medyczny: Klasa I / -Ściągane gumką	100 szt.	300
8	Dren T-Kehr Silikonowy / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH 12 / 450 mm/180 mm	-Do drenażu dróg żółciowych	1 szt.	20
9	Dren T-Kehr Silikonowy / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH 14 / 450 mm/180 mm	-Do drenażu dróg żółciowych	1 szt.	20
10	Dren T-Kehr Silikonowy / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH 16 / 450 mm/180 mm	-Do drenażu dróg żółciowych	1 szt.	20
11	Dren T-Kehr Silikonowy / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH 18 / 450 mm/180 mm	-Do drenażu dróg żółciowych	1 szt.	20
12	Dren z Trokarem Ostrym / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH 24 / Długość: min. 33 cm	-Do drenażu klatki piersiowej / -Oznaczenie rozmiaru na drenie / -Linia RTG na całej długości / -Trokar Ostry typ Trójgraniec	1 szt.	10
13	Dren z Trokarem Ostrym / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH 28 / Długość: min. 33 cm	-Do drenażu klatki piersiowej / -Oznaczenie rozmiaru na drenie / -Linia RTG na całej długości / -Trokar Ostry typ Trójgraniec	1 szt.	50
14	***Kaniula Dożylna / BEZ Portu Bocznego / Jałowa / Jednorazowa	-Kolor: Fioletowy / 26G / 0,6 x 19 mm / Przepływ: / 17 ml/1 min	-Igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej / z ostrzem typu back-cut / -Cewnik kaniuli wykonany z teflonu wyposażony w 4 paski RTG / -Kolorystycznie barwione skrzydełka mocujące bez portu górnego / -Uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką / -Zastawka zabezpieczająca przed wypływem krwi / po wprowadzeniu kaniuli do naczynia / -Komora wypływu zwrotnego zabezpieczona koreczkiem Luer-Lock / -Opakowanie zbiorcze: max 100 szt.	1 szt.	2000
15	***Kaniula Dożylna / BEZ Portu Bocznego / Jałowa / Jednorazowa	-Kolor: Żółty / 24G / 0,7 x 19 mm / Przepływ: / 23 ml/1 min	-Igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej / z ostrzem typu back-cut / -Cewnik kaniuli wykonany z teflonu wyposażony w 4 paski RTG / -Kolorystycznie barwione skrzydełka mocujące bez portu górnego / -Uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką / -Zastawka zabezpieczająca przed wypływem krwi / po wprowadzeniu kaniuli do naczynia / -Komora wypływu zwrotnego zabezpieczona koreczkiem Luer-Lock / -Opakowanie zbiorcze: max 100 szt.	1 szt.	2000
16	Kanka Doodbytnicza / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: CH 16 / Długość: min. 200 mm	-Opakowanie jednostkowe: 1 szt.	1 szt.	20
17	Kanka Doodbytnicza / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: CH 30 / Długość: min. 300 mm	-Opakowanie jednostkowe: 1 szt.	1 szt.	50
18	Kieliszki / do Podawania Leków / Płynnych i Stałych / Jednorazowe	Pojemność: / min. 25 ml / Szerokość dna: / 27 mm (+/- 1 mm)	-Transparentne / -Skalowane co 1 ml	90 szt.	1500
19	Koc Ratunkowy Termiczny / Srebrno-Złoty	min. 155 cm x min. 205 cm	-Opakowanie zbiorcze: max 20 szt.	1 szt.	540
20	Ochraniacze na Buty / NIEjałowe / Jednorazowe	min. 38 cm x min. 15 cm	-Materiał: Folia Polietylenowa / lub Włóknina Polipropylenowa / -Ściągane gumką	100 szt.	300
21	Opaska Identyfikacyjna / na Nadgarstek / z Wkładaną Karteczką	Dla Dorosłych i Dzieci	-Opakowanie zbiorcze: max 200 szt.	100 szt.	150
22	Opaska Identyfikacyjna / na Nadgarstek / z Wkładaną Karteczką	Dla Noworodków	-Opakowanie zbiorcze: max 200 szt.	100 szt.	30
23	Osłony na Głowicę USG / Lateksowe, Pudrowane / Jednorazowe	Średnica: min. 30 mm	-Opakowanie zbiorcze: max 200 szt.	144 szt.	40
24	Ostrza Chirurgiczne / Jałowe / Jednorazowe	Nr 10	-Stal Węglowa / -Nr Ostrza i Nazwa Producenta / na każdym Ostrzu / -Kompatybilne z trzonkiem nr 3	100 szt.	5
25	Ostrza Chirurgiczne / Jałowe / Jednorazowe	Nr 11	-Stal Węglowa / -Nr Ostrza i Nazwa Producenta / na każdym Ostrzu / -Kompatybilne z trzonkiem nr 3	100 szt.	40
26	Ostrza Chirurgiczne / Jałowe / Jednorazowe	Nr 15	-Stal Węglowa / -Nr Ostrza i Nazwa Producenta / na każdym Ostrzu / -Kompatybilne z trzonkiem nr 3	100 szt.	5
27	Ostrza Chirurgiczne / Jałowe / Jednorazowe	Nr 22	-Stal Węglowa / -Nr Ostrza i Nazwa Producenta / na każdym Ostrzu / -Kompatybilne z trzonkiem nr 4	100 szt.	20
28	Ostrza Chirurgiczne / Jałowe / Jednorazowe	Nr 24	-Stal Węglowa / -Nr Ostrza i Nazwa Producenta / na każdym Ostrzu / -Kompatybilne z trzonkiem nr 4	100 szt.	20
29	Paski Wskaźnikowe pH / Dopochwowe	Zakres: 4,0-7,0	-Opakowanie jednostkowe: max 100 szt.	100 szt.	6
30	Pęseta Plastikowa Anatomiczna Prosta / Jałowa / Jednorazowa	Długość: 12-14 cm	-Końcówka: Ząbkowana / -Opakowanie zbiorcze: max 100 szt.	1 szt.	200
31	Skalpele Chirurgiczne / (Ostrza Chirurgiczne z Trzonkiem) / Jałowe / Jednorazowe	Nr 10	-Stal Węglowa / -Nr Ostrza i Nazwa Producenta / na każdym Trzonku	10 szt.	3
32	Skalpele Chirurgiczne / (Ostrza Chirurgiczne z Trzonkiem) / Jałowe / Jednorazowe	Nr 11	-Stal Węglowa / -Nr Ostrza i Nazwa Producenta / na każdym Trzonku	10 szt.	30
33	Skalpele Chirurgiczne / (Ostrza Chirurgiczne z Trzonkiem) / Jałowe / Jednorazowe	Nr 12	-Stal Węglowa / -Nr Ostrza i Nazwa Producenta / na każdym Trzonku	10 szt.	30
34	Skalpele Chirurgiczne / (Ostrza Chirurgiczne z Trzonkiem) / Jałowe / Jednorazowe	Nr 22	-Stal Węglowa / -Nr Ostrza i Nazwa Producenta / na każdym Trzonku	10 szt.	3
35	Sonda Sengstakena-Blakemorea / typ 42 / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: 18F / Długość Całkowita: / min. 850 mm / Balon Przełykowy-Długość: / 140 mm / Balon Żołądkowy-Długość: / 60 mm	-Do hamowania krwawienia / z żylaków przełyku / -Linia RTG na całej długości	1 szt.	3
36	System Zamknięty do Pobierania Próbek / z Drzewa Oskrzelowego / z Kontrolą Siły Ssania / Jałowy / Jednorazowe	Pojemność: 20-30 ml	-Z dołączoną naklejką do wypełnienia / -Kompatybilny z Cewnikami / do Odsysania: min. CH 8-20 / -Skalowanie co 1 ml	1 szt.	100
37	Szczoteczka Cytologiczna / typ Wachlarz / Jałowy / Jednorazowy	Długość całkowita: / 20 cm (+/- 2 cm)	-Bez lateksu	1 szt.	800
38	Szkiełka Mikroskopowe / z Matowym Polem do Opisu / NIEjałowe	76 mm x 26 mm x 1 mm	-Szlifowane brzegi / -Opakowanie jednostkowe: max 200 szt.	50 szt.	60
39	Szpatułki Laryngologiczne / Drewniane / Jednorazowe	min. 150 mm x min. 17 mm	-Pakowane pojedynczo / -Zaokrąglone brzegi i krawędzie	100 szt.	120
40	Worek do Lewatywy z Drenem / Jednorazowy	Pojemność: min. 1500 ml / Skalowany co min. 250 ml / Długość drenu: min. 100 cm	-Dren z zaciskiem przesuwnym / -Natłuszczona końcówka drenu zabezpieczona zatyczką	1 szt.	2000
41	Worek na Wymiociny / z Kołnierzem / Jednorazowy	Pojemność: min. 1500 ml / Skalowany co min. 100 ml	-Funkcja: "Zakręć i Zaczep" pozwalająca na zamknięcie worka / -Transparentny	1 szt.	800
42	Wziernik Ginekologiczny / typ Cusco / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: L / Szerokość: 30 mm	-Transparentny / -Barwny kod szpilki	1 szt.	100
43	Wziernik Ginekologiczny / typ Cusco / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: M / Szerokość: 26 mm	-Transparentny / -Barwny kod szpilki	1 szt.	2500
44	Wziernik Ginekologiczny / typ Cusco / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: S / Szerokość: 24 mm	-Transparentny / -Barwny kod szpilki	1 szt.	500
45	Wziernik Ginekologiczny / typ Cusco / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: XS / Szerokość: 20 mm	-Transparentny / -Barwny kod szpilki	1 szt.	100
46	Wzierniki Uszne / do Otoskopu dla Dorosłych / Jednorazowe	Rozmiar: 4,0 mm	-Pasujące do Otoskopów: / KaWe, Heine, Riester	100 szt.	10
47	Wzierniki Uszne / do Otoskopu dla Dzieci / Jednorazowe	Rozmiar: 2,5 mm	-Pasujące do Otoskopów: / KaWe, Heine, Riester	100 szt.	10
48	Zaciskacz do Pępowiny / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: Uniwersalny	-Niepirogenny / - Podwójna blokada zapobiegająca / przypadkowemu otwarciu zaciskacza	1 szt.	600
					SUMA:	0

		*** - UWAGA-Do oferty należy dołączyć próbki: po 2 szt. do pozycji 14 i 15

## 5-Drogi Oddechowe i Zgłębniki
Część 5: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33170000-2
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Cewnik / do Kontrolowanego Odsysania / górnych dróg oddechowych / typ: Prosty / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH 06 / Długość: min. 40 cm	-Wykonany z PVC, Bez Lateksu / -„Zmrożona” powierzchnia zewnętrzna / -Barwny kod łączników / -2 otwory boczne naprzeciwległe / -Otwór centralny z zaokrąglonymi krawędziami	1 szt.	50
2	Cewnik / do Kontrolowanego Odsysania / górnych dróg oddechowych / typ: Prosty / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH 08 / Długość: min. 40 cm	-Wykonany z PVC, Bez Lateksu / -„Zmrożona” powierzchnia zewnętrzna / -Barwny kod łączników / -2 otwory boczne naprzeciwległe / -Otwór centralny z zaokrąglonymi krawędziami	1 szt.	200
3	Cewnik / do Kontrolowanego Odsysania / górnych dróg oddechowych / typ: Prosty / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH 10 / Długość: min. 50 cm	-Wykonany z PVC, Bez Lateksu / -„Zmrożona” powierzchnia zewnętrzna / -Barwny kod łączników / -2 otwory boczne naprzeciwległe / -Otwór centralny z zaokrąglonymi krawędziami	1 szt.	100
4	Cewnik do Karmienia Niemowląt / Skalowany co 1 cm / z linią RTG / Sterylny / Jednorazowy	Rozmiar: CH 04 / Długość: min. 40 cm	-Wykonany z PVC, Bez Lateksu / -„Zmrożona” powierzchnia zewnętrzna / -Barwny kod zatyczek Luer / -2 otwory boczne	1 szt.	50
5	Cewnik do Karmienia Niemowląt / Skalowany co 1 cm / z linią RTG / Sterylny / Jednorazowy	Rozmiar: CH 05 / Długość: min. 40 cm	-Wykonany z PVC, Bez Lateksu / -„Zmrożona” powierzchnia zewnętrzna / -Barwny kod zatyczek Luer / -2 otwory boczne	1 szt.	50
6	Cewnik do Karmienia Niemowląt / Skalowany co 1 cm / z linią RTG / Sterylny / Jednorazowy	Rozmiar: CH 06 / Długość: min. 40 cm	-Wykonany z PVC, Bez Lateksu / -„Zmrożona” powierzchnia zewnętrzna / -Barwny kod zatyczek Luer / -2 otwory boczne	1 szt.	30
7	Cewnik do Karmienia Niemowląt / Skalowany co 1 cm / z linią RTG / Sterylny / Jednorazowy	Rozmiar: CH 08 / Długość: min. 40 cm	-Wykonany z PVC, Bez Lateksu / -„Zmrożona” powierzchnia zewnętrzna / -Barwny kod zatyczek Luer / -2 otwory boczne	1 szt.	30
8	Cewnik do Karmienia Niemowląt / Skalowany co 1 cm / z linią RTG / Sterylny / Jednorazowy	Rozmiar: CH 10 / Długość: min. 40 cm	-Wykonany z PVC, Bez Lateksu / -„Zmrożona” powierzchnia zewnętrzna / -Barwny kod zatyczek Luer / -2 otwory boczne	1 szt.	20
9	Cewnik/Wąsy / do Podawania Tlenu Przez Nos / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: Dla Dorosłych / Długość: min. 200 cm	-Wykonany z PVC / -Odporny na zagięcia, Bez Lateksu	1 szt.	4000
10	Cewnik/Wąsy / do Podawania Tlenu Przez Nos / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: Dla Dzieci / Długość: min. 200 cm	-Wykonany z PVC / -Odporny na zagięcia, Bez Lateksu	1 szt.	50
11	Dren do Ssaka / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar Drenu: / CH 25 (+/- CH 01) / Długość drenu: / min. 210 cm	-Dren z 2 Łącznikami / Antyzagięciowymi typu "Lejek" / -Dren Odporny na zagięcia, Bez Lateksu	1 szt.	1000
12	Dren do Ssaka / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar Drenu: / CH 25 (+/- CH 01) / Długość drenu: / min. 300 cm	-Dren z 2 Łącznikami / Antyzagięciowymi typu "Lejek" / -Dren Odporny na zagięcia, Bez Lateksu	1 szt.	100
13	Dren/Przedłużacz Tlenowy	Długość: min. 200 cm	-Wykonany z PVC / -Odporny na zagięcia, Bez Lateksu	1 szt.	300
14	Końcówka do Odsysania / Pola Operacyjnego / typu Yankauer Standard, / zagięta z Kontrolą Siły Ssania / z Drenem!!! / Jałowa / Jednorazowa	Średnica Końcówki: / 8 mm (+/- 1,5 mm) / Rozmiar Drenu: / CH 25 (+/- CH 01) / Długość drenu: / min. 210 cm	-Dren z 2 Łącznikami / Antyzagięciowymi typu "Lejek" / -Dren Odporny na zagięcia, Bez Lateksu	1 szt.	1200
15	Łącznik Martwa Przestrzeń / z Kolankiem Gładki w Środku / Jałowy / Jednorazowy	Złącza: 15M-22M/15F / Długość: 15 cm	-Zespolony złącznikiem kątowym / podwójnie obrotowym	1 szt.	30
16	Maska Krtaniowa / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: 1 / Masa Ciała: do 5 kg / Objętość mankietu: 4 ml	-Barwny Kod Rozmiarów / -Uniwersalny łącznik 15 mm / -Bez Lateksu	1 szt.	5
17	Maska Krtaniowa / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: 1,5 / Masa Ciała: do 5-10 kg / Objętość mankietu: 7 ml	-Barwny Kod Rozmiarów / -Uniwersalny łącznik 15 mm / -Bez Lateksu	1 szt.	5
18	Maska Krtaniowa / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: 2 / Masa Ciała: 10-20 kg / Objętość mankietu: 10 ml	-Barwny Kod Rozmiarów / -Uniwersalny łącznik 15 mm / -Bez Lateksu	1 szt.	5
19	Maska Krtaniowa / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: 2,5 / Masa Ciała: 20-30 kg / Objętość mankietu: 14 ml	-Barwny Kod Rozmiarów / -Uniwersalny łącznik 15 mm / -Bez Lateksu	1 szt.	5
20	Maska Krtaniowa / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: 3 / Masa Ciała: 30-50 kg / Objętość mankietu: 20 ml	-Barwny Kod Rozmiarów / -Uniwersalny łącznik 15 mm / -Bez Lateksu	1 szt.	20
21	Maska Krtaniowa / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: 4 / Masa Ciała: 50-70 kg / Objętość mankietu: 30 ml	-Barwny Kod Rozmiarów / -Uniwersalny łącznik 15 mm / -Bez Lateksu	1 szt.	30
22	Maska Krtaniowa / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: 5 / Masa Ciała: 70-100 kg / Objętość mankietu: 40 ml	-Barwny Kod Rozmiarów / -Uniwersalny łącznik 15 mm / -Bez Lateksu	1 szt.	10
23	Prowadnica do Rurek Intubacyjnych / Jałowa / Jednorazowa	Średnica: 2,0 mm / Długość: min. 230 mm	-Bez Lateksu	1 szt.	10
24	Prowadnica do Rurek Intubacyjnych / Jałowa / Jednorazowa	Średnica: 3,0-3,3 mm / Długość: min. 340 mm	-Bez Lateksu	1 szt.	50
25	Prowadnica do Rurek Intubacyjnych / Jałowa / Jednorazowa	Średnica: 4,5-5,0 mm / Długość: min. 350 mm	-Bez Lateksu	1 szt.	50
26	Prowadnica Trudnych Intubacji / typu Bougie / Jałowa / Jednorazowa	Średnica: 3,3 mm / Długość: min. 600 mm	-Skalowana co 1 cm / -Bez Lateksu	1 szt.	30
27	Prowadnica Trudnych Intubacji / typu Bougie / Jałowa / Jednorazowa	Średnica: 5,0 mm / Długość: min. 600 mm	-Skalowana co 1 cm / -Bez Lateksu	1 szt.	30
28	Rurka Intubacyjna / BEZ Mankietu Niskociśnieniowego / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar I.D. [mm]: 2,0	-Typ Murphy / -Wykonana z PVC / -Linia RTG na całej długości rurki / -Łącznik 15 mm zgodny z ISO 5356-1 / -Informacja o rozmiarze rurki w min. 2 miejscach / -Bez Lateksu	1 szt.	20
29	Rurka Intubacyjna / BEZ Mankietu Niskociśnieniowego / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar I.D. [mm]: 2,5	-Typ Murphy / -Wykonana z PVC / -Linia RTG na całej długości rurki / -Łącznik 15 mm zgodny z ISO 5356-1 / -Informacja o rozmiarze rurki w min. 2 miejscach / -Bez Lateksu	1 szt.	20
30	Rurka Intubacyjna / BEZ Mankietu Niskociśnieniowego / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar I.D. [mm]: 3,0	-Typ Murphy / -Wykonana z PVC / -Linia RTG na całej długości rurki / -Łącznik 15 mm zgodny z ISO 5356-1 / -Informacja o rozmiarze rurki w min. 2 miejscach / -Bez Lateksu	1 szt.	20
31	Rurka Intubacyjna / BEZ Mankietu Niskociśnieniowego / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar I.D. [mm]: 3,5	-Typ Murphy / -Wykonana z PVC / -Linia RTG na całej długości rurki / -Łącznik 15 mm zgodny z ISO 5356-1 / -Informacja o rozmiarze rurki w min. 2 miejscach / -Bez Lateksu	1 szt.	20
32	Rurka Intubacyjna / BEZ Mankietu Niskociśnieniowego / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar I.D. [mm]: 4,0	-Typ Murphy / -Wykonana z PVC / -Linia RTG na całej długości rurki / -Łącznik 15 mm zgodny z ISO 5356-1 / -Informacja o rozmiarze rurki w min. 2 miejscach / -Bez Lateksu	1 szt.	20
33	Rurka Intubacyjna / BEZ Mankietu Niskociśnieniowego / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar I.D. [mm]: 4,5	-Typ Murphy / -Wykonana z PVC / -Linia RTG na całej długości rurki / -Łącznik 15 mm zgodny z ISO 5356-1 / -Informacja o rozmiarze rurki w min. 2 miejscach / -Bez Lateksu	1 szt.	20
34	Rurka Intubacyjna / z Mankietem Niskociśnioniowym / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar I.D. [mm]: 3,5	-Typ Murphy / -Wykonana z PVC z Mankietem / -Linia RTG na całej długości rurki / -Łącznik 15 mm zgodny z ISO 5356-1 / -Informacja o rozmiarze rurki w min. 2 miejscach / -Bez Lateksu	1 szt.	20
35	Rurka Intubacyjna / z Mankietem Niskociśnioniowym / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar I.D. [mm]: 4,0	-Typ Murphy / -Wykonana z PVC z Mankietem / -Linia RTG na całej długości rurki / -Łącznik 15 mm zgodny z ISO 5356-1 / -Informacja o rozmiarze rurki w min. 2 miejscach / -Bez Lateksu	1 szt.	20
36	Rurka Intubacyjna / z Mankietem Niskociśnioniowym / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar I.D. [mm]: 4,5	-Typ Murphy / -Wykonana z PVC z Mankietem / -Linia RTG na całej długości rurki / -Łącznik 15 mm zgodny z ISO 5356-1 / -Informacja o rozmiarze rurki w min. 2 miejscach / -Bez Lateksu	1 szt.	20
37	Rurka Intubacyjna / z Mankietem Niskociśnioniowym / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar I.D. [mm]: 5,0	-Typ Murphy / -Wykonana z PVC z Mankietem / -Linia RTG na całej długości rurki / -Łącznik 15 mm zgodny z ISO 5356-1 / -Informacja o rozmiarze rurki w min. 2 miejscach / -Bez Lateksu	1 szt.	20
38	Rurka Intubacyjna / z Mankietem Niskociśnioniowym / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar I.D. [mm]: 5,5	-Typ Murphy / -Wykonana z PVC z Mankietem / -Linia RTG na całej długości rurki / -Łącznik 15 mm zgodny z ISO 5356-1 / -Informacja o rozmiarze rurki w min. 2 miejscach / -Bez Lateksu	1 szt.	20
39	Rurka Intubacyjna / z Mankietem Niskociśnioniowym / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar I.D. [mm]: 6,0	-Typ Murphy / -Wykonana z PVC z Mankietem / -Linia RTG na całej długości rurki / -Łącznik 15 mm zgodny z ISO 5356-1 / -Informacja o rozmiarze rurki w min. 2 miejscach / -Bez Lateksu	1 szt.	20
40	Rurka Intubacyjna / z Mankietem Niskociśnioniowym / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar I.D. [mm]: 6,5	-Typ Murphy / -Wykonana z PVC z Mankietem / -Linia RTG na całej długości rurki / -Łącznik 15 mm zgodny z ISO 5356-1 / -Informacja o rozmiarze rurki w min. 2 miejscach / -Bez Lateksu	1 szt.	20
41	Rurka Intubacyjna / z Mankietem Niskociśnioniowym / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar I.D. [mm]: 7,0	-Typ Murphy / -Wykonana z PVC z Mankietem / -Linia RTG na całej długości rurki / -Łącznik 15 mm zgodny z ISO 5356-1 / -Informacja o rozmiarze rurki w min. 2 miejscach / -Bez Lateksu	1 szt.	400
42	Rurka Intubacyjna / z Mankietem Niskociśnioniowym / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar I.D. [mm]: 7,5	-Typ Murphy / -Wykonana z PVC z Mankietem / -Linia RTG na całej długości rurki / -Łącznik 15 mm zgodny z ISO 5356-1 / -Informacja o rozmiarze rurki w min. 2 miejscach / -Bez Lateksu	1 szt.	500
43	Rurka Intubacyjna / z Mankietem Niskociśnioniowym / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar I.D. [mm]: 8,0	-Typ Murphy / -Wykonana z PVC z Mankietem / -Linia RTG na całej długości rurki / -Łącznik 15 mm zgodny z ISO 5356-1 / -Informacja o rozmiarze rurki w min. 2 miejscach / -Bez Lateksu	1 szt.	400
44	Rurka Intubacyjna / z Mankietem Niskociśnioniowym / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar I.D. [mm]: 8,5	-Typ Murphy / -Wykonana z PVC z Mankietem / -Linia RTG na całej długości rurki / -Łącznik 15 mm zgodny z ISO 5356-1 / -Informacja o rozmiarze rurki w min. 2 miejscach / -Bez Lateksu	1 szt.	100
45	Rurka Intubacyjna / z Mankietem Niskociśnioniowym / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar I.D. [mm]: 9,0	-Typ Murphy / -Wykonana z PVC z Mankietem / -Linia RTG na całej długości rurki / -Łącznik 15 mm zgodny z ISO 5356-1 / -Informacja o rozmiarze rurki w min. 2 miejscach / -Bez Lateksu	1 szt.	30
46	Rurka Intubacyjna Zbrojona / z Mankietem Niskociśnioniowym / i Prowadnicą / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar I.D. [mm]: 7,0	-Typ Murphy / -Wzmocniona drutem na całej długości / -Wykonana z PVC z Mankietem / -Linia RTG na całej długości rurki / -Łącznik 15 mm zgodny z ISO 5356-1 / -Informacja o rozmiarze rurki w min. 2 miejscach / -Bez Lateksu	1 szt.	10
47	Rurka Intubacyjna Zbrojona / z Mankietem Niskociśnioniowym / i Prowadnicą / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar I.D. [mm]: 7,5	-Typ Murphy / -Wzmocniona drutem na całej długości / -Wykonana z PVC z Mankietem / -Linia RTG na całej długości rurki / -Łącznik 15 mm zgodny z ISO 5356-1 / -Informacja o rozmiarze rurki w min. 2 miejscach / -Bez Lateksu	1 szt.	10
48	Rurka Intubacyjna Zbrojona / z Mankietem Niskociśnioniowym / i Prowadnicą / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar I.D. [mm]: 8,0	-Typ Murphy / -Wzmocniona drutem na całej długości / -Wykonana z PVC z Mankietem / -Linia RTG na całej długości rurki / -Łącznik 15 mm zgodny z ISO 5356-1 / -Informacja o rozmiarze rurki w min. 2 miejscach / -Bez Lateksu	1 szt.	10
49	Rurka Intubacyjna Zbrojona / z Mankietem Niskociśnioniowym / i Prowadnicą / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar I.D. [mm]: 8,5	-Typ Murphy / -Wzmocniona drutem na całej długości / -Wykonana z PVC z Mankietem / -Linia RTG na całej długości rurki / -Łącznik 15 mm zgodny z ISO 5356-1 / -Informacja o rozmiarze rurki w min. 2 miejscach / -Bez Lateksu	1 szt.	5
50	Rurka Tracheostomijna / z Mankietem Niskociśnieniowym / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: 7,0	-Wykonana z PVC / -Linia RTG na całej długości rurki / -Łącznik 15 mm zgodny z ISO 5356-1 / -Bez Lateksu	1 szt.	10
51	Rurka Tracheostomijna / z Mankietem Niskociśnieniowym / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: 7,5	-Wykonana z PVC / -Linia RTG na całej długości rurki / -Łącznik 15 mm zgodny z ISO 5356-1 / -Bez Lateksu	1 szt.	10
52	Rurka Tracheostomijna / z Mankietem Niskociśnieniowym / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: 8,0	-Wykonana z PVC / -Linia RTG na całej długości rurki / -Łącznik 15 mm zgodny z ISO 5356-1 / -Bez Lateksu	1 szt.	10
53	Rurka Tracheostomijna / z Mankietem Niskociśnieniowym / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: 8,5	-Wykonana z PVC / -Linia RTG na całej długości rurki / -Łącznik 15 mm zgodny z ISO 5356-1 / -Bez Lateksu	1 szt.	10
54	Rurka Ustno-Gardłowa Guedel / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: 000 / Długość: 40 mm	-Barwny Kod Rozmiarów / -Bez Lateksu	1 szt.	20
55	Rurka Ustno-Gardłowa Guedel / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: 00 / Długość: 50 mm	-Barwny Kod Rozmiarów / -Bez Lateksu	1 szt.	20
56	Rurka Ustno-Gardłowa Guedel / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: 0 / Długość: 60 mm	-Barwny Kod Rozmiarów / -Bez Lateksu	1 szt.	20
57	Rurka Ustno-Gardłowa Guedel / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: 1 / Długość: 70 mm	-Barwny Kod Rozmiarów / -Bez Lateksu	1 szt.	30
58	Rurka Ustno-Gardłowa Guedel / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: 2 / Długość: 80 mm	-Barwny Kod Rozmiarów / -Bez Lateksu	1 szt.	150
59	Rurka Ustno-Gardłowa Guedel / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: 3 / Długość: 90 mm	-Barwny Kod Rozmiarów / -Bez Lateksu	1 szt.	150
60	Rurka Ustno-Gardłowa Guedel / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: 4 / Długość: 100 mm	-Barwny Kod Rozmiarów / -Bez Lateksu	1 szt.	150
61	Rurka Ustno-Gardłowa Guedel / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: 5 / Długość: 110 mm	-Barwny Kod Rozmiarów / -Bez Lateksu	1 szt.	50
62	Wymiennik Ciepła i Wilgoci / "Sztuczny Nos" / Jałowy / Jednorazowy	Łącznik 15 mm	-2 filtry / -Łącznik do podłączania tlenu / -Port do odsysania / -Bez Lateksu	1 szt.	30
63	Zgłębnik Żołądkowy / (Sonda Rylea) / Sterylny / Jednorazowy	Rozmiar: CH 08 / Długość: 100 cm (+/- 5 cm)	-Wykonany z PVC, Bez Lateksu / -Barwny kod łącznika	1 szt.	20
64	Zgłębnik Żołądkowy / (Sonda Rylea) / Sterylny / Jednorazowy	Rozmiar: CH 10 / Długość: 100 cm (+/- 5 cm)	-Wykonany z PVC, Bez Lateksu / -Barwny kod łącznika	1 szt.	20
65	Zgłębnik Żołądkowy / (Sonda Rylea) / Sterylny / Jednorazowy	Rozmiar: CH 12 / Długość: 100 cm (+/- 5 cm)	-Wykonany z PVC, Bez Lateksu / -Barwny kod łącznika	1 szt.	20
66	Zgłębnik Żołądkowy / (Sonda Rylea) / Sterylny / Jednorazowy	Rozmiar: CH 14 / Długość: 100 cm (+/- 5 cm)	-Wykonany z PVC, Bez Lateksu / -Barwny kod łącznika	1 szt.	100
67	Zgłębnik Żołądkowy / (Sonda Rylea) / Sterylny / Jednorazowy	Rozmiar: CH 16 / Długość: 100 cm (+/- 5 cm)	-Wykonany z PVC, Bez Lateksu / -Barwny kod łącznika	1 szt.	200
68	Zgłębnik Żołądkowy / (Sonda Rylea) / Sterylny / Jednorazowy	Rozmiar: CH 18 / Długość: 100 cm (+/- 5 cm)	-Wykonany z PVC, Bez Lateksu / -Barwny kod łącznika	1 szt.	200
69	Zgłębnik Żołądkowy / (Sonda Rylea) / Sterylny / Jednorazowy	Rozmiar: CH 20 / Długość: 100 cm (+/- 5 cm)	-Wykonany z PVC, Bez Lateksu / -Barwny kod łącznika	1 szt.	150
70	Zgłębnik Żołądkowy / (Sonda Rylea) / Sterylny / Jednorazowy	Rozmiar: CH 22 / Długość: 100 cm (+/- 5 cm)	-Wykonany z PVC, Bez Lateksu / -Barwny kod łącznika	1 szt.	30
					SUMA:	0

## 6-Drogi Oddechowe-Anestezjologia
Część 6: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33170000-2
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Resuscytator Ręczny / z Rezerwuarem Tlenu / NIEjałowy / Jednorazowy	Dla Noworodków / Worek Samorozprężalny: 280 ml / Rezerwuar Tlenu: 500 ml / Dren Tlenowy: min. 2 m	-Skład Zestawu: Worek samorozprężalny, / Rezerwuar tlenowy z Drenem, 2 maski / w rozmiarach: Nr 0 i Nr 1 / z Nadmuchiwanym Kołnierzem.	1 zestaw	3
2	Resuscytator Ręczny / z Rezerwuarem Tlenu / NIEjałowy / Jednorazowy	Dla Dzieci / Worek Samorozprężalny: 500 ml / Rezerwuar Tlenu: 2500 ml / Dren Tlenowy: min. 2 m	-Skład Zestawu: Worek samorozprężalny, / Rezerwuar tlenowy z Drenem, 2 maski / w rozmiarach: Nr 2 i Nr 3 / z Nadmuchiwanym Kołnierzem.	1 zestaw	10
3	Resuscytator Ręczny / z Rezerwuarem Tlenu / NIEjałowy / Jednorazowy	Dla Dorosłych / Worek Samorozprężalny: 1600 ml / Rezerwuar Tlenu: 2500 ml / Dren Tlenowy: min. 2 m	-Skład Zestawu: Worek samorozprężalny, / Rezerwuar tlenowy z Drenem, 2 maski / w rozmiarach: Nr 4 i Nr 5 / z Nadmuchiwanym Kołnierzem.	1 zestaw	300
4	Filtr Elektrostatyczny Oddechowy / Bakteryjno-Wirusowy z HME / (z Wymiennikiem Ciepła i Wilgoci) / i Portem CO2 / min. Biologicznie Czysty / Jednorazowy	Dla Dorosłych / VT (Objętość Oddechowa): / 300-1500 ml / VD (Przestrzeń Martwa): / 45 ml	-Do stosowania w układach oddechowych / i anestetycznych / -Okrągły, Skuteczność filtracji: min. 99,999%	1 szt.	3000
5	Łyżka do Laryngoskopu / typ McIntosh / Światłowodowa / min. Czysta Mikrobiologicznie / Jednorazowa	Rozmiar: 0	-Wykonana ze stali nierdzewnej / -Powierzchnia antyrefleksyjna / -Kompatybilna z rękojeściami / w standardzie ISO 7376 / -Stopka mocująca z tworzywa sztucznego / połączona z łyżką wspawanym wewnątrz hakiem / ze stali nierdzewnej widocznym na zewnątrz / -Mocowanie łyżki w rękojeści / sprężynowym zatrzaskiem / kulkowym w postaci 2 kulek stabilizujących / oraz metalowym hakiem wewnątrz stopki / -Łyżka przetestowana pod kątem wytrzymałości / w połączeniu z rękojeścią siłą nacisku 20 kg / (Oświadczeniem producenta-załączyć do oferty) / -Światłowód osłonięty / -Na opakowaniu jednostkowym umieszczone: / Data Ważności i Seria	1 szt.	10
6	Łyżka do Laryngoskopu / typ McIntosh / Światłowodowa / min. Czysta Mikrobiologicznie / Jednorazowa	Rozmiar: 1	-Wykonana ze stali nierdzewnej / -Powierzchnia antyrefleksyjna / -Kompatybilna z rękojeściami / w standardzie ISO 7376 / -Stopka mocująca z tworzywa sztucznego / połączona z łyżką wspawanym wewnątrz hakiem / ze stali nierdzewnej widocznym na zewnątrz / -Mocowanie łyżki w rękojeści / sprężynowym zatrzaskiem / kulkowym w postaci 2 kulek stabilizujących / oraz metalowym hakiem wewnątrz stopki / -Łyżka przetestowana pod kątem wytrzymałości / w połączeniu z rękojeścią siłą nacisku 20 kg / (Oświadczeniem producenta-załączyć do oferty) / -Światłowód osłonięty / -Na opakowaniu jednostkowym umieszczone: / Data Ważności i Seria	1 szt.	10
7	Łyżka do Laryngoskopu / typ McIntosh / Światłowodowa / min. Czysta Mikrobiologicznie / Jednorazowa	Rozmiar: 2	-Wykonana ze stali nierdzewnej / -Powierzchnia antyrefleksyjna / -Kompatybilna z rękojeściami / w standardzie ISO 7376 / -Stopka mocująca z tworzywa sztucznego / połączona z łyżką wspawanym wewnątrz hakiem / ze stali nierdzewnej widocznym na zewnątrz / -Mocowanie łyżki w rękojeści / sprężynowym zatrzaskiem / kulkowym w postaci 2 kulek stabilizujących / oraz metalowym hakiem wewnątrz stopki / -Łyżka przetestowana pod kątem wytrzymałości / w połączeniu z rękojeścią siłą nacisku 20 kg / (Oświadczeniem producenta-załączyć do oferty) / -Światłowód osłonięty / -Na opakowaniu jednostkowym umieszczone: / Data Ważności i Seria	1 szt.	20
8	Łyżka do Laryngoskopu / typ McIntosh / Światłowodowa / min. Czysta Mikrobiologicznie / Jednorazowa	Rozmiar: 3	-Wykonana ze stali nierdzewnej / -Powierzchnia antyrefleksyjna / -Kompatybilna z rękojeściami / w standardzie ISO 7376 / -Stopka mocująca z tworzywa sztucznego / połączona z łyżką wspawanym wewnątrz hakiem / ze stali nierdzewnej widocznym na zewnątrz / -Mocowanie łyżki w rękojeści / sprężynowym zatrzaskiem / kulkowym w postaci 2 kulek stabilizujących / oraz metalowym hakiem wewnątrz stopki / -Łyżka przetestowana pod kątem wytrzymałości / w połączeniu z rękojeścią siłą nacisku 20 kg / (Oświadczeniem producenta-załączyć do oferty) / -Światłowód osłonięty / -Na opakowaniu jednostkowym umieszczone: / Data Ważności i Seria	1 szt.	700
9	Łyżka do Laryngoskopu / typ McIntosh / Światłowodowa / min. Czysta Mikrobiologicznie / Jednorazowa	Rozmiar: 4	-Wykonana ze stali nierdzewnej / -Powierzchnia antyrefleksyjna / -Kompatybilna z rękojeściami / w standardzie ISO 7376 / -Stopka mocująca z tworzywa sztucznego / połączona z łyżką wspawanym wewnątrz hakiem / ze stali nierdzewnej widocznym na zewnątrz / -Mocowanie łyżki w rękojeści / sprężynowym zatrzaskiem / kulkowym w postaci 2 kulek stabilizujących / oraz metalowym hakiem wewnątrz stopki / -Łyżka przetestowana pod kątem wytrzymałości / w połączeniu z rękojeścią siłą nacisku 20 kg / (Oświadczeniem producenta-załączyć do oferty) / -Światłowód osłonięty / -Na opakowaniu jednostkowym umieszczone: / Data Ważności i Seria	1 szt.	400
10	Łyżka do Laryngoskopu / typ McIntosh / Światłowodowa / min. Czysta Mikrobiologicznie / Jednorazowa	Rozmiar: 5	-Wykonana ze stali nierdzewnej / -Powierzchnia antyrefleksyjna / -Kompatybilna z rękojeściami / w standardzie ISO 7376 / -Stopka mocująca z tworzywa sztucznego / połączona z łyżką wspawanym wewnątrz hakiem / ze stali nierdzewnej widocznym na zewnątrz / -Mocowanie łyżki w rękojeści / sprężynowym zatrzaskiem / kulkowym w postaci 2 kulek stabilizujących / oraz metalowym hakiem wewnątrz stopki / -Łyżka przetestowana pod kątem wytrzymałości / w połączeniu z rękojeścią siłą nacisku 20 kg / (Oświadczeniem producenta-załączyć do oferty) / -Światłowód osłonięty / -Na opakowaniu jednostkowym umieszczone: / Data Ważności i Seria	1 szt.	20
11	Łyżka do Laryngoskopu / typ MiLLer / Światłowodowa / min. Czysta Mikrobiologicznie / Jednorazowa	Rozmiar: 00	-Wykonana ze stali nierdzewnej / -Powierzchnia antyrefleksyjna / -Kompatybilna z rękojeściami / w standardzie ISO 7376 / -Stopka mocująca z tworzywa sztucznego / połączona z łyżką wspawanym wewnątrz hakiem / ze stali nierdzewnej widocznym na zewnątrz / -Mocowanie łyżki w rękojeści / sprężynowym zatrzaskiem / kulkowym w postaci 2 kulek stabilizujących / oraz metalowym hakiem wewnątrz stopki / -Łyżka przetestowana pod kątem wytrzymałości / w połączeniu z rękojeścią siłą nacisku 20 kg / (Oświadczeniem producenta-załączyć do oferty) / -Światłowód osłonięty / -Na opakowaniu jednostkowym umieszczone: / Data Ważności i Seria	1 szt.	10
12	Łyżka do Laryngoskopu / typ MiLLer / Światłowodowa / min. Czysta Mikrobiologicznie / Jednorazowa	Rozmiar: 0	-Wykonana ze stali nierdzewnej / -Powierzchnia antyrefleksyjna / -Kompatybilna z rękojeściami / w standardzie ISO 7376 / -Stopka mocująca z tworzywa sztucznego / połączona z łyżką wspawanym wewnątrz hakiem / ze stali nierdzewnej widocznym na zewnątrz / -Mocowanie łyżki w rękojeści / sprężynowym zatrzaskiem / kulkowym w postaci 2 kulek stabilizujących / oraz metalowym hakiem wewnątrz stopki / -Łyżka przetestowana pod kątem wytrzymałości / w połączeniu z rękojeścią siłą nacisku 20 kg / (Oświadczeniem producenta-załączyć do oferty) / -Światłowód osłonięty / -Na opakowaniu jednostkowym umieszczone: / Data Ważności i Seria	1 szt.	10
13	Łyżka do Laryngoskopu / typ MiLLer / Światłowodowa / min. Czysta Mikrobiologicznie / Jednorazowa	Rozmiar: 1	-Wykonana ze stali nierdzewnej / -Powierzchnia antyrefleksyjna / -Kompatybilna z rękojeściami / w standardzie ISO 7376 / -Stopka mocująca z tworzywa sztucznego / połączona z łyżką wspawanym wewnątrz hakiem / ze stali nierdzewnej widocznym na zewnątrz / -Mocowanie łyżki w rękojeści / sprężynowym zatrzaskiem / kulkowym w postaci 2 kulek stabilizujących / oraz metalowym hakiem wewnątrz stopki / -Łyżka przetestowana pod kątem wytrzymałości / w połączeniu z rękojeścią siłą nacisku 20 kg / (Oświadczeniem producenta-załączyć do oferty) / -Światłowód osłonięty / -Na opakowaniu jednostkowym umieszczone: / Data Ważności i Seria	1 szt.	10
14	Łyżka do Laryngoskopu / typ MiLLer / Światłowodowa / min. Czysta Mikrobiologicznie / Jednorazowa	Rozmiar: 2	-Wykonana ze stali nierdzewnej / -Powierzchnia antyrefleksyjna / -Kompatybilna z rękojeściami / w standardzie ISO 7376 / -Stopka mocująca z tworzywa sztucznego / połączona z łyżką wspawanym wewnątrz hakiem / ze stali nierdzewnej widocznym na zewnątrz / -Mocowanie łyżki w rękojeści / sprężynowym zatrzaskiem / kulkowym w postaci 2 kulek stabilizujących / oraz metalowym hakiem wewnątrz stopki / -Łyżka przetestowana pod kątem wytrzymałości / w połączeniu z rękojeścią siłą nacisku 20 kg / (Oświadczeniem producenta-załączyć do oferty) / -Światłowód osłonięty / -Na opakowaniu jednostkowym umieszczone: / Data Ważności i Seria	1 szt.	10
15	Łyżka do Laryngoskopu / typ MiLLer / Światłowodowa / min. Czysta Mikrobiologicznie / Jednorazowa	Rozmiar: 3	-Wykonana ze stali nierdzewnej / -Powierzchnia antyrefleksyjna / -Kompatybilna z rękojeściami / w standardzie ISO 7376 / -Stopka mocująca z tworzywa sztucznego / połączona z łyżką wspawanym wewnątrz hakiem / ze stali nierdzewnej widocznym na zewnątrz / -Mocowanie łyżki w rękojeści / sprężynowym zatrzaskiem / kulkowym w postaci 2 kulek stabilizujących / oraz metalowym hakiem wewnątrz stopki / -Łyżka przetestowana pod kątem wytrzymałości / w połączeniu z rękojeścią siłą nacisku 20 kg / (Oświadczeniem producenta-załączyć do oferty) / -Światłowód osłonięty / -Na opakowaniu jednostkowym umieszczone: / Data Ważności i Seria	1 szt.	10
16	Łyżka do Laryngoskopu / typ MiLLer / Światłowodowa / min. Czysta Mikrobiologicznie / Jednorazowa	Rozmiar: 4	-Wykonana ze stali nierdzewnej / -Powierzchnia antyrefleksyjna / -Kompatybilna z rękojeściami / w standardzie ISO 7376 / -Stopka mocująca z tworzywa sztucznego / połączona z łyżką wspawanym wewnątrz hakiem / ze stali nierdzewnej widocznym na zewnątrz / -Mocowanie łyżki w rękojeści / sprężynowym zatrzaskiem / kulkowym w postaci 2 kulek stabilizujących / oraz metalowym hakiem wewnątrz stopki / -Łyżka przetestowana pod kątem wytrzymałości / w połączeniu z rękojeścią siłą nacisku 20 kg / (Oświadczeniem producenta-załączyć do oferty) / -Światłowód osłonięty / -Na opakowaniu jednostkowym umieszczone: / Data Ważności i Seria	1 szt.	10
17	Rękojeść do Laryngoskopu / z Baterią i Źródłem Światła LED / min. Czysta Mikrobiologicznie / Jednorazowa	Rozmiar: Standardowa	-Metalowa z podłużnymi frezami zakończona / zakrętką z tworzywa sztucznego / -Możliwość szybkiego usunięcia baterii / -Kompatybilna z Łyżkami w standardzie ISO 7376 / -Rękojeść przetestowana pod kątem wytrzymałości / w połączeniu z Łyżką siłą nacisku 20 kg / (Oświadczeniem producenta-załączyć do oferty) / -Na opakowaniu jednostkowym umieszczone: / Data Ważności i Seria	1 szt.	200
18	Rękojeść do Laryngoskopu / z Baterią i Źródłem Światła LED / min. Czysta Mikrobiologicznie / Jednorazowa	Rozmiar: Krótka	-Metalowa z podłużnymi frezami zakończona / zakrętką z tworzywa sztucznego / -Możliwość szybkiego usunięcia baterii / -Kompatybilna z Łyżkami w standardzie ISO 7376 / -Rękojeść przetestowana pod kątem wytrzymałości / w połączeniu z Łyżką siłą nacisku 20 kg / (Oświadczeniem producenta-załączyć do oferty) / -Na opakowaniu jednostkowym umieszczone: / Data Ważności i Seria	1 szt.	30
19	Obwód Oddechowy / do Aparatu do Znieczulenia / Dwururowy, Rozciągany, / Karbowany / Jednorazowy	Dla Dorosłych / Średnica Wewnętrzna: 22 mm / Długość: 90-300 cm (+/- 10 cm) / Dodatkowa Rura: 150 cm / Worek Oddechowy: 2 L	-Bodowa: 2 rozciągliwe ramiona, / łącznik "Y" (trójnik), / Łącznik Kolankowy 90° z portem CO2, / Dodatkowa Rura do Worka, Worek	1 szt.	600
					SUMA:	0

## 7-Maski
Część 7: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33170000-2
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Maska Tlenowa z Drenem / Jałowa / Jednorazowa	Maska Rozmiar: S (Dla Dzieci) / Dren Długość: min. 2 m	-Gumka mocująca / -Blaszka na Nos / -Obrotowy Łącznik / -Bez Lateksu	1 szt.	100
2	Maska Tlenowa z Drenem / Jałowa / Jednorazowa	Maska Rozmiar: M (Dla Dzieci) / Dren Długość: min. 2 m	-Gumka mocująca / -Blaszka na Nos / -Obrotowy Łącznik / -Bez Lateksu	1 szt.	50
3	Maska Tlenowa z Drenem / Jałowa / Jednorazowa	Maska Rozmiar: XL (Dla Dorosłych) / Dren Długość: min. 2 m	-Gumka mocująca / -Blaszka na Nos / -Obrotowy Łącznik / -Bez Lateksu	1 szt.	1500
4	Maska Tlenowa z Nebulizatorem / i Drenem / Jałowa / Jednorazowa	Maska Rozmiar: S (Dla Dzieci) / Dren Długość: min. 2 m	-Nebulizator: Pojemności min. 6 ml, / skalowany co 1 ml / -Gumka mocująca / -Blaszka na Nos / -Obrotowy Łącznik / -Bez Lateksu	1 szt.	300
5	Maska Tlenowa z Nebulizatorem / i Drenem / Jałowa / Jednorazowa	Maska Rozmiar: M (Dla Dzieci) / Dren Długość: min. 2 m	-Nebulizator: Pojemności min. 6 ml, / skalowany co 1 ml / -Gumka mocująca / -Blaszka na Nos / -Obrotowy Łącznik / -Bez Lateksu	1 szt.	600
6	Maska Tlenowa z Nebulizatorem / i Drenem / Jałowa / Jednorazowa	Maska Rozmiar: XL (Dla Dorosłych) / Dren Długość: min. 2 m	-Nebulizator: Pojemności min. 6 ml, / skalowany co 1 ml / -Gumka mocująca / -Blaszka na Nos / -Obrotowy Łącznik / -Bez Lateksu	1 szt.	2000
7	Maska Tlenowa z Workiem / i Drenem / Jałowa / Jednorazowa	Maska Rozmiar: S (Dla Dzieci) / Dren Długość: min. 2 m	-Rezerwuar Tlenu: Pojemność 1 L / -Gumka mocująca / -Blaszka na Nos / -Obrotowy Łącznik / -Bez Lateksu	1 szt.	50
8	Maska Tlenowa z Workiem / i Drenem / Jałowa / Jednorazowa	Maska Rozmiar: M (Dla Dzieci) / Dren Długość: min. 2 m	-Rezerwuar Tlenu: Pojemność 1 L / -Gumka mocująca / -Blaszka na Nos / -Obrotowy Łącznik / -Bez Lateksu	1 szt.	100
9	Maska Tlenowa z Workiem / i Drenem / Jałowa / Jednorazowa	Maska Rozmiar: XL (Dla Dorosłych) / Dren Długość: min. 2 m	-Rezerwuar Tlenu: Pojemność 1 L / -Gumka mocująca / -Blaszka na Nos / -Obrotowy Łącznik / -Bez Lateksu	1 szt.	1500
10	***Maska Anestetyczna / z Nadmuchiwanym Kołnierzem / NIEjałowa / Jednorazowa	Rozmiar: 0 / Noworodki	-Kształt: Anatomiczny / -Barwny Kod Pierścienia Mocującego / -Przezroczyste sklepienie / -Mankiet z Zaworem / -Bez Lateksu	1 szt.	50
11	***Maska Anestetyczna / z Nadmuchiwanym Kołnierzem / NIEjałowa / Jednorazowa	Rozmiar: 1 / Niemowlęta	-Kształt: Anatomiczny / -Barwny Kod Pierścienia Mocującego / -Przezroczyste sklepienie / -Mankiet z Zaworem / -Bez Lateksu	1 szt.	50
12	***Maska Anestetyczna / z Nadmuchiwanym Kołnierzem / NIEjałowa / Jednorazowa	Rozmiar: 2 / Pediatryczny	-Kształt: Anatomiczny / -Barwny Kod Pierścienia Mocującego / -Przezroczyste sklepienie / -Mankiet z Zaworem / -Bez Lateksu / Opakowanie jednostkowe: 1 szt.	1 szt.	50
13	***Maska Anestetyczna / z Nadmuchiwanym Kołnierzem / NIEjałowa / Jednorazowa	Rozmiar: 3 / Dorośli-Mała	-Kształt: Anatomiczny / -Barwny Kod Pierścienia Mocującego / -Przezroczyste sklepienie / -Mankiet z Zaworem / -Bez Lateksu	1 szt.	50
14	***Maska Anestetyczna / z Nadmuchiwanym Kołnierzem / NIEjałowa / Jednorazowa	Rozmiar: 4 / Dorośli-Średnia	-Kształt: Anatomiczny / -Barwny Kod Pierścienia Mocującego / -Przezroczyste sklepienie / -Mankiet z Zaworem / -Bez Lateksu	1 szt.	1500
15	***Maska Anestetyczna / z Nadmuchiwanym Kołnierzem / NIEjałowa / Jednorazowa	Rozmiar: 5 / Dorośli-Duża	-Kształt: Anatomiczny / -Barwny Kod Pierścienia Mocującego / -Przezroczyste sklepienie / -Mankiet z Zaworem / -Bez Lateksu / Opakowanie jednostkowe: 1 szt.	1 szt.	400
16	***Maska Anestetyczna / z Nadmuchiwanym Kołnierzem / NIEjałowa / Jednorazowa	Rozmiar: 6 / Dorośli-Bardzo Duża	-Kształt: Anatomiczny / -Barwny Kod Pierścienia Mocującego / -Przezroczyste sklepienie / -Mankiet z Zaworem / -Bez Lateksu	1 szt.	50
					SUMA:	0
	***-Wymaga się by produkty pochodziły od jednego producenta

## 8-Rurki Krtaniowe
Część 8: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33170000-2
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	***Rurka Krtaniowa / ze Strzykawką / Kodowaną Kolorami / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: 2,0 / Dla Dzieci / Masa: 12-25 kg	-Rozmiar Kodowany Kolorami / -Kanał Przełykowy: Śednica 16F	1 szt.	10
2	***Rurka Krtaniowa / ze Strzykawką / Kodowaną Kolorami / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: 2,5 / Dla Dzieci / Wzrost: 125-150 cm	-Rozmiar Kodowany Kolorami / -Kanał Przełykowy: Śednica 16F	1 szt.	10
3	***Rurka Krtaniowa / ze Strzykawką / Kodowaną Kolorami / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: 3 / Dla Dorosłych / Wzrost: <155 cm	-Rozmiar Kodowany Kolorami / -Kanał Przełykowy: Śednica 18F	1 szt.	20
4	***Rurka Krtaniowa / ze Strzykawką / Kodowaną Kolorami / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: 4 / Dla Dorosłych / Wzrost: 155-180 cm	-Rozmiar Kodowany Kolorami / -Kanał Przełykowy: Śednica 18F	1 szt.	40
					SUMA:	0
	***-Wymaga się by produkty pochodziły od jednego producenta

## 9-Infuzja
Część 9: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33194000-6
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Staza BezLateksowa w Rolce / Jednorazowa / NIEjałowa	Odcinek: / min. 2,2 cm x min. 45 cm	-Perforacja co min. 45 cm / -Rolka=min. 25 odcinków	1 rolka	60
2	Staza Automatyczna / WIELOrazowa / NIEjałowa	min. 2,2 cm x min. 47 cm	-Opakowanie jednostkowe: 1 szt.	1 szt.	120
3	Port BEZigłowy z Drenem / Pojedynczy / Jałowy / Jednorazowy	Długość całkowita: / 14 cm (+/- 4 cm) / Czas użytkowania: min. 7 dni / Ilość aktywacji: min. 140 / Przepływ: 100-150 ml/1 min.	-NIEpirogenny, NIEtoksyczny, Bez Lateksu / -Transparentna obudowa i dren / -Zacisk przesuwny na drenie	1 szt.	150
4	Koreczek do Kaniul / Jałowy / Jednorazowy	Typ: Combi	-Posiadający 2 zakończenia Luer-Lock: / męskie i żeńskie	1 szt.	49000
5	Koreczek do Kaniul / Jałowy / Jednorazowy	Typ: Luer-Lock	-Posiadający 1 zakończenie Luer-Lock: męskie	1 szt.	1000
6	Kranik Trójdrożny / Jałowy / Jednorazowy	Bez Przedłużacza / Wytrzymałość: min. 4 bary	-NIEpirogenny, NIEtoksyczny, Bez Lateksu / -Transparentna obudowa / -Wszystkie wejścia zabezpieczone koreczkami	1 szt.	3000
7	Kranik Trójdrożny / z Drenem!!! / Jałowy / Jednorazowy	Długość drenu: 7-10 cm / Wytrzymałość: min. 4 bary	-NIEpirogenny, NIEtoksyczny, Bez Lateksu / -Transparentna obudowa i dren / -Wszystkie wejścia zabezpieczone koreczkami	1 szt.	100
8	Przedłużacz do Pompy Infuzyjnej / Transparentny / Jałowy / Jednorazowy	Długość: / min. 150 cm	-NIEpirogenny, NIEtoksyczny, Bez Lateksu / -Zakończnia typu Luer-Lock: Męskie i Żeńskie	1 szt.	6000
9	Przedłużacz do Pompy Infuzyjnej / Bursztynowy / Jałowy / Jednorazowy	Długość: / min. 150 cm	-NIEpirogenny, NIEtoksyczny, Bez Lateksu / -Do Leków Światłoczułych / -Zakończnia typu Luer-Lock: Męskie i Żeńskie	1 szt.	200
10	Przyrząd do INFUZJI / z możliwością pomiaru OCŻ / (Ośrodkowego Ciśnienia / Żylnego) / Jałowy / Jednorazowy	Skala pomiarowa: / min. 0-30 cm H20	-Opakowanie jednostkowe: 1 szt.	1 szt.	5
11	Przyrząd / do SZYBKIEJ!!! TRANSFUZJI / Jałowy / Jednorazowy	Długość przyrządu: / min. 150 cm	-Opakowanie jednostkowe: 1 szt.	1 szt.	100
12	***Przyrząd do INFUZJI / (Do przetaczania / płynów infuzyjnych / medodą grawitacyjną) / Jałowy / Jednorazowy	Długość drenu: / min. 150 cm	-NIEpirogenny, NIEtoksyczny, Bez Lateksu i Ftalanów / -Zatyczka Kolca: Powierzchnia z podłużnymi / żebrami ułatwiającymi zdejmowanie / -Kolec Komory Kroplowej: Dwukanałowy, Ostry, / Powierzchnia zapobiegająca wypadaniu / przyrządu z butelek/pojemników/worków / i gwarantująca szczelne i pewne połącznie / -Odpowietrznik: Z filtem bakteryjnym, hydrofobowym / i zintegrowaną barwną (kolor inny niż czerwnony) zatyczką / -Komora Kroplowa: Długość min. 5,5 cm, / Bezbarwna, Przezroczysta, Elastyczna / -Kroplomierz: 20 kropli = 1 ml (+/- 0,1 ml) / -Filtr Płynu: średnica oczek 15 µm / -Dren: długość min. 150 cm, miękki, elastyczny, / trudno załamujacy się, zakończony łącznikiem / stożkowym Luer-Lock z Zatyczką / -Zacisk Rolkowy: Precyzyjny i Bezpieczny / z Zaczepem na Dren, z widoczną nazwą producenta / lub nazwą podmiotu odpowiedzialnego	1 szt.	69000
13	***Przyrząd do TRANSFUZJI / (Do przetaczania krwi / i preparatów / krwiopochodnych / metodą grawitacyjną) / Jałowy / Jednorazowy	Długość drenu: / min. 150 cm	-NIEpirogenny, NIEtoksyczny, Bez Lateksu i Ftalanów / -Od tego Samego Producenta / lub Podmiotu Odpowiedzialnego / co oferowany Przyrząd do Infuzji / -Filtr Krwi: Średnica: 200 µm / -Odpowietrznik: Z filtem bakteryjnym, hydrofobowym / i zintegrowaną CZERWNONĄ zatyczką	1 szt.	15000
					SUMA:	0
	***-Wymaga się by produkty pochodziły od jednego producenta
	UWAGA-Do oferty należy dołączyć próbki: 6 szt. do pozycji 12

## 10-Kaniule
Część 10: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33194000-6
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Kaniula Dożylna / Z Portem Bocznym / Jałowa / Jednorazowa	Kolor: Niebieski / 22G / 0,8-0,9 x 25 mm	-Kodowana Kolorystycznie, NIEpirogenna, NIEtoksyczna, Bez Lateksu / -Cewnik Kaniuli: elastyczny, przezroczysty, wyposażony w min. 2 paski RTG / -Filtr Hydrofobowy: umożliwiający odpowietrzenie kaniuli po nakłuciu, / hamujący wypływ krwi / -Skrzydełka mocujące: elastyczne, skośna płaszczyzna skrzydełek, / zapewniające łatwe mocowanie, zapobiegające przesuwaniu się kaniuli / -Koreczek Luer-Lock: trzpień powyżej krawędzi / Igła (Mandryn): bardzo ostra, ze stali nierdzewnej, silikonizowana, / ostrze: typu Back-Cut lub Trójkątne / -Opakowanie zbiorcze: max 200 szt.	1 szt.	9000
2	***Kaniula Dożylna / Z Portem Bocznym / Jałowa / Jednorazowa	Kolor: Różowy / 20G / 1,1 x 30-33 mm	-Kodowana Kolorystycznie, NIEpirogenna, NIEtoksyczna, Bez Lateksu / -Cewnik Kaniuli: elastyczny, przezroczysty, wyposażony w min. 2 paski RTG / -Filtr Hydrofobowy: umożliwiający odpowietrzenie kaniuli po nakłuciu, / hamujący wypływ krwi / -Skrzydełka mocujące: elastyczne, skośna płaszczyzna skrzydełek, / zapewniające łatwe mocowanie, zapobiegające przesuwaniu się kaniuli / -Koreczek Luer-Lock: trzpień powyżej krawędzi / Igła (Mandryn): bardzo ostra, ze stali nierdzewnej, silikonizowana, / ostrze: typu Back-Cut lub Trójkątne / -Opakowanie zbiorcze: max 200 szt.	1 szt.	19000
3	Kaniula Dożylna / Z Portem Bocznym / Jałowa / Jednorazowa	Kolor: Zielony / 18G / 1,2-1,3 x 45 mm	-Kodowana Kolorystycznie, NIEpirogenna, NIEtoksyczna, Bez Lateksu / -Cewnik Kaniuli: elastyczny, przezroczysty, wyposażony w min. 2 paski RTG / -Filtr Hydrofobowy: umożliwiający odpowietrzenie kaniuli po nakłuciu, / hamujący wypływ krwi / -Skrzydełka mocujące: elastyczne, skośna płaszczyzna skrzydełek, / zapewniające łatwe mocowanie, zapobiegające przesuwaniu się kaniuli / -Koreczek Luer-Lock: trzpień powyżej krawędzi / Igła (Mandryn): bardzo ostra, ze stali nierdzewnej, silikonizowana, / ostrze: typu Back-Cut lub Trójkątne / -Opakowanie zbiorcze: max 200 szt.	1 szt.	9000
4	***Kaniula Dożylna / Z Portem Bocznym / Jałowa / Jednorazowa	Kolor: Biały / 17G / 1,4-1,5 x 45 mm	-Kodowana Kolorystycznie, NIEpirogenna, NIEtoksyczna, Bez Lateksu / -Cewnik Kaniuli: elastyczny, przezroczysty, wyposażony w min. 2 paski RTG / -Filtr Hydrofobowy: umożliwiający odpowietrzenie kaniuli po nakłuciu, / hamujący wypływ krwi / -Skrzydełka mocujące: elastyczne, skośna płaszczyzna skrzydełek, / zapewniające łatwe mocowanie, zapobiegające przesuwaniu się kaniuli / -Koreczek Luer-Lock: trzpień powyżej krawędzi / Igła (Mandryn): bardzo ostra, ze stali nierdzewnej, silikonizowana, / ostrze: typu Back-Cut lub Trójkątne / -Opakowanie zbiorcze: max 200 szt.	1 szt.	500
5	***Kaniula Dożylna / Z Portem Bocznym / Jałowa / Jednorazowa	Kolor: Szary / 16G / 1,7 x 45 mm	-Kodowana Kolorystycznie, NIEpirogenna, NIEtoksyczna, Bez Lateksu / -Cewnik Kaniuli: elastyczny, przezroczysty, wyposażony w min. 2 paski RTG / -Filtr Hydrofobowy: umożliwiający odpowietrzenie kaniuli po nakłuciu, / hamujący wypływ krwi / -Skrzydełka mocujące: elastyczne, skośna płaszczyzna skrzydełek, / zapewniające łatwe mocowanie, zapobiegające przesuwaniu się kaniuli / -Koreczek Luer-Lock: trzpień powyżej krawędzi / Igła (Mandryn): bardzo ostra, ze stali nierdzewnej, silikonizowana, / ostrze: typu Back-Cut lub Trójkątne / -Opakowanie zbiorcze: max 200 szt.	1 szt.	500
6	***Kaniula Dożylna / Z Portem Bocznym / Jałowa / Jednorazowa	Kolor: Pomarańczowy / 14G / 2,1-2,2 x 45 mm	-Kodowana Kolorystycznie, NIEpirogenna, NIEtoksyczna, Bez Lateksu / -Cewnik Kaniuli: elastyczny, przezroczysty, wyposażony w min. 2 paski RTG / -Filtr Hydrofobowy: umożliwiający odpowietrzenie kaniuli po nakłuciu, / hamujący wypływ krwi / -Skrzydełka mocujące: elastyczne, skośna płaszczyzna skrzydełek, / zapewniające łatwe mocowanie, zapobiegające przesuwaniu się kaniuli / -Koreczek Luer-Lock: trzpień powyżej krawędzi / Igła (Mandryn): bardzo ostra, ze stali nierdzewnej, silikonizowana, / ostrze: typu Back-Cut lub Trójkątne / -Opakowanie zbiorcze: max 200 szt.	1 szt.	500
					SUMA:	0
	***-Wymaga się by produkty pochodziły od jednego producenta
	UWAGA-Do oferty należy dołączyć próbki: po 4 szt. do pozycji 1, 2, 3

## 11-Zestawy Infuzyjne do Pompy
Część 11: Zestawy Infuzyjne do Pompy: 33160000-9
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Zestaw do INFUZJI / do pompy infuzyjnej / objętościowej / Jałowy / Jednorazowy	Długość: 285 cm / Objętość wypełniania: 22 ml / Komora kroplowa: / 20 kropli/mL z filtrem 15 µm	-W pełni zgodny z pompą infuzyjną objętościową: Medima P300 / (wymagane oświadczenie producenta) / -PCW bez ftalanów, Bez lateksu / -Zintegrowana igła biorcza / -Odpowietrznik, z filtrem antybakteryjnym i zatyczką / -Zacisk chroniący przed niekontrolowanym przepływem / -Zawór rolkowy / -Męski łącznik Luer Lock / -Zatyczka Luer Lock z filtrem hydrofobowym	1 zestaw	900
					SUMA:	0

## 12-Urologia
Część 12: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33141200-2
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Cewnik typ Foley Lateksowy / Dwudrożny / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH06 / Długość: 270-280 mm / Balon: 3-5 ml	-Silikonowany z prowadnicą	1 szt.	20
2	Cewnik typ Foley Lateksowy / Dwudrożny / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH08 / Długość: 270-280 mm / Balon: 3-5 ml	-Silikonowany z prowadnicą	1 szt.	20
3	Cewnik typ Foley Lateksowy / Dwudrożny / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH10 / Długość: 270-280 mm / Balon: 3-5 ml	-Silikonowany z prowadnicą	1 szt.	60
4	Cewnik typ Foley Lateksowy / Dwudrożny / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH12 / Długość: 400 mm / Balon: 5-15 ml	-Silikonowany	1 szt.	60
5	Cewnik typ Foley Lateksowy / Dwudrożny / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH14 / Długość: 400 mm / Balon: 5-15 ml	-Silikonowany	1 szt.	200
6	Cewnik typ Foley Lateksowy / Dwudrożny / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH16 / Długość: 400 mm / Balon: 5-15 ml	-Silikonowany	1 szt.	2000
7	Cewnik typ Foley Lateksowy / Dwudrożny / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH18 / Długość: 400 mm / Balon: 5-15 ml	-Silikonowany	1 szt.	1000
8	Cewnik typ Foley Lateksowy / Dwudrożny / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH20 / Długość: 400 mm / Balon: 5-15 ml	-Silikonowany	1 szt.	500
9	Cewnik typ Foley Lateksowy / Dwudrożny / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH22 / Długość: 400 mm / Balon: 5-15 ml	-Silikonowany	1 szt.	200
10	Cewnik typ Foley Lateksowy / Dwudrożny / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH24 / Długość: 400 mm / Balon: 5-15 ml	-Silikonowany	1 szt.	40
11	Cewnik typ Pezzer / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH28 / Długość: 400 mm	-Lateksowy, silikonowany	1 szt.	30
12	Worek do Dobowej Zbiórki Moczu / z Drenem / Jałowy / Jednorazowy	Pojemność: 2000 ml / Skala: min. co 100 ml / Długość drenu: min. 90 cm	-Możliwość stosowania przez min. 24 godziny / -Podwójne ścianki, zastawka bezzwrotna / -Tylna ścianka biała / -Zawór spustowy szybkiego oprózniania typ T / -Dren zakończony uniwersalnym / łącznikiem schodkowym / -Wzmocnione otwory do podwieszenia / pasujące do standardowych wieszaków na worki	1 szt.	6000
13	Wieszak na Worki do Zbiórki Moczu / NIEjałowy	Pasujący do: / okrągłych i kwadratowych / ram łóżek	-Do zawieszania standardowych worków na mocz	1 szt.	2500
14	Cewnik typ Foley Silikonowy 100% / Dwudrożny / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH16 / Długość: 400 mm / Balon: 5-10 ml	-Z osobno pakowaną zatyczką	1 szt.	20
15	Cewnik typ Foley Silikonowy 100% / Dwudrożny / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH18 / Długość: 400 mm / Balon: 5-10 ml	-Z osobno pakowaną zatyczką	1 szt.	60
16	Cewnik typ Foley Silikonowy 100% / Dwudrożny / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH20 / Długość: 400 mm / Balon: 5-10 ml	-Z osobno pakowaną zatyczką	1 szt.	20
17	Cewnik typ Foley Silikonowy 100% / Dwudrożny / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH22 / Długość: 400 mm / Balon: 5-10 ml	-Z osobno pakowaną zatyczką	1 szt.	20
18	Cewnik typ Tiemann / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH08 / Długość: 400 mm	-Końcówka stożkowa, / zagięta pod kątem 45 stopni / -Barwny kod łącznika	1 szt.	10
19	Cewnik typ Tiemann / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH10 / Długość: 400 mm	-Końcówka stożkowa, / zagięta pod kątem 45 stopni / -Barwny kod łącznika	1 szt.	10
20	Cewnik typ Tiemann / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH12 / Długość: 400 mm	-Końcówka stożkowa, / zagięta pod kątem 45 stopni / -Barwny kod łącznika	1 szt.	10
21	Cewnik typ Tiemann / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: CH14 / Długość: 400 mm	-Końcówka stożkowa, / zagięta pod kątem 45 stopni / -Barwny kod łącznika	1 szt.	10
22	Pojemnik na Mocz z Pokrywką / NIEjałowy / Jednorazowy	Pojemność: min. 100 ml	-Zakręcany, Szczelny	1 szt.	6000
23	Pojemnik na Mocz z Pokrywką / Jałowy / Jednorazowy	Pojemność: min. 100 ml	-Zakręcany, Szczelny	1 szt.	3000
24	Pojemnik na Kał / z Pokrywką i Łopatką / Jałowy / Jednorazowy	Pojemność: 18-30 ml	-Szczelny	1 szt.	600
25	Pojemnik typ Tulipan z Pokrywką / do Dobowej Zbiórki Moczu	Pojemność: min. 2 L	-Możliwość Sterylizacji Parą Wodną / w Temp. 121°C (+4°C) / -Odporny na środki dezynfekujące / na bazie aktywnego Chloru	1 szt.	20
26	Woreczek na Mocz / dla Chłopców / Jałowy / Jednorazowy	Pojemność: min. 100 ml	-Samoprzylepny / -Bez Gąbki, Bez Lateksu	100 szt.	10
27	Woreczek na Mocz / dla Dziewczynek / Jałowy / Jednorazowy	Pojemność: min. 100 ml	-Samoprzylepny / -Bez Gąbki, Bez Lateksu	100 szt.	10
28	Zatyczka do Cewnika/Drena	Kompatybilność: CH 06-35	-Budowa schodkowa / -Uchwyt motylkowy	1 szt.	200
					SUMA:	0

## 13-Endoskopia
Część 13: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33190000-8
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Kleszcze Biopsyjne / Gładkie Owalne / Jałowe / Jednorazowe	Długość: 230 cm / Średnica zewnętrzna: / 2,3 mm (+/- 0,1 mm) / Średnica kanału roboczego: / 2,8-3,2 mm / Szerokość rozwarcia łopatek: / 7,0-8,0 mm / Pojemność łyżeczek: / 7,6-10,8 mm3	-Funkcja biopsji stycznych	1 szt.	1000
2	Pętla do Polipektomii / Owalna Obrotowa / Jałowa / Jednorazowa	Średnica otwartej pętli: / 15 mm (+/- 1 mm) / Długość: 230 cm / Średnica osłonki: / 2,3 mm (+/- 0,1 mm)	-Pleciona / -Możliwość cięcia z użyciem / elektrokoagulacji	1 szt.	100
3	Pętla do Polipektomii / Owalna Obrotowa / Jałowa / Jednorazowa	Średnica otwartej pętli: / 25 mm (+/- 1 mm) / Długość: 230 cm / Średnica osłonki: / 2,3 mm (+/- 0,1 mm)	-Pleciona / -Możliwość cięcia z użyciem / elektrokoagulacji	1 szt.	100
4	Igła do Ostrzykiwań / Jałowa / Jednorazowa	Długość: 230 cm / Rozmiar: 23G / Głębokość nakłucia: 4 mm	-Słyczalne Kliknięcie sygnalizujące / wysuwanie i całkowite chowanie igły	1 szt.	10
5	Igła do Ostrzykiwań / Jałowa / Jednorazowa	Długość: 230 cm / Rozmiar: 23G / Głębokość nakłucia: 6 mm	-Słyczalne Kliknięcie sygnalizujące / wysuwanie i całkowite chowanie igły	1 szt.	10
6	Klipsownica Hemostatyczna / Obrotowa 360 stopni / Jałowa / Jednorazowa	Długość 230 cm / Średnica zewnętrzna: 2,6 mm (+/- 0,1 mm) / Rozwarcie ramion klipsa: 16 mm / Kąt rozwarcia: 135 stopni	-Załadowany i gotowy do uzycia klips / umożliwiający wykonanie / rezonansu magnetycznego / -Możliwość wielokrotnego / otwierania i zamykania / -Możliwość zmiany położenia klipsa	1 szt.	50
7	Szczoteczka KRÓTKA / do Zaworów Endoskopu / Jednorazowa	Długość całkowita: / 16 cm (+/- 1 cm) / Średnica szczoteczek: / 5-6 mm/10-12 mm	-Opakowanie jednostkowe: 1 szt.	1 szt.	400
8	Szczoteczka DŁUGA / do Kanałów Endoskopu / Jednorazowa	Długość całkowita: / 230 cm / Średnica szczoteczek: / 5-6 mm/10 mm	-Wykonana w sposób / zabezpieczający kanał endoskopu / przed zarysowaniami, uszkodzeniami	1 szt.	400
9	Ustnik Gastroskopowy / z Paskiem / Jednorazowy	Otwór centralny: / 27-30 mm x 20-22 mm	-Opakowanie zbiorcze: max 200 szt.	1 szt.	1200
10	Marker Endoskopowy / Węglowy / Sterylny	5 ml	-Do wstrzyknięcia podśluzówkowego / -W Strzykawce Luer-Lock / -Opakowanie jednostkowe: 1 szt.	1 szt.	3
11	Koreczek / do Kanałów Biopsyjnych / Jednorazowy	Do Olympus/Fujinon	-Gumowy / -Opakowanie zbiorcze: max 100 szt.	1 szt.	200
12	Szybki Test Ureazowy / do Wykrywania Helicobacter Pylori	Mokry	-Opakowanie zbiorcze: max 50 szt.	50 szt.	6
13	Pułapka na Polipy	5 komór	-Opakowanie zbiorcze: max 10 szt.	1 szt.	10
					SUMA:	0

## 14-EKG i USG
Część 14: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33190000-8
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Elektrody Wielofunkcyjne / do Defibrylacji, Kardiowersji, / Zewnętrznej stymulacji serca, / Monitoringu EKG / do Physio-Control	Dla Dorosłych / >8 lat, >25 kg / Powierzchnia Elektrody: 148 cm2 / Długość Kabla: 120 cm	-Wyrób medyczny klasy IIb	1 para	60
2	Elektrody Wielofunkcyjne / do Defibrylacji, Kardiowersji, / Zewnętrznej stymulacji serca, / Monitoringu EKG / do Physio-Control	Dla Dzieci / <8 lat, <25 kg / Powierzchnia Elektrody: 75 cm2 / Długość Kabla: 120 cm	-Wyrób medyczny klasy IIb	1 para	10
3	Elektrody EKG / do Monitorowania / NIEjałowe / Jednorazowe	44 mm x 30 mm / Dla Dorosłych i Dzieci	-Żel: Stały / -Materiał: Pianka Polietylenowa / -Snap: Ag/AgCL, stal nierdzewna / -Normy: EN ISO 13485, EN ISO 14971 / EN ISO 15223-1, EN ISO 10993-1 / EN ISO 20417, EN 62366	50 szt.	500
4	Elektrody EKG / do Monitorowania / NIEjałowe / Jednorazowe	55 mm x 35 mm / Dla Dorosłych	-Żel: Ciekły / -Materiał: Pianka Polietylenowa / -Snap: Ag/AgCL, stal nierdzewna / -Normy: EN ISO 13485, EN ISO 14971 / EN ISO 15223-1, EN ISO 10993-1 / EN ISO 20417, EN 62366	50 szt.	600
5	Elektrody EKG / Noworodkowe / z Przewodem / NIEjałowe	23 mm x 23 mm / Długość przewodu: 50 cm / Dla Noworodków	-Żel: Hydrożel / -Materiał: Włóknina Perforowana / -Normy: EN ISO 13485, EN ISO 14971 / EN ISO 15223-1, EN ISO 10993-1 / EN ISO 20417, EN 62366 / - kompatybilność z kablami EKG / zakończonymi gniazdami DIN 1,5 mm	3 szt.	3
6	Żel do EKG	500 ml lub 500 g	-Opakowanie jednostkowe: 1 but.	1 but.	20
7	Żel do USG	500 ml lub 500 g	-Opakowanie jednostkowe: 1 but.	1 but.	500
8	Pasta Ścierna / do Abrazji Naskórka	160 g	-Opakowanie jednostkowe: 1 but.	1 but.	2
9	Papier EKG / do Physio-Control LifePak / 11, 12, 15	107-108 mm x 23 m	-Z nadrukiem na zewnątrz	23 m/1 rolka	150
10	Papier EKG / do Aspel: AsCard A4	112 mm x 25 m	-Z nadrukiem na zewnątrz	25 m/1 rolka	500
11	Papier EKG / do Cardiette 15E	50 mm x 15 m	-Z nadrukiem na zewnątrz	15 m/1 rolka	10
12	Papier EKG / do Physio-Control LifePak 20e	50 mm x 30 m	-Z nadrukiem na zewnątrz	30 m/1 rolka	10
13	Papier EKG / do Philips: HeartStart MRx	75 mm x 24-26 m	-Z nadrukiem do wewnątrz	24-26 m/1 rolka	30
14	Papier EKG / do Comen: CM-1200	215-216 mm x 30 m	-Z nadrukiem do wewnątrz	30 m/1 rolka	10
15	Papier EKG / do Schiller Cardiovit FT-1	114 mm x 150 mm x 60-66 kartek	-Z nadrukiem	60-66 kartek/1 składanka	30
16	Papier USG / do Mitsubishi K61B	110 mm x 20 m	-Orginalny!!!	20 m/1 rolka	150
					SUMA:	0

## 15-Fartuchy, Maseczki
Część 15: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33199000-1
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Maska Medyczna / Wiązana na Troki / NIEjałowa / Jednorazowa	Minimum: Typ II	-Wyrób Medyczny: Klasa I / -Zgodność z normą: EN 14683	100 szt.	500
2	Maska Medyczna / z Gumkami / NIEjałowa / Jednorazowa	Minimum: Typ II	-Wyrób Medyczny: Klasa I / -Zgodność z normą: EN 14683	100 szt.	500
3	Fartuch Foliowy / NIEjałowy / Jednorazowy	Długość: min. 107 cm / Szerokość: min. 69 cm	-Wiązany na troki	100 szt.	150
4	***Fartuch Chirurgiczny / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: M	-Wyrób Medyczny: Klasa Is / -Włóknina: min. 35 g/1 m2 / -Zgodność z Aktualną Normą: EN 13795 / - min. Wymagania Standardowe / -Rękawy zakończone elastycznym mankietem	1 szt.	2000
5	***Fartuch Chirurgiczny / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: L	-Wyrób Medyczny: Klasa Is / -Włóknina: min. 35 g/1 m2 / -Zgodność z Aktualną Normą: EN 13795 / - min. Wymagania Standardowe / -Rękawy zakończone elastycznym mankietem	1 szt.	4000
6	***Fartuch Chirurgiczny / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: XL	-Wyrób Medyczny: Klasa Is / -Włóknina: min. 35 g/1 m2 / -Zgodność z Aktualną Normą: EN 13795 / - min. Wymagania Standardowe / -Rękawy zakończone elastycznym mankietem	1 szt.	4500
7	***Fartuch Chirurgiczny / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: XXL	-Wyrób Medyczny: Klasa Is / -Włóknina: min. 35 g/1 m2 / -Zgodność z Aktualną Normą: EN 13795 / - min. Wymagania Standardowe / -Rękawy zakończone elastycznym mankietem	1 szt.	500
8	***Fartuch WZMOCNIONY / Chirurgiczny / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: L	-Wyrób Medyczny: Klasa Is / -Włóknina: min. 35 g/1 m2 / -Zgodność z Aktualną Normą: EN 13795 / – Wymagania Wysokie / -Rękawy zakończone elastycznym mankietem	1 szt.	100
9	***Fartuch WZMOCNIONY / Chirurgiczny / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: XL	-Wyrób Medyczny: Klasa Is / -Włóknina: min. 35 g/1 m2 / -Zgodność z Aktualną Normą: EN 13795 / – Wymagania Wysokie / -Rękawy zakończone elastycznym mankietem	1 szt.	100
					SUMA:	0
	***-Wymaga się by produkty pochodziły od jednego producenta

## 16-Ubrania Operacyjne
Część 16: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33199000-1
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	***Ubranie Chirurgiczne / Komplet: / Bluza z Krótkim Rękawem+Spodnie z Trokami / NIEjałowy / Jednorazowy	Rozmiar: / S	-Wyrób Medyczny Klasy I / Zgodność z Aktualną Normą: EN 13795-2 / potwierdzona kartą techniczną / -Włóknina: Typu SMS/SMMS/Bawełnopodobna, / BEZ lateksu, Przewiewna, / Gramataura: min. 35 g/1 m2, / -Bluza: BEZ mankietów i ściągaczy, / dekolt typ V wykończony lamówką, / 2 kieszenie dolne,1 kieszeń górna / -Spodnie: BEZ mankietów i ściągaczy, / wiazane w pasie taśmą/trokami	1 komplet	1500
2	***Ubranie Chirurgiczne / Komplet: / Bluza z Krótkim Rękawem+Spodnie z Trokami / NIEjałowy / Jednorazowy	Rozmiar: / M	-Wyrób Medyczny Klasy I / Zgodność z Aktualną Normą: EN 13795-2 / potwierdzona kartą techniczną / -Włóknina: Typu SMS/SMMS/Bawełnopodobna, / BEZ lateksu, Przewiewna, / Gramataura: min. 35 g/1 m2, / -Bluza: BEZ mankietów i ściągaczy, / dekolt typ V wykończony lamówką, / 2 kieszenie dolne,1 kieszeń górna / -Spodnie: BEZ mankietów i ściągaczy, / wiazane w pasie taśmą/trokami	1 komplet	5000
3	***Ubranie Chirurgiczne / Komplet: / Bluza z Krótkim Rękawem+Spodnie z Trokami / NIEjałowy / Jednorazowy	Rozmiar: / L	-Wyrób Medyczny Klasy I / Zgodność z Aktualną Normą: EN 13795-2 / potwierdzona kartą techniczną / -Włóknina: Typu SMS/SMMS/Bawełnopodobna, / BEZ lateksu, Przewiewna, / Gramataura: min. 35 g/1 m2, / -Bluza: BEZ mankietów i ściągaczy, / dekolt typ V wykończony lamówką, / 2 kieszenie dolne,1 kieszeń górna / -Spodnie: BEZ mankietów i ściągaczy, / wiazane w pasie taśmą/trokami	1 komplet	4000
4	***Ubranie Chirurgiczne / Komplet: / Bluza z Krótkim Rękawem+Spodnie z Trokami / NIEjałowy / Jednorazowy	Rozmiar: / XL	-Wyrób Medyczny Klasy I / Zgodność z Aktualną Normą: EN 13795-2 / potwierdzona kartą techniczną / -Włóknina: Typu SMS/SMMS/Bawełnopodobna, / BEZ lateksu, Przewiewna, / Gramataura: min. 35 g/1 m2, / -Bluza: BEZ mankietów i ściągaczy, / dekolt typ V wykończony lamówką, / 2 kieszenie dolne,1 kieszeń górna / -Spodnie: BEZ mankietów i ściągaczy, / wiazane w pasie taśmą/trokami	1 komplet	3000
5	***Ubranie Chirurgiczne / Komplet: / Bluza z Krótkim Rękawem+Spodnie z Trokami / NIEjałowy / Jednorazowy	Rozmiar: / XXL	-Wyrób Medyczny Klasy I / Zgodność z Aktualną Normą: EN 13795-2 / potwierdzona kartą techniczną / -Włóknina: Typu SMS/SMMS/Bawełnopodobna, / BEZ lateksu, Przewiewna, / Gramataura: min. 35 g/1 m2, / -Bluza: BEZ mankietów i ściągaczy, / dekolt typ V wykończony lamówką, / 2 kieszenie dolne,1 kieszeń górna / -Spodnie: BEZ mankietów i ściągaczy, / wiazane w pasie taśmą/trokami	1 komplet	1000
6	***Ubranie Chirurgiczne / Komplet: / Bluza z Krótkim Rękawem+Spodnie z Trokami / NIEjałowy / Jednorazowy	Rozmiar: / XXXL	-Wyrób Medyczny Klasy I / Zgodność z Aktualną Normą: EN 13795-2 / potwierdzona kartą techniczną / -Włóknina: Typu SMS/SMMS/Bawełnopodobna, / BEZ lateksu, Przewiewna, / Gramataura: min. 35 g/1 m2, / -Bluza: BEZ mankietów i ściągaczy, / dekolt typ V wykończony lamówką, / 2 kieszenie dolne,1 kieszeń górna / -Spodnie: BEZ mankietów i ściągaczy, / wiazane w pasie taśmą/trokami	1 komplet	1000
					SUMA:	0
	***-Wymaga się by produkty pochodziły od jednego producenta
	UWAGA-Do oferty należy dołączyć próbki: po 3 szt. do pozycji 2, 3, 4

## 17-Rękawice
Część 17: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33141400-4
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Rękawce Chirurgiczne / Lateksowe / BEZpudrowe, / Polimeryzowane / Jałowe / Jednorazowe	Rozmiar: 6.0 / Szerokość: / 72-82 mm	-Wyrób Medyczny: Klasa IIa / -Środek Ochrony Indywidualnej: Kategoria III / -Kolor: Kremowy / -Kształt: Anatomiczny, zróżnicowanie na obie dłonie / -Zawartość protein: max 10 mcg/1 g / -Powierzchnia Zewnętrzna: Teksturowana, Polimeryzowana / -Powierzchnia Wewnętrzna: Polimeryzowana / -Mankiet: Równomiernie rolowany brzeg / -Długość: min. 281 mm / -Grubość (palec/dłoń/mankiet) [mm]: min. 0,20/0,19/0,15 / Siła Zrywu [N]: min. 11,00 / AQL: 0.65 / -Zgodność z Normami: Zgodność z Normami: / EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, / EN ISO 15223-1, EN 1041 / EN ISO 20417, / EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, / EN 16523-1, EN ISO 21420 / -Opakowanie zbiorcze: 50 par	1 para	500
2	Rękawce Chirurgiczne / Lateksowe / BEZpudrowe, / Polimeryzowane / Jałowe / Jednorazowe	Rozmiar: 6.5 / Szerokość: / 78-88 mm	-Wyrób Medyczny: Klasa IIa / -Środek Ochrony Indywidualnej: Kategoria III / -Kolor: Kremowy / -Kształt: Anatomiczny, zróżnicowanie na obie dłonie / -Zawartość protein: max 10 mcg/1 g / -Powierzchnia Zewnętrzna: Teksturowana, Polimeryzowana / -Powierzchnia Wewnętrzna: Polimeryzowana / -Mankiet: Równomiernie rolowany brzeg / -Długość: min. 281 mm / -Grubość (palec/dłoń/mankiet) [mm]: min. 0,20/0,19/0,15 / Siła Zrywu [N]: min. 11,00 / AQL: 0.65 / -Zgodność z Normami: Zgodność z Normami: / EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, / EN ISO 15223-1, EN 1041 / EN ISO 20417, / EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, / EN 16523-1, EN ISO 21420 / -Opakowanie zbiorcze: 50 par	1 para	3000
3	Rękawce Chirurgiczne / Lateksowe / BEZpudrowe, / Polimeryzowane / Jałowe / Jednorazowe	Rozmiar: 7.0 / Szerokość: / 84-94 mm	-Wyrób Medyczny: Klasa IIa / -Środek Ochrony Indywidualnej: Kategoria III / -Kolor: Kremowy / -Kształt: Anatomiczny, zróżnicowanie na obie dłonie / -Zawartość protein: max 10 mcg/1 g / -Powierzchnia Zewnętrzna: Teksturowana, Polimeryzowana / -Powierzchnia Wewnętrzna: Polimeryzowana / -Mankiet: Równomiernie rolowany brzeg / -Długość: min. 281 mm / -Grubość (palec/dłoń/mankiet) [mm]: min. 0,20/0,19/0,15 / Siła Zrywu [N]: min. 11,00 / AQL: 0.65 / -Zgodność z Normami: Zgodność z Normami: / EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, / EN ISO 15223-1, EN 1041 / EN ISO 20417, / EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, / EN 16523-1, EN ISO 21420 / -Opakowanie zbiorcze: 50 par	1 para	7000
4	Rękawce Chirurgiczne / Lateksowe / BEZpudrowe, / Polimeryzowane / Jałowe / Jednorazowe	Rozmiar: 7.5 / Szerokość: / 90-100 mm	-Wyrób Medyczny: Klasa IIa / -Środek Ochrony Indywidualnej: Kategoria III / -Kolor: Kremowy / -Kształt: Anatomiczny, zróżnicowanie na obie dłonie / -Zawartość protein: max 10 mcg/1 g / -Powierzchnia Zewnętrzna: Teksturowana, Polimeryzowana / -Powierzchnia Wewnętrzna: Polimeryzowana / -Mankiet: Równomiernie rolowany brzeg / -Długość: min. 281 mm / -Grubość (palec/dłoń/mankiet) [mm]: min. 0,20/0,19/0,15 / Siła Zrywu [N]: min. 11,00 / AQL: 0.65 / -Zgodność z Normami: Zgodność z Normami: / EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, / EN ISO 15223-1, EN 1041 / EN ISO 20417, / EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, / EN 16523-1, EN ISO 21420 / -Opakowanie zbiorcze: 50 par	1 para	7000
5	Rękawce Chirurgiczne / Lateksowe / BEZpudrowe, / Polimeryzowane / Jałowe / Jednorazowe	Rozmiar: 8.0 / Szerokość: / 96-108 mm	-Wyrób Medyczny: Klasa IIa / -Środek Ochrony Indywidualnej: Kategoria III / -Kolor: Kremowy / -Kształt: Anatomiczny, zróżnicowanie na obie dłonie / -Zawartość protein: max 10 mcg/1 g / -Powierzchnia Zewnętrzna: Teksturowana, Polimeryzowana / -Powierzchnia Wewnętrzna: Polimeryzowana / -Mankiet: Równomiernie rolowany brzeg / -Długość: min. 281 mm / -Grubość (palec/dłoń/mankiet) [mm]: min. 0,20/0,19/0,15 / Siła Zrywu [N]: min. 11,00 / AQL: 0.65 / -Zgodność z Normami: Zgodność z Normami: / EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, / EN ISO 15223-1, EN 1041 / EN ISO 20417, / EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, / EN 16523-1, EN ISO 21420 / -Opakowanie zbiorcze: 50 par	1 para	3000
6	Rękawce Chirurgiczne / Lateksowe / BEZpudrowe, / Polimeryzowane / Jałowe / Jednorazowe	Rozmiar: 8.5 / Szerokość: / 102-114 mm	-Wyrób Medyczny: Klasa IIa / -Środek Ochrony Indywidualnej: Kategoria III / -Kolor: Kremowy / -Kształt: Anatomiczny, zróżnicowanie na obie dłonie / -Zawartość protein: max 10 mcg/1 g / -Powierzchnia Zewnętrzna: Teksturowana, Polimeryzowana / -Powierzchnia Wewnętrzna: Polimeryzowana / -Mankiet: Równomiernie rolowany brzeg / -Długość: min. 281 mm / -Grubość (palec/dłoń/mankiet) [mm]: min. 0,20/0,19/0,15 / Siła Zrywu [N]: min. 11,00 / AQL: 0.65 / -Zgodność z Normami: Zgodność z Normami: / EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, / EN ISO 15223-1, EN 1041 / EN ISO 20417, / EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, / EN 16523-1, EN ISO 21420 / -Opakowanie zbiorcze: 50 par	1 para	500
7	Rękawice Foliowe / NIEjałowe / Jednorazowe	Rozmiar: L	-Dopuszczone do kontaktu z żywnością / -Kształt: Uniwersalny, Pasujący na Lewą i Prawą Dłoń / -Powierzchnia: Chropowata, Moletowana / -Opakowanie jednostkowe: 100 szt.	100 szt.	100
8	Rękawice Diagnostyczne / LATEKSOWE / BEZpudrowe, / Polimeryzowane / NIEjałowe / Jednorazowe	Rozmiar: S / Szerokość: / 70-90 mm	-Wyrób Medyczny: Klasa I / -Środek Ochrony Indywidualnej: Kategoria III typ B / -Kształt: Uniwersalny, Pasujący na Lewą i Prawą Dłoń / -Zawartość protein: max 26 mcg/1 g / -Powierzchnia Zewnętrzna: Teksturowana na końcach palców / -Powierzchnia Wewnętrzna: Chlorowana / -Mankiet: Równomiernie rolowany brzeg / -Długość: min. 240 mm / -Grubość (palec/dłoń/mankiet) [mm]: min. 0,12/0,10/0,07 / Siła Zrywu [N]: min. 6,90 / AQL: 1.5 / -Zgodność z Normami: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, / EN 455-4, EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, / EN ISO 374-1 (Typ B), EN ISO 374-2, / EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, / EN ISO 21420, ISO 16604, ASTM F1671, ASTM D6978 / -Opakowanie jednostkowe: 100 szt.	100 szt.	1000
9	Rękawice Diagnostyczne / LATEKSOWE / BEZpudrowe, / Polimeryzowane / NIEjałowe / Jednorazowe	Rozmiar: M / Szerokość: / 85-105 mm	-Wyrób Medyczny: Klasa I / -Środek Ochrony Indywidualnej: Kategoria III typ B / -Kształt: Uniwersalny, Pasujący na Lewą i Prawą Dłoń / -Zawartość protein: max 26 mcg/1 g / -Powierzchnia Zewnętrzna: Teksturowana na końcach palców / -Powierzchnia Wewnętrzna: Chlorowana / -Mankiet: Równomiernie rolowany brzeg / -Długość: min. 240 mm / -Grubość (palec/dłoń/mankiet) [mm]: min. 0,12/0,10/0,07 / Siła Zrywu [N]: min. 6,90 / AQL: 1.5 / -Zgodność z Normami: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, / EN 455-4, EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, / EN ISO 374-1 (Typ B), EN ISO 374-2, / EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, / EN ISO 21420, ISO 16604, ASTM F1671, ASTM D6978 / -Opakowanie jednostkowe: 100 szt.	100 szt.	1000
10	Rękawice Diagnostyczne / LATEKSOWE / BEZpudrowe, / Polimeryzowane / NIEjałowe / Jednorazowe	Rozmiar: L / Szerokość: / 100-120 mm	-Wyrób Medyczny: Klasa I / -Środek Ochrony Indywidualnej: Kategoria III typ B / -Kształt: Uniwersalny, Pasujący na Lewą i Prawą Dłoń / -Zawartość protein: max 26 mcg/1 g / -Powierzchnia Zewnętrzna: Teksturowana na końcach palców / -Powierzchnia Wewnętrzna: Chlorowana / -Mankiet: Równomiernie rolowany brzeg / -Długość: min. 240 mm / -Grubość (palec/dłoń/mankiet) [mm]: min. 0,12/0,10/0,07 / Siła Zrywu [N]: min. 6,90 / AQL: 1.5 / -Zgodność z Normami: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, / EN 455-4, EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, / EN ISO 374-1 (Typ B), EN ISO 374-2, / EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, / EN ISO 21420, ISO 16604, ASTM F1671, ASTM D6978 / -Opakowanie jednostkowe: 100 szt.	100 szt.	1000
11	Rękawice typu LONG / (Długie) / Diagnostyczne / NITRYLOWE / BEZpudrowe / NIEjałowe / Jednorazowe	Rozmiar: S / Szerokość: / 70-90 mm	-Wyrób Medyczny: Klasa I / -Środek Ochrony Indywidualnej: Kategoria III typ B / -Kolor: Niebieski/Fioletowy (odcień dowolny) / -Kształt: Uniwersalny, Pasujący na Lewą i Prawą Dłoń / -Zawartość protein: BRAK, produkt BEZlateksowy / -Powierzchnia Zewnętrzna: Teksturowana na końcach palców / -Powierzchnia Wewnętrzna: Chlorowana / -Mankiet: Równomiernie rolowany brzeg / -Długość: min. 300 mm / -Grubość (palec/dłoń/mankiet) [mm]: min. 0,12/0,08/0,06 / Siła Zrywu [N]: min. 7,10 / AQL: 1.0 / -Zgodność z Normami: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, / EN 455-4, EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 374-1, / EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, / EN ISO 21420, ISO 16604, ASTM F1671, ASTM D6978 / -Opakowanie jednostkowe: 100 szt.	100 szt.	500
12	Rękawice typu LONG / (Długie) / Diagnostyczne / NITRYLOWE / BEZpudrowe / NIEjałowe / Jednorazowe	Rozmiar: M / Szerokość: / 85-105 mm	-Wyrób Medyczny: Klasa I / -Środek Ochrony Indywidualnej: Kategoria III typ B / -Kolor: Niebieski/Fioletowy (odcień dowolny) / -Kształt: Uniwersalny, Pasujący na Lewą i Prawą Dłoń / -Zawartość protein: BRAK, produkt BEZlateksowy / -Powierzchnia Zewnętrzna: Teksturowana na końcach palców / -Powierzchnia Wewnętrzna: Chlorowana / -Mankiet: Równomiernie rolowany brzeg / -Długość: min. 300 mm / -Grubość (palec/dłoń/mankiet) [mm]: min. 0,12/0,08/0,06 / Siła Zrywu [N]: min. 7,10 / AQL: 1.0 / -Zgodność z Normami: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, / EN 455-4, EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 374-1, / EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, / EN ISO 21420, ISO 16604, ASTM F1671, ASTM D6978 / -Opakowanie jednostkowe: 100 szt.	100 szt.	1000
13	Rękawice typu LONG / (Długie) / Diagnostyczne / NITRYLOWE / BEZpudrowe / NIEjałowe / Jednorazowe	Rozmiar: L / Szerokość: / 100-120 mm	-Wyrób Medyczny: Klasa I / -Środek Ochrony Indywidualnej: Kategoria III typ B / -Kolor: Niebieski/Fioletowy (odcień dowolny) / -Kształt: Uniwersalny, Pasujący na Lewą i Prawą Dłoń / -Zawartość protein: BRAK, produkt BEZlateksowy / -Powierzchnia Zewnętrzna: Teksturowana na końcach palców / -Powierzchnia Wewnętrzna: Chlorowana / -Mankiet: Równomiernie rolowany brzeg / -Długość: min. 300 mm / -Grubość (palec/dłoń/mankiet) [mm]: min. 0,12/0,08/0,06 / Siła Zrywu [N]: min. 7,10 / AQL: 1.0 / -Zgodność z Normami: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, / EN 455-4, EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 374-1, / EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, / EN ISO 21420, ISO 16604, ASTM F1671, ASTM D6978 / -Opakowanie jednostkowe: 100 szt.	100 szt.	1000
14	Rękawice typu LONG / (Długie) / Diagnostyczne / NITRYLOWE / BEZpudrowe / NIEjałowe / Jednorazowe	Rozmiar: XL / Szerokość: / od 110 mm	-Wyrób Medyczny: Klasa I / -Środek Ochrony Indywidualnej: Kategoria III typ B / -Kolor: Niebieski/Fioletowy (odcień dowolny) / -Kształt: Uniwersalny, Pasujący na Lewą i Prawą Dłoń / -Zawartość protein: BRAK, produkt BEZlateksowy / -Powierzchnia Zewnętrzna: Teksturowana na końcach palców / -Powierzchnia Wewnętrzna: Chlorowana / -Mankiet: Równomiernie rolowany brzeg / -Długość: min. 300 mm / -Grubość (palec/dłoń/mankiet) [mm]: min. 0,12/0,08/0,06 / Siła Zrywu [N]: min. 7,10 / AQL: 1.0 / -Zgodność z Normami: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, / EN 455-4, EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 374-1, / EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, / EN ISO 21420, ISO 16604, ASTM F1671, ASTM D6978 / -Opakowanie jednostkowe: 100 szt.	100 szt.	500
15	Rękawice Diagnostyczne / NITRYLOWE / BEZpudrowe / NIEjałowe / Jednorazowe	Rozmiar: XS / Szerokość: / do 80 mm	-Wyrób Medyczny: Klasa I / -Środek Ochrony Indywidualnej: Kategoria III typ B / -Kolor: Niebieski/Fioletowy (odcień dowolny) / -Kształt: Uniwersalny, Pasujący na Lewą i Prawą Dłoń / -Zawartość protein: BRAK, produkt BEZlateksowy / -Powierzchnia Zewnętrzna: Teksturowana na końcach palców / -Powierzchnia Wewnętrzna: Chlorowana / -Mankiet: Równomiernie rolowany brzeg / -Długość: min. 240 mm / -Grubość (palec/dłoń/mankiet) [mm]: min. 0,09/0,06/0,06 / Siła Zrywu [N]: min. 6,00 / AQL: 1.0 / -Zgodność z Normami: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, / EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, / EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420, / ISO 16604, ASTM F1671, ASTM D6978 / -Opakowanie jednostkowe: 100 szt.	100 szt.	20
16	Rękawice Diagnostyczne / NITRYLOWE / BEZpudrowe / NIEjałowe / Jednorazowe	Rozmiar: S / Szerokość: / 70-90 mm	-Wyrób Medyczny: Klasa I / -Środek Ochrony Indywidualnej: Kategoria III typ B / -Kolor: Niebieski/Fioletowy (odcień dowolny) / -Kształt: Uniwersalny, Pasujący na Lewą i Prawą Dłoń / -Zawartość protein: BRAK, produkt BEZlateksowy / -Powierzchnia Zewnętrzna: Teksturowana na końcach palców / -Powierzchnia Wewnętrzna: Chlorowana / -Mankiet: Równomiernie rolowany brzeg / -Długość: min. 240 mm / -Grubość (palec/dłoń/mankiet) [mm]: min. 0,09/0,06/0,06 / Siła Zrywu [N]: min. 6,00 / AQL: 1.0 / -Zgodność z Normami: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, / EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, / EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420, / ISO 16604, ASTM F1671, ASTM D6978 / -Opakowanie jednostkowe: 100 szt.	100 szt.	3000
17	Rękawice Diagnostyczne / NITRYLOWE / BEZpudrowe / NIEjałowe / Jednorazowe	Rozmiar: M / Szerokość: / 85-105 mm	-Wyrób Medyczny: Klasa I / -Środek Ochrony Indywidualnej: Kategoria III typ B / -Kolor: Niebieski/Fioletowy (odcień dowolny) / -Kształt: Uniwersalny, Pasujący na Lewą i Prawą Dłoń / -Zawartość protein: BRAK, produkt BEZlateksowy / -Powierzchnia Zewnętrzna: Teksturowana na końcach palców / -Powierzchnia Wewnętrzna: Chlorowana / -Mankiet: Równomiernie rolowany brzeg / -Długość: min. 240 mm / -Grubość (palec/dłoń/mankiet) [mm]: min. 0,09/0,06/0,06 / Siła Zrywu [N]: min. 6,00 / AQL: 1.0 / -Zgodność z Normami: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, / EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, / EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420, / ISO 16604, ASTM F1671, ASTM D6978 / -Opakowanie jednostkowe: 100 szt.	100 szt.	6000
18	Rękawice Diagnostyczne / NITRYLOWE / BEZpudrowe / NIEjałowe / Jednorazowe	Rozmiar: L / Szerokość: / 100-120 mm	-Wyrób Medyczny: Klasa I / -Środek Ochrony Indywidualnej: Kategoria III typ B / -Kolor: Niebieski/Fioletowy (odcień dowolny) / -Kształt: Uniwersalny, Pasujący na Lewą i Prawą Dłoń / -Zawartość protein: BRAK, produkt BEZlateksowy / -Powierzchnia Zewnętrzna: Teksturowana na końcach palców / -Powierzchnia Wewnętrzna: Chlorowana / -Mankiet: Równomiernie rolowany brzeg / -Długość: min. 240 mm / -Grubość (palec/dłoń/mankiet) [mm]: min. 0,09/0,06/0,06 / Siła Zrywu [N]: min. 6,00 / AQL: 1.0 / -Zgodność z Normami: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, / EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, / EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420, / ISO 16604, ASTM F1671, ASTM D6978 / -Opakowanie jednostkowe: 100 szt.	100 szt.	6000
19	Rękawice Diagnostyczne / NITRYLOWE / BEZpudrowe / NIEjałowe / Jednorazowe	Rozmiar: XL / Szerokość: / od 110 mm	-Wyrób Medyczny: Klasa I / -Środek Ochrony Indywidualnej: Kategoria III typ B / -Kolor: Niebieski/Fioletowy (odcień dowolny) / -Kształt: Uniwersalny, Pasujący na Lewą i Prawą Dłoń / -Zawartość protein: BRAK, produkt BEZlateksowy / -Powierzchnia Zewnętrzna: Teksturowana na końcach palców / -Powierzchnia Wewnętrzna: Chlorowana / -Mankiet: Równomiernie rolowany brzeg / -Długość: min. 240 mm / -Grubość (palec/dłoń/mankiet) [mm]: min. 0,09/0,06/0,06 / Siła Zrywu [N]: min. 6,00 / AQL: 1.0 / -Zgodność z Normami: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, / EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, / EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420, / ISO 16604, ASTM F1671, ASTM D6978 / -Opakowanie jednostkowe: 100 szt.	100 szt.	1000
20	Rękawce Chirurgiczne / Dedykowane do zabiegów: / Mikrochirurgicznych / lub Okulistycznych / Lateksowe / BEZpudrowe, / Polimeryzowane / Jałowe / Jednorazowe	Rozmiar: 6.0	-Wyrób Medyczny: Klasa IIa / -Środek Ochrony Indywidualnej: Kategoria III / -Kolor: Brązowy / -Kształt: Anatomiczny, z zakrzywionymi palcami / -Zawartość protein: max 30 mcg/1 g / -Powierzchnia Zewnętrzna: Gładka z wykończeniem z mikroteksturą / -Powierzchnia Wewnętrzna: Polimeryzowana / -Mankiet: Rolowany / -Długość: min. 302 mm / -Grubość (palec/dłoń/mankiet) [mm]: min. 0,17/0,16/0,14 / Siła Zrywu [N]: min. 9,00 / AQL: 0.65 / -Trwałość: min. 3 lata / -Zgodność z Normami: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, / EN 455-4, ASTM D3577, ASTM D7160, EN 16523-1, / EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, / EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, ISO 10282, EN 556, / ISO 11137-Part 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001 / -Katalizatory chemiczne wulkanizacji: / Dibutyloditiokarbaminian cynku, Dietyloditiokarbaminian cynku / -Opakowanie zbiorcze: 50 par	1 para	3000
21	Rękawce Chirurgiczne / Dedykowane do zabiegów: / Mikrochirurgicznych / lub Okulistycznych / Lateksowe / BEZpudrowe, / Polimeryzowane / Jałowe / Jednorazowe	Rozmiar: 6.5	-Wyrób Medyczny: Klasa IIa / -Środek Ochrony Indywidualnej: Kategoria III / -Kolor: Brązowy / -Kształt: Anatomiczny, z zakrzywionymi palcami / -Zawartość protein: max 30 mcg/1 g / -Powierzchnia Zewnętrzna: Gładka z wykończeniem z mikroteksturą / -Powierzchnia Wewnętrzna: Polimeryzowana / -Mankiet: Rolowany / -Długość: min. 302 mm / -Grubość (palec/dłoń/mankiet) [mm]: min. 0,17/0,16/0,14 / Siła Zrywu [N]: min. 9,00 / AQL: 0.65 / -Trwałość: min. 3 lata / -Zgodność z Normami: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, / EN 455-4, ASTM D3577, ASTM D7160, EN 16523-1, / EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, / EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, ISO 10282, EN 556, / ISO 11137-Part 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001 / -Katalizatory chemiczne wulkanizacji: / Dibutyloditiokarbaminian cynku, Dietyloditiokarbaminian cynku / -Opakowanie zbiorcze: 50 par	1 para	6000
22	Rękawce Chirurgiczne / Dedykowane do zabiegów: / Mikrochirurgicznych / lub Okulistycznych / Lateksowe / BEZpudrowe, / Polimeryzowane / Jałowe / Jednorazowe	Rozmiar: 7.0	-Wyrób Medyczny: Klasa IIa / -Środek Ochrony Indywidualnej: Kategoria III / -Kolor: Brązowy / -Kształt: Anatomiczny, z zakrzywionymi palcami / -Zawartość protein: max 30 mcg/1 g / -Powierzchnia Zewnętrzna: Gładka z wykończeniem z mikroteksturą / -Powierzchnia Wewnętrzna: Polimeryzowana / -Mankiet: Rolowany / -Długość: min. 302 mm / -Grubość (palec/dłoń/mankiet) [mm]: min. 0,17/0,16/0,14 / Siła Zrywu [N]: min. 9,00 / AQL: 0.65 / -Trwałość: min. 3 lata / -Zgodność z Normami: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, / EN 455-4, ASTM D3577, ASTM D7160, EN 16523-1, / EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, / EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, ISO 10282, EN 556, / ISO 11137-Part 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001 / -Katalizatory chemiczne wulkanizacji: / Dibutyloditiokarbaminian cynku, Dietyloditiokarbaminian cynku / -Opakowanie zbiorcze: 50 par	1 para	4000
23	Rękawce Chirurgiczne / Dedykowane do zabiegów: / Mikrochirurgicznych / lub Okulistycznych / Lateksowe / BEZpudrowe, / Polimeryzowane / Jałowe / Jednorazowe	Rozmiar: 7.5	-Wyrób Medyczny: Klasa IIa / -Środek Ochrony Indywidualnej: Kategoria III / -Kolor: Brązowy / -Kształt: Anatomiczny, z zakrzywionymi palcami / -Zawartość protein: max 30 mcg/1 g / -Powierzchnia Zewnętrzna: Gładka z wykończeniem z mikroteksturą / -Powierzchnia Wewnętrzna: Polimeryzowana / -Mankiet: Rolowany / -Długość: min. 302 mm / -Grubość (palec/dłoń/mankiet) [mm]: min. 0,17/0,16/0,14 / Siła Zrywu [N]: min. 9,00 / AQL: 0.65 / -Trwałość: min. 3 lata / -Zgodność z Normami: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, / EN 455-4, ASTM D3577, ASTM D7160, EN 16523-1, / EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, / EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, ISO 10282, EN 556, / ISO 11137-Part 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001 / -Katalizatory chemiczne wulkanizacji: / Dibutyloditiokarbaminian cynku, Dietyloditiokarbaminian cynku / -Opakowanie zbiorcze: 50 par	1 para	4000
24	Rękawce Chirurgiczne / Dedykowane do zabiegów: / Mikrochirurgicznych / lub Okulistycznych / Lateksowe / BEZpudrowe, / Polimeryzowane / Jałowe / Jednorazowe	Rozmiar: 8.0	-Wyrób Medyczny: Klasa IIa / -Środek Ochrony Indywidualnej: Kategoria III / -Kolor: Brązowy / -Kształt: Anatomiczny, z zakrzywionymi palcami / -Zawartość protein: max 30 mcg/1 g / -Powierzchnia Zewnętrzna: Gładka z wykończeniem z mikroteksturą / -Powierzchnia Wewnętrzna: Polimeryzowana / -Mankiet: Rolowany / -Długość: min. 302 mm / -Grubość (palec/dłoń/mankiet) [mm]: min. 0,17/0,16/0,14 / Siła Zrywu [N]: min. 9,00 / AQL: 0.65 / -Trwałość: min. 3 lata / -Zgodność z Normami: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, / EN 455-4, ASTM D3577, ASTM D7160, EN 16523-1, / EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, / EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, ISO 10282, EN 556, / ISO 11137-Part 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001 / -Katalizatory chemiczne wulkanizacji: / Dibutyloditiokarbaminian cynku, Dietyloditiokarbaminian cynku / -Opakowanie zbiorcze: 50 par	1 para	2000
					SUMA:	0

## 18-Anestezjologia i Chirurgia
Część 18: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33170000-2
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	***Igła typ Standard / do Znieczulenia / Podpajęczynówkowego / ostrze typ Quincke / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: G22 / Długość: 90 mm	-Kod Barwny Nasadki / -BEZ igły prowadzącej	1 szt.	100
2	***Igła typ Standard / do Znieczulenia / Podpajęczynówkowego / ostrze typ Quincke / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: G25 / Długość: 90 mm	-Kod Barwny Nasadki / -Z Igłą prowadzącą G20	1 szt.	150
3	***Igła typ Standard / do Znieczulenia / Podpajęczynówkowego / ostrze typ Quincke / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: G26 / Długość: 90 mm	-Kod Barwny Nasadki / -Z Igłą prowadzącą G20	1 szt.	50
4	***Igła typ Standard / do Znieczulenia / Podpajęczynówkowego / ostrze typ Quincke / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: G26 / Długość: 130 mm!!!	-Kod Barwny Nasadki / -Z Igłą prowadzącą G20	1 szt.	20
5	***Igła typ Standard / do Znieczulenia / Podpajęczynówkowego / ostrze typ Quincke / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: G27 / Długość: 90 mm	-Kod Barwny Nasadki / -Z Igłą prowadzącą G20	1 szt.	50
6	***Igła do Znieczulenia / Podpajęczynówkowego / typ Pencil-Point / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: G25 / Długość: 90 mm	-Kod Barwny Nasadki / -Z Igłą prowadzącą G20	1 szt.	300
7	***Igła do Znieczulenia / Podpajęczynówkowego / typ Pencil-Point / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: G25 / Długość: 120 mm	-Kod Barwny Nasadki / -Z Igłą prowadzącą G20	1 szt.	20
8	***Igła do Znieczulenia / Podpajęczynówkowego / typ Pencil-Point / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: G26 / Długość: 90 mm	-Kod Barwny Nasadki / -Z Igłą prowadzącą G20	1 szt.	200
9	***Igła do Znieczulenia / Podpajęczynówkowego / typ Pencil-Point / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: G27 / Długość: 90 mm	-Kod Barwny Nasadki / -Z Igłą prowadzącą G22	1 szt.	800
10	Kateter do HSG / (HisteroSalpingoGrafii) / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: CH 08 / Długość: min. 250 mm	-Widoczny w RTG	1 szt.	50
11	Dren Brzyszny / z min. 3 Otworami Bocznymi / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: 24F / Długość: min. 400 mm	-Opakowanie jednostkowe: 1 szt.	1 szt.	40
12	Dren Brzyszny / z min. 3 Otworami Bocznymi / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: 26F / Długość: min. 400 mm	-Opakowanie jednostkowe: 1 szt.	1 szt.	40
13	Dren Brzyszny / z min. 3 Otworami Bocznymi / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: 28F / Długość: min. 400 mm	-Opakowanie jednostkowe: 1 szt.	1 szt.	250
14	Dren Brzyszny / z min. 3 Otworami Bocznymi / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: 30F / Długość: min. 400 mm	-Opakowanie jednostkowe: 1 szt.	1 szt.	250
15	***Zestaw do Kaniulacji Dużych Naczyń / metodą Seldingera / 2-Kanałowy Kateter / Jałowy / Jednorazowy	Kateter: 7F x 15 cm / Rozszerzacz: 8F x 12 cm / Igła: G18 x 70 mm / Prowadnik typ "J": 0,035" x min. 50 cm	-Elementy zestawu: Kateter 2-Kanałowy, / Rozszerzacz, Igła, Prowadnik typ "J", / Skalpel, Strzykawka, Motylek z zaciskiem, / Korek Luer-Lock / -Apirogenny, Nietoksyczny	1 zestaw.	100
16	***Zestaw do Kaniulacji Dużych Naczyń / metodą Seldingera / 2-Kanałowy Kateter / Jałowy / Jednorazowy	Kateter: 7F x 20 cm / Rozszerzacz: 8F x 12 cm / Igła: G18 x 70 mm / Prowadnik typ "J": 0,035" x min. 50 cm	-Elementy zestawu: Kateter 2-Kanałowy, / Rozszerzacz, Igła, Prowadnik typ "J", / Skalpel, Strzykawka, Motylek z zaciskiem, / Korek Luer-Lock / -Apirogenny, Nietoksyczny	1 zestaw.	100
17	***Zestaw do Znieczulenia / Zewnątrzoponowego / Jałowy / Jednorazowy	Igła ze szlifem Tuohy: G18 x 80 mm / Kateter Epiduralny z Nasadką: G20	Elementy zestawu: Igła Tuohy, Kateter / epiduralny z nasadką, / Filtr przeciwbakteryjny płaski 0,2 μm / z elementem samoprzylepnym, / Igła do podawania leków 0,9 x 40 mm, / Igła do znieczuleń 0,5 x 25 mm, / Stzykawka Niskooporowa 10 ml, / Srzykawka 10 ml, Tulejka uniwersalna / -Apirogenny, Nietoksyczny	1 zestaw.	20
18	Dren typ REDON / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: 10F / Długość: min. 70 cm	-Do odsysania ran / -Linia RTG na całej długości	1 szt.	40
19	Dren typ REDON / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: 12F / Długość: min. 70 cm	-Do odsysania ran / -Linia RTG na całej długości / -Opakowanie jednostkowe: 1 szt.	1 szt.	80
20	Dren typ REDON / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: 14F / Długość: min. 70 cm	-Do odsysania ran / -Linia RTG na całej długości	1 szt.	300
21	Dren typ REDON / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: 16F / Długość: min. 70 cm	-Do odsysania ran / -Linia RTG na całej długości	1 szt.	500
22	Dren typ REDON / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: 18F / Długość: min. 70 cm	-Do odsysania ran / -Linia RTG na całej długości	1 szt.	100
23	Dren typ REDON / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: 20F / Długość: min. 70 cm	-Do odsysania ran / -Linia RTG na całej długości	1 szt.	40
24	Butelka typ REDON / do Długotrwałego Odsysania Ran / Jałowa / Jednorazowa	Pojemność: min. 200 ml	-Kompatybilna z drenami: min. 10F-20F / -Zintegrowana zatyczka	1 szt.	500
25	Kateter Fogartyego 1-Kanałowy	3Fx80 cm ZIELONY	-do Embolektomii i Trombektomii	1 szt.	2
26	Kateter Fogartyego 1-Kanałowy	4Fx80 cm CZERWONY	-do Embolektomii i Trombektomii	1 szt.	2
					SUMA:	0
	***-wymaga się by produkty pochodziły od jednego producenta

	UWAGA
	Do oferty należy dołączyć próbki: po 3 szt do pozycji: 8 i 9

## 19-Laparoskopia i Chirurgia
Część 19: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33190000-8
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Ewakuator Laparoskopowy / Jałowy / Jednorazowy	Woreczek: 200 ml	-Możliwość użycia z trokarem 10 mm	1 szt.	300
2	Ewakuator Laparoskopowy / Jałowy / Jednorazowy	Woreczek: 400 ml	-Możliwość użycia z trokarem 10 mm	1 szt.	100
3	Stapler Liniowy / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: 45 mm (+/- 1 mm)	-Do Tkanki Grubej: 2,0 mm	1 szt.	10
4	Stapler Liniowy / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: 60 mm (+/- 1 mm)	-Do Tkanki Grubej: 2,0 mm	1 szt.	20
5	Stapler Liniowy / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: 90 mm (+/- 2 mm)	-Do Tkanki Grubej: 2,0 mm	1 szt.	10
6	Ładunek do Staplera Liniowego / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: 45 mm (+/- 1 mm)	-Do Tkanki Grubej: 2,0 mm	1 szt.	6
7	Ładunek do Staplera Liniowego / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: 60 mm (+/- 1 mm)	-Do Tkanki Grubej: 2,0 mm	1 szt.	6
8	Ładunek do Staplera Liniowego / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: 90 mm (+/- 2 mm)	-Do Tkanki Grubej: 2,0 mm	1 szt.	6
9	Stapler Linowy TNĄCY / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: 60 mm (+/- 1 mm)	-Do Tkanki Grubej: 2,0 mm	1 szt.	30
10	Stapler Linowy TNĄCY / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: 80 mm (+/- 1 mm)	-Do Tkanki Grubej: 2,0 mm	1 szt.	30
11	Stapler Linowy TNĄCY / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: 100 mm (+/- 1 mm)	-Do Tkanki Grubej: 2,0 mm	1 szt.	30
12	Ładunek do Staplera Liniowego / TNĄCEGO / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: 60 mm (+/- 1 mm)	-Do Tkanki Grubej: 2,0 mm	1 szt.	20
13	Ładunek do Staplera Liniowego / TNĄCEGO / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: 80 mm (+/- 1 mm)	-Do Tkanki Grubej: 2,0 mm	1 szt.	20
14	Ładunek do Staplera Liniowego / TNĄCEGO / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: 100 mm (+/- 1 mm)	-Do Tkanki Grubej: 2,0 mm	1 szt.	20
15	Stapler Okrężny typ Prosty / Długość: Standard / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: 32 mm (+/- 0,5 mm) / Długość Robocza: 42 cm	-Opakowanie jednostkowe: 1 szt.	1 szt.	5
16	Stapler Okrężny typ Zakrzywiony / Długość: Standard / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: 21 mm (+/- 0,5 mm) / Długość Robocza: 42 cm	-Opakowanie jednostkowe: 1 szt.	1 szt.	5
17	Stapler Okrężny typ Zakrzywiony / Długość: Standard / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: 25 mm (+/- 0,5 mm) / Długość Robocza: 42 cm	-Opakowanie jednostkowe: 1 szt.	1 szt.	20
18	Stapler Okrężny typ Zakrzywiony / Długość: Standard / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: 28 mm (+/- 0,5 mm) / Długość Robocza: 42 cm	-Opakowanie jednostkowe: 1 szt.	1 szt.	10
19	Stapler Okrężny typ Zakrzywiony / Długość: Standard / Jałowy / Jednorazowy	Rozmiar: 32 mm (+/- 0,5 mm) / Długość Robocza: 42 cm	-Opakowanie jednostkowe: 1 szt.	1 szt.	5
20	Przyrząd do Usuwania Zszywek / Jałowy / Jednorazowy	Uniwersalny	-Opakowanie zbiorcze: max 20 szt.	1 szt.	300
21	Stapler Skórny / Jałowy / Jednorazowy	Ilość zszywek: 35 szt. / Wymiary Zszywki: / Grubość: 0,55-0,60 mm / Szerokość: 6,9-7,0 mm / Wysokość: 4,0-4,2 mm	-Opakowanie zbiorcze: max 10 szt.	1 szt.	350
22	Wkład do Ssaka / Jednorazowy	Pojemność: 1 L / Do Systemu SERRES	-Kompatybilny z Kanistrem / Wielokrotnego Użytku typu SERRES	1 szt.	500
23	Wkład do Ssaka / Jednorazowy	Pojemność: 2 L / Do Systemu SERRES	-Kompatybilny z Kanistrem / Wielokrotnego Użytku typu SERRES	1 szt.	700
25	Igła do Biopsji Tkanek Miękkich / PółAutomatyczna	16G x 10 cm	-Z regulowaną głębokością wkłucia	1 szt.	20
26	Igła do Biopsji Tkanek Miękkich / PółAutomatyczna	16G x 20 cm	-Z regulowaną głębokością wkłucia	1 szt.	20
27	Zestaw / do Drenażu Klatki Piersiowej / z Kontrolą Siły Ssania / Jałowy	Dla Dorosłych / Komora Kolekcyjna: / 1000 ml / Przestrzeń Martwa: / 60 ml	-Kompaktowy wieszak / -Manualne ssanie możliwe / dzięki gruszce ssącej / -Czerwona harmonijka zapewnia / wizualną kontrolę aktualnej siły ssącej / -Bezigłowy port / -Wskaźnik przecieku płucnego / -Dokładny pomiar objętości / -Bezigłowy port na próbki / -Kranik odpływowy o dużej średnicy / -Zastawka wahadłowa Schefflera / przed Komorą Kolekcyjną / -Komora Kolekcyjna z możliwością / wielokrotnego opróżniania / -Brak konieczności klemowania drenów / -Możliwość dowolnej zmiany pozycji / bez ryzyka rozszczelnienia	1 zestaw	50
28	Worek do Zestawu / do Drenażu Klatki Piersiowej / Jednorazowy	1000 ml	-Kompatybilny z oferowanym Zestawem / do Drenażu Klatki Piersiowej	1 szt.	30
29	Zestaw / do Paracentezy i Toracentezy / Jałowy / Jednorazowy	Do Ewakuacji płynów / z Otrzewnej i Opłucnej / Worek: min. 2000 ml / Strzykawka: 50-60 ml / Igły: 14G, 16G, 18G	-Elementy: 3 Igły Ostre, / Kranik 3-drożny+Strzykawka, / Worek Kolekcyjny z Drenem i Zaworem	1 zestaw	100
30	Nożyczki Laparoskopowe / typ Metzenbaum-Zagięte / LIMITOWANE UŻYCIE / z możliwością min. 9 sterylizacji / parą wodną	Średnica Szaftu: 5 mm / Długość Szaftu: 32-34 cm	-Z możliwością min. 9 sterylizacji / parą wodną / -Monopolarne / -Oba ramiona ruchome	1 szt.	48
31	Grasper Laparoskopowy / typ Babcock / LIMITOWANE UŻYCIE / z możliwością min. 9 sterylizacji / parą wodną	Średnica Szaftu: 5 mm / Długość Szaftu: 32-34 cm	-Z możliwością min. 9 sterylizacji / parą wodną / -Monopolarne / -Oba ramiona ruchome / -Z Zamkiem	1 szt.	12
32	Grasper Laparoskopowy / z Ząbkami / LIMITOWANE UŻYCIE / z możliwością min. 9 sterylizacji / parą wodną	Średnica Szaftu: 5 mm / Długość Szaftu: 32-34 cm	-Z możliwością min. 9 sterylizacji / parą wodną / -Monopolarne / -Oba ramiona ruchome / -Z Zamkiem	1 szt.	12
33	Tacker Laparoskopowy Tytanowy / do Mocowania Siatek Przepuklinowych	Ilość Wkrętów: 15 szt. / Wysokość Wkrętów: 3,8 mm / Średnica Wkrętów: 4,0 mm / Długość: min. 35 cm / Trokar: śr. 5 mm	-Opakowanie jednostkowe: 1 szt.	1 szt.	2
34	Klipsy Ligacyjne Polimerowe	Rozmiar: ML	-Do Aplikatora Click'aV	1 wkład po 4 klipsy	40
35	Klipsy Ligacyjne Polimerowe	Rozmiar: L	-Do Aplikatora Click'aV	1 wkład po 4 klipsy	60
36	Klipsy Ligacyjne Polimerowe	Rozmiar: XL	-Do Aplikatora Click'aV	1 wkład po 4 klipsy	80
37	Klipsy Ligacyjne Polimerowe	Rozmiar: XL	-do Aplikatora Weck Hem-o-Lok!!!	1 wkład po 2 klipsy	100
38	Trokar Optyczny / Żebrowany / BEZostrzowy Rozpychający / Jałowy / Jednorazowy	Średnica: 12 mm / Długość Kaniuli: 100 mm	-Kaniula: przeźroczysta, / karbowana/żebrowana / -Zachowana widoczność przez cały / czas wprowadzania / -Rozszerzające skrzydełka / -Bezostrzowa końcówka	1 szt.	300
39	Trokar BEZostrzowy / Żebrowany / Rozpychający / Jałowy / Jednorazowy	Średnica: 5 mm / Długość Kaniuli: 100 mm	-Kaniula: karbowana/żebrowana / -Rozszerzające skrzydełka / -Bezostrzowa końcówka	1 szt.	20
					SUMA:	0

## 20-Chirurgia
Część 20: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33190000-8
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Filtry CO2 / Jałowe / Jednorazowe	do Insuflatora FLOW50	-Opakowanie zbiorcze: max 25 szt.	25 szt.	20
2	Igła do Blokad / Nerwów Obwodowych / Echogeniczna, / Stymulująca / z Zestawem Przedłużającym / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: G22 x 50 mm / Długość Drenu: 50 cm	-Do blokad nerwów obwodowych z użyciem / stymulatora i pod kontrolą USG / -Szlif 30° / -Echogeniczny Wzór "X" / dobrze widoczny pod USG / zapewniający dobrą widoczność / igły z każdej strony	25 szt.	1
3	Igła do Blokad / Nerwów Obwodowych / Echogeniczna, / Stymulująca / z Zestawem Przedłużającym / Jałowa / Jednorazowa	Rozmiar: G22 x 80 mm / Długość Drenu: 50 cm	-Do blokad nerwów obwodowych z użyciem / stymulatora i pod kontrolą USG / -Szlif 30° / -Echogeniczny Wzór "X" / dobrze widoczny pod USG / zapewniający dobrą widoczność / igły z każdej strony	25 szt.	1
4	Klipsy Ligacyjne Tytanowe / Jałowe / Jednorazowe	Rozmiar: M-L / Do Aplikatora Laparaskopowego: / Challenger Ti śr. 10 mm	-Opakowanie zbiorcze: / 12 wkładów po 8 klipsów	1 op.	5
5	Klipsy Ligacyjne Tytanowe / Jałowe / Jednorazowe	Rozmiar: XL / Do Aplikatora Laparaskopowego: / PL809R	-Do Wyrostka Robaczkowego / -Opakowanie zbiorcze: / 12 wkładów po 4 klipsy	1 op.	10
6	Klipsy Ligacyjne Tytanowe / Jałowe / Jednorazowe	Rozmiar: M-L / Do Aplikatora Laparaskopowego: / PL503R	-Opakowanie zbiorcze: / 20 wkładów po 6 klipsów	1 op.	40
7	Olej do Konserwacji / Narzędzi Chirurgicznych / w Sprayu	300 ml	-Powłoka olejowa przepuszczalna / dla pary wodnej	1 szt.	3
8	Przepustnica do Trokarów	Dla: MIT-System / Średnica: 5,5/7,0 mm	-Opakowanie zbiorcze: max 20 szt.	20 szt.	4
9	Przepustnica do Trokarów	Dla: MIT-System / Średnica: 10,0/12,5 mm	-Opakowanie zbiorcze: max 20 szt.	20 szt.	4
10	Kapturki Uszczelniające / do Trokarów / typu MIT-System	Średnica: 5,5 mm	-Kolor: Czerwony	20 szt.	3
11	Kapturki Uszczelniające / ZESTAW / do Trokarów / typu MIT-System	Średnica: 5,0 mm/10,0 mm	-Kolor: Zielony	5 szt.	2
12	Zaślepki Luer-Lock / do Trokarów / typu MIT-System	Luer-Lock	-Kolor: Czarny	20 szt.	2
13	Zestaw Wężyków / JEDNOrazowych / Dreny do irygacji / z transponderem	do Pompy Ssąco-Płuczącej: PG145 / Długość: 4,5 m	-Z nakłuwaczami	10 szt.	40
14	Zestaw Wężyków / WIELOrazowych / Dreny do irygacji / z transponderem	do Pompy Ssąco-Płuczącej: PG145 / Długość: 4,5 m	-Z nakłuwaczami	1 szt.	10
15	Zestaw do Cystostomii / z Workiem na Mocz / Jałowy / Jednorazowy	Cewnik typ PigTail (Świński Ogon): / CH 10 x 65 cm / Kaniula: 3,4 mm x 120 mm / Worek na mocz: 2 L	-Opakowanie zbiorcze: max 10 zestawów	1 zestaw.	20
16	Zestaw do Ekstyrpacji Żył / Jałowy / Jednorazowy	3 Głowice Zrywające o Średnicach: / 9 mm, 12 mm, 15 mm	-Do Egzo-Strippingu i Endo-Strippingu / -Ementy zestawu: Prowadnik, Uchwyt, / 3 Głowice Zrywające, / Nakładka do mocowania głowic	1 zestaw	10
17	Elektroda Monopolarna / Laparoskopowa	Haczykowa, J-kształtna	-Opakowanie jednostkowe: 1 szt.	1 szt.	2
18	Elektroda Monopolarna / Laparoskopowa	Haczykowa, L-kształtna	-Opakowanie jednostkowe: 1 szt.	1 szt.	2
					SUMA:	0

## 21-Chirurgia
Część 21: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33190000-8
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Filtry CO2	do Insuflatora ENDOFLATOR	-Opakowanie zbiorcze: max 25 szt.	25 szt.	10
2	Zestaw Wężyków / JEDNOrazowych	do Pompy ENDOMAT SELECT	-Opakowanie zbiorcze: max 10 szt.	10 szt.	20
3	Uszczelki do Histeroskopu	do Histeroskopu / Karl Storz 26105BA	-Opakowanie zbiorcze: max 10 szt.	10 szt.	1
					SUMA:	0

## 22-Elektrochirurgia
Część 22: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33160000-9
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Elektrody Neutralne Dzielone / Jednorazowe	Powierzchnia: 85 cm2 (+/- 5 cm2) / Powierzchnia Pierścienia / Ewipotencjalnego: / 23 cm2 (+/-) 3 cm2	-Z Przyłączem, BEZ Kabla / -Kompatybilna z Kablami / Erbe VIO, ICC, ACC	50 szt.	30
2	Elektroda Monopolarna / Igłowa Prosta / Jednorazowa	Rozmiar: 0,5 mm x 3,0 mm / Długość: 40 mm / Średnica Trzpienia: 2,4 mm	-Opakowanie zbiorcze: max 1 szt	1 szt.	10
3	Elektrody Monopolarne / Nożowe Proste / Jednorazowe	Rozmiar: 1,5x17,0 mm / Długość: 40 mm / Średnica Trzpienia: 2,4 mm	-Opakowanie zbiorcze: max 5 szt	5 szt.	2
4	Elektroda Monopolarna / Nożowa Prosta / Jednorazowa	Rozmiar: 2,4x12,0 mm / Długość: 120 mm / Średnica Trzpienia: 2,4 mm	-Opakowanie zbiorcze: max 1 szt	1 szt.	10
5	Elektrody Monopolarne / Szpatułkowe, Proste / Jednorazowe	Rozmiar: 2,3 mm x 19,0 mm / Długość: 120 mm / Średnica Trzpienia: 2,4 mm	-Opakowanie zbiorcze: max 10 szt	10 szt.	5
6	Uchwyty Elektrod / Monopolarnych / Jednorazowe	Średnica Trzpienia: 2,4 mm	-Z Elektrodą Monopolarną Szpatułkową / -2 Przyciski / -Kabel przyłączeniowym / o Długości: min. 3 m	25 szt.	20
7	Instrument do Cięcia i Koagulacji / za pomocą bipolarnych prądów / Jednorazowy	Zakrzywiony 17 mm / Średnica: 5 mm / Długość: 350 mm	-Kabel przyłączeniowy: / długość 4 m, wtyczka MF-2 / -Opakowanie zbiorcze: max 5 szt.	1 szt.	5
					SUMA:	0

## 23-Szczotki Chirurgiczne
Część 23: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33190000-8
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Szczotka Chirurgiczna Sucha / Jałowa / Jednorazowa	Do Mycia Rąk	-Czyścik do paznokci / -Gąbka z drugiej strony	1 szt.	4000
					SUMA:	0

## 24-Port Naczyniowy
Część 24: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33190000-8
L.p.	TYP PRODUKTU, WYMIARY, / WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Port Naczyniowy Tytanowy Implantowany: / Port standardowy wykonany w całości z tytanu wraz / z kompletem akcesoriów do wprowadzania. / Komora portu w kształcie zbliżonym do wycinka stożka / z wcięciami zapewniającymi pewny i stabilny chwyt. / Otwory do przyszycia portu wypełnione silikonem / cewnik radiocieniujący na całej długości wraz z końcówką / Komora o objętości 0,7 ml (+/-) 0,1 ml. / Cewnik silikonowy 7,5 Fr (+/-) 0,5 Fr, / długość 650 mm (+/-) 50 mm, z oznaczoną dł. co 1 cm. / Port kompatybilny ze środowiskiem MRI. / Zestaw zawiera: port, cewnik, dwie niskooporowe strzykawki 10 ml, / igłę do nakłucia żyły 18G, dwie igły Hubera, w tym jedną z motylkiem, / drenem i zaciskiem kompatybilną ze środowiskiem MRI, / rozszerzadło z prowadnicą typu J (długość min.50 cm), / prowadnicę implantacyjną z rozrywalną końcówką, / tunelizator tępo zakończony, / mechanizm mocujący cewnik z portem (2X), hak do unoszenia żyły. / Każdy zestaw zawiera pakiet edukacyjny dla pacjenta / (karta identyfikacyjna, opaska, instrukcja użytkowania).	1 szt.	20
2	Igła do PORTU 19Gx19 mm typu Hubera z Drenem / Zestaw do wlewów typu Hubera z motylkiem, drenem wolnym od lateksu, / zaciskiem i systemem zapobiegającym przypadkowemu zakłuciu, / igła niesilikonowana, dł igły. 13( +/- 1mm), 19(+/-1mm),25(+/-1mm), / Dostępna w rozmiarach 19Ga, 20Ga, Rozmiary igieł oznaczone kolorami, / kompatybilne ze środowiskiem TK i MRI do 3 Tesla oraz umożliwiające / podawanie środków kontrastowych w środowisku TK pod ciśnieniem do 300 PSI. / W warunkach szpitalnych igłę można pozostawić w porcie na 5-7 dni	1 szt.	30
					SUMA:	0

## 25-Taśmy Podcewkowe
Część 25: Taśmy Podcewkowe: 33160000-9
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Taśma Podcewkowa / Jałowa / Jednorazowa / w zestawie / z 2 igłami TOT	Szerokość: 1,1-1,3 cm / Grubość: 0,4-0,5 mm	-Przeznaczenie: Operacyjne leczenie wysiłkowego / nietrzymania moczu u kobiet / -Implantacja przez otwory zasłonione w technice Out-In oraz In-Out / -Skład zestawu: 1 Taśma Podpierająca (Niewchłanialna, makroporowata / polipropylenowa, monofilamentowa, laserowo zgrzewane brzegi), / 2 jednorazowe igły typu Deschamps, przeznaczone / do implantacji taśmy / -Gramatura taśmy: 57-62 g/1 m2 / -Opakowanie jednostkowe: 1 zestaw	1 zestaw	30
					SUMA:	0

## 26-Ratownictwo
Część 26: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33190000-8
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Szyna Kramera	7-8 cm x 50 cm	-Metalowa	1 szt.	100
2	Szyna Kramera	7-8 cm x 100 cm	-Metalowa	1 szt.	30
3	Szyna Kramera	7-8 cm x 150 cm	-Metalowa	1 szt.	30
4	Szyna Kramera	10 cm x 100 cm	-Metalowa	1 szt.	30
5	Szyna Kramera	10 cm x 150 cm	-Metalowa	1 szt.	30
6	Szyna Palcowa Zimmera	2 cm x 45 cm (+/- 1 cm)	-Aluminiowa	1 szt.	200
7	Kołnierz Ortopedyczny / Ratowniczy / Jednoczęściowy	Rozmiar: / Dla Dzieci / Obwód szyi: / 20 cm – 46 cm / 3-Stopniowa regulacja / wysokości / wsparcia podbródka	-Do Stosowania w Ratownictwie Medycznym w celu / unieruchomienia odcinka szyjnego kręgosłupa / oraz stabilnego podparcia głowy / podczas transportu sanitarnego / -Łatwa i szybka aplikacja w pozycji leżącej i siedzącej / -Możliwość wykonania pacjentowi badań RTG, CT i MRI / bez konieczności zdejmowania kołnierza / -Duży otwór w części przedniej umożliwiający dostęp / do tchawicy i tętnicy szyjnej / -Całkowicie płaski przed użyciem / -Konstrukcja umożliwia wykonanie badania / palpacyjnego odcinka szyjnego kręgosłupa / -Regulowane zapięcie na rzepy / -Wodoodporny, Bez Lateksu, Hipoalergiczny	1 szt.	20
8	Kołnierz Ortopedyczny / Ratowniczy / Jednoczęściowy	Rozmiar: / Dla Dorosłych / Obwód szyi: / 28 cm – 58 cm / 4-Stopniowa regulacja / wysokości / wsparcia podbródka	-Do Stosowania w Ratownictwie Medycznym w celu / unieruchomienia odcinka szyjnego kręgosłupa / oraz stabilnego podparcia głowy / podczas transportu sanitarnego / -Łatwa i szybka aplikacja w pozycji leżącej i siedzącej / -Możliwość wykonania pacjentowi badań RTG, CT i MRI / bez konieczności zdejmowania kołnierza / -Duży otwór w części przedniej umożliwiający dostęp / do tchawicy i tętnicy szyjnej / -Całkowicie płaski przed użyciem / -Konstrukcja umożliwia wykonanie badania / palpacyjnego odcinka szyjnego kręgosłupa / -Regulowane zapięcie na rzepy / -Wodoodporny, Bez Lateksu, Hipoalergiczny	1 szt.	50
					SUMA:	0

## 27-Laboratorium
Część 27: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33190000-8
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Probówki Okrągłodenne / NIEjałowe	Wysokość: 7,5 cm / Średnica: 1,2 cm	-BEZ kołnierza / -Wykonane z PoliStyrenu / -Bezbarwne, Przezroczyste	1000 szt.	20
2	Probówki Okrągłodenne / z Nakrętką lub Korkiem / NIEjałowe	Wysokość: 10 cm / Średnica: 1,6 cm	-Wykonane z PoliStyrenu / -Bezbarwne, Przezroczyste	250 szt.	2
3	Probówki Okrągłodenne / z Nakrętką lub Korkiem / Jałowe	Wysokość: 13 cm (+/- 2 cm) / Średnica: 1,6 cm	-Wykonane z PoliStyrenu / -Bezbarwne, Przezroczyste	1 szt.	600
4	Nakłuwacz Bezpieczny / Drenów i Probówek / do Nakrapiania Krwi / na Płytę Serologiczną	Uniwersalny	-Umożliwia pobierania krwi z drenu do probówki	500 szt.	5
5	Pipety Pasteura	Objętość: 1-3 ml		500 szt.	15
					SUMA:	0

## 28-Okulistyka
Część 28: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33190000-8
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Podtrzymywacz Komory Przedniej Oka / typ Lewicky / Jałowy, Jednorazowy	Kaniula: 20G	-Z Drenem	1 szt.	10
2	Osłonki na Oczy Przezroczyste / Plastikowe / Jałowe	Rozmiar: Uniwersalny / Wymiary: / ok 7,5 cm x ok 6,5 cm	-Otwory wentylacyjne	50 szt.	40
3	Kaniula Okulistyczna typ Dual Bore / Jałowa, Jednorazowa	Rozmiar: 23G	-Opakowanie zbiorcze: max 10 szt.	1 szt.	100
4	Kaniula Okulistyczna typ Dual Bore / Jałowa, Jednorazowa	Rozmiar: 25G	-Opakowanie zbiorcze: max 10 szt.	1 szt.	30
5	Manipulator IOL Soczewki Wewnątrzgałkowej / typ Sinskey / Jałowy, Jednorazowy	Rozmiar: 0,2 mm / Ramię Kąt: 45 stopni	-Opakowanie zbiorcze: max 10 szt.	1 szt.	100
6	Rozdrabniacz Jądra Soczewki / (Nucleus Chopper) typ P. Koch / Jałowy, Jednorazowy	Długość Końcówki: 1,5 mm / Ramię Kąt: 45 stopni / Końcówka Kąt: 90 stopni	-Opakowanie zbiorcze: max 10 szt.	1 szt.	200
7	Retraktory Tęczówkowe / Jałowe, Jednorazowe	Regulowane	-Rozciąga i stabilizuje tęczówkę podczas / operacji usunięcia zaćmy	5 szt.	100
8	Gąbki Okulistyczne/Mikrospongi / Celulozowe / Jałowe, Jednorazowe	typ Strzałka (Włócznia)	-Ilość w 1 blistrze/saszetce: 6 gąbek / -Opakowanie zbiorcze: 24 blistry/saszetki	24 blistry/saszetki	2
9	Filtry Wysokoprzepływowe Strzykawkowe	0,2 µm	-Opakowanie zbiorcze: max 50 szt.	50 szt.	1
					SUMA:	0

## 29-Okulistyka
Część 29: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33190000-8
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Pierścień DoTorebkowy / Napinający	Średnica: 11/10 mm	-Model: "AC"-okrągły przekrój / -Materiał: medyczny Polymethyl Methacrylate (PMMA)	1 szt.	3
2	Pierścień DoTorebkowy / Napinający	Średnica: 12/10 mm	-Model: "AC"-okrągły przekrój / -Materiał: medyczny Polymethyl Methacrylate (PMMA)	1 szt.	30
3	Pierścień DoTorebkowy / Napinający	Średnica: 13/10 mm	-Model: "AC"-okrągły przekrój / -Materiał: medyczny Polymethyl Methacrylate (PMMA)	1 szt.	3
4	Pierścień DoTorebkowy / Napinający / z Ramieniem / Mocujacym Twardówkę	Średnica: 12/10 mm	-Model: "CTR Type 8 (LR)" / -Ilość Oczek: 4 / -Materiał: medyczny Polymethyl Methacrylate (PMMA)	1 szt.	10
					SUMA:	0

## 30-Okulistyka
Część 30: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33190000-8
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Pierścień / typu Malyugin 2.0 Rozszerzający Tęczówkę	Rozmiar: 6,25 mm	-Zalecany rozmiar nacięcia: / 2,0 mm lub większy	1 szt.	30
					SUMA:	0

## 31-Obłożenia
Część 31: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33190000-8
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Czepek Chirurgiczny	Model: typ "Apart"	-Wyrób Medyczny: Klasa I	100 szt.	60
2	Jałowy Zestaw do Znieczulenia Przewodowego o składzie: / 1 x serweta na stół narzędziowy 75 x 75 cm / 1 x serweta nieprzylepna 50 x 50 cm / 1 x igła injekcyjna 18 G, 1,20 x 38 mm / 1 x strzykawka 5 ml Luer, dwuczęściowa / 5 x kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm, 12 warstw 17 nitek / 3 x tupfer z gazy 24 x 24 cm, 20 nitek / 1 x opatrunek pooperacyjny 7,2 x 5 cm / 1 x kleszczyki plastikowe proste do mycia pola 19 cm / Zgodność z normą EN 13795 - wymagania wysokie / Materiał min. 2 warstwowy PP+PE o min. gramaturze 55g/m2			1 zestaw	952
3	Zestaw do Drenażu Opłucnej / Jałowy, Jednorazowy / Minimalne Wymagania dla Laminatu: / -min. 2-warstwowy (podfoliowana włóknina) / -Gramatura: min. 55 g/1 m2 / -Spełniający min. Wysokie wymagania normy PN-EN 13795 / Skład Minimalny: / -Serweta na stół narzędziowy min. 90 cm x 75 cm: 1 szt. / -Serweta przylepna 2-częściowa z regulacją przylepnego otworu / min. 75 cm x min. 90 cm: 1 szt. / -Strzykawka Luer 20 ml: 1 szt. / -Igła iniekcyjna 0,8 mm x 50 mm / -Skalpel jednorazowy nr 10: 1 szt. / -Opatrunek Włókninowy Samoprzylepny do Mocowania Kaniul / z Wkładem Chłonnym min. 5 cm x min. 7,2 cm : 1 szt. / -Kompresy z gazy z nitką RTG: 10 x 10 cm: 15 szt. / -Pojemnik plastikowy min. 60 ml: 1 szt. / -Pojemnik plastikowy min. 150 ml: 1 szt. / -Kleszczyki anatomiczne proste Pean 20 cm: 1 szt. / -Kleszczyki anatomiczne zagięte Halstead-Mosquito 12,5 cm: 1 szt. / -Pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14 cm: 1 szt. / -Imadło chirurgiczne Mayo-Hegar 14 cm: 1 szt. / -Nożyczki chirurgiczne proste ostro-tępe 14,5 cm: 1 szt. / -Kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 14 cm: 1 szt. / -Zamawiający dopuszcza wycenę zestawu / z innymi dodatkowymi elementami / nie ujętymi w składzie minimalnym. / Dodatkowe elementy nie podlegają ocenie.			1 zestaw	60
4	Jałowy zestaw do Wkłucia Centralnego o składzie: / 1 x serweta na stół narzędziowy 100 x 90 cm / 1 x serweta przylepna 2 częściowa z regulacją otworu 45 x 75 cm / 1 x nożyczki chirurgiczne proste tępo ostre 14,5 cm / 1 x imadło chirurgiczne Mayo Hegar 14 cm / 1 x pojemnik plastikowy 2 częściowy 450 ml / 1 x kleszczyki plastikowe proste 14 cm / 10 x kompres z włókniny 10 x 10 cm 4 warstwy 30 g/m² / 6 x tupfer z gazy 24x24 cm 20 nitek / Zgodność z normą EN 13795 - wymagania wysokie / Materiał min. 2 warstwowy PP+PE o min. gramaturze 55g/m2.			1 zestaw	196
5	Zestaw do dezynfekcji / Jałowy, Jednorazowy / Skład Minimalny: / -Tupfery wielkości "jajka": min. 6 szt. / -Kleszczyki plastikowe 13-15 cm: 1 szt. / -Opakowanie typu sztywny/twardy blister / -Zamawiający dopuszcza wycenę zestawu / z innymi dodatkowymi elementami / nie ujętymi w składzie minimalnym. / Dodatkowe elementy nie podlegają ocenie.			1 zestaw	1920
6	Zestaw do Cięcia Cesarskiego w ułożeniu na płasko / Jałowy, Jednorazowy / Minimalne Wymagania dla Laminatu: / -min. 2-warstwowy (podfoliowana włóknina) / -Gramatura: min. 55 g/1 m2 / -Spełniający min. Wysokie wymagania normy PN-EN 13795 / Skład Minimalny: / -Serweta do cięcia cesarskiego min. 310 cm x min. 250 cm / z torbą na płyny 360 stopni i oknem 19 x 28 cm / -Serweta na Stolik Narzędziowy wzmocniona min. 140 cm x min. 190 cm : 1 szt. / -Serweta na Stolik Mayo wzmocniona min. 78 cm x min. 140 cm: 1 szt. / -Serweta dla noworodka biała min. 90 cm x min. 100 cm: 1 szt. / -Taśma samoprzylepna min. 9 cm x min. 50 cm / -Ręczniki do Rąk: min. 4 szt. / -Zamawiający dopuszcza wycenę zestawu / z innymi dodatkowymi elementami / nie ujętymi w składzie minimalnym. / Dodatkowe elementy nie podlegają ocenie.			1 zestaw	300
7	Zestaw z Miską / Jałowy, Jednorazowy / Skład Minimalny: / -Pojemnik plastikowy, okrągły, przeźroczysty z podziałką 1000 ml: 1 szt. / -Serweta 75 cm x 75 cm: 1 szt. / -Zamawiający dopuszcza wycenę zestawu / z innymi dodatkowymi elementami / nie ujętymi w składzie minimalnym. / Dodatkowe elementy nie podlegają ocenie.			1 zestaw	120
8	Zestaw Akcesoriów Pomocniczych / Jałowy, Jednorazowy / Skład Minimalny: / -Pojemnik magnetyczny na igły i ostrza z funkcją / bezdotykowego ściągania ostrzy min. 15 miejsc: 1 szt. / -Uchwyt typu Velcro 2 cm x 23 cm: 1 szt. / -Taśma przylepna min. 9 cm x 50 cm: 1 szt. / -Czyścik do koagulacji kontrastujący w RTG 5 cm x 5 cm: 1 szt. / -Podstawka zabezpieczająca do skalpeli 3 miejsca: 1 szt. / -Zamawiający dopuszcza wycenę zestawu / z innymi dodatkowymi elementami / nie ujętymi w składzie minimalnym. / Dodatkowe elementy nie podlegają ocenie.			1 zestaw	270
9	Jałowy zestaw do Implantacji Portów o składzie: / 1 x serweta na stół narzędziowy 100 x 150 cm / 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm / 1 x serweta przylepna 75 x 90 cm 2-częściowa z regulowanym otworem / 1 x serweta przylepna 175 x 170 cm / 1 x pęseta chirurgiczna standardowa prosta min. 12 cm / 1 x kleszczyki anatomiczne proste typu Pean 14 cm / 1 x kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted- Mosquito 12,5 cm / 1 x kleszczyki anatomiczne proste typu Halsted- Mosquito 12,5 cm / 1 x imadło chirurgiczne Mayo Hegar 12 cm / 1 x nożyczki 14,5 cm / 1 x hak do ran typu Senn Miller 16 cm / 1 x kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 14 cm / 1 x uchwyt typu Velcro 2 x 23 cm / 10 x kompres z gazy z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm 12 warstw 17 nitek / 5 x kompres z włókniny 5 x 5 cm 6 warstw, 30 g/m² / 10 x kompres z włókniny 10 x 10 cm 6 warstw, 30 g/m² / 3 x tupfer z gazy 20 x 20 cm, 20 nitek / 1 x opatrunek pooperacyjny 7,2 x 5 cm / 1 x opatrunek pooperacyjny 10 x 6 cm / 1 x pojemnik plastikowy 250 ml przeźroczysty z podziałką / 1 x skalpel jednorazowy Nr 11 / Zgodność z normą EN 13795 - wymagania wysokie / Materiał min. 2 warstwowy PP+PE o min. gramaturze 55g/m2.			1 zestaw	24
10	Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego / Jałowy, Jednorazowy / Minimalne Wymagania dla Laminatu: / -min. 2-warstwowy (podfoliowana włóknina) / -Gramatura: min. 40 g/1 m2 / -Spełniający min. Standardowe wymagania normy PN-EN 13795 / Skład Minimalny: / -Kleszczyki plastikowe 13-15 cm: 1 szt. / -Pęseta plastikowa 12-14 cm: 1 szt. / -Kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm: min. 5 szt. / -Tupfery wielkości "śliwki" lub 20 cm x 20 cm: min. 4 szt. / -Serweta NIEprzylepna min. 45 cm x min. 60 cm: 1 szt. / -Serweta NIEprzylepna min. 50 cm x min. 60 cm / z otworem Ø5-10 cm z rozcięciem lub bez: 1 szt. / -!!! Woda sterylna z gliceryną w strzykawce 10 ml: 1 szt. / -Lubrykant: 1 szt. / -Rękawiczki bezpudrowe nitrylowe rozmiar M: 2 szt. / -Opakowanie typu sztywny/twardy blister / -Zamawiający dopuszcza wycenę zestawu / z innymi dodatkowymi elementami / nie ujętymi w składzie minimalnym. / Dodatkowe elementy nie podlegają ocenie.			1 zestaw	60
					SUMA:	0

## 32-Zestawy Zabiegowe, Narzędzia Chirurgiczne
Część 32: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33190000-8
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Zestaw do Porodu / Jałowy / Jednorazowy		Minimalne Wymagania dla Podkładu: / Wymiary całkowite: 90 cm x 60 cm (+/- 1 cm) / Wymiary wkładu chłonnego: 82 cm x 58 cm (+/- 1 cm) / -Chłonność wg ISO 11948-1: min. 2 000 g / -Masa 1 szt.: min. 90 g / -Budowa: folia antypoślizgowa, / wkład chłonny (pulpa celulozowa pokryta bibułą), / włokninowa warstwa wierzchnia / -Testowany dermatologicznie / Skład Minimalny: / -Podkład Chłonny: 90 cm x 60 cm: 1 szt. / -Serweta SMS: 80 cm x 60 cm: 2 szt. / -Ręczniczek Włókninowy: 80 cm x 60 cm: 1 szt. / -Ręczniczek Włókninowy: 50 cm x 50 cm: 1 szt. / -Kompres Włókninowy 10 cm x 10 cm, 30 g/1 m2, 4-Warstwowy: 20 szt. / -Serweta do owinięcia zestawu: min 40 cm x min 60 cm	1 zestaw	350
2	Zestaw dla Noworodka / Jałowy		Skład Minimalny: / -Podkład Chłonny: 60 cm x 60 cm: 1 szt. / -Ręczniczek Włokninowy: 80 cm x 60 cm: 2 szt. / -Ręczniczek Włókninowy: 50 cm x 50 cm: 1 szt. / -Kocyk Flanelowy: 160 cm x 75 cm: 1 szt. / -Czapeczka dla Noworodka Bawełniana: 1 szt. / -Centymetr Papierowy do Mierzenia Noworodka: 1 szt.	1 zestaw	504
3	Zestaw Zabiegowy / Jałowy / Jednorazowy		Skład Minimalny: / -Kompres Włókninowy 5 cm x 5 cm, 30 g/1 m2, 4-Warstwowy: 5 szt. / -Pęseta Anatomiczna Plastikowa 13 cm: 1 szt. / -Pojemnik Okrągły Plastikowy Przezroczysty 125 ml / Skalowany co 25 ml: 1 szt.	1 zestaw	7000
4	Pęseta Chirurgiczna / Metalowa / Jednorazowa / Jałowa	typ ADSON / Prosta / z Zębem	-Długość: 12-13 cm	1 szt.	25
5	Pęseta Anatomiczna / Metalowa / Jednorazowa / Jałowa	Prosta	-Długość: 12-13 cm	1 szt.	25
6	Imadło Chirurgiczne/Igłotrzymacz / Metalowe / Jednorazowe / Jałowe	Bransze: / Nacinane od wewnątrz	-Długość: 14-15 cm	1 szt.	25
7	Nożyczki Chirurgiczne / Metalowe / Jednorazowe / Jałowe	Ostro-Ostre / Proste	-Długość: 11-13	1 szt.	25
8	Nożyczki Chirurgiczne / Metalowe / Jednorazowe / Jałowe	Ostro-Tępe / Proste	-Długość: 14-15 cm	1 szt.	25
9	Osłona/Pokrowiec / na Uchwyt Lampy Operacyjnej / z Kołnierzem / Jałowy / Jednorazowy	Długość: / 13-14 cm / Średnica Kołnierza: / 11-12 cm / Średnica Otworu: / 4-6 cm	-Opakowanie zbiorcze max. 200 szt.	100 szt.	16
					SUMA:	0

## 33-Zestaw Uniwersalny
Część 33: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33190000-8
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Zestaw Obłożeń Chirurgicznych / Uniwersalny / Jałowy / Jednorazowy	Uniwersalny	Minimalne Wymagania dla Laminatu: / -min. 2-warstwowy (podfoliowana włóknina) / -Gramatura: min. 48 g/1 m2 / -Spełniający min. Wysokie wymagania normy PN-EN 13795 / Skład Minimalny: / -Serweta Górna Samoprzylepna min. 240 cm x min. 150 cm: 1 szt. / -Serweta Dolna Samoprzylepna min. 175 cm x min. 170 cm: 1 szt. / -Serwety Boczne Samoprzylepne 75 cm x 90 cm: 2 szt. / -Serweta na Stolik Narzędziowy min. 140 cm x min. 190 cm : 1 szt. / -Serweta na Stolik Mayo min. 78 cm x min. 140 cm: 1 szt. / -Ręczniki do Rąk: min. 2 szt. / -Taśma Samoprzylepna min. 9 cm x min. 50 cm: 1 szt. / -Zamawiający dopuszcza wycenę zestawu / z innymi dodatkowymi elementami / nie ujętymi w składzie minimalnym. / Dodatkowe elementy nie podlegają ocenie.	1 zestaw	1400
					SUMA:	0

## 34-Zestaw Laparoskopowy
Część 34: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33190000-8
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Zestaw Obłożeń Chirurgicznych / do Laparoskopii / Jałowy / Jednorazowy	do Laparoskopii	Minimalne Wymagania dla Laminatu: / -min. 2-warstwowy (podfoliowana włóknina) / -Gramatura: min. 48 g/1 m2 / -Spełniający min. Wysokie wymagania normy PN-EN 13795 / Skład Minimalny: / -Serweta do Laparoskopii w pozycji leżącej/na płasko / min. 300 cm x min. 230 cm z otworem 30-42 cm x 25-35 cm / -Kieszeń/Kieszenie na narzędzia zintegrowane z serwetą lub przyklejane osobno: min. 2 komory / -Serweta na Stolik Narzędziowy min. 140 cm x min. 190 cm : 1 szt. / -Serweta na Stolik Mayo min. 78 cm x min. 140 cm: 1 szt. / -Ręczniki do Rąk: min. 2 szt. / -Zamawiający dopuszcza wycenę zestawu / z innymi dodatkowymi elementami / nie ujętymi w składzie minimalnym. / -W przypadku gdy zestaw zawiera dodatkowo / min. 1 Taśmę Chirurgiczną spełniającewymagania / to wycenę taśm należy pominąć	1 zestaw	750
2	Taśma Chirurgiczna / Samoprzylepna / Jałowa / Jednorazowa	min. 9 cm x min. 50 cm	-Wycenę należy uwzględnić tylko w przypadku / gdy Taśmy NIE są dołączone do zestawu	1 szt.	750
					SUMA:	0
	UWAGA-Do oferty należy dołączyć próbki: 2 szt. do pozycji 1

## 35-Zestaw z Serwetą z Wycięciem "U"
Część 35: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33190000-8
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Zestaw Do Operacji Żylaków / z Serwetą / z Wycięciem "U" / Jałowy / Jednorazowy	Minimalne Wymagania dla Laminatu: / -min. 2-warstwowy (podfoliowana włóknina) / -Gramatura: min. 48 g/1 m2 / -Spełniający min. Standardowe wymagania normy PN-EN 13795 / Skład Minimalny: / -Serweta min. 200 cm x min. 260 cm z samoprzylepnym / wycięciem „U” 7-10 cm x 80-105 cm: 1 szt. / -Serweta Samoprzylepna min.140 cm x min. 180 cm: 1 szt. / -Ręczniki do Rąk: min. 2 szt. / -Serweta na Stolik Mayo min. 78 cm x min. 140 cm: 1 szt. / -Serweta na Stolik Narzędziowy min. 140 cm x min. 190 cm : 1 szt. / -Zamawiający dopuszcza wycenę zestawu / z innymi dodatkowymi elementami / nie ujętymi w składzie minimalnym. / Dodatkowe elementy nie podlegają ocenie.	1 zestaw	150
					SUMA:	0

## 36-Pokrycie Pola Operacyjnego
Część 36: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33190000-8
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY, WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRODUKTU		WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	***Zestaw / Pokryć Stołu Operacyjnego	Skład Minimalny: / -Pokrycie wysokochłonne na stół operacyjny: 1 szt. / Przeciwodleżynowe, samowygładzające się. / Materiał: Warstwa zewnętrzna dolna-matowa, teksturowana, / antypoślizowa, folia polietylenowa o grubości min. 0,12 mm. / Warstwa środkowa-superchłonna warstwa polimerowa / Warstwa zewnętrzna górna-włóknina polipropylenowa / Wymiary: min. 100 x min. 220 cm / Gramatura: min. 210 g/1 m2 / Chłonność wg ISO 9073-6: min. 3700 ml/1 m2 / Odprowadzanie wilgoci wg ISO 9073-6: min. 65 mm/1 min / -Prześcieradło do transportu pacjenta: 1 szt. / Wymiary: min. 100 cm x min. 150 cm / Udźwig: min. 220 kg / Gramatura: min. 75 g/1 m2 / -Pokrycia ramion stołu: 2 szt. / Materiał: Podfoliowana włóknina polipropylenowa typu Spunbond / Wymiary: min. 72 cm x min. 33 cm / -Pokrycie podgłówka: 1 szt. / Materiał: Podfoliowana włóknina polipropylenowa typu Spunbond / Wymiary: min. 37 cm x min. 38 cm		1 zestaw	1300
2	***Pokrycie wysokochłonne na stół operacyjny	-Przeciwodleżynowe, samowygładzające się. / -Materiał: Warstwa zewnętrzna dolna-matowa, teksturowana, / antypoślizowa, folia polietylenowa o grubości min. 0,12 mm. / Warstwa środkowa-superchłonna warstwa polimerowa / Warstwa zewnętrzna górna-włóknina polipropylenowa / -Wymiary: min. 100 x min. 220 cm / -Gramatura: min. 210 g/1 m2 / -Chłonność wg ISO 9073-6: min. 3700 ml/1 m2 / -Odprowadzanie wilgoci wg ISO 9073-6: min. 65 mm/1 min		1 szt.	400
					SUMA:	0
	***-Wymaga się by produkty pochodziły od jednego producenta

## 37-Balon Poporodowy
Część 37: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33190000-8
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Balon Poporodowy / typu Bakri / Jałowy / Jednorazowy	Objętość: 500 ml / Cewnik: CH24 / Długość: 54 cm	-Zastosowanie: Redukcja krwotoku poporodowego	1 szt.	5
					SUMA:	0

## 38-Nakłuwacze Noworodkowe
Część 38: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33141300-3
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Nakłuwacz dla Noworodków / i Niemowląt / Jałowy / Jednorazowy	Głębokość nakłucia: 1,0 mm / Szerokość nakłucia: 2,5 mm	-Opakowanie zbiorcze: max 200 szt.	50 szt.	15
					SUMA:	0

## 39-Okularki do Fototerapii
Część 39: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33190000-8
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Okularki do Fototerapii / Jednorazowe	Obwód głowy: / 30-38 cm (+/- 3 cm)	-Opaska wykonana z jednego kawałka materiału / -Podwójna osłonka na oczy / -Bez lateksu	20 szt.	10
					SUMA:	0

## 40-Próżnociąg Położniczy
Część 40: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33190000-8
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Próżnociąg Położniczy / ze Wskaźnikiem Siły Trakcji	typu KIWI	-Wskaźnik wartości wytworzonej próżni / -Skuteczne zastosowanie we wszystkich / pozycjach głowy płodu	1 szt.	60
					SUMA:	0

## 41-Obwód do Resuscytacji Noworodków
Część 41: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33170000-2
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Obwód Oddechowy / do Resuscytacji / Jednorazowy	Dla Noworodków / Długość: 1,5 m	-Elementy: Złączka T, Obrotowe Kolanko, / Regulowaną Zastawka PEEP, / Złącze Kompatybilne z aparatami / do resuscytacji: NeoPuff i BabyPuff, / Rura Karbowana	1 szt.	40
					SUMA:	0

## 42-Testy Paskowe do Glukometru
Część 42: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33190000-8
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Testy Paskowe	do Glukometru / do monitorowania / stężenia glukozy / we krwi	Wymagania dotyczące systemu Glukometr+Paski Testowe: / -Duży (min. 4 cm x min. 4 cm ), czytelny wyświetlacz. / -Sygnalizacja dzwiękiem i opisem na wyświetlaczu / wysokich i niskich stężeń glukozy oraz ketonów / -Sygnalizacja zbyt małej objętości pobranej próbki krwi / -Możliwość dopełnienia brakującej objętości w ciągu 3 sekund / -Możliwość transmisji danych do komputera przez kabel USB / -Możliwość monitorowania stężenia glukozy przed i po posiłku / -Pamięć: min. 1000 wyników z datą i godziną / -Automatyczny wyrzutnik paska po dokonaniu pomiaru / -Automatyczne wyłączanie: 2-3 min po ostatnim działaniu / -Autokodowanie: nie wymaga chipów kodujących / -Wyniki wyrażone w jednostce: [mg/dL] / -Zakres pomiaru stężenia glukozy we krwi: 10-600 mg/dL / -Zakres pomiaru przy poziomie hematokrytu: 10-70% / -Czas pomiaru: do 5 sekund / -Rodzaj próbki: świeża krew: kapilarna, żylna, tętnicza, / noworodkowa / -Potrzebna objętość próbki: 0,6 μL / -Wynik kalibracji: Równoważnik osocza / -Pasek testowy z kapilarą zasysającą na szczycie / -Gwarancja na glukometr: min. 4 lata / -Instrukcje obsługi w języku polskim / -Trwałość testów paskowych po otwarciu fiolki: min. 180 dni / -Opakowanie jednostkowe: 2 fiolki po 25 testów paskowych	50 testów	900
					SUMA:	0

	UWAGA: Zamawiający wymaga BEZpłatnego zapewnienia glukometrów w etui/futerale transportowym / z instrukcją w języku polskim, kartą gwarancyjną, kompletem baterii / oraz roztworów kontrolnych (na 3 poziomach: niskim, normalnym, wysokim) w liczbie: min. 5% ilości opakowań pasków

		ZAMAWIAJĄCY WYMAGA:
		1. Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla personelu medycznego zatrudnionego w NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie z obsługi nowych glukometrów, wydanie imiennych/zbiorowych certyfikatów poświadczających ww. czynność w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy. W celu ustalenia szczegółowego harmonogramu sposobu przeprowadzenia ww. szkolenia należy skontaktować się Kierownikiem apteki szpitalnej.
		2. Przeprowadzenie procesu walidacyjnego i kontroli jakości w oparciu o procedurę Zamawiającego (udostępnioną po zawarciu umowy) i wytyczne zawarte w instrukcji glukometrów.

## 43-Pojemniki z Celulozy
Część 43: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33198000-4
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Miska Celulozowa / Okrągła / NIEjałowa / Jednorazowa	Pojemność: / 1,0-2,0 L	-Odporność na przesiąkanie: min. 4 godz. / -Opakowanie zbiorcze: max 500 szt.	1 szt.	1000
2	Nerka Celulozowa / NIEjałowa / Jednorazowa	Pojemność: / 0,6-0,9 L	-Odporność na przesiąkanie: min. 4 godz. / -Opakowanie zbiorcze: max 500 szt.	1 szt.	4000
3	Kaczka Celulozowa / Męska / NIEjałowa / Jednorazowa	Pojemność: / 0,8-1,0 L	-Odporność na przesiąkanie: min. 4 godz. / -Opakowanie zbiorcze: max 200 szt.	1 szt.	600
4	Basen Płaski Celulozowy / Kwadratowy / NIEjałowy / Jednorazowy	Pojemność: / 1,5-2,5 L	-Odporność na przesiąkanie: min. 4 godz. / -Opakowanie zbiorcze: max 200 szt.	1 szt.	400
					SUMA:	0

## 44-Pojemniki Na Odpady
Część 44: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33190000-8
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Pojemnik Na Odpady Medyczne / z Pokrywką / Jednorazowy	Pojemność: 0,7-0,8 L	-Kolor: Czerwony / -Kształt: Owalny, Płaski / -Plastikowy z Etykietą / -Możliwość Bezpiecznego przechowywania / zużytych igieł, skalpeli, ostrzy chirurgicznych / -Możliwość Bezdotykowego usuwania igieł	1 szt.	1000
2	Pojemnik Na Odpady Medyczne / z Pokrywką / Jednorazowy	Pojemność: 1 L	-Kolor: Czerwony / -Plastikowy z Etykietą / -Możliwość Bezpiecznego przechowywania / zużytych igieł, skalpeli, ostrzy chirurgicznych / -Możliwość Bezdotykowego usuwania igieł	1 szt.	1500
3	Pojemnik Na Odpady Medyczne / Wysokie!!! / z Pokrywką / Jednorazowy	Pojemność: 2 L / Wysokość Całkowita: / 22-25 cm!!!	-Kolor: Czerwony / -Plastikowy z Etykietą / -Możliwość Bezpiecznego przechowywania / zużytych igieł, skalpeli, ostrzy chirurgicznych / -Możliwość Bezdotykowego usuwania igieł	1 szt.	4000
4	Pojemnik Na Odpady Medyczne / z Pokrywką / Jednorazowy	Pojemność: 5 L	-Kolor: Czerwony / -Plastikowy z Etykietą / -Możliwość Bezpiecznego przechowywania / zużytych igieł, skalpeli, ostrzy chirurgicznych / -Możliwość Bezdotykowego usuwania igieł	1 szt.	2000
5	Pojemnik Na Odpady Medyczne / z Pokrywką / Jednorazowy	Pojemność: 10 L	-Kolor: Czerwony / -Plastikowy z Etykietą / -Możliwość Bezpiecznego przechowywania / zużytych igieł, skalpeli, ostrzy chirurgicznych / -Możliwość Bezdotykowego usuwania igieł	1 szt.	2000
					SUMA:	0

## 45-Akcesoria do Nawilżacza
Część 45: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33190000-8
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Filtry do Dezynfekcji / Nawilżacza	do AIRVO 2	-Opakowanie zbiorcze: 2 szt.	2 szt.	20
2	Gąbki na patyku do czyszczenia Nawilżacza	do AIRVO 2	-Opakowanie zbiorcze: 20 szt.	20 szt.	2
3	Pokrowce do Nawilżacza	do AIRVO 2	-Opakowanie zbiorcze: 20 szt.	20 szt.	10
4	Filtry Powietrza / do Nawilżacza	do AIRVO 2	-Opakowanie zbiorcze: 2 szt.	2 szt.	25
5	Zestawy: Rura Karbowana+Komora	do AIRVO 2	-Kompatybilne z Kaniulą Donosową Optifow+ / -Opakowanie zbiorcze: 10 szt.	10 szt.	20
6	Kaniula Donosowa typu Optifow+ do Nawilżacza	do AIRVO 2 / Rozmiar: M (średnia)	-Opakowanie zbiorcze: 20 szt.	20 szt.	5
7	Kaniula Donosowa typu Optifow+ do Nawilżacza	do AIRVO 2 / Rozmiar: L (duża)	-Opakowanie zbiorcze: 20 szt.	20 szt.	5
					SUMA:	0

## 46-Akcesoria do Ssaka
Część 46: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33190000-8
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Wkład do Ssaka / Jednorazowy	Do Systemu FLOVAC / Pojemność: 1 L	-Kompatybilny z Kanistrem Wielokrotnego / Użytku typu FLOVAC	1 szt.	300
2	Wkład do Ssaka / Jednorazowy	Do Systemu FLOVAC / Pojemność: 2 L	-Kompatybilny z Kanistrem Wielokrotnego / Użytku typu FLOVAC	1 szt.	100
3	Łącznik do Wkładów / Wielokrotnego Użytku	Do wkładów do Ssaka / systemu FLOVAC	-Do podłączenia z portem próżniowym / -Wykonany z poliwęglanu / -Możliwość sterylizacji parą wodną	1 szt.	100
					SUMA:	0

## 47-Akcesoria do Ssaka
Część 47: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33190000-8
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Wkład do Ssaka / Jednorazowy	Do Systemu VACSAX / Pojemność: 1 L	-Kompatybilny z Kanistrem Wielokrotnego / Użytku typu VACSAX	1 szt.	100
2	Wkład do Ssaka / Jednorazowy	Do Systemu VACSAX / Pojemność: 2 L	-Kompatybilny z Kanistrem Wielokrotnego / Użytku typu VACSAX	1 szt.	300
3	Filtr do Ssaka / Bakteryjny/Wirusowy / Hydrofobowy	Na Dren do Próżni	-Do podłączenia między / Pompą a Kanistrem	1 szt.	100
					SUMA:	0

## 48-Zestawy Próżniowe
Część 48: Zestawy próżniowe do pobierania krwi wraz ze strzykawkami do pobrań krwi tętniczej: 33141300
L.p.	TYP PRODUKTU	Oferowana / Ilość sztuk/1 op.	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	VAT / [%]
1	Probówki z Aktywatorem Wykrzepiania / Objętość pobrania: 4 ml / do analizy Surowicy	50 szt.	700
2	Probówki z Aktywatorem Wykrzepiania / Objętość pobrania: 6 ml / do analizy Surowicy	50 szt.	20
3	Probówki z Aktywatorem Wykrzepiania / i Żelem Separującym / Objętość pobrania: 5 ml / do analizy Surowicy	50 szt.	100
4	Probówki z Aktywatorem Wykrzepiania-TROMBINA!!! / do Szybkiej Diagnostyki / z Żelem Separującym / Objętość pobrania: 3,5 ml / do analizy Surowicy	50 szt.	200
5	MIKROMETODA / Probówki z Aktywatorem Wykrzepiania / z Żelem Separującym / Objętość pobrania: 500-800 µl / do analizy Surowicy	50 szt.	20
6	Probówki z K3EDTA / Objętość pobrania: 1 ml / do Badań Hematologicznych z Krwi Pełnej	50 szt.	100
7	Probówki z K3EDTA / Objętość pobrania: 2 ml / do Badań Hematologicznych z Krwi Pełnej	50 szt.	700
8	Probówki z K2EDTA / Objętość pobrania: 4 ml / do badań serologicznych, / kolor korka inny niż w poz. Nr 6 i 7	50 szt.	200
9	MIKROMETODA / Probówki z EDTA / Objętość pobrania: 250-500 µl / do Badań Hematologicznych z Krwi Pełnej	50 szt.	20
10	Probówki z Cytrynianem Sodu 3,2% / Objętość pobrania: 1,5-2,0 ml / do OB - Metoda Logarytmiczna	50 szt.	60
11	Statywy do probówek z poz. 10	1 szt.	2
12	Probówki do analizy Koagulologicznej / z Cytrynianem Sodu 3,2%, 9:1 / Objętość pobrania: 1,8-2,0 ml / do analizy Osocza	50 szt.	350
13	Probówki z Fluorkiem Sodu / i Szczawianem Potasu / Objętość pobrania: 2,0 ml / do Oznaczania Glukozy	50 szt.	30
14	Probówki z Heparyną Litową / Objętość pobrania: 4,0 ml / do Analizy Osocza	50 szt.	20
15	Adapter typu Luer	100 szt.	50
16	Igły Motylkowe / z Adapterem Luer / i zabezpieczeniem przeciw zakłuciu / Rozmiar: 0,8 mm (21G)	50 szt.	20
17	Igły Motylkowe z zabezpieczeniem przeciw zakłuciu, połączone fabrycznie z uchwytem do pobrań mikrobiologicznych / (w jednym opakowaniu) / uchwyt dostosowany do butelek typu Biomerieux, / Rozmiar igieł: 0,8 mm (21G)	24 szt.	40
18	Igły Systemowe / z wizualizacją , zabezpieczeniem / przeciw zakłuciu stanowiącym / integralną jej część / Rozmiar do wyboru: / (0,7 mm (22G) lub /i 0,8 mm (21G)	100 szt.	400
19	Uchwyty jednorazowe do igieł systemowych	50 szt.	1000
					SUMA:	0

## 48-Zestawy Próżniowe-Opis
	CZĘŚĆ 48 - Opis warunków wymaganych

Lp.	WARUNKI WYMAGANE-ZESTAWY PRÓŻNIOWE	Potwierdzenie spełnienia warunków wymaganych poprzez wpisanie: TAK
1.	Technika pobierania:system próżniowy,próżnia kalibrowana na etapie produkcji, zapewniającą pobranie wystandaryzowanej objętości krwi i optymalne rozcieńczenie zawartych dodatków
2.	Wysoka jakość systemu potwierdzona certyfikatem ISO 9001. Deklaracja zgodności, znak CE umieszczony na każdym pojedyńczym elemencie, w przypaku uchwytów jednorazowych - dopuszcza się umieszceznie znaku CE na najmniejszym opakowaniu zbiorczym
3.	Probówki systemowe muszą spełniać wymogi i zalecenia normy ISO 6710, w szczególności w zakresie opisu na probówce tj. oznaczenia producenta, nr katalogowego, nr serii, daty przydatności do użycia, sterylności wnętrza, przeznaczenia (w rozumieniu oznaczenia użytego antykoagulantu lub dodatku kodem barwnym i opisem), znacznika objętości pobieranej próbki
4.	System musi zapewnić łatwy, pewny i higieniczny sposób pobierania krwi, bez kontaktu pobierającego z krwią, pozwalać na pobieranie krwi we wszystkich sytuacjach klinicznych tak, aby proces pobierania materiału biologicznego był w 100% bezpieczny dla osób, którym pobiera się materiał i dla osób pobierających
5.	Korki umożliwiające ponowne otwieranie i zamykanie, bez efektu aerozolowego
6.	Możliwość powtórnego użycia probówek bez utraty próżni - korki w probówkach utrzymują próżnię i zapewniają możliwość "dobrania" krwi przy kolejnym przekłuciu
7.	Probówki do badań koagulologicznych z podwójną ścianką
8.	Probówki dostarczone w opakowaniach jednorazowych, umożliwiających przechowywanie napełnionych probówek w pozycji pionowej
9.	Każda probówka zaopatrzona w etykietę określającą :datę ważności, potwierdzenie sterylności wnętrza, nr serii, nazwę producenta, zawartą substancję dodatkową. Etykieta, który umożliwia opisanie probówek za pomocą ogólnie dostępnych pisaków w sposób trwały,odporny na ścieranie
10.	Dostarczyć wraz z ofertą informację=ulotkę ,katalog,folder w języku polskim potwierdzjące spełnienie warunków wymaganych
11.	Dostarczyć wraz z ofertą wytyczne producenta (ulotka, kolorowe foldery )co do kolejności pobrań, sposobów postępowania po pobraniu-zalecany minimalny czas wykrzepiania dla probówek do analizy surowicy, instrukcje dotyczące warunków wirowania, zalecany czas przechowywania krwi pełnej,odwirowanej, instrukcje dotyczące technik mieszania probówek po pobraniu, warunków transportu.
12.	Bezpłatne szkolenie personelu szpitala na koszt Wykonawcy, wydanie pisemnych certyfikatów. Termin szkolenia uzgodniony w ciągu 7 dni od wyboru oferty z kierownikiem Medycznego labotratorium Diagnostycznego
13.	Termin ważności minimum 4 m-ce od daty dostarczenia
14.	W przypadku zaoferowania zabezpieczenia przeciwzakłuciowego na uchwycie, w miejsce igieł z wizualizacją i zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym wykonawca dostarczy igłę systemową, z wizualizacją, zwykłą nr 7/10 lub 8/ 10. ,pozycja 18 a w miejsce poz.19 uchwyt z zabezpieczeniem przeciwzakłóciowym
15.	Każdy uchwyt, celem zapewnienia pełnej kompatybilności, musi posiadać logo i/ lub nazwę producenta i/lub nazwę systemu
16.	Elementy systemu zamkniętego pochodzące od jednego producenta / zamiennie oświadczenie producentów poszczególnych elementów o wzajemnej kompatybilności systemu dostarczone z ofertą

## 48-Zestawy Próżniowe-Ocena
	CZĘŚĆ 48 OCENA- PARAMETRY TECHNICZNE

Lp.	Jakość: parametry techniczno -użytkowe - 40 pkt.	Liczba punktów możliwa do uzyskania	Opis wykonawcy, odpowiedź TAK/NIE
1.	Czas wykrzepiania probówek z aktywatorem wykrzepiania z pozycji 1, 2, 3 - do 30 min. potwierdzone oświadczeniem producenta*	TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
2.	Probówki do analizy surowicy z aktywatorem wykrzepiania, pobranie 4 ml - posiadające korek z gwintem	TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt
3.	Probówki do analizy surowicy z aktywatorem wykrzepiania, pobranie 6 ml -posiadające korek z gwintem	TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt
4.	Probówki do analizy hematologicznej z krwi pełnej ,K3- EDTA, pobranie 2 ml -posiadające korek z gwintem	TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt
5.	Probówki do analizy hematologicznej z krwi pełnej , K3- EDTA, pobranie 1 ml -posiadające korek z gwintem	TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt
6.	Probówki do analizy koagulologicznej ,do osocza, cytrynian trójsodowy 3,2%, 9:1 , 1,8- 2 ml - posiadające korek z gwintem	TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt
7.	Probówki z cytrynianem sodowym 3,2% na 1,5-2 ml krwi-posiadające korek z gwintem	TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt
8.	Probówki do analizy glukozy , fluorek sodu i szczawian potasu pobranie 2 ml -posiadające korek z gwintem	TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt
9.	Probówki do analizy osocza, heparyna litowa, pobranie 4 ml-posiadające korek z gwintem	TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt
10.	Probówka z EDTA 4 ml -posiadające korek z gwintem	TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt
11.	Probówka cito z trombiną i żelem separującym 3-5 ml-posiadające korek z gwintem	TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt
12	Probówki do surowicy z żelem separującym 5ml	TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt
13	Czas wykrzepiania probówek cito z poz. 4 - do 5 min. - potwierdzone oświadczeniem producenta*	TAK – 10 pkt NIE - 0 pkt

## 49-Obwód do Resuscytacji Dorosłych
Część 49: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33170000-2
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Obwód Oddechowy / do Resuscytacji / Jednorazowy	Dla Dorosłych / Typ: "Intensive"	-Do aparatu do resuscytacji: / Stephan EVE	1 szt.	100
					SUMA:	0

## 50-Sterylizacja-Opakowania
Część 50: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33190000-8
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Papier do Sterylizacji Parą Wodną / Krepowany	750 mm x 750 mm	-Kolor: Biały	250 szt.	30
2	Rękaw do Sterylizacji Parą Wodną / Papierowo-Foliowy Płaski	75 mm x 200 m	-Opakowanie jednostkowe: 1 rolka	200 m/1 rolka	10
3	Rękaw do Sterylizacji Parą Wodną / Papierowo-Foliowy Płaski	100 mm x 200 m	-Opakowanie jednostkowe: 1 rolka	200 m/1 rolka	15
4	Rękaw do Sterylizacji Parą Wodną / Papierowo-Foliowy Płaski	120 mm x 200 m	-Opakowanie jednostkowe: 1 rolka	200 m/1 rolka	10
5	Rękaw do Sterylizacji Parą Wodną / Papierowo-Foliowy Płaski	150 mm x 200 m	-Opakowanie jednostkowe: 1 rolka	200 m/1 rolka	40
6	Rękaw do Sterylizacji Parą Wodną / Papierowo-Foliowy Płaski	200 mm x 200 m	-Opakowanie jednostkowe: 1 rolka	200 m/1 rolka	5
7	Rękaw do Sterylizacji Parą Wodną / Papierowo-Foliowy Płaski	250 mm x 200 m	-Opakowanie jednostkowe: 1 rolka	200 m/1 rolka	10
8	Rękaw do Sterylizacji Parą Wodną / Papierowo-Foliowy Płaski	320 mm x 100 m	-Opakowanie jednostkowe: 1 rolka	100 m/1 rolka	10
9	Rękaw z Fałdą / do Sterylizacji Parą Wodną / Papierowo-Foliowy	200 mm x 50 mm x 100 m	-Opakowanie jednostkowe: 1 rolka	100 m/1 rolka	30
10	Torebki do Sterylizacji Parą Wodną / Papierowo-Foliowe Płaskie	150 mm x 380 mm	-Opakowanie jednostkowe: 100 szt.	100 szt.	40
11	Torebki do Sterylizacji Parą Wodną / Papierowo-Foliowe Płaskie	210 mm x 280 mm	-Opakowanie jednostkowe: 100 szt.	100 szt.	50
12	Torebki do Sterylizacji Parą Wodną / Papierowo-Foliowe Płaskie	250 mm x 380 mm	-Opakowanie jednostkowe: 100 szt.	100 szt.	40
13	Torebki Samoprzylepne / do Sterylizacji Parą Wodną / Papierowo-Foliowe	200 mm x 350 mm	-Nie wymaga użycia zgrzewarki	100 szt.	30
14	Torebki do Sterylizacji Parą Wodną / Włókninowo!!!-Foliowe Płaskie	320 mm x 500 mm	-Włókninowo!!!-Foliowe Płaskie / -Opakowanie jednostkowe: 100 szt.	100 szt.	20
15	Torebki do Sterylizacji Parą Wodną / Włókninowo!!!-Foliowe Płaskie	420 mm x 600 mm	-Włókninowo!!!-Foliowe Płaskie / -Opakowanie jednostkowe: 100 szt.	100 szt.	20
16	Taśma Samoprzylepna / do Zamykania Pakietów / do Sterylizacji Parą Wodną / Bez Wskaźnika	19-22 mm x min. 50 m	-Opakowanie jednostkowe: 1 rolka	min. 50 m/1 rolka	30
17	Taśma Samoprzylepna / do Zamykania Pakietów / do Sterylizacji Parą Wodną / Ze Wskaźnikami Sterylizacji	19-22 mm x min. 50 m	-Test Klasy 1	min. 50 m/1 rolka	30
					SUMA:	0

## 51-Sterylizacja-Testy
Część 51: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33190000-8
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Test Kontroli Procesu / Sterylizacji Parowej / Klasa 2 - typu Bowie & Dick	Test Arkuszowy / Wskaźnik: Chemiczny / Parametry cyklu: min. 134°C - 3,5 min	-Do codziennego sprawdzania / sterylizatora parowego / - Weryfikowane parametry: / skuteczność tworzenia próżni, / szczelność, zdolność penetracji parą wodną / -Zgodność z Normą: ISO 11140-1 (typ 2)	1 pakiet	350
2	Test Kontroli Procesu / Sterylizacji Parowej / Klasa 4 - Wieloparametrowy	Test Paskowy / Wskaźnik: Chemiczny / Długość Paska: / min. 9 cm=1 test / lub min. 18 cm=2 testy / Długość Testu: min. 10 cm / Parametry cyklu: min. 134°C - 3,5 min	-Ułożenie wskaźnika: Liniowe / -Do umieszczania wewnątrz pakietu / - Weryfikowane parametry: / temperatura, czas procesu / -Zgodność z Normą: ISO 11140-1 (typ 4)	500 testów	70
3	Test Kontroli Procesu / Sterylizacji Parowej / Biologiczny Ampułkowy	Czas Inkubacji: max 24 godz. / Temp. Inkubacji: ok 60°C (+/- 5 °C) / Parametry cyklu: min. 134°C - 3,5 min	-Zmiana Koloru: Fioletowy->Żółty / -Zgodność z Normą: ISO 11138	100 testów	10
4	Test Kontroli Pracy Zgrzewarek	min. 173 mm x min. 55 mm	-Zgodność z Normą: EN ISO 11607-2	250 testów	3
					SUMA:	0

## 52-Sterylizacja-Testy
Część 52: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33190000-8
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
3	Test Kontroli Procesu / Sterylizacji Parowej / Klasa 6 - Emulacyjny / Samoprzylepny	Test Paskowy Samoprzylepny / Wskaźnik: Chemiczny / Parametry cyklu: min. 134°C - 3,5 min / Wymiary: 3,8 cm x 3,8 cm	-Do umieszczania wewnątrz pakietu / -Weryfikowane parametry: / obecność pary, temperatura, czas / -Zgodność z Normą: ISO 11140-1 (typ 6) / -Opakowanie jednostkowe: max 500 testów	250 testów	100
					SUMA:	0

## 53-Zestaw Okulistyczny
Część 53: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33190000-8
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Zestaw Obłożeń Chirurgicznych / Okulistyczny / Jałowy / Jednorazowy	Okulistyczny	Minimalne Wymagania dla Laminatu: / -min. 2-warstwowy (podfoliowana włóknina) / -Gramatura: min. 40 g/1 m2 / -Spełniający min. Wysokie wymagania normy PN-EN 13795 / Skład Minimalny: / -Serweta Okulistyczna: 90-100 cm x 120-140 cm / z Otworem z Folią Chirurgiczną i min. 1 zintegrowaną / kieszenią na płyny / -Serweta na Stolik Narzędziowy: / min. 90 cm x min 130 cm 1 szt. / -Zamawiający dopuszcza wycenę zestawu / z innymi dodatkowymi elementami / nie ujętymi w składzie minimalnym. / Dodatkowe elementy nie podlegają ocenie.	1 zestaw	200
					SUMA:	0